采购需求
一、采购清单
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	备注

	1
	离心机
	1
	 

	2
	大容量高速冷冻离心机
	1
	 

	3
	热盖金属浴
	1
	 

	4
	带通风的试剂柜
	2
	 

	5
	冰箱
	2
	 

	6
	包埋盒打号机
	1
	 

	7
	玻片打号机
	1
	 

	8
	双人共览光学显微镜
	1
	 

	9
	电子天平（1）
	2
	 

	10
	电子天平（2）
	2
	 

	11
	纯水机
	1
	核心产品

	12
	血液恒匀仪
	1
	 

	13
	刨削动力系统
	1
	核心产品

	14
	吸尘器
	2
	 

	15
	动物手术台
	2
	 

	16
	手术无影灯
	2
	 

	17
	生物安全柜
	1
	 

	18
	熏蒸仪
	1
	 

	19
	动物呼吸麻醉机
	1
	 

	20
	麻醉监护仪
	1
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	21
	动物呼吸机
	1
	 

	22
	高压灭菌锅
	1
	 

	23
	超低温冰箱
	1
	 

	24
	倒置相差显微镜
	1
	 

	25
	细胞计数仪
	2
	 

	26
	解剖台
	1
	 


二、技术要求
（一）离心机
1、主要参数
1.1、最高转速：≥5000r/min
1.2、最大离心力：≥4000×g
1.3、最大容量：4×250ml
1.4、转速精度：±20r/min
1.5、定时范围：1s-99min59s
1.6、定时模式：启动计时、到转速计时、瞬时离心（同时具有3种模式可选）
2、主要配置要求
配4*250ml水平方杯转子、4*4*50ml尖底适配器、4*9*15ml尖底适配器。
（二）大容量高速冷冻离心机
1、主要参数
1.1、最大相对离心力：
1.5 ml固定角转：≥20,000×g（14,000 rpm）
5 ml固定角转：≥20,000×g（13,100 rpm）
50 ml固定角转：≥17,000×g (12,100 rpm)
水平转子：≥4,000×g（5,000 rpm）
工作板转子：≥2,000×g（3,700 rpm）
1.2、转速/离心力：200‐14,00 rpm，200‐5,000 rpm，10 rpm递增，5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增
1.3、离心力：10-20,913×g，10‐3,000×g，10×g递增，3,000-20,913×g，100×g递增
1.4、离心时间：1 min‐99 min，1 min递增；
1.5、噪音水平 ≤60 dB(A)；
1.6、最大容量：4×750 mL（水平转子），6×85 mL、48×1.5 /2.0 mL、20×5 mL Safe-Lock管、42×15 mL玻璃管（固定角转），16×MTP（工作板转子）；
1.7、 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能
1.8、 可存储≥35个用户程序；
1.9、 速锁定转子盖
1.10、转子使用寿命不低于100,000次；
1.11、铝合金材质转子；
1.12、具有5 ml Ep固定角转，离心力≥20,000×g；
1.13、≥8个转子，具有气密性转子盖及吊篮盖，可高温高压灭菌；
1.14、温度范围：-9 ℃至40 ℃，控温精度±1℃；
1.15、具备快速制冷功能，只需15分钟即可预冷腔体达到设定温度，含转子、吊篮、适配器；
1.16、具备待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度；
1.17、转子在最高转速下，仍可以保持4 ℃；
1.18、具备自动待机功能，8小时不使用后自动待机；
1.19、内置冷凝水槽；
1.20、高效压缩机控制。
2、主要配置要求
2.1、主机1套
2.2、水平转子4×750 ml，最大转速≥3,900 rpm；
2.3、适配器：16×15 ml 4个；7×50 ml，4个；2.6-8 ml采血管 4个；MTP微孔板吊蓝2个；
2.4、气密性固定角转30×1.5/2.0 ml，最大转速≥14,000 rpm；
2.5、气密性固定角转6×50 ml，最大转速≥12,100 rpm。
（三）热盖金属浴
1、主要参数
1.1、温度控制范围：0℃~105℃(环境温度≤25℃下检测)
1.2、热盖温度控制范围：室温+5℃~110℃
1.3、定时范围：0-99min59sec
1.4、模块温度精度：±0.5℃
1.5、热盖温度精度：±1℃
1.6、模块温度均匀性：±0.5℃
1.7、显示精度：0.1℃
1.8、加热时间（室温25℃）：升温速率（37℃-100℃）≥6℃/min
1.9、冷却时间：降温速率（100℃-37℃）≥6℃/min
1.10、体积（W×D×H）：310mm×165mm×195mm 左右
2.主要配置要求
配置96×0.2mL PCR离心管、54×0.5mL离心管、35×1.5mL离心管、35×2.0mL离心管、专用提手工具 
（四）带通风的试剂柜
1、层板：四层
2、规格：900*450*1800 mm
3、门数：四门
4、材质：PP
5、地角：无地脚
6、铰链：PP
7、带锁：双锁
8、拉手：U型PP拉手
9、带通风功能和通风管道
（五）冰箱
1、总容积≥450升（冷藏室+冷冻室+变温室），十字对开门，机身尺寸≤650×900×2000mm。
2、一级能效，噪音≤40dB。
3、双变频技术：压缩机与风机变频调节。
4、净化系统：净味率≥95%。
（六）包埋盒打号机
1、打印方式：激光打印
2、打印速度：≤2.5秒/个包埋盒。
3、配备自动排序收集托盘。
4、具备异常处理功能，能一键处理打印异常。
5、耗材兼容性：适配市面上各类包埋盒，无需更换专用耗材。
6、搭载六工位自动旋转上料装置，实现多槽多色智能打印；同时兼容散装和预包装上料管，单次上料量≥450个包埋盒。
7、支持文档导入打印（单个数据输入或批量导入）；具备优先打印功能，优先级任务完成后不影响正常打印进程。
8、内置智能提示系统，在满料、缺料时自动触发语音及弹框提示，并实时监控设备各部件状态。
（七）玻片打号机
1、打印方式：激光打印
2、打印速度：每片玻片的打码时间≤3秒。
3、打印质量：字迹表面清晰精细，分辨率高，无失真、无白点。同时，具备耐腐蚀和耐刮擦性能。
4、兼容市面上的各种通用油漆面玻片和免疫组化玻片。
5、上料装置：单次上料≥100张玻片。
6、收集装置：具有单张收集与批量收集两种模式。
7、软件系统：内置8寸电容屏触控一体机，操作界面简洁直观。软件支持中英文切换。
（八）双人共览光学显微镜
1.主要参数
1.1、阅览方式：可实现单人阅览、双人同时阅览、电子同步实时阅览。
▲1.2、光学系统：无限远光学校正系统，齐焦距离≤50mm；
1.3、照明装置：LED照明，透射光用内置式柯勒照明器；
▲1.4、物镜转盘：可更换向内五孔/六孔/七孔物镜转盘；电动六孔物镜转盘；
1.5、载物台：配左手或右手低位传输控制装置；
1.6、观察筒：宽视野双目镜筒/三目镜筒，视场数≥26mm，倾角为30度；
1.7、物镜：消色差物镜（4X,10X,20X,40X,100X）
4X（N.A.0.1 W.D18.5mm，对焦深度≥174mm）
20X（N.A.0.4 W.D1.2mm，对焦深度≥27.5mm）
10X（N.A.0.25 W.D10.6mm，对焦深度≥9.25mm）
40X（N.A.0.65 W.D0.6mm，对焦深度≥3.0mm）
100X（N.A.1.25 W.D0.13mm，对焦深度≥0.68mm）
▲1.8、目镜：10倍目镜，视场数≥26mm；
1.9、可连接数码成像系统；
1.10、物镜转盘：自动6孔接物镜转盘切换物镜；
2.主要配置要求
2.1、成像系统，图像可采集，分辨率：≥1200万彩色CMOS相机，芯片大小：≥1/1.6英寸；
2.2、彩色多功能机：彩色打印、复印、扫描、传真（可选）。
2.2.1、打印/复印速度： 彩色/黑白同速，最高 30页/分钟。
2.2.2、打印分辨率： 1200 x 1200 dpi (等效)。
2.2.3、纸张处理：标配自动双面打印器。
2.2.4、扫描单元：
支持混合尺寸和重量原稿。
平板扫描仪。
光学分辨率：600 x 600 dpi。
连接与智能操作：
标配：千兆以太网、USB。
（九）电子天平（1）
1、可读性： 0.01 mg
2、称量范围 ： 0-220g
3、重复性： ≤0.01mg (在1g载荷下测得)
▲4、线性误差：±0.03 mg
5、稳定时间： ≤2.0秒
▲6、校准：全自动内部校准(可由时间/温度变化触发)
（十）电子天平（2）
1、称量范围： 0-220g
2、可读性（精度）：0.1mg
3、重复性（标准偏差）： ≤0.08mg
▲4、线性误差： ±0.06mg
5、稳定时间： ≤3秒
▲6、校准： 全自动内部校准（可由时间/温度变化触发）
（十一）纯水机
1.标准要求
超纯水水质需满足 GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》一级水指标，中国国家标准GB/T 33087超纯水指标，GB/T 33087—2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》。
水质指标要求：
（1）电阻率18.2 MΩ•cm (25℃)。
（2）离子（Li、B、Zr、Hg、Pb、Mg、Al、Si、P、Ni）含量≤
1 μg/L。
（3）总有机碳（TOC）≤2 ppb；细菌：≤0.01CFU/mL；内毒素：≤0.001 EU/mL；颗粒物(≥0.2μm)：≤1/mL。
2.主要参数
▲2.1、配智能独立取水臂，取水手柄集成彩色触摸屏，无物理或机械按键，可实时显示超纯水电阻率、TOC和温度；可调节流速（支持≥10档流速调节）和实现定量取水（范围0.01~999L）。
2.2、配独立的主控制面板，全触控和可移动设计，屏幕≥7英寸；取水器调节流速（支持≥10档流速调节）和定量取水（范围0.01-999L）。可查看进水水质电导，产水电导TOC等水质信息。
2.3、紫外灯、超纯化柱、过滤器均具有无线射频（RFID）识别芯片，可在主机控制面板的同一个监控界面在线显示（1）耗材名称，（2）产品编号，（3）出厂序号，（4）安装日期，（5）过水量或使用时间，（6）剩余寿命。
2.4、1.5米内的平均声压级≤50dB（A）。
2.5、主机提供PC端上位机软件支持，符合实验室信息化管理要求。支持用户通过移动智能终端应用软件（APP），远程查看使用状态、水质信息，可对多台设备进行同步管理。
系统性能：
超纯水产水量：每小时0.05-2.0L/min(持续流速)。
纯水(RO)产量：日产量约10-50L。
3.主要配置要求
主机1台、超纯化柱1套、智能取水臂1套、进水压力调节器1个、0.2μm终端过滤器1个、液位传感器1个
（十二）血液恒匀仪
1、温度相关参数：
控制范围：室温+5℃-100℃。
2、振荡相关参数：
转速范围：200-1800 rpm。
振荡幅度：2-3 mm。
3、时间控制参数：
定时范围：可在1分钟至99小时59分钟内设定。
4、模块兼容性：
支持多种可更换样品模块，适配从0.2mL微孔板到50mL离心管等多种容器。
（十三）刨削动力系统
1.主要参数
1.1、LCD触控液晶显示屏。
1.2、双手柄通道，自由切换工作模式。
1.3、手控手柄，通过手柄按键可操控刀头的正转、反转、往复转及停止，并能在预设速度（高速和低速）之间交替切换，带吸引阀开关。
▲1.4、刨刀转速：正转/反转100-5000rpm,往复600-3000 rpm，周期由0.3秒到1秒，磨头转速：500-8000rpm。
▲1.5、主机自动识别刨刀、磨头类型；转速记忆功能，转速可根据需求通过触摸LCD进行设定。
▲1.6、具有刨刀切割窗锁定位功能。双往复模式选择，支持转速调节，频率调节。
1.7、配脚踏控制器，实现正转、反转、往复转。
1.8、通用大小刨刀和磨头，刨刀和磨头可涵盖运动医学大小关节手术。
1.9、具有手柄接口触觉定位功能。
1.10、脚踏控制器防水级别IPX8。
1.11脚踏防误操作功能：在三板式脚踏开关上，若同时踩下两个开关电机不运转。
2.主要配置要求
刨削刀头（旋切）：双锯齿型，130*φ4.2mm，一次性灭菌包装，5支/盒
刨削刀头（磨头）：圆形磨头，70*φ2.9mm，一次性灭菌包装，5支/盒（用于小关节镜）
机械助力盐水架：四个独立高度可调挂钩，每个挂钩最高冲洗液安全负荷达10000ml。挂钩高度即可从160cm至280cm。
（十四）吸尘器
1、额定功率:≥1000W
2、真空度:≥18Kpa
3、尘桶容量:≥40L
4、电机转速:≥32000r/min
（十五）动物手术台
1、外形尺寸：约长1500宽650高760-1060mm。
2、304不锈钢材料。
3、配电动升降器。
4、自动恒温，可调节所需温度。
5、手术台面前后可倾斜45度，电动操纵。
6、工作台面左右可倾斜45度。
（十六）手术无影灯
1、最大照度≥70000 lx；
2、色温≥4350k；
3、显色指数Ra≥96；
4、辐照度≥250W/m2；
5、光斑直径（d10）160mm-280mm（可调节）；
6、光斑分布直径（d50）≥d10×50%；
7、光柱深度 ≥1200mm；
8、深腔照明率≥95%，单遮板无影率≤1%，双遮板无影率≥50%；
9、单遮板深腔无影率≤1%；
10、双遮板深腔无影率≥50%；
11、术者头部温升≤1℃；
12、LED使用寿命≥80,000小时
13、照度调节等级≥五级可调。
（十七）生物安全柜
1、气流模式：A2型生物安全柜采用垂直层流负压机型，70%的气流经过滤后循环使用，30%的气流经过滤后可向室内排出或接到排风系统。
2、过滤效率≥99.9995%@0.12μm。
3、洁净等级：不低于ISO4（10级）。
4、生物安全性：
人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次。
产品安全性：菌落数≤5CFU/次。
交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。
5、工作区尺寸：1300×630×670(mm)左右。
6、风速：
下降风速：≥0.3m/s。
流入风速：≥0.5m/s。
7、照度：≥900Lux，荧光灯。
8、噪音：≤65dB(A)。
（十八）熏蒸仪
1、消毒机工作时噪声应符合GB14925《实验动物环境及设施》要求，即≤60dBA。
2、至少具备过氧化氢消毒、弱酸性次氯酸消毒二种模式。
3、对空气中细菌杀灭对数值≥log6（99.9999%），对物表的细菌杀灭对数值≥log4（99.99%），对空气中芽孢杀灭对数值≥log6（99.9999%），对空气自然菌杀灭率≥90%。
4、可设定消毒剂达到消毒浓度后的维持时间，并通过温湿度反馈控制间断喷雾。
5、可根据房间容积，自动给出消毒剂注入总量。
6、适合空间40m³—200m³
（十九）动物呼吸麻醉机
1.主要参数
1.1、配备彩色气道压力表，不同颜色标识。循环呼吸系统和非循环呼吸系统的压力均可监测，压力监测范围-20~+100 cmH2O；
1.2、蒸发罐浓度输出准确、稳定，有温度、压力、流量补偿功能。
工作温度范围在10~35℃，具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；大视野的可视窗便于观察药物使用情况，标配加药适配器，具备后期增配七氟烷蒸发器功能。
1.3、标配1套气管插管，1桶钙石灰，1个气体过滤罐，3个呼吸袋（0.5L，1L和2L各1个）及2套呼吸管路（循环管路，非循环管路）；
1.4、具备充氧功能，氧气流量0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM，可升级双流量计；
1.5、具备一键关闭APL泄压阀，APL泄压阀带有刻度标识；
1.6、配备气体回收系统、配备储物篮。
1.7、具备过滤氧洁净系统，细菌、病毒过滤率≥99.999%。
2.主要配置要求
喉镜一套
麻醉面罩1套（6个）
麻醉机主机1台
制氧机1台
气体回收罐1箱（6个）
麻药一箱（异氟烷10瓶）
配备二氧化碳吸收系统，容量≥2100ml，同时具有钙石灰使用记录表。
配备标准的密闭式呼吸循环回路，标配循环呼吸管路和非循环呼吸管路；
（二十）麻醉监护仪
1.主要参数
1.1、监测参数齐全、心电、无创血压、血氧、呼吸、脉搏、体温、心率、呼末二氧化碳（微流）；
1.2、多导联同步心电算法，且标配5导联；
1.3、多导联信号质量显示；
1.4、全新动物血压算法，测量快速，具有手动、周期、快速，序列四种工作模式，且标配五个不同尺寸的袖带；
1.5、IP灌注指数可测，血氧数值更精准，测量范围：0.05~20.00%；
1.6、微流EtCO2，气体采样率50±10mL/min；
1.7、具有数据存储功能、包括趋势回顾≥180小时，NIBP回顾≥2400组，全息波形回顾≥72小时，支持通过连接电脑将数据导出；
1.8、≥12.1英寸高清触摸屏，分辨率：≥1280×800 px
1.9、监护仪尺寸：≤200mm(H)*320mm(W)* 270mm(L)
2.主要配置要求
标配2个USB接口、支持USB2.0输出；
扩展接口防尘盖设计；
标配电池，满电情况下支持待机使用≥4小时。
（二十一）动物呼吸机
1、电动电控：涡轮驱动，
2、潮气量范围为4-1500ml，可调。
3、标配呼气末正压(PEEP）功能，PEEP可调节范围：3-20cmH2O；
4、输入动物体重即可自动匹配呼吸参数，适用动物体重范围为0.4kg-150kg；
5、具备开机自检功能。
6、具有报警功能。
7、配两个风箱：0-300ml和300-1500ml
8、设备主界面展示压力-时间波形图，呼末波形图，以及气道封压值，实时潮气量，分钟通气量。
9、内置电池：≥5000mAh
10、工作模式：VCV、PCV和Apnea模式。
11、呼吸机尺寸：290mm×330mm×460mm （允许偏差±50mm）。
12、使用7英寸电阻触摸屏，分辨率≥1024*600px
13、气道压力可调节范围为：5-50cmH2O
（二十二）高压灭菌锅
1、有效容积：80升
2、灭菌温度：105℃ - 142℃ 可调
3、最高工作压力：≥0.22 MPa
4、温度分辨率/波动：0.1℃ / ±0.5℃
5、排气方式：全自动内排，内置蒸汽冷凝器，蒸汽不外排。
6、腔体材质：不锈钢（SUS304）
（二十三）超低温冰箱
1、控温：LED数码温度显示，显示精度0.1℃,箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内；
2、箱体材料：钢板，经防腐磷化、喷涂工艺；
3、内胆材料：镀锌板喷涂；
4、有效容积≥419L
5、标配四个万向脚轮
6、内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构
7、温度测试孔
8、翅片式冷凝器，散热面积大，盘管式蒸发器
9、安全存储：具备传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池 电量低报警、系统故障等,物品存储更安全
10、屏幕锁定和密码保护功能。开机延时和停机间隔保护功能；
11、标配USB数据导出接口。
12、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。
（二十四）倒置相差显微镜
1.主要参数
1.1、光学系统；无限远校正光学系统；调焦：带扭矩调节装置；明场照明装置：内置透射光科勒照明器。
1.2、载物台；高抗磨损性圆角、无槽设计台面。
1.3、观察镜筒：三目镜筒，视场数≥20mm；目镜筒360度自由旋转；瞳距48～75mm可调。
1.4、目镜：10倍目镜，视场数≥20mm；两个目镜均具有屈光度校正功能。
1.5、物镜：平场消色差相衬物镜PH0 4×/NA0.1/WD12.6mm；平场消色差相衬物镜PH1 10×/NA0.25/WD10.2mm；长工作距离平场消色差相衬物镜PH1 20×/NA0.4/WD8.2mm；长工作距离平场消色差相衬物镜PH1 40×/NA0.55/WD2.0mm。
1.6、物镜转换器；物镜转盘4位；物镜转盘带人机学物镜识别设计。
1.7、聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm。
1.8、图像采集系统
像素：≥830万像素；
光学接口；标准C型接口；
曝光时间范围：0.06ms ～1s；
2.显微图像控制及分析软件：
相机控制、图像采集及分析在同一软件中文界面中实时控制；
具备基本的图像管理功能；
编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、角度、周长等几何测量等；
单张或者一批图像多种处理算法；
调整图像白平衡、色彩平衡、色相饱和度、序列校正、阴影校正、直方图均值化、亮度对比度等；
计算灰度分度、线性拆分、分割与合并R.G.B、分割场景、拆分多块图像等；
具有图形化的荧光强度平均值分析；
图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息；
AVI视频拍摄功能；
具备手动多通道叠加、手动图像景深扩展、手动拼图等功能；
背景扣除功能；
实现非焦平面信号扣除；
手动计数：可以对感兴趣的细胞或者点做手动标记计数。
（二十五）细胞计数仪
1、浓度范围：5×104—1.5×107cells/ml；
2、直径范围：5 - 60 μm；
3、样品体积：5-10uL；
4、可同时检测：单次测量样品数≥6 个；
5、六个样品同时测量时间：≤120 秒；
6、活率测试范围：0-100%；
7、细胞计数板：六位、一体注塑成型；
8、内置分析软件：一体化设计，内置分析软件。测试完成后，可使用稀释计算器和细胞传代计算器进行计算；
9、屏幕：≥10寸高清触摸屏幕；
10、成像系统：≥630万像素（彩色高清）；
11、结果自动保存：测量结果全自动保存，测量数据可输出为 JPG、PDF及CSV格式；
12、数据存储：≥256G；
13、数据导出：U盘导出。
（二十六）解剖台
1、参考尺寸：≥长 2400*宽 800*高 800mm
2、材质使用304不锈钢板。
3、解剖台前端带有水龙头。
4、有移动喷淋水龙头,可冲洗解剖台整体污物。
5、解剖台内部四周有专用排风通道。
6、带粉碎机。
