采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 1 |  |
| 2 | 大容量高速冷冻离心机 | 1 |  |
| 3 | 热盖金属浴 | 1 |  |
| 4 | 带通风的试剂柜 | 2 |  |
| 5 | 冰箱 | 2 |  |
| 6 | 包埋盒打号机 | 1 |  |
| 7 | 玻片打号机 | 1 |  |
| 8 | 双人共览光学显微镜 | 1 |  |
| 9 | 电子天平（1） | 2 |  |
| 10 | 电子天平（2） | 2 |  |
| 11 | 纯水机 | 1 | 核心产品 |
| 12 | 血液恒匀仪 | 1 |  |
| 13 | 刨削动力系统 | 1 | 核心产品 |
| 14 | 吸尘器 | 2 |  |
| 15 | 动物手术台 | 2 |  |
| 16 | 手术无影灯 | 2 |  |
| 17 | 生物安全柜 | 1 |  |
| 18 | 熏蒸仪 | 1 |  |
| 19 | 动物呼吸麻醉机 | 1 |  |
| 20 | 麻醉监护仪 | 1 |  |
| 21 | 动物呼吸机 | 1 |  |
| 22 | 高压灭菌锅 | 1 |  |
| 23 | 超低温冰箱 | 1 |  |
| 24 | 倒置相差显微镜 | 1 |  |
| 25 | 细胞计数仪 | 2 |  |
| 26 | 解剖台 | 1 |  |

二、技术要求

（一）离心机

1、主要参数

1.1、最高转速：≥5000r/min

1.2、最大离心力：≥4000×g

1.3、最大容量：4×250ml

1.4、转速精度：±20r/min

1.5、定时范围：1s-99min59s

1.6、定时模式：启动计时、到转速计时、瞬时离心（同时具有3种模式可选）

2、主要配置要求

配4*250ml水平方杯转子、4*4*50ml尖底适配器、4*9*15ml尖底适配器。

（二）大容量高速冷冻离心机

1、主要参数

1.1、最大相对离心力：

1.5 ml固定角转：≥20,000×g（14,000 rpm）

5 ml固定角转：≥20,000×g（13,100 rpm）

50 ml固定角转：≥17,000×g (12,100 rpm)

水平转子：≥4,000×g（5,000 rpm）

工作板转子：≥2,000×g（3,700 rpm）

1.2、转速/离心力：200‐14,00 rpm，200‐5,000 rpm，10 rpm递增，5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增

1.3、离心力：10-20,913×g，10‐3,000×g，10×g递增，3,000-20,913×g，100×g递增

1.4、离心时间：1 min‐99 min，1 min递增；

1.5、噪音水平 ≤60 dB(A)；

1.6、最大容量：4×750 mL（水平转子），6×85 mL、48×1.5 /2.0 mL、20×5 mL Safe-Lock管、42×15 mL玻璃管（固定角转），16×MTP（工作板转子）；

1.7、 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能

1.8、 可存储≥35个用户程序；

1.9、 速锁定转子盖

1.10、转子使用寿命不低于100,000次；

1.11、铝合金材质转子；

1.12、具有5 ml Ep固定角转，离心力≥20,000×g；

1.13、≥8个转子，具有气密性转子盖及吊篮盖，可高温高压灭菌；

1.14、温度范围：-9 ℃至40 ℃，控温精度±1℃；

1.15、具备快速制冷功能，只需15分钟即可预冷腔体达到设定温度，含转子、吊篮、适配器；

1.16、具备待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度；

1.17、转子在最高转速下，仍可以保持4 ℃；

1.18、具备自动待机功能，8小时不使用后自动待机；

1.19、内置冷凝水槽；

1.20、高效压缩机控制。

2、主要配置要求

2.1、主机1套

2.2、水平转子4×750 ml，最大转速≥3,900 rpm；

2.3、适配器：16×15 ml 4个；7×50 ml，4个；2.6-8 ml采血管 4个；MTP微孔板吊蓝2个；

2.4、气密性固定角转30×1.5/2.0 ml，最大转速≥14,000 rpm；

2.5、气密性固定角转6×50 ml，最大转速≥12,100 rpm。

（三）热盖金属浴

1、主要参数

1.1、温度控制范围：0℃~105℃(环境温度≤25℃下检测)

1.2、热盖温度控制范围：室温+5℃~110℃

1.3、定时范围：0-99min59sec

1.4、模块温度精度：±0.5℃

1.5、热盖温度精度：±1℃

1.6、模块温度均匀性：±0.5℃

1.7、显示精度：0.1℃

1.8、加热时间（室温25℃）：升温速率（37℃-100℃）≥6℃/min

1.9、冷却时间：降温速率（100℃-37℃）≥6℃/min

1.10、体积（W×D×H）：310mm×165mm×195mm 左右

2.主要配置要求

配置96×0.2mL PCR离心管、54×0.5mL离心管、35×1.5mL离心管、35×2.0mL离心管、专用提手工具

（四）带通风的试剂柜

1、层板：四层

2、规格：900*450*1800 mm

3、门数：四门

4、材质：PP

5、地角：无地脚

6、铰链：PP

7、带锁：双锁

8、拉手：U型PP拉手

9、带通风功能和通风管道

（五）冰箱

1、总容积≥450升（冷藏室+冷冻室+变温室），十字对开门，机身尺寸≤650×900×2000mm。

2、一级能效，噪音≤40dB。

3、双变频技术：压缩机与风机变频调节。

4、净化系统：净味率≥95%。

（六）包埋盒打号机

1、打印方式：激光打印

2、打印速度：≤2.5秒/个包埋盒。

3、配备自动排序收集托盘。

4、具备异常处理功能，能一键处理打印异常。

5、耗材兼容性：适配市面上各类包埋盒，无需更换专用耗材。

6、搭载六工位自动旋转上料装置，实现多槽多色智能打印；同时兼容散装和预包装上料管，单次上料量≥450个包埋盒。

7、支持文档导入打印（单个数据输入或批量导入）；具备优先打印功能，优先级任务完成后不影响正常打印进程。

8、内置智能提示系统，在满料、缺料时自动触发语音及弹框提示，并实时监控设备各部件状态。

（七）玻片打号机

1、打印方式：激光打印

2、打印速度：每片玻片的打码时间≤3秒。

3、打印质量：字迹表面清晰精细，分辨率高，无失真、无白点。同时，具备耐腐蚀和耐刮擦性能。

4、兼容市面上的各种通用油漆面玻片和免疫组化玻片。

5、上料装置：单次上料≥100张玻片。

6、收集装置：具有单张收集与批量收集两种模式。

7、软件系统：内置8寸电容屏触控一体机，操作界面简洁直观。软件支持中英文切换。

（八）双人共览光学显微镜

1.主要参数

1.1、阅览方式：可实现单人阅览、双人同时阅览、电子同步实时阅览。

▲1.2、光学系统：无限远光学校正系统，齐焦距离≤50mm；

1.3、照明装置：LED照明，透射光用内置式柯勒照明器；

▲1.4、物镜转盘：可更换向内五孔/六孔/七孔物镜转盘；电动六孔物镜转盘；

1.5、载物台：配左手或右手低位传输控制装置；

1.6、观察筒：宽视野双目镜筒/三目镜筒，视场数≥26mm，倾角为30度；

1.7、物镜：消色差物镜（4X,10X,20X,40X,100X）

4X（N.A.0.1 W.D18.5mm，对焦深度≥174mm）

20X（N.A.0.4 W.D1.2mm，对焦深度≥27.5mm）

10X（N.A.0.25 W.D10.6mm，对焦深度≥9.25mm）

40X（N.A.0.65 W.D0.6mm，对焦深度≥3.0mm）

100X（N.A.1.25 W.D0.13mm，对焦深度≥0.68mm）

▲1.8、目镜：10倍目镜，视场数≥26mm；

1.9、可连接数码成像系统；

1.10、物镜转盘：自动6孔接物镜转盘切换物镜；

2.主要配置要求

2.1、成像系统，图像可采集，分辨率：≥1200万彩色CMOS相机，芯片大小：≥1/1.6英寸；

2.2、彩色多功能机：彩色打印、复印、扫描、传真（可选）。

2.2.1、打印/复印速度： 彩色/黑白同速，最高 30页/分钟。

2.2.2、打印分辨率： 1200 x 1200 dpi (等效)。

2.2.3、纸张处理：标配自动双面打印器。

2.2.4、扫描单元：

支持混合尺寸和重量原稿。

平板扫描仪。

光学分辨率：600 x 600 dpi。

连接与智能操作：

标配：千兆以太网、USB。

（九）电子天平（1）

1、可读性： 0.01 mg

2、称量范围 ： 0-220g

3、重复性： ≤0.01mg (在1g载荷下测得)

▲4、线性误差：±0.03 mg

5、稳定时间： ≤2.0秒

▲6、校准：全自动内部校准(可由时间/温度变化触发)

（十）电子天平（2）

1、称量范围： 0-220g

2、可读性（精度）：0.1mg

3、重复性（标准偏差）： ≤0.08mg

▲4、线性误差： ±0.06mg

5、稳定时间： ≤3秒

▲6、校准： 全自动内部校准（可由时间/温度变化触发）

（十一）纯水机

1.标准要求

超纯水水质需满足 GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》一级水指标，中国国家标准GB/T 33087超纯水指标，GB/T 33087—2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》。

水质指标要求：

（1）电阻率18.2 MΩ•cm (25℃)。

（2）离子（Li、B、Zr、Hg、Pb、Mg、Al、Si、P、Ni）含量≤

1 μg/L。

（3）总有机碳（TOC）≤2 ppb；细菌：≤0.01CFU/mL；内毒素：≤0.001 EU/mL；颗粒物(≥0.2μm)：≤1/mL。

2.主要参数

▲2.1、配智能独立取水臂，取水手柄集成彩色触摸屏，无物理或机械按键，可实时显示超纯水电阻率、TOC和温度；可调节流速（支持≥10档流速调节）和实现定量取水（范围0.01~999L）。

2.2、配独立的主控制面板，全触控和可移动设计，屏幕≥7英寸；取水器调节流速（支持≥10档流速调节）和定量取水（范围0.01-999L）。可查看进水水质电导，产水电导TOC等水质信息。

2.3、紫外灯、超纯化柱、过滤器均具有无线射频（RFID）识别芯片，可在主机控制面板的同一个监控界面在线显示（1）耗材名称，（2）产品编号，（3）出厂序号，（4）安装日期，（5）过水量或使用时间，（6）剩余寿命。

2.4、1.5米内的平均声压级≤50dB（A）。

2.5、主机提供PC端上位机软件支持，符合实验室信息化管理要求。支持用户通过移动智能终端应用软件（APP），远程查看使用状态、水质信息，可对多台设备进行同步管理。

系统性能：

超纯水产水量：每小时0.05-2.0L/min(持续流速)。

纯水(RO)产量：日产量约10-50L。

3.主要配置要求

主机1台、超纯化柱1套、智能取水臂1套、进水压力调节器1个、0.2μm终端过滤器1个、液位传感器1个

（十二）血液恒匀仪

1、温度相关参数：

控制范围：室温+5℃-100℃。

2、振荡相关参数：

转速范围：200-1800 rpm。

振荡幅度：2-3 mm。

3、时间控制参数：

定时范围：可在1分钟至99小时59分钟内设定。

4、模块兼容性：

支持多种可更换样品模块，适配从0.2mL微孔板到50mL离心管等多种容器。

（十三）刨削动力系统

1.主要参数

1.1、LCD触控液晶显示屏。

1.2、双手柄通道，自由切换工作模式。

1.3、手控手柄，通过手柄按键可操控刀头的正转、反转、往复转及停止，并能在预设速度（高速和低速）之间交替切换，带吸引阀开关。

▲1.4、刨刀转速：正转/反转100-5000rpm,往复600-3000 rpm，周期由0.3秒到1秒，磨头转速：500-8000rpm。

▲1.5、主机自动识别刨刀、磨头类型；转速记忆功能，转速可根据需求通过触摸LCD进行设定。

▲1.6、具有刨刀切割窗锁定位功能。双往复模式选择，支持转速调节，频率调节。

1.7、配脚踏控制器，实现正转、反转、往复转。

1.8、通用大小刨刀和磨头，刨刀和磨头可涵盖运动医学大小关节手术。

1.9、具有手柄接口触觉定位功能。

1.10、脚踏控制器防水级别IPX8。

1.11脚踏防误操作功能：在三板式脚踏开关上，若同时踩下两个开关电机不运转。

2.主要配置要求

刨削刀头（旋切）：双锯齿型，130*φ4.2mm，一次性灭菌包装，5支/盒

刨削刀头（磨头）：圆形磨头，70*φ2.9mm，一次性灭菌包装，5支/盒（用于小关节镜）

机械助力盐水架：四个独立高度可调挂钩，每个挂钩最高冲洗液安全负荷达10000ml。挂钩高度即可从160cm至280cm。

（十四）吸尘器

1、额定功率:≥1000W

2、真空度:≥18Kpa

3、尘桶容量:≥40L

4、电机转速:≥32000r/min

（十五）动物手术台

1、外形尺寸：约长1500宽650高760-1060mm。

2、304不锈钢材料。

3、配电动升降器。

4、自动恒温，可调节所需温度。

5、手术台面前后可倾斜45度，电动操纵。

6、工作台面左右可倾斜45度。

（十六）手术无影灯

1、最大照度≥70000 lx；

2、色温≥4350k；

3、显色指数Ra≥96；

4、辐照度≥250W/m2；

5、光斑直径（d10）160mm-280mm（可调节）；

6、光斑分布直径（d50）≥d10×50%；

7、光柱深度 ≥1200mm；

8、深腔照明率≥95%，单遮板无影率≤1%，双遮板无影率≥50%；

9、单遮板深腔无影率≤1%；

10、双遮板深腔无影率≥50%；

11、术者头部温升≤1℃；

12、LED使用寿命≥80,000小时

13、照度调节等级≥五级可调。

（十七）生物安全柜

1、气流模式：A2型生物安全柜采用垂直层流负压机型，70%的气流经过滤后循环使用，30%的气流经过滤后可向室内排出或接到排风系统。

2、过滤效率≥99.9995%@0.12μm。

3、洁净等级：不低于ISO4（10级）。

4、生物安全性：

人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次。

产品安全性：菌落数≤5CFU/次。

交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

5、工作区尺寸：1300×630×670(mm)左右。

6、风速：

下降风速：≥0.3m/s。

流入风速：≥0.5m/s。

7、照度：≥900Lux，荧光灯。

8、噪音：≤65dB(A)。

（十八）熏蒸仪

1、消毒机工作时噪声应符合GB14925《实验动物环境及设施》要求，即≤60dBA。

2、至少具备过氧化氢消毒、弱酸性次氯酸消毒二种模式。

3、对空气中细菌杀灭对数值≥log6（99.9999%），对物表的细菌杀灭对数值≥log4（99.99%），对空气中芽孢杀灭对数值≥log6（99.9999%），对空气自然菌杀灭率≥90%。

4、可设定消毒剂达到消毒浓度后的维持时间，并通过温湿度反馈控制间断喷雾。

5、可根据房间容积，自动给出消毒剂注入总量。

6、适合空间40m³—200m³

（十九）动物呼吸麻醉机

1.主要参数

1.1、配备彩色气道压力表，不同颜色标识。循环呼吸系统和非循环呼吸系统的压力均可监测，压力监测范围-20~+100 cmH2O；

1.2、蒸发罐浓度输出准确、稳定，有温度、压力、流量补偿功能。

工作温度范围在10~35℃，具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；大视野的可视窗便于观察药物使用情况，标配加药适配器，具备后期增配七氟烷蒸发器功能。

1.3、标配1套气管插管，1桶钙石灰，1个气体过滤罐，3个呼吸袋（0.5L，1L和2L各1个）及2套呼吸管路（循环管路，非循环管路）；

1.4、具备充氧功能，氧气流量0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM，可升级双流量计；

1.5、具备一键关闭APL泄压阀，APL泄压阀带有刻度标识；

1.6、配备气体回收系统、配备储物篮。

1.7、具备过滤氧洁净系统，细菌、病毒过滤率≥99.999%。

2.主要配置要求

喉镜一套

麻醉面罩1套（6个）

麻醉机主机1台

制氧机1台

气体回收罐1箱（6个）

麻药一箱（异氟烷10瓶）

配备二氧化碳吸收系统，容量≥2100ml，同时具有钙石灰使用记录表。

配备标准的密闭式呼吸循环回路，标配循环呼吸管路和非循环呼吸管路；

（二十）麻醉监护仪

1.主要参数

1.1、监测参数齐全、心电、无创血压、血氧、呼吸、脉搏、体温、心率、呼末二氧化碳（微流）；

1.2、多导联同步心电算法，且标配5导联；

1.3、多导联信号质量显示；

1.4、全新动物血压算法，测量快速，具有手动、周期、快速，序列四种工作模式，且标配五个不同尺寸的袖带；

1.5、IP灌注指数可测，血氧数值更精准，测量范围：0.05~20.00%；

1.6、微流EtCO2，气体采样率50±10mL/min；

1.7、具有数据存储功能、包括趋势回顾≥180小时，NIBP回顾≥2400组，全息波形回顾≥72小时，支持通过连接电脑将数据导出；

1.8、≥12.1英寸高清触摸屏，分辨率：≥1280×800 px

1.9、监护仪尺寸：≤200mm(H)*320mm(W)* 270mm(L)

2.主要配置要求

标配2个USB接口、支持USB2.0输出；

扩展接口防尘盖设计；

标配电池，满电情况下支持待机使用≥4小时。

（二十一）动物呼吸机

1、电动电控：涡轮驱动，

2、潮气量范围为4-1500ml，可调。

3、标配呼气末正压(PEEP）功能，PEEP可调节范围：3-20cmH2O；

4、输入动物体重即可自动匹配呼吸参数，适用动物体重范围为0.4kg-150kg；

5、具备开机自检功能。

6、具有报警功能。

7、配两个风箱：0-300ml和300-1500ml

8、设备主界面展示压力-时间波形图，呼末波形图，以及气道封压值，实时潮气量，分钟通气量。

9、内置电池：≥5000mAh

10、工作模式：VCV、PCV和Apnea模式。

11、呼吸机尺寸：290mm×330mm×460mm （允许偏差±50mm）。

12、使用7英寸电阻触摸屏，分辨率≥1024*600px

13、气道压力可调节范围为：5-50cmH2O

（二十二）高压灭菌锅

1、有效容积：80升

2、灭菌温度：105℃ - 142℃ 可调

3、最高工作压力：≥0.22 MPa

4、温度分辨率/波动：0.1℃ / ±0.5℃

5、排气方式：全自动内排，内置蒸汽冷凝器，蒸汽不外排。

6、腔体材质：不锈钢（SUS304）

（二十三）超低温冰箱

1、控温：LED数码温度显示，显示精度0.1℃,箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内；

2、箱体材料：钢板，经防腐磷化、喷涂工艺；

3、内胆材料：镀锌板喷涂；

4、有效容积≥419L

5、标配四个万向脚轮

6、内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构

7、温度测试孔

8、翅片式冷凝器，散热面积大，盘管式蒸发器

9、安全存储：具备传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池 电量低报警、系统故障等,物品存储更安全

10、屏幕锁定和密码保护功能。开机延时和停机间隔保护功能；

11、标配USB数据导出接口。

12、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

（二十四）倒置相差显微镜

1.主要参数

1.1、光学系统；无限远校正光学系统；调焦：带扭矩调节装置；明场照明装置：内置透射光科勒照明器。

1.2、载物台；高抗磨损性圆角、无槽设计台面。

1.3、观察镜筒：三目镜筒，视场数≥20mm；目镜筒360度自由旋转；瞳距48～75mm可调。

1.4、目镜：10倍目镜，视场数≥20mm；两个目镜均具有屈光度校正功能。

1.5、物镜：平场消色差相衬物镜PH0 4×/NA0.1/WD12.6mm；平场消色差相衬物镜PH1 10×/NA0.25/WD10.2mm；长工作距离平场消色差相衬物镜PH1 20×/NA0.4/WD8.2mm；长工作距离平场消色差相衬物镜PH1 40×/NA0.55/WD2.0mm。

1.6、物镜转换器；物镜转盘4位；物镜转盘带人机学物镜识别设计。

1.7、聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm。

1.8、图像采集系统

像素：≥830万像素；

光学接口；标准C型接口；

曝光时间范围：0.06ms ～1s；

2.显微图像控制及分析软件：

相机控制、图像采集及分析在同一软件中文界面中实时控制；

具备基本的图像管理功能；

编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、角度、周长等几何测量等；

单张或者一批图像多种处理算法；

调整图像白平衡、色彩平衡、色相饱和度、序列校正、阴影校正、直方图均值化、亮度对比度等；

计算灰度分度、线性拆分、分割与合并R.G.B、分割场景、拆分多块图像等；

具有图形化的荧光强度平均值分析；

图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息；

AVI视频拍摄功能；

具备手动多通道叠加、手动图像景深扩展、手动拼图等功能；

背景扣除功能；

实现非焦平面信号扣除；

手动计数：可以对感兴趣的细胞或者点做手动标记计数。

（二十五）细胞计数仪

1、浓度范围：5×104—1.5×107cells/ml；

2、直径范围：5 - 60 μm；

3、样品体积：5-10uL；

4、可同时检测：单次测量样品数≥6 个；

5、六个样品同时测量时间：≤120 秒；

6、活率测试范围：0-100%；

7、细胞计数板：六位、一体注塑成型；

8、内置分析软件：一体化设计，内置分析软件。测试完成后，可使用稀释计算器和细胞传代计算器进行计算；

9、屏幕：≥10寸高清触摸屏幕；

10、成像系统：≥630万像素（彩色高清）；

11、结果自动保存：测量结果全自动保存，测量数据可输出为 JPG、PDF及CSV格式；

12、数据存储：≥256G；

13、数据导出：U盘导出。

（二十六）解剖台

1、参考尺寸：≥长 2400*宽 800*高 800mm

2、材质使用304不锈钢板。

3、解剖台前端带有水龙头。

4、有移动喷淋水龙头,可冲洗解剖台整体污物。

5、解剖台内部四周有专用排风通道。

6、带粉碎机。