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	一、新型高效过滤器质量控制测试系统（核心产品）
1.配置要求
1.1主要配置：
（1）可清洁（可反吹清灰）过滤器滤料测试台， 监测系统 主机：1台
（2）矩形脏气管道与所有连接器/凸缘(法兰) ： 1件
（3）混合管：1件
（4）供尘接驳 NDF的连续称重系统：1件
（5）光度浓度监测仪（激光光度计）：1件
（6）滤料试样品支架，直径155mm（开口140mm） ：1件
（7）导轨上横放清洁气体管，附有气动夹具控制测试台的开关：1件
（8）清洁系统，压力罐，螺线管阀门和1" 吹管（3mm吹孔）：1件
（9）滤料支架（用于测量口径50mm滤料的清洁气体浓度重量）：1件
（10）压差传感器：1件
（11）无油干式旋片泵：2件
（12）主流量控制器，气体流量测量和控制：2件
（13）主流量控制器的安全过滤器H13 （铝外壳含高效率的过滤夹） ：2件
（14）主动清灰气缸的最终过滤器（带有灰尘收集仓）压差传感器：1件             
（15）EN1822-4过滤器测试模组套件：1套
1.2附件及耗材：
（1）测试灰尘，35kg：1桶
（2）玻璃纤维绝对过滤料，100块/包：1件
2.技术参数要求
2.1系统整体基本结构
（1）实验装置由竖向发尘管道和横向测试管道组成，受试过滤器/滤料被安装在横向测试管道中进行检测。
（2）实验装置中还有另外一横向风道进行抽气，以引导发尘气流向下运动，能使试验粉尘更好地通过受试滤料。
（3）底部有粉尘收集器。
2.2粉尘发生器
（1）有气压和流量监控。
（2）标准发尘器：发尘量：20~200 g/h；发尘精度≤2%；同一样品连续测三次粉尘浓度结果重复性应≤5％。（提供证明材料）
（3）发尘器称量机制：≥30 kg荷重元， 精度≤1g。
（4）有报警和故障切断功能。
（5）发尘器采用螺旋式精确送料。（提供证明材料）
（6）发尘器容量：≤2.5L。
2.3测试粉尘
（1） Pural NF 或 Pural SB， ISO A2细粉末， ISO A4粗粉末，石灰，硅石膏灰，不同类型的TiO2或其他粉尘。
（2）粒度：0.5~500um。
2.4传感器
（1）受试滤料压降传感器：0~2000Pa（20mbar）精度：±0.5%，响应时间：2.5 s，重复精度：≤0.1 %， 长期稳定性：≤0.5 % FSD/年；温度影响：在 0～50°C 范围內 ≤ ±1% FS。
（2）脏气管压力传感器：0~1100mbar，精度： ± 0.5 %。
（3）脏气后备过滤器压降传感器：0~100mbar，精度： ± 0.5 %。
（4）横管空气流速传感器：0 ~ 6 m³/h , 精度：± 1 %。
（5）竖管空气流速传感器：0 ~ 12 m³/h，精度：± 1 %。
（6）脏气管道温度传感器：测温精度：0~330℃，精度：± 2℃。
2.5受试滤料表面风速
0.5~5m/min ± 2 % （系统需要≥2套质流量控制器和泵组合，竖向脏气管道和横向管道各1套，用于控制气流发生和流量。）
2.6光学浓度检测仪
（1）光度计的整合期≤10秒，激光能量≤3mW， 波长 ≤700nm。（提供证明资料）
（2）标准粉尘浓度监控：量程：0g/m3~10g/m3，精度：±5% 。
2.7绝对滤料
绝对滤料最大直径：50mm，暴露于粉尘直径为40mm；重量≤0.3g。
2.8清洁气体管道
（1）清洁气体管道有压降测量装置。
（2）吹管开放和滤料试样之间的距离是770mm~910mm。
（3）吹管最小内径28mm 喷嘴阔3mm，与滤料试样面垂直。
2.9脉冲罐
（1）罐内压力：≥0.5 MPa ± 3%。
（2）阀门开放时间：≤ 50ms。
（3）压降前脉冲反吹：0~2000Pa ± 1%。
（4）压缩空气罐体积： ≥2.5L。
2.10过滤器测试模组基本性能指标
（1）流量：7~35 L/s。
（2）过滤器夹具尺寸：≥300×300×300mm。
（3）测试周期时间：30s。
（4）过滤器截面积：可自定义(截面积≤0.09m2)。
（5）面速度：可自定义(范围0.077–0.39 m/s)。
（6）差压：3000 Pa±1%FS。
（7）环境传感器：温度、相对湿度、大气压
测量范围和精度：
温度范围：-20 ~50℃，精度：0.5℃，分辨率：0.1℃。
相对湿度范围：0~100RH%，精度：± 5%RH，分辨率：0.1RH%。
大气压范围：30~110kpa，精度：0.5%FS，分辨率：0.1kpa。
（8）测试气溶胶：DEHS、PAO、盐溶液及PSL球。
（9）气溶胶发生器：压缩空气：≥2.5 bar；体积流量：50~140 L/h；气溶胶质量流量：0.6 g/h；背压：10 kPa；气溶胶出口：直径：≥8 mm。
（10）气溶胶稀释系统：最大稀释比1:100。
（11）颗粒计数器：8通道 0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.5、 0.7、1.0μm。
（12）设备包含并不仅限于以上参数，需保证设备的独立性和完整性，可进行流量-阻力、分级计数效率等功能测试。
2.11软件
（1）软件需含工业用计算机和供应、控制单元及数据采集系统软件，用于自动化远程操作。
（2）软件功能：
①软件可以同步显示数据及曲线，至少应包含：流量，样品压差，称重天平粉尘重量，光学浓度检测仪监测到的粉尘浓度，竖管内温度，反吹气流压力等。
②软件须保证至少每间隔1秒进行一次数据采集和记录，测试结果可被存档。
2.12测试系统可升级性
该测试系统具备可升级至200℃模拟高温工况过滤测试能力，并提供下列材料（此高温工况升级需求的主要功能、应用场景及目标：模拟高温工业烟废气工况条件下过滤材料过滤性能的检测表现）。
1.供应商提供升级实施方案，方案应包含：
（1）设计框架（含本次投标响应测试系统现状分析、新增高温模块与现有系统对接架构）；
（2）实施思路、改造实施步骤、实施/调试计划及风险预案；
（3）高温工况功能实现技术方案；
（4）提供改造结构示意图、系统连接示意图、同类高温版项目实物图等参考资料。
2.供应商提供系统升级报价测算方案。
3.供应商提供承诺书，内容须包括：投标响应的现有系统具备可升级至200℃模拟高温工况过滤测试能力；若成交后经核查不具备该可升级能力，供应商承担全部违约责任，并按采购文件及合同约定处理。
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	注：1、以上技术参数与性能指标不允许负偏离，任意一项负偏离按无效投标处理。
2、证明材料为产品彩页、官网（功能）截图、检测报告、生产厂家盖章的技术白皮书其中任意一个(技术参数与性能指标中对证明材料有要求的以要求的为准)，未提供或提供的证明材料低于文件规定的相应技术参数时视为负偏离。
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	二、个体防护装备测试系统
1.配置要求
实验舱：1套
水平脚踏传动式振动台：1台
气溶胶发生器：1台
气溶胶粒径谱仪：1台
2.技术参数要求
2.1实验舱
实验舱：体积不小于1800×1800×2000mm；带软管采样泵：调节流量范围：5L/min，流量波动±0.20L/min。
2.2水平脚踏传动式震动台
水平脚踏传动式震动台速度运行速度0~6.5km/h，控制精度≤0.1km/h ，有效台面面积≥0.48m², 最大负载≥120kg。
2.3气溶胶发生器
（1）油性（介质：DEHS、玉米油、石蜡油），气溶胶浓度：20～30mg/m3（可调节），粒径分布：（0.02～2）μm。
（2）盐性（介质：NaCl），溶胶浓度：4～12mg/m3（可调节），粒径分布：（0.02～2）μm。
2.4气溶胶粒径谱仪
（1）单颗粒物光散射法粒径谱仪，测量粒径分段≥128通道。
（2）测试粒径范围：0.12μm~40μm。
（3）浓度检测范围：0~5×104 粒/cm³。
2.5操作环境：10~40℃。
2.6数据输出：USB或以太网或RS 232/485。

	2
	
	注：1、以上技术参数与性能指标不允许负偏离，任意一项负偏离按无效投标处理。
2、证明材料为产品彩页、官网（功能）截图、检测报告、生产厂家盖章的技术白皮书其中任意一个(技术参数与性能指标中对证明材料有要求的以要求的为准)，未提供或提供的证明材料低于文件规定的相应技术参数时视为负偏离。
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