志丹县人民医院
CT机房、DSA数字减影机房改造及装饰项目采购需求
一、项目概况
    本项目为志丹县人民医院胸痛能力提升重点项目配套改造工程，列入全县重点建设项目，项目审定造价为739223.58元，资金来源为单位自筹，实行总价包干。我院已完成西门子双源CT、飞利浦DSA数字减影血管机采购签约，原有机房结构承重、射线防护、场地布局、通风接地及电气配套设施，均不满足新设备安装荷载、运行条件及医用辐射防护规范，导致设备无法进场安装，严重影响胸痛中心建设及县域急诊救治工作推进，急需开展机房专项改造及装饰施工，预算金额749700.00元，最高限价739223.58元。
二、项目施工内容
    本项目包含DSA机房改造、CT机房土建拆除、结构加固、射线防护、室内装饰、电气安装、通风接地改造、垃圾清运及调试验收等全部工作。DSA机房主要完成原有钢支架拆除、设备悬吊钢架安装、净化通风管道、散流器、专用空调安装，配套地沟、顶面及墙面桥架、检查床基础改造打洞、洁净过滤器更换、整套接地系统布设，所有工序严格按照飞利浦原厂设备图纸及技术参数施工。
    CT机房主要实施原有墙体、天棚、地面、抹灰层拆除及建筑垃圾外运，开展混凝土结构、砖墙砌筑、墙面粉刷、设备基础、细石混凝土地面、自流平等土建施工。配套完成全套射线防护工程，包含防护铅窗、电动防护门、手动防护门、铅水泥防护墙面、铅百叶通风、铅板防静电墙板、铝合金吊顶、医用塑胶地板及踢脚线安装。同时完成机房配电柜、照明、开关插座、专用电缆、强弱电管线、网络及影音线路布设，并按图纸完成机房结构专项加固，保障设备承重及结构安全。
三、技术施工标准及资质要求
    本项目所有材料、工艺、施工流程须严格遵守《医用X射线诊断放射防护要求》《建筑结构荷载规范》等国家及行业现行标准，严格匹配西门子、飞利浦大型医疗设备原厂安装规范。确保机房结构承重达标、射线防护当量合规、通风接地稳定、电气系统匹配设备运行参数，整体施工质量满足医用诊疗环境洁净、消杀、防尘、防滑、耐腐蚀要求，确保顺利通过卫健部门放射防护检测及竣工验收。
 资质要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；
拟派项目负责人须具有建筑工程专业注册建造师二级及以上资质，具有有效的安全生产考核合格证（建安B证），且无在建项目。
四、工期要求
   本项目工期为合同签订后60个日历天，成交供应商须按期完成全部拆除、改造、安装、装饰及调试工作，达到设备进场安装条件。施工期间须服从医院管理，合理安排施工工序，做好防尘、降噪、成品保护工作，最大限度减少对医院正常诊疗秩序的影响。
五、质保及售后服务
    项目整体质保期不少于2年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内出现结构、防护、装饰、电气、通风接地等质量问题，中标单位须免费维修、更换及整改。提供24小时售后响应服务，及时处置设备机房配套故障。项目完工后须完整提交竣工图纸、材料合格证、检测报告、防护验收资料等全套档案资料，配合甲方完成归档及备案工作。
六、商务要求
[bookmark: _GoBack]   本项目为全包总价包干，报价包含人工、材料、机械、拆除、加固、防护、装饰、安装、调试、垃圾清运,甲方不再另行付费。施工期间现场安全、消防安全、文明施工及扬尘降噪管理由成交单位全权负责，施工期间发生的一切安全事故及经济损失均由成交供应商自行承担。
七、验收标准
    工程须严格按照采购需求、施工图纸、设备原厂技术要求及国家规范完成施工，无质量缺陷及安全隐患。机房承重、射线防护、电气通风、装饰配套全部达标，满足CT、DSA设备安装及临床正常使用要求。竣工资料齐全、检测合格，经甲方及主管部门核查验收通过后方可交付；验收不合格的，由中标单位无偿整改至合格。
