
便携式数字化X射线摄影系统（DR）采购项目
采购需求

一、基本要求

1、功能要求: 本项目采购1套便携式DR设备，用于开展数字化X射线摄影检查，具备影像采集、图像处理、病例管理、图像输出等功能，支持院内移动及外出出诊拍片使用。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：
2.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕 19 号）。

2.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19  号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》 （财库〔2021〕20  号）。

2.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。

2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15  号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》 （陕财办采〔2018〕23  号）。

2.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕 35 号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52 号）。
2.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕 34 号）。
若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。
3、交货期：合同签订后30日内完成安装和调试。
4、交货地点：采购人指定地点
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合国家及行业相关质量标准和规范要求。
三、采购标的数量和规格
采购1套便携式DR设备，采购预算14.98万元
（一）整体要求

★1. 所供整套设备为全新原厂正品，严禁提供样机、演示机、翻新机、返修设备，供货时须提供设备出厂合格证明文件，包含全套安装调试服务及完成本项目所需全部附件。
★2. 所投便携式数字化 X 射线摄影系统（DR）须具备国家药品监督管理局 NMPA 在有效期内的医疗器械注册证（含注册证附件）。

（二）技术参数要求

1.平板探测器

1.1成像介质：非晶硅碘化铯；

★1.2有效成像区域≥43cm×43cm；

1.3像素尺寸≤140μm；

1.4采集矩阵≥3000×3000 pixels；

1.5 有效数据位数≥16bit。

2. X光主机

2.1标称输出功率≥5.5kW；

2.2最大管电压≥125kV；

2.3最大管电流≥100mA；

2.4最大电流时间积≥200mAs；

2.5最小电流时间积≤0.1 mAs；

★2.6最大曝光时间≤6s；

2.7双焦点球管：小焦点≥0.6 mm,大焦点≤1.8 mm；

2.8阳极热容量≥42KHU；

2.9 X光机需具备触摸屏：

2.9.1≥8英寸触摸屏操作面板，具备显示功能；

2.9.2触摸屏具有多种APR选择，提供产品彩页/截图予以佐证；

2.9.3触摸屏支持设置大小焦点；

2.9.4可选择曝光模式，设置曝光参数；

2.9.5便携X光机与图像处理系统之间具备自动同步曝光参数功能；

2.10 X光机头重量≥16KG；

2.11 X光机头航空箱（可以收纳X光主机、平板探测器及图像工作站等）。

3.移动机架

3.1为方便携带，移动支架可进行伸缩，收缩后长度≤800mm；

★3.2 X光主机球管焦点至地面最大距离≥2100mm；

3.3 X光主机沿垂直面转动≥±180°；

3.4 X光主机沿水平面转动≥±180°；

3.5 移动机架重量≤5kg。

4.立式摄影架

4.1为方便携带，拆卸立式摄影架组件，摄影架可进行伸缩；

4.2立式摄影架的平板探测器支撑架可上下运动，满足不同角度的拍摄需求；

4.3立式摄影架重量：≤5.5kg；

4.4立式摄影架收缩后长度：≤700mm；

4.5立式摄影架展开长度：≥1900mm；

5.数字图像处理系统

5.1工作站配置：笔记本电脑显示器≥14英寸；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB；5.2病人登记：采集、查找病人资料，为摄影作准备；

5.2图像浏览：对图像进行显示、分析、处理、输出到影像工作站；

5.3数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；

5.4系统诊断：监视系统状态、对系统故障进行诊断；

5.5图像打印：图像输出到胶片打印机；

5.6可根据检查部位自动选择参数增强图像；

5.7正负像、水平/垂直镜像、旋转、快速标注处理等采集处理工具。

（三）配置清单

1．便携X射线主机1台

2．平板探测器1块

3．图像处理系统1套（含图像工作站 1台 显示器≥14英寸；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB)

4．移动机架1套

5．立式摄影架1套

6．航空箱1套

7．有线曝光装置1套

8. 无线蓝牙遥控器1套  
四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合国家及行业相关质量标准和规范要求。

五、服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：整机质保不少于2年（自安装、验收合格并正式启用后开始计算）。 
2.配合本院现有系统对接调试，保障DICOM通讯正常。
3.质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修，1小时内电话响应，24 小时工程师到达现场，48 小时内排除故障，并向采购人反馈故障处置信息；故障情况复杂无法快速排除的，须第一时间告知采购人。若故障 48 小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。
4.供应商需要提供合理的项目整体供货方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
5.供应商需要提供运输、安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

6. 根据使用需求免费提供设备使用培训服务。

六、验收标准

1、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
2、所供产品的数量、技术参数符合采购文件和供应商投标承诺的及采购合同约定的要求。
3、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到采购文件要求和响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 
4、若发现成交人有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求成交供应商赔偿采购人相应的损失。
5、产品按采购文件、响应文件及澄清函等技术指标进行验收；产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。
6、采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具技术资料、产品使用说明书、合格证等齐全。

7、按照采购人要求出具验收资料，归档。

                      渭南市临渭区阳郭镇贠曲卫生院
                            2026年9月30日



