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第一部分  招标公告
项目概况
安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取招标文件，并于2026年10月10日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZZZC-2026027
项目名称：安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：2,227,600.00元
采购需求：
合同包1(延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目):
合同包预算金额：2,227,600.00元
合同包最高限价：2,227,600.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	水质污染防治设备
	安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目
	1(批)
	详见采购文件
	2,227,600.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见招标文件
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）政府采购促进中小企业发展管理办法的通知--财库[2020]46号；
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号；
（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号；
（4）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知--财库[2017]141号。
（5）财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
（6）财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知（财库〔2021〕19号）、财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知（财库〔2021〕20号）。
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
（8）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2026年任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（5）税收缴纳证明：提供已缴纳的2026任意一个月份的缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；
（6）信用记录：提供《投标人信用记录书面声明函》（按格式填写），经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（7）本项目不接受联合体投标，投标单位须提供非联合体投标声明函（按格式填写）。
三、获取招标文件
时间：2026年09月16日至2026年09月21日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年10月10日 09时00分00秒（北京时间）
提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心开标8室
开标地点：延安市公共资源交易中心开标8室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.报名登记：投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。
2.下载文件：投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市） ，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载采购文件。
3.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
4.本项目不专门面向中小企业。
5.本项目名称：延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安市安塞区污水处理厂
地址：安塞区白坪村
联系方式：13309117039
2.采购代理机构信息
名称：陕西中振项目咨询有限公司
地址：延安市宝塔区新区大学生创新创业小镇 G 区 G-3F
联系方式：13571130125
3.项目联系方式
项目联系人：陈工
电话：13571130125






第二部分 投标人须知
一、名词解释
· 采购人：延安市安塞区污水处理厂
· 采购代理机构：陕西中振项目咨询有限公司  
· 投标人：满足本次招标要求、具有相应资质和完成项目能力的投标供应商
· 标书：招标文件与投标文件的统称
· 中标人：评标委员会推荐的投标人

二、投标人
1.供应商参加政府采购应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（7）完全同意并愿意自觉遵守本招标文件中的所有规定和要求；
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的招标活动。
2.投标委托
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。
3.投标费用
投标人自行承担参加投标相关的全部费用，无论投标的结果如何。
三、招标文件
1.招标文件
（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。
（2）适用范围
  本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。
（3）招标文件的下载：招标公告发布后，投标人应从全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）下载招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件。
2.招标文件的澄清及修改
采购代理机构可对已上传的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人应随时在交易系统中查看本项目澄清文件；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3.质疑提出与答复
（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。 
（2）投标供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期。 
备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
①未按规定程序和渠道提出质疑的；
②超过法定质疑期限的； 
③书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
④提出的质疑事项已经明确答复的； 
⑤法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人 的商业秘密。
4.评标的处理依据
评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。 
5.解释权归属
本招标文件的解释权归采购代理机构。

	四、招标要求
1.招标文件内容
本包招标为：延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目。投标人不得将本包再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以标段为单位进行。
2.投标人须提交以下资质证书和证明文件：
①具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
③财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
④社会保障资金缴纳证明：提供2026年任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
⑤税收缴纳证明：提供已缴纳的2026任意一个月份的缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；
⑥信用记录：提供《投标人信用记录书面声明函》（按格式填写），经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑦本项目不接受联合体投标，投标单位须提供非联合体投标声明函（按格式填写）。
以上资格证明文件中①- ⑦项为必备资质，缺少一项或某项达不到要求，其投标均无效。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。
3.投标文件的编制
投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应；具体内容包括：
（1）按照格式要求填写的投标函；
（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务及合同主要条款响应说明；
（3）法定代表人证明及法定代表人授权委托书；
（4）按要求出具的资质文件；
（5）投标人的投标技术方案： 
（6）投标人承诺书。
4.投标报价
（1）投标报价是指货物到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括货物的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口的关税等按现行税收政策征收的一切税费等，以招标文件的内容和要求作为投标依据；
（2）投标人应在投标文件中的开标一览表（唱标报告）上，标明响应产品的所有费用；任何有选择的报价不予接受；
（3）投标货币：人民币；单位：元；
（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；
（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；
（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；
（7）最低报价不是中标的唯一依据。
（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
6.投标文件的有效期
投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
7.投标文件的签署及规定
（1）投标单位须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；
（2）投标文件需单独提供纸质版，正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”、“副本”、“电子版(U盘）”字样。统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；
（3）本次招标需在开标时同时提交纸质版投标文件共肆份（正本壹份，副本叁份），电子版投标文件提供盖章PDF格式，用（U盘）拷贝三份。
（4）投标单位在纸质版投标文件中需逐页加盖公章（鲜章），并按招标文件要求加盖公章、签字；
（5）投标单位名称应填写全称，同时加盖公章（鲜章）；
（6）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；
（7）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
8.文字要求
本次招标只接受简体中文文字的投标文件，数字为阿拉伯数字，纸张为Ａ4,统一装订并标明页码。
9.本项目不接受联合体投标
五、投标文件递交
1.投标文件的递交（本项目采用线上不见面开标）
（1）本项目采用电子化远程不见面投标解密的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；        
（2）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）系统进行提交，逾期系统将拒绝接收，纸质版投标文件须在开标前递交至延安市公共资源交易中心开标8室；
2.投标截止时间
（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前在全国公共资源交易平台（陕西省）网站系统中上传电子版投标文件；
（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以澄清及变更公告的形式，通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
六、开标、评标、定标
1.开标
（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。
（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员及有关工作人员参加，投标人代表在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）本项目包不见面开标大厅签到，以证明其出席。
（3）开标以全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）线上不见面开标流程为准。
2.评标委员会组成与职责
2.1为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：
A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；
B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；
D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；
E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；
F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 
G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；
H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；
J、配合财政部门处理投诉工作。
对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。
2.2评标委会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人授权的评审专家，不得担任评标组长。
2.3评委会成员有下列情形之一的，应当回避：
A、采购人或投标人主要负责人的近亲属；
B、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
C、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
2.4 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。
3.投标人资格审查
3.1 投标人的资格性审查
依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对投标人的资格证明文件进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。
 3.2 投标文件符合性审查
依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。投标文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查：
	序号
	符合性审查内容
	结论

	1
	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号，三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。
	合格/不合格

	2
	投标文件签署、盖章是否符合招标文件要求，且无遗漏；
	合格/不合格

	3
	交付期、质保期是否满足招标文件要求；
	合格/不合格

	4
	投标有效期是否满足招标文件要求；
	合格/不合格

	5
	投标报价：同时满足以下条款：
（1） 投标报价符合唯一性要求：
（2） 开标一览表填写符合要求；
（3） 计量单位、报价货币均符合招标文件要求；
（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；
	合格/不合格

	6
	技术/服务要求：是否完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留；
	合格/不合格

	7
	合同文本：是否完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。
	合格/不合格

	8
	其他：完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。
	合格/不合格


对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。
 3.3 经过对投标人资格审查及投标文件符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：
A、投标人的投标报价超过最高限价；
B、投标人未经过正常渠道下载招标文件，或投标人名称与下载招标文件时登记的投标人名称不符的；
C、投标文件的签署、盖章不符合招标文件要求； 
D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；
E、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：交付期、质保期、付款方式、主要技术指标等）；
F、投标文件未按招标文件要求的数量和方式签字、加盖公章的；
G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 
H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；
O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；
P、提供虚假技术性能指标的。
3.4 如出现对招标文件作出实质性响应的投标人或者合格投标人不足三家的情况，不得评标。
3.5根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标单位提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标投标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个投标单位获得中标投标单位推荐资格。
3.6开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：
A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；
F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；
G、文字与图表不符的，以文字为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。
3.7公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
4.有下列情形之一的，视为投标单位串通投标，评标委员会应当认定其投标文件无效：
A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　 B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　 C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　 D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　 E、不同投标人的投标文件相互混装；
5.询标
评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，投标人应随时关注不见面开标系统中的澄清提问，投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。
6.评审方法及内容 
（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 
（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。　　
（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（4） 评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。 
（5） 评审指标分值构成及评审内容（总计100分）
总分100分，每个投标人每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下： 
	评审项名称
	分值
	评审细则

	投标报价
	30
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格权值×100计算分数时四舍五入取小数点后两位
注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。
（3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对符合条件的供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	货物技术参数响应
	42
	1、 评审内容：
核查供应商所投全部水质分析仪器、环保数采仪、UPS、稳压器、PH计等设备是否逐条响应采购清单技术指标，重点核查带“★”强制性关键指标佐证材料完整性、有效性。佐证材料包含检测报告、产品彩页、说明书、官网截图、第三方检测报告等，所有佐证材料须加盖供应商或者生产厂家公章。
2、 评分标准：
1. 所有货物技术参数、规格型号、性能配置完整响应，无偏离，全部“★”关键指标佐证材料齐全有效，得42分；
2. 带“★”参数指标每负偏离1项扣1分；普通一般技术参数每负偏离1项扣0.5分，本项分值扣完为止；
3. “★”指标未提供有效佐证材料视为负偏离，按对应扣分标准执行；无佐证、资料模糊不清、未加盖公章均认定为无效材料。
3、 赋分规则：
基础满分42分，按偏离项逐次扣减，最低0分。

	供货组织实施方案
	3
	一、评审内容：
针对本项目全套水质监测仪器、配套辅材制定完整供货、运输、到货、安装调试、验收全流程实施方案，覆盖备货计划、供货排期、人力物力保障、现场安装、设备联调、整体竣工验收、工期保障措施。
二、评审标准：
1.方案包含各设备备货周期、精准到货时序、现场设备排布、多设备一体化联调、工期延误应急保障机制；
2.方案完整覆盖备货、运输、进场、安装、调试、验收全环节；
3.方案贴合水质监测站点现场条件，可按期完成全部交付工作。
三、赋分标准：
1.完全满足全部3项评审标准，方案完整可行、保障措施完善，得3分；
2.满足2项评审标准，方案内容较完整，具备基础供货及调试保障，得2分；
3.仅满足1项评审标准，方案简略，仅列明基础供货流程，保障措施不足，得1分；
4.未提供完整供货组织实施方案，本项不得分。

	项目实施团队配置
	3
	一、评审内容：
为本项目配备水质设备硬件安装、软件部署、系统调试、现场实施专职技术人员，核查人员岗位职责划分、在职证明、专业人员配置完整性，所有人员须为本单位在职人员，劳动合同为有效佐证材料。
2、 评审标准：
1.配备覆盖硬件安装、仪器调试、数采仪部署、现场实施全专业技术人员；
2.各岗位工作职责清晰划分，人员信息完整；
3.全部人员提供有效劳动合同等在职证明材料。
三、赋分标准：
1.完全满足全部3项评审标准，人员齐全、岗位清晰、在职材料齐全，得3分；
2.满足2项评审标准，人员配置较完整，部分岗位缺少说明或少量人员无在职证明，得2分；
[bookmark: _GoBack]3.仅满足1项评审标准，人员信息模糊、岗位划分混乱，多数人员无在职证明，得1分；
4.未提供任何项目实施人员配置方案，本项不得分。

	安全及数据传输保障措施
	4
	一、评审内容：
结合水质在线监测场景，针对设备运输、现场安装部署、仪器调试、监测数据采集传输全过程制定安全管控措施；覆盖设备防护、监测数据防丢失、HJ212-2025协议数据传输保障、现场作业安全管理。
二、评审标准：
1.措施覆盖设备运输、现场安装、仪器部署、数据采集传输全业务环节；
2.包含现场作业安全管理、监测数据存储、上传异常应急处置；
3.贴合污染源在线监测建设管理要求，具备故障、数据异常处置思路。
三、赋分标准：
1.完全满足全部3项评审标准，管控措施全面细化，闭环管控贴合水质监测场景，得4分；
2.满足2项评审标准，措施较完整，覆盖核心业务环节，具备基础安全约束，得2分；
3.仅满足1项评审标准，仅罗列简单安全条款，管控措施单薄，仅满足基础要求，得1分；
4.未提供安全及数据传输保障专项方案，本项不得分。

	项目质量保障措施
	5
	一、评审内容：
针对水质分析仪、环保数采仪、UPS电源、稳压器、PH计等全套设备制定专项质量管控方案，满足水污染源在线监测相关规范，覆盖出厂质检、到货验货、安装调试、成品保护、设备故障预控全流程管控。
二、评审标准：
1.覆盖设备出厂检验、到货开箱验收、设备联调、现场安装全环节质量管控；
2.具备成品保护、设备故障前置排查、质量问题整改闭环措施；
3.全部措施符合水污染源在线监测相关规范要求。
三、赋分标准：
1.完全满足全部3项评审标准，管控方案完整闭环、科学可落地，完全符合监测项目建设规范，得5分；
2.满足2项评审标准，质量方案较完整，覆盖主要设备验收与调试管控，措施具备可行性，得3分；
3.仅满足1项评审标准，仅列明基础质量管控内容，措施简略笼统，得1分；
4.未提供项目质量保障方案，本项不得分。

	同类项目业绩证明
	8
	供应商需提供2021年1月1日至今类似项目业绩证明材料，每提供1份得2分，最多得8分。
业绩证明材料须提供合同复印件，至少包括合同首页、盖章页及合同内容页；未盖章、盖章不清晰，合同内容不清晰的合同，均视为无效业绩证明资料；注：提供加盖供应商公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准。

	售后服务及培训计划
	5
	一、评审内容：
针对CODmax水质分析仪、总磷、总氮、氨氮分析仪、环保数采仪、UPS、稳压器、PH计等全部货物提供原厂质保、上门维修、故障响应、备品备件保障方案；配套操作人员专项培训计划，明确培训时长、培训内容、实操教学、设备故障排查教学相关内容。
二、评审标准：
1.售后服务包含原厂质保、7×24小时故障响应、上门维保、备品备件储备保障；
2.培训计划覆盖仪器硬件操作、数采系统配置、日常运维、故障排查实操教学；
3.培训对象包含站点运维人员、管理人员，培训频次、时长安排清晰合理。
三、赋分标准：
1.完全满足全部3项评审标准，售后维保与实操培训方案完善、措施科学合理，得5分；
2.满足2项评审标准，售后、培训方案内容较完整，维保及培训措施可行性一般，得3分；
3.仅满足1项评审标准，方案内容简略，仅简单说明售后或培训内容，得1分；
4.未提供售后服务及培训专项方案，本项不得分。


7.定标 
（1）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后5个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；
（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。 
七、签订合同
1.定标后，中标人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；
2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；
3.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；
4.政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八、中标服务费
1.中标服务费按约定由中标单位支付。
2.中标单位应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文件的规定标准收取。
3.本项目代理服务费按货物计取。
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元 
（1000-500）万元×0.8%=4万元 
（1200-1000）万元×0.5%=1万元
合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元
九．其它事项
1.落实政府采购政策文件具体如下：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库（2020]46号文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。
参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
备注：（1）中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行；（2）本项目标的物所属行业为：工业；
（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府来购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
参加政府采购活动的残疾人単位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发（节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”
（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”
（6）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。
（8）节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
（9）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。
（10）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。
（11）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。
（12）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。
（13）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。
（14）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”
（15）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。
（16）中标供应商确定后，中标供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其中标资格，并按评审顺序重新确定中标单位或重新组织招标。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。
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第三部分   招标内容及参数要求
一、项目名称：延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目
二、交付期：合同签订后7个工作日
三、质保期：2年
五、采购内容：
延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目清单
	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	CODmax水质分析仪
	1.原理:采用重铬酸钾法高温消解，用光度法测量样品吸光度，通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。符合最新标准HJ377-2019，HJ35X-2019要求，测量数据与实验室方法HJ828-2017吻合性好。
2.测量范围(以KHP计):10~-5000mg/L(量程上限可根据现场污染物排放标准限值自行设定)。
3、示值误差:10.0到39.9mg/L:+10%；40.0至99.9mg/L:+6%；100.0至5000.0mg/L:+3%
4、重复性:10.0到39.9 mg/L:≤5%；40.0至5000.0 mg/L:≤3%。
5、内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核，可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。
6、消解时间:可针对不同水质设置消解时间，并可通过数字接口输出，最小间隔10分钟。
7、★抗污模式:新增测量流程模式，显著延长进样/计量、消解单元等维护周期。
8.氯离子屏蔽:最高可达5,000mg/L Cl-。
9. 测量间隔时间:连续、1小时、2小时、4小时、自定义(30-480分钟或触发(可选)。
10.校准:自动校准，手动/远程触发，标样核查触发。
11.★先进的活塞泵取样技术，活塞泵使用寿命超过一年以上。
12.★多级光学计量系统，有效缩短测量时间，提高超低量程测量精度。
13.消解单元配备安全防护面板，保证操作人员安全。
14.预诊断技术及相关诊断技术输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上，方便用户识别。断信息，并能通过数字接口输出。通过仪器状态和诊断信息实现远程维护
1)预诊断功能:能就仪表即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口
2)自诊断功能:能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊
15.★远程维护功能:具备快速组建VPN网络的功能，授权用户可通过互联网远程访问仪器，
16.输入/输出相关:
1) 2路模拟信号4～20mA，最大负载500Ω
2) 数字通信:RS485 Modbus
3) 仪器内置2个多功能输出继电器:额定电压24VDC，额定电流最大3A17.环境度:5℃～40℃
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	2
	总磷分析仪
	(1)★测量原理：基于钼酸铵分光光度法测定水样中的总磷（TP）。符合现行标准HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求，HJC-ZY97-2022 水质总磷自动监测仪检测作业指导书，HJ 35X-2019 水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）安装/验收/运行技术规范要求，测量数据与国标方法GB 11893-89总磷预制试剂吻合性好。
(2)★坚固耐用的柱塞泵+12通道旋转阀的一体化流路设计确保精准进样，高密度陶瓷阀芯防腐耐磨，有效延长维护间隔。
(3)★测量范围：0-120mg/L(现场工作量程满足HJ 355-2019及特殊行业设置要求
(4)★示值误差：
0~0.2 mg/L: ±10% 或 ±0.006 mg/L 取较大值; 
0.2~4 mg/L: ±5% 或 ±0.02 mg/L 取较大值;
4~50 mg/L: ±3% 或 ±0.2 mg/L 取较大值;
50~120 mg/L: ±6%。
(5)重复性：
0~4 mg/L: ≤2% 或 0.002 mg/L；
4~50 mg/L: ≤2%；
50~120 mg/L: ≤3%
(6)★定量下限：≤0.01 mg/L；
(7)内置标样核查功能：并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。
(8)内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。
(9)内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能
(10)工作温度：5~40℃，相对湿度≤95%，无冷凝；
(11)测量周期：将仪器设置为以连续方式或按固定间隔时间开始测量循环。选项：关闭、连续、自定义（30 到480 分钟）、间隔（1 小时、2 小时或4 小时）或外部触发；
(12)*校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准；
(13)仪器具有自动清洗功能；
(14)预诊断技术及相关诊断技术 
1)在线仪器软件平台的维护动作序列功能，可现场创建多样化维护动作列表，如仪表清洗、试剂灌注及个性化校准、标准样品反向测量等常用维护方法组合，一键启动，仪器自动逐一执行，极大提升运维效率，免去人员现场停留时间。
2)预诊断功能：能就仪表即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上，方便用户识别。
3)自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出。
(15)显示：简体中文或英语，彩色触摸屏。
(16)数据存储：可存储20000个数据点.。
(17)通过USB A型（FAT32格式）接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级。
(18)输入输出：
1)数字通信：RS485, Modbus RTU协议
2)继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A
3)模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω
4)数字信号输入：1路
5)液位传感器输入：2路
(19)平台化、耐腐蚀机箱设计(ABS+PC材质)，即使在恶劣工况也能长期使用。
(20)创新性包装设计，全面符合ISTA 2A要求，可提供第三方检测报告。
(21)电磁兼容性全面符合EN/IEC 61326-1, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 55011要求, 可提供第三方检测报告。
电气安全符合EN/IEC 61010-1要求, 可提供第三方检测报告。
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	总氮分析仪
	(1)★测量原理：基于碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水样中的总氮（TN）。符合现行标准HJ/T 102-2003，HJ 35X-2019要求，测量数据与国标方法HJ 636-2012总氮预制试剂吻合性好。
(2)★测量范围：0～5/10/20/50/100/200 mg/L（现场工作量程上限可满足HJ 355-2019设置要求，符合制革及毛皮加工工业/柠檬酸工业/污水排入城镇下水道等行业特殊要求）。
(3)★示值误差：
0~5/10/20 mg/L: ±0.1 mg/L 或 ±5%（取较大值）
0~50 mg/L: ±0.5 mg/L 或 ±5%（取较大值）
0~100 mg/L: ±1 mg/L 或 ±5%（取较大值）
0~200 mg/L: ±2 mg/L 或 ±5%（取较大值）
(4)重复性：
0~5/10/20 mg/L: 0.05 mg/L 或 3%（取较大值）
0~50 mg/L: 0.3 mg/L 或 3%（取较大值）
0~100 mg/L: 0.5 mg/L 或 5%（取较大值）
0~200 mg/L: 1 mg/L 或 5%（取较大值）
(5)最低检出限：0.05 mg/L；
(6)内置标样核查功能：并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。
(7)内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。
(8)内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能
(9)工作温度：5~40℃，相对湿度≤95%，无冷凝；
(10)★测量周期：连续、1h、2h、4h、用户自定义（30-480分钟）或外部触发；
(11)★校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准；
(12)仪器具有自动清洗功能；
(13)预诊断技术及相关诊断技术 
1)预诊断功能：能就仪表即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上，方便用户识别。
2)自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出。
(14)★显示：简体中文或英语，彩色触摸屏；
(15)数据存储：最少 12 个月（约 20,000 条记录） 
(16)★通过USB A型（FAT32格式）接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级
(17)输入输出：
1)数字通信：RS485, Modbus RTU协议
2)继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A
3)模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω
4)数字信号输入：1路，亮（10.2~26.4VDC）/ 灭（0~2VDC）
5)液位传感器输入：2路，分别探测取样杯无水和废液桶满信号
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	氨氮分析仪
	(1)★测量原理：水杨酸-靛酚蓝法，符合最新标准HJ 101-2019，HJ 35X-2019要求，测量数据与实验室方法HJ 536-2009吻合性好。
(2)★测量范围:超低量程：0.020～15.00mg/L；
低量程：0.050～30.00mg/L；
中量程：12.00～160.0mg/L；
高量程：80.00～1000mg/L （可选）；
提供多种固定量程选择的同时，也可提供量程自动切换功能。
(3)★示值误差：0.020～15.00mg/L: ≤ ±(0.06 mg/L 或 3%)
               0.050～30.00mg/L: ≤ ±(0.15 mg/L 或 3%)
               12.00～160.0mg/L: ≤ ±(0.90 mg/L 或 3%)
           80.00～1000mg/L：≤ ±10% 
(4)重复性：0.020～15.00mg/L: ≤ (0.02 mg/L 或 2%)
           0.050～30.00mg/L: ≤ (0.04 mg/L 或 2%)
           12.00～160.0mg/L mg/L: ≤ (0.6 mg/L 或 3%)
           80.00～1000mg/L mg/L：≤ 3%
(5)★最低检测极限：0.02 mg/L；
(6)内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。
(7)环境温度：5~40℃；
(8)★测量周期：连续、30min、1h、2h、4h、用户自定义或外部触发；
(9)★仪器校正：支持手动/远程触发/自动校准，标样核查触发,校准周期可选；
(10)样品流速要求：100~600mL/min；
(11)样品压力要求：0.04~1bar；
(12)仪器具有自动清洗功能；
(13)预诊断技术及相关诊断技术 
1)预诊断功能：能就仪表即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上，方便用户识别。
2)自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出。
(14)★显示：中英文界面，彩色触摸屏，数据和图形显示；
(15)数据存储：数据/事件两年或20000条；
(16)★通过USB接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级
(17)输入输出：0/4-20 mA 模拟信号输出，2 路 24VDC /3A 继电器单刀双掷控制，RS485 Modbus；数字输入（可选）；
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	环保数采集仪
	CPU：ARM高性能双核处理器
主频：运行频率800MHz
存储器：≧64GB
操作系统：Linux操作系统
接口：模拟量输入AI：≧8路AI，开关量输入DI：≧8路DI，开关量输出DO：≧4路DO，串口数量：≧6路RS232 + 6路RS485，USB接口：2个USB HOST+1个Type-C接口，TF卡接口：支持扩展 数据备份。
显示屏：≧10液晶触摸屏
以太网：2路（10M/100M）
支持4G全网通
支持环保专网
支持WiFi功能
采集精度：≤1‰
系统时钟误差：±0.5‰
绝缘阻抗：20MΩ以上
电磁兼容：满足IEC三级标准
平均无故障工作时间：≤30天以上
主供电源：220VAC±15％  50HZ±5％
后备电池：6小时断电续航
功耗：＜15W
存储容量：至少存储14400条记录，支持断电后所存数据不丢失
相对湿度：20％～90％
环境温度：－10℃～＋50℃
环保认证：HJ212-2025中的相关传输协议
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	UPS电源
	1.类型：在线式（双变换）UPS
2.额定容量：≥3KVA / 2.4KW
3.输入电压：AC 220V±25%
4.输入频率：50Hz±10%
5.输出电压：AC220V±1%（稳压输出）
6.输出波形：纯正弦波
7.后备延时：1小时
8.切换时间：0ms（零切换）
9.保护功能：过压、欠压、过载、短路、过温、电池低压保护
10.通讯接口：RS485 / RS232，
11.工作环境：温度‑10℃～+40℃，湿度20%‑90%无凝露
12.安装方式：柜式
	4
	台
	

	7
	稳压器
	1.类型：无触点补偿式稳压器
2.额定容量：≥5KVA
3.输入电压范围：AC160V‑265V
4.输出电压：220V±1.5%
5.稳压响应时间：≤0.04s
6.频率：50Hz
7.绝缘耐压：≥2000V
8.保护：过压、欠压、过载、短路、超温保护
9.通讯：RS485，MODBUS通讯，可上传电压、故障信号
10.使用环境：-10℃～+45℃，防潮防尘，适合简易监测机房环境
11.柜体：壁挂/立式，防护等级≥IP20
12.效率：≥98%，低功耗运行，长期工作温升低。
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	PH计
	1、测量范围: pH:0～14.00pH、Temp:0～99.9℃;
2、重复性误差:±0.1pH以内、±0.5℃;
3、漂移: ±0.1pH以内；
4、响应时间: 0.5min以内；
5、温度补偿: PT1000或NTC30K自动温度补偿；
6、温度显示: 显示被测液体温度值(使用温度传感器自动识别)；
7、校正:单点/两点/三点自动校正(自动识别标准液),内置预设NIST、USER、TECH等模式；
8、警报输出:高/低警报、滞后任意程序设定，两组ON/OFF输出；
9、电流输出:隔离式DC4～20mA输出，两路4～20mA输出对应设定pH和Temp；
10、通讯输出: MODBUS RTU RS485；
11、工作环境: -10℃~60℃,0～95%相对湿度、无冷凝；
12、存储温度: -20℃~70℃,0～95%相对湿度、无冷凝；
13、湿度: ≤95%；
14、防护等级:IP65；
15、供电电源: AC100～240V宽电源输入；
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注：1）本招标文件的采购内容及参数要求由采购人提供；
第4部分  商务及合同主要条款
（仅供参考，最终以甲乙双方实际签订合同为准）

延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目

(公开招标)
合同编号:           
 
 合

 同

 书




甲方：                          
乙方：                          

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲乙方双方在实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。
甲方：                                 签订日期：  年  月  日
乙方：                                 签订地点：陕西省延安市                          
甲方委托乙方承担 延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目 ，经双方协商一致，达成以下合同条款，以资共同遵守。
1、 交付期：合同签订后7个工作日
2、 项目地点：甲方指定地点
三、合同价款：交付使用价格，包含所有费用
四、付款方式：
（一）付款方式：甲乙双方协商。
（二）支付方式：银行转账。
（三）结算方式：甲方结算，在付款前乙方必须开具增值税发票给甲方。
五、质保期：
[bookmark: _Toc167715252][bookmark: _Toc167712857][bookmark: _Toc167714055]1.质保期：2年
[bookmark: _Toc167712855][bookmark: _Toc167714053][bookmark: _Toc167715250]2.乙方承诺的保修期起始时间为终验合格次日。
3.乙方提供货物必须是原品生产的最新产品。
4.所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。
5.所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。
6.货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。
7.包装要求
7.1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。
7.2.每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。   
六、运输及方式
货物必须为原厂包装运输，运输及安装方式由乙方自行选择（运输、安装费已包含在合同总价内）。
7、 [bookmark: _Toc167714041][bookmark: _Toc167712843][bookmark: _Toc167715238]验收:
[bookmark: _Toc167715263][bookmark: _Toc167712868][bookmark: _Toc167714066]1.所有货物安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由甲方进行验收（最终验收），合格后签发《终验合格单》；
2.验收不合格的产品设备，乙方必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其供货合同，由此带来的一切后果由乙方承担，甲方将把中标资格授予评审排序下一名的投标单位或重新组织采购；
[bookmark: _Toc167712847][bookmark: _Toc167714045][bookmark: _Toc167715242]3.验收依据
（1）合同文本及合同补充文件（条款）；
（2）货物（产品）售后服务承诺函；
（3）符合招投标文件的技术规范和标准；
（4）合同货物清单；
（5）乙方资质、辅材检验报告等；
[bookmark: _Toc167715259][bookmark: _Toc167712864][bookmark: _Toc167714062][bookmark: _Toc167715262][bookmark: _Toc167714065][bookmark: _Toc167712867]（6）货物安装调试完毕后，乙方必须安排技术人员对使用单位的货物管理人员进行维护保养方面的技能培训。
[bookmark: _Toc167715264][bookmark: _Toc167714067][bookmark: _Toc167712869]八、合同实施：
若因乙方原因未能在交付期内完成合同规定的义务，由此对甲方造成的延误和一切损失，由乙方承担和赔偿。
九、违约责任：
1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；
2.未按合同要求提供的货物质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并对乙方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。
十、其他事项
1.招标文件、投标文件、澄清资料、评审资料、国家相应的标准、规范等为合同的必要构件。
2.合同中其他未尽事宜由甲乙双方协商解决，并作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。招标文件是本合同组成部分，有关技术参数和质量标准以投标文件为准。
3.本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式四份，甲方两份、乙方两份，合同经甲乙方双方签字、盖章后生效。


	甲方
	乙方

	




（盖章）
	



（盖章）

	地址：




	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：
	被授权代表：

	电话：
	电话：

	开户银行：




	开户银行：


	帐号：


	帐号：

	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日




第 五 部 分  投标文件格式

投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号:ZZZC-2026027


延安市安塞区污水处理厂安塞区污水处理厂及第二污水处理厂在线监测仪更换采购项目




投 标 文 件







投 标 单 位：                     （盖单位公章）
法定代表人或
其委托代理人：                     （签字或盖章）
日       期：      年     月     日

目     录

第一部分  投标函
第二部分  开标一览表（报价表）
分项报价表
技术规格响应偏离表
商务及合同主要条款响应说明
第三部分  法定代表人证明书与授权书
第四部分  资格证明文件
第五部分  投标方案
第六部分  供应商参加政府采购活动承诺书
附件


注：投标单位自行编制投标文件目录






第一部分   投标函

陕西中振项目咨询有限公司：
我公司收到贵单位 （项目名称、项目编号） 招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。
1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的货物和全面技术、售后服务保障；
2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；
3.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；
4.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；
5.我方的投标文件在开标大会之日计算有效为      天；
6.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：
地    址：                        
电    话：                        
传    真：                        
邮    编：                        

投标单位：                （公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：                

                                                 年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：
项目编号：
                                                            单位：元
	报价内容

投标内容
	报价
	运杂费
	其它
费用
	总计
	交付期
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币（大写）                              ¥        元

	备注：表内报价内容以元为单位。




投标单位（公章）：                 法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

附表1
分项报价表
项目名称：
项目编号：             
	序号
	产品名称
	
品牌

	型号（规格）
	数量/单位
	单价
(人民币元)
	合计
（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写:                                    小写：


注：本表中的“总价”与“开标一览表”中的“投标总报价”一致,各子项分别报价。

投标单位（公章）：                  法定代表人/被授权人（签字或盖章）：          




附表2
技术规格响应偏离表
项目名称：
项目编号：                                            
	序号
	名称
	招标文件
技术需求
	投标文件响应技术指标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。


投标单位（公章）：                 法定代表人/被授权人（签字或盖章）：









附表3
商务及合同主要条款响应说明
项目名称：
项目编号：                      
	序号
	招标文件要求
	投标文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
1、投标文件根据第四部分商务及合同主要条款须如实填写。
2、响应说明填写：优于、相同。
投标单位（公章）：              法定代表人/被授权人（签字或盖章）：    
                                                    
第三部分   法定代表人证明书与授权书

法定代表人证明书

单位名称：                                                   
单位性质：                                                  
地    址：                                                   
成立时间：               年              月                 日
经营期限：                                                   
姓    名：        性别：        年龄：        职务：        
系                            的法定代表人。

特此证明。
（后附法定代表人身份证正反面）


                  投 标 单 位：                        （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

          日        期：           年          月       日







法定代表人授权委托书
陕西中振项目咨询有限公司：
本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。
委托单位（公章）：                      法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：     年    月    日
附：被授权人：             性别：            职务：           
联系地址：                                      
联系电话：                      传真：                 
	法定代表人身份证复印件
	被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件
	被授权人身份证复印件


说明：授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。


第四部分   资格证明文件

①具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
③财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
④社会保障资金缴纳证明：提供2026年任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
⑤税收缴纳证明：提供已缴纳的2026任意一个月份的缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；
⑥信用记录：提供《投标人信用记录书面声明函》（按格式填写），经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑦本项目不接受联合体投标，投标单位须提供非联合体投标声明函（按格式填写）。


附件1：
供应商信用记录书面声明函
陕西中振项目咨询有限公司：
我方作为《  项目名称  》 （项目编号：    ）的供应商 ，在此郑重声明：
1.在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中     （填 “没有”或 “有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经  营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采  购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）严重失信主体名单。
3.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”） 重大税收违法失信主体名单。
4.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项 目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关 “提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
投标人： 名称 （加盖公章）
日  期：    年  月  日




附件2：
非联合体投标声明函

致：                    （招标人名称）
我公司收到贵单位（项目名称：            项目编号：       ）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。
1.本项目我公司以自己的名义参加投标，不存在联合体投标的情况。
2.我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
特此声明。






投标人：                           （盖章）                                
法定代表人：                       （签字或法人印鉴）
委托代理人：                       （签字或盖章）  
日    期：       年       月      日



第五部分 投标方案

（各投标人根据采购内容及评标办法，可自主编写方案说明）


第六部分  供应商参加政府采购活动承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；
2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；
3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；
4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；
5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
6.不在提供产品时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；
7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；
8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：            （签字或盖章）

地址：                            邮编：               

电话：                   

                                             年    月    日
承诺书Ⅱ
	致：陕西中振项目咨询有限公司  

	作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标单位
	法定代表人
	日  期

	（企业公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书Ⅲ
	致：陕西中振项目咨询有限公司  

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因产品（设备）供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次投标标的物为正品行货。

	投标单位
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日





承诺书Ⅳ
	致：陕西中振项目咨询有限公司  

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标单位
	法定代表人
	日   期

	（企业公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


[bookmark: _Toc25411][bookmark: _Toc11970]

附件3：
[bookmark: _Toc32499][bookmark: _Toc26990]一、中小企业声明函（货物） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
            日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目标的物所属行业：工业。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：                   
       
                             日  期：     年    月 日


备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。









三、监狱企业声明函
（非监狱企业不填写，但必须提交空表）

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


        单位名称（盖章）：                   
       
                           日  期：      年     月      日









附件4：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　年　　月　日    




_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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