标段1超声DR和乳腺治疗仪(核心产品：彩色多普勒超声诊断仪）
一、乳腺治疗仪  2套
1．技术规格及数量
1.1光谱范围
光谱应分布在800nm～2500nm内；

1.2红外探头温度分≥3档；固定贴身电极温度：40℃±2℃；

1.3可以调节红外输出强度；

1.4定时时间：

1.4.1乳房：40分钟、60分钟、80分钟等，可选择

1.4.2腹部：20分钟、30分钟、40分钟等，可选择

1.5连续工作时间：≥12小时；

2. 基本配置 

2.1微电脑模拟控制，结合中医基础理论，通配穴方法全方位对催乳通乳、乳腺炎及常见乳腺良性病进行治疗；

2.2主机、移动红外探头≥1个、固定贴身电极≥2个，患者可自助治疗；

2.3独立输出≥2路，旋钮调节；

2.4治疗方案≥4种，根据不同的病情选择不同的处方；

2.5仪器操作面采用薄膜键盘和中文液晶显示屏，可显示时间、光强、波形、部位、穴位、中科包络波大小等；

2.6 部位选择设置；乳房、腹部。

3.输出电压 

可以调节输出电压强度

A波：探头电极：0～20V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值,满幅误差±15%)，固定电极：0～30V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)

B波：探头电极：0～35V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)，固定电极：0～55V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)

C波：探头电极：0～25V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)，固定电极：0～45V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)

输出参数随波形实时变化，输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。

4.输出波形


A波：近似三角波调幅的基波脉冲组合，调幅包络周期2.3S，误差±15％；基波脉宽320μs，误差±15％。

B波：频率800Hz，误差±15%；脉宽620μs，误差±10%；

调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差±18%；

调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差±18%。

C波：发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s, 误差±15%； 

其中短波串持续0.1s,误差±15%；长波串持续0.8s,误差±15%。

二、彩色多普勒超声诊断仪  1套
一、适用范围：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉等；
二、技术要求：
1.主机平台硬件：
1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸
1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页及调节参数，触摸屏角度可调，支持显示屏与触摸屏同步显示
▲1.3探头接口≥4个，全部激活，大小一致，互通互用
1.4内置 DICOM 3.0 标准输出接口
1.5具备图像数据存储功能，硬盘容量≥1T，DVD／USB图像存储
1.6输入/输出信号：输入：DICOM DATA；输出应包括但不限于：S端子、HDMI高清数字化输出
2.系统图像处理技术：
2.1数字化全域聚焦，全程动态聚焦发射声束，二维图像无焦点或焦域显示
2.2具备脉冲优化处理技术
2.3具备多倍并行处理技术
2.4具备自适应增益补偿技术
2.5具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元
2.6具备解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度，取样线≥2条
2.7具备谐波成像单元
2.8具备彩色多普勒成像技术
2.9具备彩色多普勒能量图技术
2.10具备方向性能量图技术
2.11数字化频谱多普勒显示和分析单元 （包括 PW 、CW和 HPRF）
2.12动态范围≥300dB，可视可调
2.13具备一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像等
2.14具备空间复合成像技术
2.15抑制斑点噪声，可用于多种模式，多级可调。

2.16实时二同步/三同步能力
2.17预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.1图像存储及病案管理
3.1具备数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，可进行图像参数后处理功能
3.2具备病案管理单元，包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
4.1应用功能及性能要求
4.1 二维显像
4.1.1增益调节：具备物理TGC按键增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段
4.1.2具备高分辨率放大功能
4.1.3接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理
4.1.4扫描深度≥40cm

4.2 测量和分析 (B 型、M 型、D 型、彩色模式）
4.2.1一般测量：距离、面积、周长等
4.2.2产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数等
4.2.3外周血管测量和计算功能
4.2.4多普勒血流测量与分析 （含自动多普勒频谱包络计算）
4.2.5心脏功能测量
4.3 频谱多普勒
4.3.1显示模式：脉冲多普勒 (PWD）、连续波多普勒（CW）
4.3.2发射频率≥3段
4.3.3显示方式：包括但不限于B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW
4.3.4最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥8m/s；CWD：血流速度≥30m/s
4.3.5最低测量速度：≤1mm/s
4.3.6取样宽度及位置范围：宽度 0.5—30mm多级可调
4.3.7零位移动：≥8 级
4.3.8显示控制：包括但不限于反转显示 （上/下）、零移位、B－刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位
4.3.9实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
4.4 彩色多普勒
4.4.1彩色显示：支持速度、方差等多种显示
▲4.4.2具备血流速度标识功能
4.4.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～ +30°
4.5 具备视野成像扫描与放大，支持二维、彩色模式
4.6 具备全屏高清放大功能
4.7 智能多普勒血管检查
4.7.1单键优化二维、多普勒图像质量
4.7.2单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等
4.7.3具备血流自动追踪技术
4.8 具备穿刺针增强技术，具备穿刺引导线，可调节穿刺线角度，具备穿刺中位线
4.9 超声声速自动校正，可用于多种检查模式
4.10 其他
4.10.1凸阵、线阵探头均具有扩展成像技术，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域
4.10.2组织多普勒技术（TDI/或DTI），具有速度、能量、频谱、 M型多种模式
4.10.3具有立体血流成像技术
4.11 造影及造影定量分析功能
4.11.1可支持凸阵、浅表探头、相控阵探头、腔内探头等
4.11.2具备高帧造影功能，要求支持腹部探头、浅表探头
凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率≥30帧/秒；
线阵探头4cm深度，帧率≥50帧/秒；
4.11.3支持向后存储，≥5分钟电影
4.11.4具有系统内置一体化TIC时间强度曲线分析软件及后处理功能
4.12助力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能
4.13剪切波弹性成像
▲4.13.1具备实时二维剪切波弹性成像技术，可支持凸阵、线阵、腔内探头，具备质控模式
4.13.2剪切波成像技术具备临床诊断参考标准，具备多种定量参数，包括剪切波速度、杨氏模量等
4.14具有血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图。
4.15具有髋关节角度自动测量功能
4.16具有自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值
4.17智能胎儿心脏评估：胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏≥15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）

4.18乳腺、甲状腺测量预设

5.探头配置及参数要求
5.1配备超声探头四把，具体要求如下：
单晶体凸阵探头（2.0-6.0MHz）
线阵探头（4.0-12.0MHz）
单晶体相控阵探头（1.5-4.5MHz）
腔内探头（3.0-11.0MHz）
6. 连通性要求

6.1支持网络连接
▲6.2支持同品牌移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端；配备超声远程会诊系统

6.3负责与医院PACS连接（费用包含在设备报价中）

7. 其他配置要求

7.1配备超声检查床、检查椅、办公桌、文件柜各一套；耦合剂加热装置一套；
7.2超声图文报告工作站一套（含激光打印机、电脑CPUi5及以上，内存≥16G，固态硬盘≥256G，硬盘≥1T）；

7.3 ≥3kwUPS一台，工作时间≥30min；

三、数字化摄影X射线机

1. 要求高压发生器、平板探测器、床体为同一制造商

2.高压发生器：

▲2.1最大功率：≥65kW
2.2逆变频率：≥480KHz   

2.3摄影管电压：≥150KV    

2.4摄影管电流：≥800mA    

2.5最长摄影时间：≥10s 

2.6最大摄影MAS：≥800mAs    

2.7高压发生器的操作与控制系统与主机集成，在图像采集工作站控制曝光参数

2.8具备自动曝光控制功能

3.X射线球管：

3.1阳极热容量：≥300kHU

3.2焦点尺寸：小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm

▲3.3旋转阳极速度：≥9500rpm

3.4球管组件热容量：≥1250kHU

3.5最大阳极热耗散：≥850W

3.6最大焦点功率：≥75kW
3.7靶材：铼钨合金、钼基

3.8冷却方式：自然冷却或风冷

4.摄影床及立柱：

4.1立柱沿床身的纵向行程：≥1500mm     

4.2床面移动横向行程：≥250mm      

4.3床面纵向移动范围：≥900mm     

4.4床面板承重：≥200kg
4.5床面最低离地高度：≤550mm

4.6球管沿立柱上下移动行程：≥1300mm

4.7滤线栅纵向移动行程：≥500mm

4.8 X射线源组件绕横臂转动范围：≥±90°
4.9 X射线源组件立柱自转范围：≥±180°
5胸片架：
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5.2片盒中心最低离地距离：≤360mm

5.3具备球管与片盒自动跟踪功能

5.4  可在操作间内控制胸片架上下升降

6平板探测器 2块 无线

6.1有效面积：≥430mm(H)×430mm(V)

6.2像素矩阵：≥3000×3000

6.3像素间距：≤140μm

▲6.4空间分辨率：≥3.60p/mm

6.5A / D转换：≥16bit

6.6图像预览时间：≤4s

6.7DQE:≥60%

6.8探测器重量：≤5kg

6.9闪烁体材料：碘化铯

6.10成像材料：非晶硅

6.11平板充电方式：无需拆卸电池即可进行实时在线充电。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.12数据传输方式：无线传输 

7限束器：
7.1固有滤过：≥1mmAL

7.2光源定时：≥30s

7.3最小照射野（SID=100cm）：≤50mm×50mm

7.4最大照射野（SID=100cm）：≥430mm×430mm

7.5照度：≥150lux

8滤线栅：
8.1栅密度：≥40L/cm

8.2格比：≥10:1

8.3数量：配备≥2块滤线栅

9近台触控系统

9.1触控屏尺寸 ≥10英寸

9.2显示屏上支持触屏操作，支持多点触摸

9.3显示屏需显示病人基本信息、病人体位等信息，支持病人切换操作，且可对当前病人的体位进行增加或删减

9.4显示屏支持显示当前体位的体位示意图

9.5可跟随重力感应反向自动调节画面显示方向

9.6显示屏端与操作台端可进行信息双向传输

9.7可显示SID数值

9.8可调节曝光参数

9.9可选择患者体型

9.10可一键添加急诊模式

10操作系统

10.1硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥16G，固态硬盘≥256G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥24英寸

10.2登记：常规登记；紧急登记；RIS登记；急诊患者注册；删除患者注册；

10.3工作列表：待检查病人列表信息；待检查病人搜索；待检查列表刷新；新增患者信息；删除待检查；修改显示信息

10.4检查列表：已检查病人列表；已检查病人显示与搜索；删除已检查；浏览图像；重新检查；图像归档和刻录；图像打印；患者信息锁定；上传队列；打印队列

10.5影像采集：检查项目示意图；曝光设置；曝光指示及报错复位；高压参数设置；患者体型；床位；焦点；曝光模式选择

10.6具备图像浏览与处理功能；

10.7图文报告：患者信息显示及编辑；拍摄图像选择；报告及结论内容编辑；报告内容模板选择；报告打印模板选择；工具选择；报告打印；快速打印

10.8图像归档；图像刻录CD；图像导出；图像打印；自动打印；调整图像；选择布局；选择胶片大小；选择胶片方向；打印数量；打印范围

10.9 负责与医院PACS系统对接（费用包含在设备报价中）

11.其他配置要求

11.1配备检查椅、办公桌、文件柜各一套；

11.2图文报告工作站一套（含激光打印机、电脑CPUi7及以上，内存≥16G，固态硬盘≥256G，硬盘≥1T，≥2M显示器并支持横竖切换）

11.3 ≥3kwUPS一台，工作时间≥30min；

11.4铅防护用品（铅衣，铅帽、铅围裙）2套（成人、儿童各一套）

11.5 须配备双杆升降式防护铅屏风1套

商务要求

所投设备要求原厂全质保3年

标段2 口腔设备（核心产品：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备）
一、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备1套
设备需求：站式拍摄，通过拍摄可实现CBCT、全景、头颅扫描等功能，生成全景及正侧位影像，CBCT影像

（一）技术指标
1.X射线球管技术参数
1.1最大管电流：≥10mA，电流值可调，步进值0.5mA

1.2最大管电压：≥100kV，电压值可调，步进值1kV

1.3焦点尺寸：≤0.5mm×0.5mm

2.射源装置参数

2.1曝光时间：CT≤16s；全景≤17s；正/侧位≤12s；TMJ≤20s
3.探测器技术参数

3.1 CT探测器类型：TFT大动态范围平板探测器

▲3.2 CT探测器面积：≥15cm*15cm

▲3.3 CT探测器像素尺寸：≤100μm
3.4灰阶：≥16bit

4.结构性能

4.1立柱升降行程：≥730mm

4.2具备行程自动保护装置

4.3投照定位方式：坐式或站式定位

5.图像性能

5.1CT有效成像视野（非融合数据）≥16cm×10cm(Φ×H)

5.2全景图像高度≥10.8cm

5.3一次CT拍摄DICOM数据量≥1000张

5.4 最小体素尺寸≤40μm

软件功能要求
1.具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、模型扫描和局部CT独立拍摄功能。

2.多平面重建：任意位置、任意方向观察患者切片影像。

3.三维显示：两种成像模式：VR(容积漫游成像）能显示成像轮廓和边缘；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构。

4.图像格式：DICOM3.0，兼容标准的PACS系统，附带专业图像管理软件。

5.三维全景：可实现三维全景影像，设置观察窗，联动展示轴状面、矢状面、冠状面影像。

6.智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管。

7.颞颌关节：设置CBCT独立颞颌关节观察模块，可一键定位双侧颞颌关节影像，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。

8.虚拟种植：提供种植体库，可在任意切面模拟种植。

9.智能气道分析：可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积。

10.三维正畸：预设三维正畸模块，可一键生成全景、正/侧位片，可供三维头影测量分析。

11.虚拟内窥镜：模拟内窥镜模式下，可实现神经管、根管等腔体的内部结构3D观察。

▲12.智能正畸测量分析系统：可一键自动标记≥65个分析点、≥165个测量项目，提供≥20种测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟。

13.全景病症分析：可自动分析识别牙位，选择对应病症，输出健康报告。

14.面容分析：可对正貌及侧貌照片进行自动定点测量及分析，输出面部美学报告。

15.骨龄分析：可通过侧位片进行颈椎骨龄自动分析。

16.根骨剥离：自动分割出牙体及牙槽骨数据，可判断牙齿移动安全范围，确定牙齿移动及旋转极限，量化排牙指标，辅助进行牙体牙髓诊断、阻生齿诊断、正畸方案及种植手术设计等。

17.定向观察：可在三维视图中以任意一点为中心，定向旋转观察。

18.负责与医院PACS连接。

原厂全质保3年
（三）配置要求


1.主机 一套

2.计算机要求配置：

塔式机箱含超薄DVD                 

处理器：i7及以上       运行内存：≥16G       存储：≥2T存储

网卡：配备英特尔独立千兆网卡        显卡：独立显卡

显示器：≥24吋彩色显示器       
二、光固化机   2台       质保3年      
（一）主要技术参数

1.LED灯：宽谱固化

2.光照强度：1000-3000mW/cm²

3.可360°旋转金属前接头，搭配聚光透镜

4.≥10W蓝光LED灯

5.波长：385nm-515nm，宽谱固化

（二）功能要求

1.三种工作模式：标准模式，高光强模式，超强模式。

2.时间设定功能。

3.恒定光功率输出。

4.电池一次性充满电，光照10秒/次，可连续使用≥1000次，光照3秒/次，可连续使用≥1200次。

（三）配置要求：

1.主机1个

2.前接头1个

3.遮光片1个

4.点固化头1个

5.电源适配器1个

6.充电座1个

7.一次性隔离套1盒（50Pcs）

三、根管测量仪、牙髓活力测试仪   2台      质保3年
根管长度测量仪技术参数
1.具备牙髓活力测试功能，配备探头
2.功耗：≤0.5W

3.显示：≥3.5英寸LCD屏

4.测量精度：±0.5mm

5.声响提示：当根管锉接近根尖时会有蜂鸣声提示

主要配置

主机         1台

测量线       1根

锉夹         4根

唇挂钩       5个

探针        2根

牙髓活力探针2根

电源适配器   1个

测试器       1个  

 四、根管马达  3台      质保一年
马达手柄锂电池：具备

扭矩范围：0.4Ncm-5.0Ncm 

转速范围：可调
主要配置

1.底座    1个

2.手柄    1个

3.弯手机1个

4.注油嘴1个

5.电源适配器1个

 五、牙胶充填仪、携热器    2台      质保3年
热熔牙胶充填机
（一）技术要求
1.充电底座可实时监控电池温度；

2.显示屏可设置适应左手或者右手操作；

3.热熔牙胶充填机无线设计；

4.温控显示

5.热熔牙胶充填机≥5种温度可选择：

6.安全的保护机制，超时自动停止加热。

二、主要配置

	

	1
	加热充填手柄
	1个

	2
	充电底座
	1个

	3
	电源适配器
	1个

	4
	工作尖
	WP4004
	1枚

	
	
	WP4504
	1枚

	
	
	WP5506
	1枚

	
	
	WP5508
	1枚

	5
	工作尖隔热套
	4个


携热器
1.充电底座可实时监控电池温度；

2.双显示屏设计；

3.热熔牙胶充填机采用无线设计；

4.温度可控；

5.预设温度可选择。

6.安全保护机制，无操作自动停止加热并关机；

主要技术参数

	电源输入
	100—240V~  50/60Hz  800mA

	电源输出
	DC15.0V/1.6A

	电池
	可充电锂电池

	可选温度值
	150℃、180℃、200℃、230℃


主要配置

	

	1
	注射充填手柄
	1个

	2
	充电底座
	1个

	3
	电源适配器
	1个

	4
	注胶针
	23G24mm
	1枚

	
	
	23G28mm
	1枚

	
	
	25G24mm
	2枚

	5
	隔热保护罩
	2个

	6
	扳手
	1个

	7
	清洁刷
	2把


 六、超声根管荡洗器    2台    质保3年
1、可充电锂电池：具备
2、 电源适配器：具备
3 、工作参数
3.1输出的主振动偏移：≤150μm
3.2输出的振动频率：40kHz±10kHz
3.3 ≥3档功率可调节。
4、≥四种时间模式可以选择，在荡洗模式下的工作时间为10s、15s、20s、10min等。
5、工作尖、限力扳手、硅胶套，高温高压消毒。
七、口腔高频电刀 1台     质保3年
1.电源电压： 230V-50/60Hz
2.功率：≥30W

3.频率： 1.2MHZ±0.2 MHZ .

八、超声骨刀机  1台    质保3年
1.电源电压： 100V—240V~ 50Hz/60Hz 120VA

2.工作尖尖端主振幅： 20~200um

3.工作尖尖端横向振幅： ≤30μm

4.工作尖振动频率： 24.0 kHz ~29.5 kHz

九、牙周治疗仪      1台  质保3年
1. 输入功率： 88VA

2.进水压力： 1bar~ 5bar 

3.进气压力： 5.0bar~ 8.0bar

4.喷砂系统出水水温： 0~45℃

十、牙科高速手机   15个    质保一年
1.头壳大小：大头。

2.工作气压：025-0.27 MPa

3.耗气量：30—36L/min

4.去机芯动平衡≤180ug，径向跳动量：≤0.01mm

5.冷却形式：单点喷雾

6.转速：≥310000转/分钟

7.切削力：径向>1.0kg 轴向≥2.0kg
8.噪音：≤65dB

9.扭矩：0.12～0.13N.cm

10.冷却水流量>50mL/min

11.可高温高压消毒

十一、牙科低速手机（弯机和直机）各10个 马达4个     质保一年
1.配套标准：弯机，直机，马达

2.铜合金机身

3.最高转速≤40,000 转/分 

4.可正反转调节

5.工作气压：0.20MPa-0.25MPa

6.噪音：≤60dB

7.表面：黄铜机身铬表面处理

8.喷水方式：外部供水

9..取针方式：按压式

10.机芯：封闭式

11.消毒方式：高温高压蒸汽灭菌消毒

十二、超声洁牙机参数  1台     质保3年
1.输入功率：≥35VA

2.输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm

3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz

4.输出的半偏移力：0.1N～2N

5.尖端输出功率：3W～20W

6.进水压力：0.1bar～5bar 

十三、牙科仰角高速手机  10个   质保一年
接口形式：≥4孔固接

冷却形式：多点喷水

排气形式：后盖排气

机头类型：扭矩型

转速(rpm)：380,000~400,000，可调
轴向切削力(N)：≥18

径向切削力(N)：≥9

噪音(dB)：≤65
夹持力(N)：≥25

功率(W)：≥20
十四、其他口腔设备     质保一年
	个别托盘光固化机  数量1

 
	功率：≥30W

光源类型：箱式，内置≥3支灯管

波长范围：430-510nm

	藻酸盐调拌机      数量1


	类型：非真空

搅拌转速：慢速和快速可调
功率：350W-400W



	口腔科专用石膏震荡器   数量1
	

	牙科技工抛光机    数量1


	转速：≥2900r/min

功能：切割、抛光两用 

吸尘接口：机体自带吸尘接口

结构：两边尖头

配套：砂轮 布轮

	牙科压膜机        数量1


	电源功率：≥800W

成型原理：真空负压成型

适用范围：热塑压膜成型

配件：主机 + 钢珠 



	义齿打磨机         数量1


	功率：≥60w 

转速：35000-45000



	石膏模型修整机     数量1


	类型：湿式（支持干湿两用）

电机功率：550W

电机转速：2,800 r/min

磨盘规格：外径250mm±10mm，配金刚砂

水压要求：≥ 0.5 kg/cm²，且需控制进水管水压。

	口腔诊室医疗边柜    数量2


	柜体材质：0.8mm-1.0mm冷轧钢板   

涂层：环氧树脂

台面材质：一体成型陶瓷级人造大理石台面   

厚度：15mm~35mm

出水方式：脚顶式出水或机械脚踩出水

组合：一组水柜、一组单抽单门柜、一组五抽柜、一组电脑桌、一体成型人造大理石台面（可灵活拆分重组）

尺寸：2600mm*510mm*840mm±10mm


商务要求

所投设备口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、光固化机、根管测量仪、牙髓活力测试仪、牙胶充填仪、携热器、超声根管荡洗器、口腔高频电刀、超声骨刀机、牙周治疗仪、超声洁牙机要求原厂全质保3年
所投设备根管马达、牙科高速手机、牙科低速手机、牙科仰角高速手机、其他口腔设备要求原厂全质保1年
