[bookmark: _Hlk229060224]采购需求内容
品目一：眼位采集系统
一、技术参数
1	设备总体功能：	
（1）可快速完成九方位眼位拍照、自动裁剪、数据保存及打印全流程操作；
（2）为斜视、眼肌麻痹及相关颅内眼相关疾病的治疗和管理提供标准化图片依据，满足眼科临床检查诊断需求。
2  硬件
（1）处理器：CPU≥8核，主频≥1.8GHz
（2）内存：内存≥64GB
（3）操作系统: 操作系统版本≥Android 10
（4）网络连接:支持Wi-Fi无线网络连接
（5）蓝牙模块:蓝牙版本≥5.0
（6）显示屏幕:高清显示屏≥10英寸
（7）照明系统:配备专用补光闪光灯
（8）具有电动升降工作台（含配套座椅），可上下自由调节，
（9）额托支架装置角度可微调（10）摄像模块:摄像头有效像素≥1200万，自动对焦，成像清晰
（11）打印模块:集成喷墨打印机，支持黑白、彩色照片打印
3	软件性能:
(1)搭载AI图像算法，可实时监测眼部位置，实现定点范围拍摄
(2)具备基础眼位拍摄正确性智能判断功能，不合格图像可提示重拍
(3)眼位图合成功能，眼位拍摄完成后，具有5：2标准比例自动合成裁切功能
(4)支持一键储存、照片打印，数据本地化存储
(5)支持外接移动存储设备，实现数据一键导出备份
(6)可终身升级。
二、配置清单
	配置清单

	序号
	品名
	数量
	单位

	1
	AI智能眼位采集系统(主机 )
	1
	台

	2
	国产电动升降台
	1
	台

	3
	额托支架
	1
	套

	4
	相纸
	1
	套

	5
	原装彩色墨水(四色)
	2
	套

	6
	外照明辅助LED补光灯
	1
	套



品目二：弱视检查系统
一、技术参数
1. 设备总体功能：具备斜、弱视检查训练一体化功能，可收集资料、建立患者电子档案。
2.软件功能：检查项目包括静态视功能、动态视功能和进阶视功能评估检查，全面覆盖视功能检查。
3.视功能检查模块：
（1）worth四点：通过红色和蓝色分视双眼
（2）检查融合范围-14°～30°
（3）检查立体深度40″～3000″
（4）对比敏感度：对比度分级1、0.5、0.4、0.3、0.2等
（5）不等像：0%～5%
（6）眼位：可查第一眼位和九方位，完成九方位眼位检查、数据存储及打印全流程操作
（7）色觉：可检查色盲、色弱
（8）动态立体信噪比：可测范围:0～10级
（9）周边大范围立体视：立体视检查角度覆盖，水平覆盖≥±30°，垂直覆盖≥±25°
（10）动态立体视：随机点密度为0.3，立体图形水平运动速度为1.5°/s ±0.1°
（11）Titmus检查：可测范围40″～3000″
（12）视觉感知检查（TVPS-4）：视觉分辨、视觉记忆、空间关系、形状恒常、顺序记忆、图形背景、视觉闭合等
（13）静态知觉视轴多点定位：通过红色和蓝色分视双眼，检测双眼看到的物象有无偏离注视点
4.眼动检查模块：
	（1）注视：闪烁频率：1次/秒～5次/秒
	（2）跟随：运动速率: 10°/s～30°/s
	（3）扫视：运动速率：30°/s～500°/s
5. 调节功能检查模块：
（1） 调节灵敏度
1.1±1.5D，±2.0D，±2.5D满足三个级别的检查
1.2单眼调节灵敏度：≥11cpm，
1.3双眼调节灵敏度：≥8cpm；
1.4镜片盘度数范围：-6.00D～+4.00D
1.5正相对调节≥-2.50D
1.6负相对调节：+2.00D～+2.50D
（2） 聚散灵敏度：
2.1使用棱镜度：（3△4△8△10△12△16△）；
2.2聚散灵敏度：≥13cpm
二、配置清单
	配置清单

	序号
	品名
	数量
	单位

	1
	眼动追踪仪
	1
	台

	2
	调节检查箱
	1
	套

	3
	弱视检查系统电脑主机
	1
	台

	4
	键盘
	1
	台

	5
	打印机
	1
	台

	6
	音响
	1
	台

	7
	麦克风
	1
	台



品目三、眼科半导体激光光凝仪：
一、技术参数
1. ★激光波长：577nm
2. 激光器类型：光泵浦半导体激光器
3. 激光输出功率：50mw～2000mW
4. 光束模式：多模单点
5. 激光脉冲模式：连续波模式、微脉冲模式
6. 连续脉冲持续时间：10 ms～3000 ms或60ms单脉冲
7. 连续脉冲间隔时间：5ms～3000 ms 
8. 微脉冲子脉冲持续时间：0.05ms～1ms
9. 微脉冲子脉冲间隔时间：1ms～10ms
10. 微脉冲占空比：预设5%、10%和15%；连续可调的占空比从1%～50%
11. 光斑大小：50μm～500μm连续可调
12. 瞄准光波长：635nm
13. 瞄准光功率：≤1.0mW
14. 语音提示：中文语音播报
15. 操作界面：中文
16. 适配器光纤保护：使用铠装光纤
17. 具有内部功率实时监测功能
18. 触摸屏
19. 冷却方式：风扇制冷及半导体制冷
20. 适配手术中使用光纤。
二、配置清单
	配置清单

	序号
	品名
	数量
	单位

	1
	激光主机
	1
	台

	2
	裂隙灯
	1
	台

	3
	升降桌、椅
	1
	套

	4
	脚踏开关
	1
	个

	5
	医用放大镜
	2
	个

	6
	激光护目镜
	2
	个

	7
	肘  垫
	4
	个

	8
	手术室用球内光纤
	2
	根

	9
	小梁激光镜
	1
	个

	10
	黄斑激光镜
	1
	个



品目四、冷冻治疗仪：
一、技术参数
1.单路输出  
2.探头端部3～4mm冷冻：后部无霜
3.冷疗笔插头无密封圈 
4.冷疗笔热电偶气、电分离  
5.制冷剂要求：液态CO2制冷剂（纯度≥99％）
7设备所标配的冷疗笔规格及功能：
a  Φ2.5圆头（视网膜）、b  Φ2.5平头（睫状体）
8.冷疗笔探头致冷温度为≤－75℃
9.制冷、解冻时间均≤6s
10.设备具有对CO2气体的减压、过滤功能
11.仪器自动卸压时间：30～90s
二、配置清单
	配置清单

	序号
	品名
	数量
	单位

	1
	冷冻笔Φ2.5（圆头）
	2
	个

	2
	冷冻笔Φ2.5（平头）
	2
	个

	3
	输气导管（含接头）
	1
	根

	4
	密封圈（Φ10×2.0）
	4
	只

	5
	密封圈（Φ18×2.0）
	4
	只

	6
	主机（含脚踏开关、减压阀内置）
	1
	套

	7
	排气管
	1
	根

	8
	减压阀
	2
	个



品目五、眼科强脉冲光治疗仪：
一、技术参数
1、 设备分类：取得国家药监局批准的三类医疗器械注册证
2、 适用范围：适用于治疗睑板腺功能障碍（MGD）相关性干眼
3、 光源类型：多重优化光脉冲技术
4、 ▲脉冲数量:子脉冲数≥8个
5、 [bookmark: OLE_LINK6]高能量范围：≤15J/cm² 
6、 [bookmark: OLE_LINK5]▲低能量选择：6J/cm²-9J/cm²，适用于低龄患者治疗
7、 脉冲调节：子脉冲能量与脉宽为干眼治疗专用设置方式，非单独调节
8、 ▲治疗手柄：双手柄设计,独立操控输出治疗
9、 ▲治疗系统：主机为双治疗系统独立控制，控制不同治疗手柄，包括成人及儿童不同治疗方案
10、 能量档位：治疗能量≥20档可调
11、 光斑面积：双手柄具备≥3种面积可选
12、 温度监测：操作界面有温度安全监测实时显示功能 
13、 治疗波长范围： 580nm～1200nm
14、 冷却模式：具备水冷、蓝宝石接触式冷却装置，蓝宝石治疗头≤2℃
15、 治疗手柄：启动开关≥3个
16、 连接方式：手柄治疗头采用一体化设计，非滤光片拔插方式
17、 操作界面：操作界面有相应安全提示，提示操作者注意操作事项
18、 操作系统：智能操作系统，界面有计数显示及各部件运行状态菜单显示
19、 手柄治疗头治疗表面温度≤55℃
20、 具备过热保护功能
21、 主机与推车一体化设计，屏幕为中文操作触摸屏
22、 具备产品自检功能：开机后内部程序自动激活，进入自检界面，界面上方显示自检信息、治疗头温度、保养提示、时间日期等
二、配置清单
	配置清单

	序号
	品名
	数量
	单位

	1
	眼科强脉冲光治疗仪主机
	1
	台

	2
	治疗手柄
	2
	个

	3
	防护眼镜
	2
	副

	4
	护目眼罩
	2
	副



