采购需求
（一）采购内容及要求
1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：
1.1 高分辨率LED液晶显示器≥23英寸，自由臂设计，可以上下左右俯仰调整；
1.2 ≥15英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下左右调整；
[bookmark: _GoBack]1.3 二维灰阶成像单元；
1.4 脉冲反相谐波成像；
1.5 M型成像单元；
1.6 彩色多普勒血流成像；
1.7 频谱多普勒显示和分析单元；
1.8 能量多普勒，方向性能量图；
1.9 数字化全程动态聚焦；
1.10 组织特异性成像预设；
1.11 声速校正技术，可根据人体组织真实情况，实时匹配至最佳成像声速，≥10个具体声速数值；
1.12 空间复合成像技术；
1.13 斑点噪声抑制技术；
1.14 智能一键实时扫查优化技术；
▲1.15 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥7个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头；
1.16 宽景成像，最长视野≥150cm，可用于包含相控阵在内的所有探头；
1.17 360°解剖M型，取样线≥3条；
1.18 曲线解剖M型；
▲1.19 组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图；具有组织多普勒定量分析曲线，一幅图上可取≥8点心肌运动分析曲线；
▲1.20 心肌负荷成像：具备二维心肌负荷超声；
1.21 高分辨率血流显像技术，支持凸阵、线阵等探头；
1.22 内置快捷操作指导模块；
1.23 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量；
1.24 可在屏幕上显示自定义按键个数≥5个，且同时显示自定义按键的功能名称；
1.25 支持主机一体化耦合剂加热装置；
2.技术参数及要求
2.1 探头规格
2.1.1 激活探头接口≥5个，无针式互通互用全激活；
2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.0-20 MHz，可显示具体数值；
2.1.3 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率；
▲2.1.4 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面（包含双凸和一凸一线）、经食道探头、术中、容积腹部、容积腔内探头等；
2.1.5 穿刺导向：具有穿刺引导线；
2.1.6 扫描频率：
2.1.6.1单晶体凸阵探头：可视可调中心频率2.0—6.0 MHz；
2.1.6.2高频线阵探头：可视可调中心频率4.0—12.0 MHz；
▲2.1.6.3超高频线阵探头：可视可调中心频率6.0—18.0 MHz；
2.1.6.4单晶体相控阵探头：可视可调中心频率1.0—5.0 MHz；
▲2.1.7 成人相控阵探头扫描角度≥120°；
2.2 B型成像主要参数
2.2.1 ≥256灰阶；
2.2.2 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥180秒；
2.2.3 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，可自定义建立多个预设条件；
2.2.4 增益调节：B/M/CF/D可独立调节
2.2.4.1 TGC调节≥10段；
2.2.4.2 LGC调节≥8段
▲2.2.5 超声系统最大探查深度≥50 cm；
2.2.6 系统动态范围≥350dB；
2.2.7 凸阵探头最大视角，18cm深度时，帧频≥45帧；相控阵探头90°视角，18cm深度时，帧频≥80帧。
2.3 频谱多普勒
2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD；
2.3.2 多普勒发射频率可视可调，可显示具体数值；
2.3.3 最大测量速度：PWD：≥18m/s ；CWD: ≥35m/s；
2.3.4 最小测量速度：≤1mm/s；
2.3.5 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示；
2.3.6 PW取样容积宽度1-16mm；
2.4彩色多普勒
2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示；
2.4.2 彩色多普勒频率可视可调，可显示具体数值；
2.4.3 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥9帧；
2.4.4 相控阵探头90°视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；
3.测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
3.1 一般测量
3.2 妇产科测量
3.2.1 产科自动测量软件：对于常见的胎儿发育指标参数（双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等），系统可以自动识别、测量，并计算出结果；
3.3 心功能测量与分析；
3.4 多普勒血流测量与计算；
3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算；
3.6 泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积；
3.7 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面、且无需180°旋转切面方向的状态下先后自动测量血管前后壁的内中膜厚度，每次可自动测量≥6种参数值；
4.病案管理单元
4.1 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中；
4.2系统固态硬盘SSD≥1TB；
5.输入、输出信号
5.1 输入、输出接口：以太网、USB、HDMI等；
5.2 DICOM3.0接口部件；
★6.超声诊断仪主机与采购人使用单位信息系统连接。（提供承诺）
★7.设备预期使用年限≥10年(提供原厂承诺)；
8.附件
8.1 超声工作站一套：电脑一台（≥21英寸液晶显示器），配高清图像采集卡，彩色喷墨打印机一台，电脑桌一台，电脑椅子一把；
8.2 配套UPS(≥3KVA)一台；
8.3 专用超声检查床一张、专用超声检查椅一把；
★9.投标人所投产品具备《医疗器械产品注册证》，提供有效期内的注册证。注册证覆盖投标产品型号规格。
★10.代理商投标须提供所投产品的生产厂家有效的《医疗器械生产许可证》，生产范围覆盖所投产品。
注：
（1）标▲条款中技术要求须提供相应证明材料，或以技术参数中具体要求的证明材料来提供，证明材料包含但不限于：制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告等，未提供证明材料或证明材料无法支撑的，或响应内容无法满足采购需求的，该条款按不满足处理。
（2）标▲条款中，产品数量以货物（产品）分项报价表响应内容为准。
（3）无标记条款以技术参数偏离表响应内容为准。
（4）所附材料应清晰可辨，投标人自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。
（5）以上参数中“支持...；具备...；配备...”等描述，为已具备的功能要求，且后期使用费用包含在投标报价中。
（二）其他要求：
★（1）为保证设备正常运行，投标人应保证所有必需的备件，提供10年及以上的供应期。（提供承诺）
（2）提供操作手册一套，如有外文须准确翻译为中文。
    ★（3）在货物到达使用单位后，投标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。（提供承诺）
（三）技术培训要求
★（1）应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训，现场培训时间≥3天，直到使用医生能够熟练操作设备为止。（提供承诺）
（2）技术培训方案包括但不限于：
①培训课程计划（包括但不限于培训地点、培训时间等）；
②培训大纲（包括但不限于介绍设备型号、名称应用领域、安全操作规范、实际操作演练等）；
③设备操作方法（包括但不限于开机前准备工作、操作步骤、设备运行注意事项等）。
（四）质量标准及要求：
（1）所有货物(产品)、服务符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准。
（2）货物(产品)制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
（3）货物(产品)、服务执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。
（五）产品“三包”要求：货物(产品)属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务，并承担由此产生的包装、运输等一切费用。
（六）安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备(产品)应符合国家相关安全标准，所有货物(产品)能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易损坏，无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。
（七）投标人应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确；如有相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标（成交），并严肃处理。
（八）为保证货物（软件和硬件）质量和功能的严谨性，中标（成交）后采购人有权要求中标人对其所提供的设备(产品)（包含软件和硬件）的功能进行逐一演示，如有功能与实际不相符，一律按虚假应标处理，由中标人承担因此产生的一切后果和责任。
（九）售后服务要求：
（1）售后维修响应时间，设备报修后维修人员2小时内响应，4小时内到达现场。
（2）中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
售后服务方案包括但不限于售后服务流程；保修人员配置与设备维护措施（包括但不限于日常维护、排除故障方法、定期维护内容和维护周期等）；售后服务承诺；售后维修响应时间；项目实施突发状况处置（包括但不限于安装、实施、培训、维护维修等环等内容。
（3）中标人负责货物的现场安装、调试、测试和启动等。
（4）中标人负责货物的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由采购人安排。
（5）质保期自采购人在质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价。
（6）中标人负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护，质保期内应负责现场技术巡检、维修和替换等工作，相关费用包含在投标总价中；若遇到采购人重大活动需无条件提供现场技术支持服务，相关费用包含在投标总价中，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用；采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由中标人负责解决并承担全部责任。
（7）中标人负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护，质保期内应负责现场技术巡检、维修和替换等工作，相关费用包含在投标报价中；若遇到采购人重大活动需无条件提供现场技术支持服务，相关费用包含在投标报价中，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用；采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由中标人负责解决并承担全部责任。
（8）货物售后服务方式为现场服务，即由中标人派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。
对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。
（9）在最终验收后的质量保证期内，中标人应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决，相关费用包含在投标报价中）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。
（十）总体实施方案，主要内容包括但不限于：
（1）人员工作安排协调措施；
（2）供货组织计划安排及保障措施；
（3）设备质量控制方案；
（4）安装调试方案。
（十一）全生命周期成本控制方案，使用期限投标时统一按10年考虑，主要内容包括但不限于：
（1）设备配套备件耗材等在使用期限内价格及相关承诺；
（2）备件耗材等用量及成本控制措施；
（3）设备运行人工、能耗等相关运营成本及优化办法；
（4）针对合同履约阶段备件耗材、服务涨价风险的防空承诺。
（十二）其他要求或说明
（1）人员配置：投标人根据采购项目特性及要求，自行配置履行合同所必需的专业服务团队，自行组织实施与管理，相关人员经过严格培训，具有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。
（2）设施设备：投标人根据采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备（不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等），保证项目顺利实施。
（3）本项目采购标的所属行业为: 工业 （从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。
（4）本项目核心产品为超声诊断仪。

