## 采购需求内容

品目一：全自动生化分析仪

一、技术参数

▲1.比色法速度：≥2000测试/小时，电解质速度：≥900测试/小时，总速度：≥2900测试/小时

2.双试剂同时分析项目：≥50项

3.样品种类：血清、血浆、尿液或其他类型

4.分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法

5.钾钠氯电极寿命：≥6个月或4万个测试

6.波长个数：≥12个，340-800nm

7.分光系统：光栅后分光技术

8.吸光度线性范围：0-3.0 OD

9.常规样本进样区容量：≥400管

10.具备检测故障报警系统和探针防撞保护功能

11.急诊样本位：≥20管

12.试剂仓：具有冷藏功能

13.采用石英玻璃反应杯，反应杯数量≥400个/模块

14.最小总反应体积：≤80uL

15.最小样品体积：≤1uL（0.1 uL步进）

16.R1和R2最小试剂体积均：≤10uL（1 uL步进）

▲17.采用完全开放试剂系统

18.内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings等图形规则

19.具有远程智能故障检测功能及故障诊断功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位

20.鼠标、键盘及触摸屏等方式均可操作

21.图形化全中文操作平台

22.主机一套，要求为进样模块、电解质模块、比色模块、数据处理模块，负责连接自动化流水线，并配备主控电脑和打印机，费用包含在本次投标报价中

23.负责连接LIS信息系统及所需技术支持

二、配置清单

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 样本单元和一个分析单元、附件包 (含数据处理器、样本架、通针、探针、比色杯、灯泡、恒温液和电缆等) | 1 | 套 |
| 2 | 1个流动池电解质单元 | 1 | 个 |
| 3 | 电源线 | 1 | 根 |
| 4 | 电脑电源插座包 | 1 | 套 |
| 5 | 钠电极 | 1 | 个 |
| 6 | 钾电极 | 1 | 个 |
| 7 | 氯电极 | 1 | 个 |
| 8 | 参比电极 | 1 | 个 |
| 9 | 泵管 | 1 | 个 |
| 10 | 夹紧式胶管阀管 | 1 | 套 |
| 11 | 白架（10个架子/盒） | 2 | 盒 |
| 12 | 红架（1个架子） | 1 | 个 |
| 13 | 黄架（1个架子） | 1 | 个 |
| 14 | 15ml 试剂瓶适配器 | 1 | 套 |
| 15 | 30ml试剂瓶适配器 | 2 | 套 |
| 16 | 60ml空试剂瓶 | 2 | 套 |
| 17 | 样本杯 | 2 | 箱 |
| 18 | 操作电脑电源线 | 1 | 根 |
| 19 | 操作电脑键盘 | 1 | 个 |
| 20 | 激光打印机 | 1 | 台 |
| 21 | 防电涌电源接线板 | 1 | 个 |
| 22 | 网络交换机 | 1 | 个 |
| 23 | 提供仪器校准 (包括每年定期校准及维修后/移机后的校准） | / | 次 |
| 24 | 提供使用前足够的上机和性能验证试剂 | 1 | 套 |
| 25 | 不间断电源≥半小时 | 1 | 台 |

品目二：人工心肺机系统

一、设备用途

该产品适用于在患者体外循环手术中提供动力及安全监测，与兼容的一次性使用耗材联合使用，实现心肺功能辅助支持。包含由台车、显示屏、滚压泵组件、控制单元组件、监测组件、空氧混合器、电源线。

二、技术参数

1.台车

1.1采用模块化设计；

1.2采用可移动式四轮底座，可控制设备固定、直线、全向三种不同的运动；

1.3桅杆系统 用于安装泵和其他设备、且各泵之间可任意交换位置；

1.4带有输液架的伸缩式桅杆，用于中间存储灌注管组。可伸缩输液杆，带有输液架和动静脉管路挂钩；

1.5配备有备用控制面板。操控的显示屏出现故障，可通过备用控制单元来管理泵；

1.6电源组：电源组包括电源和后备电源UPS 组件、传感器模块以及系统连接面板。

1.7灌注系统具有后备电源 UPS ，可供机器工作≥90 分钟，并能根据机器的负荷状态，动态显示剩余工作时间；

1.8电池容量自动测定；

1.9电气箱可安装在控制台左侧或右侧，集以下功能于一体：有电源开关的接线面板及连接器、多个插座，≥6 个电源插座；标配单联手摇柄和双联手摇柄；

1.10配备线缆收纳盒；

1.11应有隔板等储物空间

1.12全中文图形操作系统（操作显示屏）：

1.12.1触摸操作屏

▲1.12.2 具有智能辅助功能，检查所有灌注和患者参数， 内建多种体表面积计算公式，可辅助计算病人体表面积。

1.12.3 可以安装在桅杆系统的多个位置上

1.12.4 可控制四个以内的电子设备。每个泵都可以通过不同颜色编码的泵控制旋钮管理。

1.12.5 具有警报功能

1.12.6 屏幕可根据功能需要分为监控区、导航区和控制区；

1.12.7 具有高级配置文件管理功能，可以创建 ≥12 个用户配置文件

1.12.8 所有强制性安全检查都可以根据所选的配置文件进行。

1.13控制单元：

每个功能单元配备控制单元。控制单元应配有显示模块，用于显示控制的电子设备的流量或转速等。

2.泵

2.1 滚压泵

2.1.1单头大泵直径≥150mm  单头小泵直径≥85mm ；

2.1.2泵头驱动方式：滚压泵无传动皮带；速度范围 0 ～ 250 rpm

（顺时针，逆时针）；速度准确度偏离± 1% 终端值 250 rpm 加 ±0.5% 设定值；

2.1.3滚压泵均采用马蹄形泵头；

2.1.4滚压泵均采用直轴驱动。泵头为可旋转泵头可顺时针、逆时针随时转换；

2.1.5滚压泵具有开盖保护功能；

2.1.6泵头控制模式与运转状况可显示在操控显示屏上，或者控制单元

2.1.7恒流流量：3/8 英寸管道测量≥6L/min；

▲2.1.8具有搏动灌注功能，并可无级调节搏动频率、搏动流量、搏动宽度比；搏动频率:30～150 次/分钟；搏动宽度比:0～100 %；最大搏动流量:≥5L/min， 流量精度允差： ≤±10%；

2.1.9  同心度：

2.1.9.1泵槽 ≤0.03mm；

2.1.9.2挤压对称≤ 0.03mm；

2.1.9.3挤压转子≤ 0.015mm；

2.1.10 泵头调节旋钮：具有粗调和微调双速调节功能；开机无需归零；

2.1.11 可以将任意一个滚压泵设置作为主泵/从泵的灌注关系，并可调节主泵和从泵的转速比例，具有停止关联泵功能；

2.1.12 泵头具有反转报警功能、转子压紧自锁功能、开机自检和错误诊断功能；

2.1.13 泵头显示屏可以显示泵头的受控状态，液平面，压力，气泡心肌停跳液等检测；

3.电子监测组件

心肺机应具备模块化插件式设计电子监测组件：具有气泡、流量、压力、温度、液平面、连续血气及心肌灌注监测等。

3.1气泡传感器

3.1.1提供 1/2、3/8、 1/4 及 3/16，不同管道尺寸配套的气泡探头；

3.1.2最小报警体积: 当传感器监测探头管路直径为 1/4口寸时，最小可监测直径4mm的气泡；

3.1.3检测到气泡后警告并停泵；

3.2流量传感器

3.2.1测量的最小单位 0.01 L/min

3.2.2  测量范围：

传感器大小 3/16" ×  1/16"  0.2-2.0 l/min；传感器大小 1/4" × 1/16"   0.2-3.5 l/min；传感器大小 3/8" × 3/32"   0.2-8.0 l/min。

传感器大小 1/2" × 3/32"   0.3-8.0 l/min

3.2.3流量偏差漂移在 2 小时内≤ 0.03 L/min

3.3压力传感器

3.3.1配备独立模块式压力检测组件，可监测≥ 2 导以上的压力；

3.3.2每个压力监测通道均可设置警告阈值和停泵阈值；

3.3.3压力超过设置阈值，可报警并自动控制降低转速或停泵，控制泵反映时间≤1秒；

3.3.4压力监测范围：-200 mmHg ～ +800 mmHg；

3.3.5压力报警范围：-200 mmHg ～ +800 mmHg 分辨率1mmHg，允差±10mmHg。

3.4  温度传感器

3.4.1具备≥4 导温度检测，并能设置温度的上限和下限，当温度超过设定范围时立刻报警；

3.4.2监测范围：0℃～50℃;

3.4.3监测精度：25.0℃～ 45.0℃允差± 0.2℃；0.0℃～25.0℃ ,允差 ±0.5℃；45.0℃～ 50.0℃,允差± 0.5℃。

3.5液平面传感器：

3.5.1监测膜肺血平面

3.5.2具有监控点、停泵点的双控制点：血平面在监控点、停泵点之间，自动降低泵速，但不停泵；当血平面下降到停泵点，自动控制停泵。

▲3.6静脉连续血气监测：

配合心肺机即时连续监测病人的血气参数。连续使用 ≥6 小时。血氧饱和度：40%-99.9%；血细胞比容（又称血细胞压积）： 13%-48%；血红蛋白：4.5-15.5 g/dl；静脉血温： 15-40℃;

3.7心肌保护液灌注控制：

3.7.1提供人工灌注和自动灌注两种模式；

3.7.2具有内循环功能，用于停跳液预充和停跳液通过热交换器调节温度时而不扰乱计时计量读数；

3.7.3指定任意 1 至 2 个单头泵或双头泵进行停跳液控制,可人工设置1:1,2:1, 4:1,6:1,8:1,10:1,12:1,14:1,16:1 多种灌注流量比率模式;

3.8  时间监测：

具备≥3 组时间监测组件，并能分别累计不同类型计时的所耗的时间。每个时间通道可单独开始暂停停止，可由小时/分到分/秒转换。

4.全自动变温水箱

▲4.1配备三路变温水箱一个。三路独立水循环，至少两路独立变温控制系统；

4.2  水箱降温呈自动式，不需要另外加冰，无需提前制冷；

4.3  变温范围：病人回路：2～40℃；停搏液回路：冷却:2～10℃；加热:15～40℃;

4.4  病人回路流量：输出回路 13～16LPM； 5m+5m 回路 11～12LPM；心脏停搏液回路流量：输出回路 7.5～9.5LPM； 5m+5m回路 7.5～8.5LPM；

4.5  水箱为密封负压水箱，配有负压表，可监测箱体内负压水平，具有气溶胶收集装置；

4.6  水箱可连接到体外机系统，实现远程控制。

三、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、台车 |  |  |  |
| 1 | 移动式支架底座（含主控系统及自动继电系统） | 1 | 个 |
| 二、泵 |  |  |  |
| 2 | 单头大泵 | 3 | 个 |
| 3 | 单头小泵 | 2 | 个 |
| 4 | 各型号管道夹 | 1 | 套 |
| 三、电子检测组件 |  |  |  |
| 5 | 显示屏 | 1 | 个 |
| 6 | 三组计时器组件（底座内置） | 1 | 套 |
| 7 | 温度监测组件 | 1 | 套 |
| 8 | 压力监测组件 | 1 | 套 |
| 9 | 压力传感器 | 10 | 个 |
| 10 | 血平面监测组件 | 1 | 套 |
| 11 | 血平面监测探头 | 1 | 套 |
| 12 | 血平面监测贴片 | 10 | 个 |
| 13 | 气泡监测组件 | 1 | 套 |
| 16 | 静脉连续血气监测组件 | 1 | 套 |
| 四、全自动变温水箱 |  |  |  |
| 17 | 三路变温水箱 | 1 | 个 |
| 18 | 空氧混合器 | 1 | 个 |

品目三:环氧乙烷灭菌系统

一、灭菌系统组成

（一）环氧乙烷灭菌器1台（单开门或双开门）；

（二）环氧乙烷分解器1台；

二、用途

环氧乙烷灭菌器用于对湿热敏感的医疗器械和物品进行低温灭菌；

环氧乙烷分解器将灭菌器排放的环氧乙烷气体分解为无害的水蒸气和二氧化碳气体；

三、技术参数

（一）环氧乙烷灭菌器

1、内舱容积 ：≥220升；

2、灭菌温度：至少有37℃和55℃两档灭菌温度；

3、灭菌剂浓度：450-1200mg/L；

4、灭菌时相对湿度：40%—80%，自动控制；

5、灭菌和通气解析气时间：灭菌时间1–5小时；通气解析时间可调；

6、工作程序：具有不少于两个灭菌程序；

7、开机自检自动提醒功能，设备运行前自动提示环氧乙烷气罐是否安装，加湿水罐水量是否够用等；

8、具有电脑自动控制功能，可对关键灭菌参数（灭菌时间、灭菌舱内湿度、灭菌舱内压力）进行控制；≥2套独立温度传感器，温度精度为±0.1℃；

9、具有报警、显示器故障代码、打印机故障代码等自动故障诊断功能；

10、具有数据接口和U盘接口；

11、具有与环氧乙烷废气处理分解器的通讯接口；

12、具有灭菌气体不向舱外泄漏的功能；

13、灭菌剂为100%纯环氧乙烷气罐；到达灭菌参数后设备自动穿刺气瓶；

14、舱门具有自动锁定功能。

15、灭菌器和通风解析器为二合一的整体机，在经过所设定解析时间后，物品中的环氧乙烷残留量低于标准残留量值10㎍/g；

16、如遇断电情况，设备自动锁定功能；

17、灭菌后的环氧乙烷废气经管道排至大气；

18、触摸屏操作面板；

19、中文显示灭菌过程的温度，压力，湿度，时间，循环模式，过程阶段，报警信息提示等；

20、内置式打印机，能记录和打印运行中的设备号、操作人员代码、日期、时间、温度、压力、湿度数据，以及工作运行曲线（其中包含温度曲线、压力曲线、湿度曲线）。

21、立式机型；

▲22、外形尺寸：长×宽×高≦1350x900x1900mm

23、矩形舱体，耐腐蚀的金属舱体；

（二）环氧乙烷分解器（可内置环氧乙烷灭菌器内）

1、工作能力：能处理≥1台环氧乙烷灭菌器所排出的环氧乙烷废气；

2、分解水平：可将≥99.9%的环氧乙烷气体分解为无害的水蒸气和二氧化碳；提供第三方检测报告。

3、控制系统；自动控制，与环氧乙烷灭菌器自动控制系统匹配，同步运行；

4、指示器：能显示运行阶段、工作中、故障；

5、温度报警：当温度超过设定值，自动报警；

四、技术服务

1、负责设备安装场地适用性改造；

|  | 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 台 |
| 2 | 环氧乙烷分解器（可内置）） | 1 | 台 |
| 3 | 环氧乙烷气罐（适配灭菌器） | 10 | 罐 |
| 4 | 灭菌篮筐 | 6 | 个 |
| 5 | 装载车 | 1 | 辆 |
| 6 | 卸载车 | 1 | 辆 |
| 7 | 危化品安全储存柜 | 2 | 个 |
| 8 | 浓度报警控制主机 | 1 | 个 |
| 9 | 环氧乙烷浓度检测报警器 | 1 | 个 |
| 10 | 过氧化氢浓度检测报警器 | 1 | 个 |
| 11 | 100%环氧乙烷气罐（适配所投标环氧乙烷灭菌器） | 500 | 罐 |

品目四：血管内超声诊断仪

1.用途

1.1 用于冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像， 包括血管内光学相干断层成像和血管内超声成像

1.2 适用的冠脉血管直径范围：2.0mm ～ 4.0 ㎜

2.主要功能

2.1 无需阻断血流

2.2 导管具备交换接口

2.3具有影像后处理、存储及回放功能

2.4可以合并数据库归档，导出数据、标准图像和视频格式，图像工作站对生数据进行操作，或使用 PC 软件读取标准格式。

2.5 图像书签标记功能

2.6 具备短导管尾端，导管末端与成像核心距离≤20mm。

▲2.7 一次性血管内成像导管有效长度 ≥1450 ㎜ ±50 ㎜

2.8 无需软件匹配即可对同一组织部位进行 IVUS 和 OCT 模式下的扫描成像

3. OCT扫描参数

3.1 扫描激光源中心波长范围:1310nm±20nm

3.2 光学成像分辨力，轴向分辨力≤30 μm；侧向分辨力≤30 μm；

3.3 OCT 的扫描频率为 50kHz，允差: ±5%

3.4 OCT 光学成像半径 0.5mm ～ 3 ㎜

3.5 光学图像几何位置精度 ≤10%

3.6 光学图像几何畸变 ≤10%

4.IVUS扫描参数

4.1 超声工作频率 40MHz±15%

4.2 IVUS 成像半径 0.5mm ～ 6mm

4.3 IVUS 轴向分辨力 ≤ 50 μm，侧向分辨力≤230 μm

4.4 声学图像几何位置精度≤10%

4.5 声学图像几何畸变≤10%

5.图像获取及处理

5.1 捕获图像至少包括两种方式：截图、捕获单帧图像和序列图像

5.2 血管影像具有放大功能

5.3 可同时呈现 IVUS 和 OCT 横截面图像，可进行 360°旋转的双长轴影像

5.4 具备一根导管一次回撤即可获取 OCT 和 IVUS 同步同轴同位的靶血管影像

▲5.5 成像模式可多种选择，可调节包括5种回撤速度（单IVUS模式可选择0.5mm/s、1 mm/s、5 mm/s回撤速度，OCT模式及IVUS-OCT双模模式可选择10mm/s或25mm/s回撤速度）；

5.6 不同回撤速度对应有不同的采集帧率，单IVUS模式0.5mm/s、1 mm/s回撤速度下采集帧率为30f/s，5 mm/s、10mm/s、25mm/s回撤速度下采集帧率为100f/s.

6.智能测量：具备 IVUS 和 OCT 管腔测量辅助功能和自动测量功能

7.主机硬件

7.1具备一体化移动推车

7.2 控制台：配备应用软件安装和使用的载体

7.3 操作者显示器：分辨率≥1920*1080，可触控≥24英寸LCD液晶显示器,可直接触控操作系统，完成数据的采集和处理，可显示IVUS和OCT横断面图像、纵轴图像等

7.4 术者显示器：分辨率≥1920*1080，可触控≥24英寸LCD液晶显示器,可显IVUS和OCT横断面图像、纵轴图像等

7.5 患者接口模块：对一次性使用血管内成像导管的硬件识别， 驱动导管旋转及纵向移动,调整OCT棱镜校准，操作IVUS进行实时巡航扫描，设置回撤起点、终点及回撤距离，同时具有自动回撤等功能

7.6 CPU ≥十二核；硬盘≥500G

7.7 主机运行内存≥16G

7.8 回撤长度：≤10cm，允差为±0.5cm

7.9 回撤方式：手动、自动

7.10 最快成像帧速率： ≥100帧/秒

8.软件功能

8.1 应能够获取光学相干断层成像 OCT 和血管内超声 IVUS 图像、记录图像、对应用部分前进及回撤的控制功能

8.2 回看光学相干断层成像 OCT 图像和血管内超声 IVUS 图像，能够用横向截面 图像和纵向长轴图像、回放控制、书签控制、导出记录、捕获图像

8.3 具备光学相干断层成像 OCT 和血管内超声IVUS图像文件的输入、输出和管理功能

8.4 可通过 OCT 进行管腔相关测量和斑块性质评估，IVUS可测量脂质斑块厚度,并能观测到脂质斑块后的深层钙化。

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 一体化移动推车 | 1 | 台 |
| 2 | 控制台(ADM) | 1 | 台 |
| 3 | 患者接口模块(PIM) | 1 | 个 |
| 4 | 应用软件 | 1 | 套 |
| 5 | 操作者显示器24英寸 | 1 | 台 |
| 6 | 术者显示器24英寸 | 1 | 台 |
| 7 | 键盘及触控板鼠标 | 1 | 个 |
| 9 | 打印机 | 1 | 台 |