- 技术偏离表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

| 序号 | 谈判文件要求 | 文件响应 | 偏离情况 | 支撑材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量系统 |  |  |  |
| 1.1 | 采用电容检测方式，可实现流场2、3维成像，电极等距交叉排布于圆形流道截面，规格DN50，接口：法兰连接。 |  |  |  |
| 1.2 | 电极数量≥8×8，电极线直径≤1.5mm。电极材质：铜或其它耐腐蚀材质，本体材质：FR-4或其它电绝缘材质，非介质接触部件材质：不锈钢。 |  |  |  |
| 1.3 | 支持油水、油气、油气水等多相组合（介质cond.<600nS/m），适用于体积含气率0.10%到100%的组合，适用于所有非导电类型的液体，工作温度范围不小于-20℃至70℃。 |  |  |  |
| 1.4 | 集成射频连接接口，具备EMI屏蔽和锁紧能力。 |  |  |  |
| 1.5 | 最大工作频率≥200Hz，测量范围≥3pF，测量分辨率≤0.1fF，偏差≤±1fF。 |  |  |  |
| 1.6 | 传感器电气接口：兼容BNC、SMA、UMCC或其他通用工业级连接方式。 |  |  |  |
| 2 | 采集分析系统 |  |  |  |
| 2.1 | 专用分析、处理、显示终端（计算能力FP32峰值≥15TFlops,计算能力FP64峰值≥2Tflops，内存≥64G，数据储存能力≥8T）。 |  |  |  |
| 2.2 | 支持管道截面气液分布的三维动态信号采集、分析。支持数据自动采集，自动存储、历史数据回放及数据管理功能（历史数据存储时间不小于48小时）。 |  |  |  |
| 2.3 | 支持测量节点≥64个，数据帧率≥250fps。 |  |  |  |
| 2.4 | 具备“满管纯液”与“满管纯气”的标定功能。 |  |  |  |
| 2.5 | 支持保存原始电容数据，并以点状图、变化曲线趋势图展示。具备空间成像算法，将原始的电容测量通道数据实时渲染为2D、3D彩色分布图。 |  |  |  |
| 2.6 | 能够实时显示管道截面的含气率分布。能够通过将帧率序列转换至轴向流动长度，实时堆叠出一段流道内气泡/液塞的三维空间立体形态。 |  |  |  |
| 2.7 | 提供二次开发接口，支持用户自定义算法与功能扩展。 |  |  |  |
| 3 | 甲烷探测器 含探测、报警、信号输出功能，数量≥2套；当局部环境甲烷体积浓度达到1.25%时触发报警机制。 |  |  |  |
| 4 | 供应商拟投产品必须满足所有技术参数要求，提供相关证明材料。 其中，标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性； 未标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于技术方案、产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、技术偏离表、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性。 |  |  |  |

注：1.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按谈判文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应。