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[bookmark: _Toc23115]第一章  招标公告
靖边县人民医院医疗设备购置与基础设施改造项目(一期)招标公告

项目概况
靖边县人民医院医疗设备购置与基础设施改造项目(一期)的潜在投标人应在 全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）使用CA锁 获取招标文件，并于 2026年08月20日09时30分 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc25766][bookmark: _Toc2944][bookmark: _Toc10085]一、项目基本情况
项目编号：SCZD2026-ZB-1877-001
项目名称：靖边县人民医院医疗设备购置与基础设施改造项目(一期)
采购方式：公开招标
预算金额：3934.6万元
采购需求：
合同包1 
合同包预算金额：3600000.00元
合同包最高限价：3600000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
	单位
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	1-1
	其他医疗设备
	血液透析机
	19
	台
	详见采购文件
	2470000.00 
	2470000.00 

	1-2
	其他医疗设备
	血液透析滤过机
	5
	台
	详见采购文件
	1130000.00 
	1130000.00 


合同包2 
合同包预算金额：12910850.00元
合同包最高限价：12910850.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
	单位
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	2-1
	其他医疗设备
	麻醉机
	4
	台
	详见采购文件
	2600000.00
	2600000.00

	2-2
	其他医疗设备
	高端监护仪
	2
	套
	详见采购文件
	500000.00
	500000.00

	2-3
	其他医疗设备
	母婴监护仪
	6
	台
	详见采购文件
	180000.00
	180000.00

	2-4
	其他医疗设备
	输液泵
	15
	台
	详见采购文件
	101250.00
	101250.00

	2-5
	其他医疗设备
	输液泵，注射泵检测仪
	1
	台
	详见采购文件
	100000.00
	100000.00

	2-6
	其他医疗设备
	病人转运监护仪
	2
	台
	详见采购文件
	57500.00
	57500.00

	2-7
	其他医疗设备
	呼吸机
	1
	台
	详见采购文件
	182100.00
	182100.00

	2-8
	其他医疗设备
	心电监护仪
	17
	台
	详见采购文件
	425000.00
	425000.00

	2-9
	其他医疗设备
	临时起搏器
	1
	套
	详见采购文件
	75000.00
	75000.00

	2-10
	其他医疗设备
	六通道注射泵
	2
	套
	详见采购文件
	180000.00
	180000.00

	2-11
	医用超声波仪器及设备
	超高端心血管彩色多普勒超声诊断仪
	1
	台
	详见采购文件
	5200000.00
	5200000.00

	
	医用超声波仪器及设备
	全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪
	1
	台
	详见采购文件
	
	

	2-12
	其他医疗设备
	视频眼震图仪
	1
	套
	详见采购文件
	600000.00
	600000.00

	2-13
	其他医疗设备
	生物显微镜
	1
	台
	详见采购文件
	180000.00
	180000.00

	
	其他医疗设备
	普通光学显微镜
	1
	台
	详见采购文件
	
	

	
	其他医疗设备
	生物显微成像系统
	1
	台
	详见采购文件
	
	

	2-14
	其他医疗设备
	超声治疗仪
	1
	套
	详见采购文件
	1200000.00
	1200000.00

	2-15
	其他医疗设备
	超声疼痛治疗仪
	1
	套
	详见采购文件
	50000.00
	50000.00

	2-16
	其他医疗设备
	血管内超声系统
	1
	套
	详见采购文件
	800000.00
	800000.00

	2-17
	其他医疗设备
	B超心脏探头
	1
	套
	详见采购文件
	80000.00
	80000.00

	2-18
	其他医疗设备
	CT脑灌注智能分析系统
	1
	套
	详见采购文件
	400000.00
	400000.00


合同包3 
合同包预算金额：3010000.00元
合同包最高限价：3010000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
	单位
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	3-1
	其他医疗设备
	腹腔镜系统
	1
	套
	详见采购文件
	2210000.00
	2210000.00

	3-2
	其他医疗设备
	钬激光剜除镜
	1
	条
	详见采购文件
	80000.00
	80000.00

	3-3
	其他医疗设备
	硬性电子膀胱肾盂镜
	1
	条
	详见采购文件
	200000.00
	200000.00

	3-4
	其他医疗设备
	纤维支气管镜
	1
	套
	详见采购文件
	120000.00
	120000.00

	3-5
	其他医疗设备
	子镜系统
	1
	套
	详见采购文件
	200000.00
	200000.00

	3-6
	其他医疗设备
	内镜侦探
	1
	套
	详见采购文件
	200000.00
	200000.00


合同包4 
合同包预算金额：4080000.00元
合同包最高限价：4080000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
	单位
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	4-1
	其他医疗设备
	强脉冲光与激光系统
	1
	套
	详见采购文件
	1700000.00 
	1700000.00 

	4-2
	其他医疗设备
	半导体激光治疗机
	1
	台
	详见采购文件
	2000000.00 
	2000000.00 

	4-3
	其他医疗设备
	全自动手术床
	1
	台
	详见采购文件
	220000.00 
	220000.00 

	4-4
	其他医疗设备
	多功能经皮肾镜
	1
	条
	详见采购文件
	160000.00 
	160000.00 


合同包5 
合同包预算金额：2709500.00元
合同包最高限价：2709500.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
	单位
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	5-1
	其他医疗设备
	胃肠镜系统
	1
	套
	详见采购文件
	2580000.00
	2580000.00

	5-2
	其他医疗设备
	静脉腔内射频闭合发生
器
	1
	套
	详见采购文件
	60000.00
	60000.00

	5-3
	其他医疗设备
	膀胱镜及碎石钳
	1
	条
	详见采购文件
	69500.00
	69500.00


合同包6 
合同包预算金额：5871500.00元
合同包最高限价：5871500.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
	单位
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	6-1
	其他医疗设备
	远红外线治疗仪
	1
	台
	详见采购文件
	150000.00 
	150000.00 

	6-2
	其他医疗设备
	磁刺激仪
	1
	台
	详见采购文件
	460000.00 
	460000.00 

	6-3
	其他医疗设备
	生物刺激反馈系统
	1
	台
	详见采购文件
	260000.00 
	260000.00 

	6-4
	其他医疗设备
	经颅重复磁刺激仪
	1
	台
	详见采购文件
	280000.00 
	280000.00 

	6-5
	其他医疗设备
	生物反馈仪
	1
	台
	详见采购文件
	380000.00 
	380000.00 

	6-6
	其他医疗设备
	空气波压力循环治疗仪
	4
	台
	详见采购文件
	180000.00 
	180000.00 

	6-7
	其他医疗设备
	下肢关节康复器
	1
	套
	详见采购文件
	24000.00 
	24000.00 

	6-8
	其他医疗设备
	红光治疗仪
	1
	套
	详见采购文件
	35000.00 
	35000.00 

	6-9
	其他医疗设备
	短波紫外线治疗仪
	1
	套
	详见采购文件
	38500.00 
	38500.00 

	6-10
	其他医疗设备
	体外反搏装置
	1
	套
	详见采购文件
	209000.00 
	209000.00 

	6-11
	其他医疗设备
	语言功能检测处理系统
	1
	套
	详见采购文件
	150000.00 
	150000.00 

	6-12
	其他医疗设备
	全自动微生物质谱系统
	1
	套
	详见采购文件
	1400000.00 
	1400000.00 

	6-13
	其他医疗设备
	血气分析仪
	1
	台
	详见采购文件
	90000.00 
	90000.00 

	6-14
	其他医疗设备
	微生物滤膜过滤器(自动抽滤机)
	1
	台
	详见采购文件
	60000.00 
	60000.00 

	6-15
	其他医疗设备
	全自动生化分析仪
	1
	台
	详见采购文件
	1700000.00 
	1700000.00 

	6-16
	其他医疗设备
	心率变异分析系统
	1
	台
	详见采购文件
	350000.00 
	350000.00 

	6-17
	其他医疗设备
	低速冷冻离心机
	2
	台
	详见采购文件
	105000.00 
	105000.00 

	
	
	低速离心机
	1
	台
	详见采购文件
	
	


合同包7 
合同包预算金额：3343000.00元
合同包最高限价：3343000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
	单位
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	7-1
	其他医疗设备
	空气消毒机
	3
	台
	详见采购文件
	30000.00 
	30000.00 

	7-2
	其他医疗设备
	防辐射裙(分体)
	4
	套
	详见采购文件
	36000.00 
	36000.00 

	7-3
	其他医疗设备
	防辐射护围领
	6
	套
	详见采购文件
	15000.00 
	15000.00 

	7-4
	其他医疗设备
	铅衣专用衣架
	1
	套
	详见采购文件
	30000.00 
	30000.00 

	7-5
	其他医疗设备
	三联半透明移动式防护
屏
	1
	套
	详见采购文件
	20000.00 
	20000.00 

	7-6
	其他医疗设备
	医用射线防护悬吊屏风
	1
	套
	详见采购文件
	10000.00 
	10000.00 

	7-7
	其他医疗设备
	扫频生物测量仪
	1
	台
	详见采购文件
	900000.00 
	900000.00 

	7-8
	其他医疗设备
	胰岛素泵
	10
	台
	详见采购文件
	250000.00 
	250000.00 

	7-9
	其他医疗设备
	婴儿辐射保暖台
	3
	台
	详见采购文件
	105000.00 
	105000.00 

	7-10
	其他医疗设备
	婴儿培养箱
	5
	台
	详见采购文件
	177000.00 
	177000.00 

	7-11
	其他医疗设备
	牙科综合治疗椅
	10
	台
	详见采购文件
	800000.00 
	800000.00 

	7-12
	其他医疗设备
	全自动电脑视野仪
	1
	套
	详见采购文件
	300000.00 
	300000.00 

	7-13
	其他医疗设备
	暗适应检查仪
	1
	套
	详见采购文件
	50000.00 
	50000.00 

	7-14
	其他医疗设备
	深视力检查仪
	1
	套
	详见采购文件
	50000.00 
	50000.00 

	7-15
	其他医疗设备
	电脑非接触式眼压计
	1
	套
	详见采购文件
	200000.00 
	200000.00 

	7-16
	其他医疗设备
	电脑角膜验光仪
	1
	套
	详见采购文件
	150000.00 
	150000.00 

	7-17
	其他医疗设备
	肝功能剪切波量化检测仪
	1
	套
	详见采购文件
	220000.00 
	220000.00 


[bookmark: _Toc3398]合同包8 
[bookmark: _Toc8171][bookmark: _Toc6324][bookmark: _Toc19688]合同包预算金额：3821150.00元
[bookmark: _Toc2060][bookmark: _Toc6959][bookmark: _Toc2746]合同包最高限价：3821150.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	8-1
	其他专业施工
	靖边县人民医院基础设施改造项目（一期）
	1项
	详见采购文件
	3821150.00
	3821150.00


本合同包 不接受 联合体投标。
合同履行期限：
合同包1-合同包7：自本合同签订之日起3个月内完成全部交货。
[bookmark: _Toc6703]合同包8：工期：2026年11月15日前完成施工。
[bookmark: _Toc12681][bookmark: _Toc22988]二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
无，本项目为非专门面向中小企业的项目。
3、本项目的特定资格要求：
合同包1-7（靖边县人民医院医疗设备购置（一期））特定资格要求如下：
3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；
3.3投标产品属于第二类医疗器械管理的投标人需提供第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于第三类医疗器械管理的投标人需提供医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内），投标人为制造厂家同时提供医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；
3.4投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证（国内生产的需同时提供厂家生产许可证或备案证等证明文件）；
3.5投标产品属于进口产品须提供制造商授权书及相应的完整授权链（仅适用于合同包6）；
3.6供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.7需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。
合同包8（靖边县人民医院基础设施改造项目（一期））特定资格要求如下：
3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；
3.3供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备合法有效的安全生产许可证；
3.4 拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核证书（B证）且无在建工程、无不良记录（提供无在建工程、无不良记录承诺书）；
3.5 供应商基本信息及拟派项目经理基本信息：供应商基本信息及拟派项目经理(建造师)的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅网站(http://js.shaanxi.gov.cn/)”可查询；
3.6供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.7需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。
[bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc1255][bookmark: _Toc10519]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc176383994][bookmark: _Toc176383236]时间：2026年07月23日至2026年07月30日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）
[bookmark: _Toc176383237][bookmark: _Toc176383995][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）使用CA锁
[bookmark: _Toc176383238][bookmark: _Toc176383996]方式：在线获取
[bookmark: _Toc176383239][bookmark: _Toc176383997]售价：0元 
[bookmark: _Toc6587][bookmark: _Toc18535][bookmark: _Toc22893]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-08-20  09:30:00 
提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交。
开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。
[bookmark: _Toc15793][bookmark: _Toc14198][bookmark: _Toc12951]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc6924][bookmark: _Toc30731][bookmark: _Toc13233]六、其他补充事宜
1、落实政府采购政策：
1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。
1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。
1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。
1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。
1.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。
2、采购文件获取方式：供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。
3、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。
4、请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
5.只有合同包6中的血气分析仪允许进口产品参与投标。
[bookmark: _Toc7597][bookmark: _Toc11908][bookmark: _Toc12425]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息 
名称：靖边县卫生健康局              
地址：榆林市靖边县统万路县政府办公大楼3楼                 
联系方式：0912-4643032 
2、采购代理机构信息
名称：陕西省采购招标有限责任公司
地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层
联系方式：周乐、魏博芸、雷鹏
3、项目联系方式
项目联系人：周乐、魏博芸、雷鹏                   
电 话：15009283469
[bookmark: _Toc21378][bookmark: _Toc515647756][bookmark: _Toc532473448]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16023][bookmark: _Toc13448][bookmark: _Toc30397]（一）投标人须知前附表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内    容

	1.1
	采购人：靖边县卫生健康局
地  址：榆林市靖边县统万路县政府办公大楼3楼
电  话：0912-4643032

	1.2
	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司
地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层
联系人：周乐、魏博芸、雷鹏  电话：15009283469

	1.3.3
	合格投标人的特定资格条件：
详见招标公告。

	1.3.4
	是否为专门面向中小企业采购：否

	1.3.5
	是否允许采购进口产品：是，只有合同包6中的血气分析仪允许进口产品

	1.4
	是否允许联合体投标： 否 

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：/

	1.7
	项目所属行业： 合同包1-7 工业（制造业）；合同包8 建筑业  

	2.2
	项目预算金额：详见招标公告；
最高限价：详见招标公告；

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包（不适用）

	12.1
	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，按投标文件格式提供投标信用承诺书。
投标人在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）（网址：https://credit.yl.gov.cn/）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书：
“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标信用(保证金）承诺书”、“投标人委托代理人员信用承诺书”
各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用承诺。
并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及标段+投标保证金”（例：×××××项目-××标包+投标保证金）。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。

	13.1
	投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日

	14.1
	本项目以上传电子文件为准，无需提交纸质版投标文件。

	16.1
	投标截止时间：2026-08-20     09:30:00

	18.1
	开标时间：2026-08-20     09:30:00
开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

	19.2
	信用查询时间：资格审查时

	20.5
	支持本国产品：
☑合同包1-7适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书
和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
☑合同包8不适用

	20.6
	本项目核心产品：
合同包1：血液透析机；合同包2：超高端心血管彩色多普勒超声诊断仪；合同包3：腹腔镜系统；合同包4：半导体激光治疗机；合同包5：胃肠镜系统；合同包6：全自动生化分析仪；合同包7：扫频生物测量仪

	23.2
	评标方法：适用 综合评分法 

	27.1
	推荐中标候选人的数量： 3 

	27.2
	[bookmark: _GoBack]招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 

	31.1
	是否提交履约保证金： 是，中标价5%履约保函  

	32.1
	预付款比例为： 40% 

	33
	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：本项目招标代理服务费共计9.75万元，其中合同包1：0.86万元；合同包2：3.07万元；合同包3：0.71万元；合同包4：0.97万元；合同包5：0.64万元；合同包6：1.4万元；合同包7：0.85万元；合同包8:1.25万元。
中标单位的招标代理服务费交纳信息：
银行户名：陕西省采购招标有限责任公司
开户银行：中国光大银行西安友谊路支行
账    号：78560188000095264
联 系 人：财务部   联系电话：029-85263975

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.4
	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司
联 系 人：综合办公室
联系电话：029-85235014 

	38
	不见面开标注意事项及流程

	38.1
	本项目为不见面开标：
须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。
1采用不见面开标的方式进行；
1.1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。
1.2、供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》
2、不见面开标流程相关注意事项如下：
2.1开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统。登录方式有以下几种：
2.2 IE浏览器输入网址：
http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login；
2.3在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；
2.4在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。
2.5注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器
2.6供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；
2.7开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。
2.8相关技术问题，请咨询软件开发商：
（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095
（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。

	39
	1、投标文件内的投标产品信息必须与注册证、设备标牌信息一致。
2、中标后所签合同产品信息与注册证、设备标牌、投标文件、所开发票、随货同行信息必须一致。

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：
详见招标公告。

	2
	投标人应提交的其他文件：满足评审需求即可



[bookmark: _Toc17103][bookmark: _Toc5865][bookmark: _Toc14799]
（二）投标人须知
[bookmark: _Toc515647757][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc216582805][bookmark: _Toc21015][bookmark: _Toc28331][bookmark: _Toc16155][bookmark: _Toc532473449][bookmark: _Toc21215][bookmark: _Toc11313]一、总  则
[bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc32623][bookmark: _Toc515647758][bookmark: _Toc26075][bookmark: _Toc31098][bookmark: _Toc28816][bookmark: _Toc32189][bookmark: _Toc532473450]1.     采购人、采购代理机构及投标人
1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知前附表。
1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。
1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。
本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。
1.3.2   以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.3   符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。
1.3.4   若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。
1.3.5   若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1   两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2   联合体各方均应符合本须知规定。
1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。
1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3757][bookmark: _Toc31073][bookmark: _Toc532473451][bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc5286][bookmark: _Toc12139][bookmark: _Toc515647759]2.     资金来源
2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc532473452][bookmark: _Toc515647760][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc12947][bookmark: _Toc10901][bookmark: _Toc15936][bookmark: _Toc520356145][bookmark: _Toc20526]3.     投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
[bookmark: _Toc532473453][bookmark: _Toc2823][bookmark: _Toc15291][bookmark: _Toc11834][bookmark: _Toc6116][bookmark: _Toc515647761][bookmark: _Toc4463]4.     适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
[bookmark: _Toc216582806][bookmark: _Toc515647762][bookmark: _Toc21566][bookmark: _Toc4607][bookmark: _Toc4365][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc532473454][bookmark: _Toc14627]二、招标文件

[bookmark: _Toc8748][bookmark: _Toc15530][bookmark: _Toc515647763][bookmark: _Toc532473455][bookmark: _Toc14084][bookmark: _Toc25743][bookmark: _Toc7284][bookmark: _Toc520356147]5.     招标文件构成
5.1    招标文件共六章，构成如下：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标方法和标准
第四章  拟签订的合同文本
第五章  采购需求及要求
第六章  投标文件格式
5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc520356148][bookmark: _Toc515904805][bookmark: _Toc12723][bookmark: _Toc9232][bookmark: _Toc26044][bookmark: _Toc16421][bookmark: _Toc532473456][bookmark: _Toc21487]6.     招标文件的澄清与修改
[bookmark: _Toc515904806][bookmark: _Ref467378678][bookmark: _Toc520356149]6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。
       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。
[bookmark: _Toc25635][bookmark: _Toc532473457][bookmark: _Toc14569][bookmark: _Toc9324][bookmark: _Toc4704][bookmark: _Toc1597]7.     投标截止时间的顺延
为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc32747][bookmark: _Toc7636][bookmark: _Toc30808][bookmark: _Toc718][bookmark: _Toc11757][bookmark: _Toc515647766][bookmark: _Toc216582807][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc532473458]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc515647767][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc24342][bookmark: _Toc7786][bookmark: _Toc17987][bookmark: _Toc532473459][bookmark: _Toc3553][bookmark: _Toc19363]8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。
8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc10364][bookmark: _Toc11649][bookmark: _Toc10321][bookmark: _Toc532473460][bookmark: _Toc28307][bookmark: _Toc515647768][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc21175]9.     投标文件组成
[bookmark: _Ref467052588]9.1    投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。
投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk1734277]9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。
[bookmark: _Toc515647769][bookmark: _Toc520356153][bookmark: _Toc2995][bookmark: _Toc516367023][bookmark: _Toc27354][bookmark: _Toc888][bookmark: _Toc532473461][bookmark: _Toc10379][bookmark: _Toc4601]10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
[bookmark: _Ref467306244]10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。
[bookmark: _Toc1868][bookmark: _Toc2248][bookmark: _Toc23231][bookmark: _Toc25613][bookmark: _Toc515647770][bookmark: _Toc19549][bookmark: _Toc532473462][bookmark: _Toc520356155]11.    投标报价
11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc9107][bookmark: _Toc17788][bookmark: _Toc6358][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc7210][bookmark: _Toc532473463][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc11514][bookmark: _Toc515647771]12.    投标保证金
[bookmark: _Ref467306302]12.1   详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc23392][bookmark: _Toc32569][bookmark: _Toc16588][bookmark: _Toc515647772][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc21462][bookmark: _Toc532473464]13.     投标有效期
13.1    投标有效期为递交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2    因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
[bookmark: _Toc515647773][bookmark: _Toc493][bookmark: _Toc17074][bookmark: _Toc532473465][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc11870][bookmark: _Toc911][bookmark: _Toc26110]14.     投标文件的制作
14.1    投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
14.2    投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。
14.3    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

[bookmark: _Toc16865][bookmark: _Toc216582808][bookmark: _Toc14435][bookmark: _Toc532473466][bookmark: _Toc515647774][bookmark: _Toc17546][bookmark: _Toc11179][bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc520356159]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc32337][bookmark: _Toc515647775][bookmark: _Toc532473467][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc21645][bookmark: _Toc32033][bookmark: _Toc4490][bookmark: _Toc31282]15.     投标文件的加密
[bookmark: _Toc532473468][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc515647776][bookmark: _Toc12751][bookmark: _Toc9840][bookmark: _Hlk790626]15.1    投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。
[bookmark: _Toc16351][bookmark: _Toc19735][bookmark: _Toc5188]16.     投标截止
16.1    投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
[bookmark: _Toc9212][bookmark: _Toc18537][bookmark: _Toc28366][bookmark: _Toc2460][bookmark: _Toc515647777][bookmark: _Toc532473469][bookmark: _Toc24275][bookmark: _Toc520356162]17.    投标文件的接收、修改与撤回
17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。
17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc532473470][bookmark: _Toc216582809][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc515647778][bookmark: _Toc9680][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc12436][bookmark: _Toc11538]五、开标及评标
[bookmark: _Toc7186][bookmark: _Toc30218][bookmark: _Toc532473471][bookmark: _Toc25422][bookmark: _Toc16255][bookmark: _Toc515647779][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc25345]18.    开标
18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不予开标。
18.2   开标时，由采购人或采购代理机构组织投标人各自解密投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
[bookmark: _Toc520356165]18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
[bookmark: _Toc515647780][bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc14906][bookmark: _Toc532473472][bookmark: _Toc21372][bookmark: _Toc19296][bookmark: _Toc27554]19.    资格审查及组建评标委员会
19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。
19.2.1  投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
[bookmark: _Toc520356166]19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。
[bookmark: _Toc515647781][bookmark: _Toc28479][bookmark: _Toc6578][bookmark: _Toc19949][bookmark: _Toc9976][bookmark: _Toc532473473][bookmark: _Toc3940]20.    投标文件符合性审查与澄清
[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc520356167]20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
20.2   投标文件的澄清
20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.4    投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。
       如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。
如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。
20.5   支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给子20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。
20.6   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc515647782][bookmark: _Toc12575][bookmark: _Toc6364][bookmark: _Toc9469][bookmark: _Toc29163][bookmark: _Toc52][bookmark: _Toc532473474]21.    投标偏离
投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc515647783][bookmark: _Toc8844][bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc532473475][bookmark: _Toc11257][bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc4950]22.    投标无效
22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2） 未满足招标文件中商务要求或技术实质性要求、存在漏项或数量与要求不符；
（3） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
（4） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6） 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
（7） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
[bookmark: _Toc13652][bookmark: _Toc4137][bookmark: _Toc28168][bookmark: _Toc532473476][bookmark: _Toc2649][bookmark: _Toc515647784][bookmark: _Toc22941]23.    比较与评价
23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量
化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
[bookmark: sendNo]23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。
[bookmark: _Toc520356168][bookmark: _Toc515647785][bookmark: _Toc2115][bookmark: _Toc532473477][bookmark: _Toc20227][bookmark: _Toc7912][bookmark: _Toc17229][bookmark: _Toc9378]24.    废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc31289][bookmark: _Toc24972][bookmark: _Toc515647786][bookmark: _Toc12533][bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc532473478][bookmark: _Toc5128][bookmark: _Toc520356169]25.    保密要求
25.1   评标将在严格保密的情况下进行。
25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

[bookmark: _Toc216582810][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc6190][bookmark: _Toc532473479][bookmark: _Toc23904][bookmark: _Toc32193][bookmark: _Toc515647787][bookmark: _Toc12143]六、确定中标
[bookmark: _Toc532473480][bookmark: _Toc515647788][bookmark: _Toc23762][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc11611][bookmark: _Toc412][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc3967][bookmark: _Toc23617]26.    中标候选人的确定原则及标准
除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
[bookmark: _Toc520356171][bookmark: _Toc515647789]（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。
[bookmark: _Toc532473481][bookmark: _Toc23951][bookmark: _Toc9653][bookmark: _Toc19348][bookmark: _Toc2297][bookmark: _Toc25700]27.    确定中标候选人和中标人
27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。
[bookmark: _Toc1318][bookmark: _Toc6230][bookmark: _Toc2380][bookmark: _Toc31099][bookmark: _Toc515647791][bookmark: _Toc532473483][bookmark: _Toc30170][bookmark: _Toc520356174]28.    发布中标结果公告并发出中标通知书
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。
在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc28740][bookmark: _Toc29568][bookmark: _Toc23105]29.    告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
[bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc790][bookmark: _Toc15551][bookmark: _Toc7779][bookmark: _Toc17741][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc515647792][bookmark: _Toc10827][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc532473484][bookmark: _Ref467307062]30.    签订合同
30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起10日内，与采购人签订书面合同。
[bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。
[bookmark: _Toc365][bookmark: _Toc3355][bookmark: _Toc22555][bookmark: _Toc532473485][bookmark: _Toc515647793][bookmark: _Toc14080][bookmark: _Toc29636]31.    履约保证金
31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc518923098][bookmark: _Toc26471][bookmark: _Toc29376][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc2583659][bookmark: _Toc532473486][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc2582300][bookmark: _Toc515647794][bookmark: _Toc3090]32.    预付款
32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。
32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc27793][bookmark: _Toc6902]33.    招标代理服务费
本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。
[bookmark: _Toc518923099][bookmark: _Toc2583660][bookmark: _Toc13355][bookmark: _Toc6412][bookmark: _Toc132]34.    政府采购信用担保及融资
34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
34.2   为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。业务流程简图如下：
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[image: ]
  榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3%
	72小时
	魏众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高 明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.3%
	72小时
	尹皓永18791214448

	4
	交通银行
	秦政贷
	1000万元
	1年
	3.45%
	24小时
	张 飞15291296886

	5
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李 浩18691230007

	6
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马 烨15596100007

	7
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱 君15629169158

	8
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王 璐15529875056

	9
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.45%以上
	24小时
	米璐洁18966997666

	10
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	11
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	12
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101

	13
	建设银行
	E政通
	1000万元
	1年
	3.2%
	72小时
	张宇15929397838


[bookmark: _Toc30569]备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
[bookmark: _Toc518923100][bookmark: _Toc11062][bookmark: _Toc14147][bookmark: _Toc2583661][bookmark: _Toc32021]35.    廉洁自律规定
35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。
35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc23895][bookmark: _Toc23204][bookmark: _Toc9007][bookmark: _Toc2583662][bookmark: _Toc518923101]36.    人员回避
潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
[bookmark: _Toc30560][bookmark: _Toc23141][bookmark: _Toc2583663][bookmark: _Toc26077][bookmark: _Toc518923102]37.    质疑的提出与接收
37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
37.2   投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
37.3   投标人提交质疑函的要求
37.3.1  投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
37.3.2  质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
37.3.3  质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
37.3.4  质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
37.3.5  质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。
37.3.6  质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。
37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。
1

[bookmark: _Toc13150][bookmark: _Toc9531][bookmark: _Toc29717]附件1：投标担保函
（适用于投标保证金保函）
                                             保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:
    鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：
一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：
    1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
    2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
    3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。
6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。
    四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
    九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人（盖章）：                                      
法定代表人或其授权委托代理人（签字）：                
单位地址：                                              
电话：                                                  
日期：       年      月      日
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附件2：履约担保函格式
                             编号：

                  （采购人名称）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                      
出具保函单位名称（盖公章）：                   
签字人姓名和职务：                             
签字人签名：                                   
时间：         年      月      日              
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第三章  评标方法和标准
采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：
[bookmark: _Toc9772][bookmark: _Toc20141][bookmark: _Toc20776]一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。
投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：
1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
3、信用查询不符合要求的。
[bookmark: _Toc16302][bookmark: _Toc22469][bookmark: _Toc32149]二、由评标委员会负责的审查评审工作。
1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。
1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。
1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。
1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。
1.5 未满足招标文件中商务要求或技术实质性要求、存在漏项或数量与要求不符；
2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。
3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。
3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。
除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。
3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。
评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。
4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。
5、采购代理机构复核评标报告。
[bookmark: _Toc3004][bookmark: _Toc14998][bookmark: _Toc29502]三、评审标准中应落实的政府采购政策及应考虑因素
1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，合同包1-7：投标报价扣除 20% 后参与评审；合同包8: 设置价格分值的3%作为小型微型企业优惠。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。
2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。
4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。
5、如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。
6、政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
8、异常低价审查 
8.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
9、中标候选人并列时的处理方式
如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。
如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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附表一  资格审查标准
合同包1-7
	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件
	（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件；
（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；
（4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；
（5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；
（6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。
	

	2
	财务状况报告：提供（1）或提供（2）
	（1）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求：
①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。
②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。
③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。
④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。
⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。
	

	
	
	（2）提供资信证明原件或复印件，后附开户许可证或基本户信息复印件，应满足以下要求：
①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。
②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。
③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
	

	3
	依法缴纳税收的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。
（2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。
（3）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。
	

	4
	依法缴纳社会保障资金的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。
（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	按照资格证明文件附件6-5格式作出相关承诺。
	

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。
	

	7
	特定资格要求
	7-1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。
	

	
	
	7-2法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明
（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；
（2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。
	

	
	
	7-3投标产品属于第二类医疗器械管理的投标人需提供第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于第三类医疗器械管理的投标人需提供医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内），投标人为制造厂家同时提供医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；
	

	
	
	7-4投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证（国内生产的需同时提供厂家生产许可证或备案证等证明文件）；
	

	
	
	7-5投标产品属于进口产品须提供制造商授权书及相应的完整授权链；
	仅6包需要审核

	
	
	7-6-1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
按照资格证明文件附件6-7格式做出说明
	

	
	
	7-6-2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动
按照资格证明文件附件6-8格式做出声明。
	

	
	
	7-7需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标
	

	8
	法律、行政法规规定的其他条件
	不存在违反法律法规的情况
	

	审查结论
	通过/不通过


合同包8
	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件
	（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件；
（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；
（4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；
（5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；
（6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。
	

	2
	财务状况报告：提供（1）或提供（2）
	（1）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求：
①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。
②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。
③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。
④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。
⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。
	

	
	
	（2）提供资信证明原件或复印件，后附开户许可证或基本户信息复印件，应满足以下要求：
①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。
②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。
③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
	

	3
	依法缴纳税收的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。
（2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。
（3）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。
	

	4
	依法缴纳社会保障资金的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。
（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	按照资格证明文件附件6-5格式作出相关承诺。
	

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。
	

	7
	特定资格要求
	7-1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。
	

	
	
	7-2法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明
（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；
（2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。
	

	
	
	7-3供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备合法有效的安全生产许可证；
	

	
	
	7-4拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核证书（B证）且无在建工程、无不良记录（提供无在建工程、无不良记录承诺书）；
	

	
	
	7-5供应商基本信息及拟派项目经理基本信息：供应商基本信息及拟派项目经理(建造师)的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅网站(http://js.shaanxi.gov.cn/)”可查询；
	

	
	
	7-6-1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
按照资格证明文件附件6-7格式做出说明
	

	
	
	7-6-2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动
按照资格证明文件附件6-8格式做出声明。
	

	
	
	7-7需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标
	

	8
	法律、行政法规规定的其他条件
	不存在违反法律法规的情况
	

	审查结论
	通过/不通过


注：
1．采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；
2．审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；
3．对审查结论为“不通过”的，要说明原因。
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附表二  符合性审查标准
	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章
	

	2
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求的
	

	3
	投标报价
	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价
	

	4
	投标信用承诺书
	投标信用承诺书
	

	5
	预防不正当竞争
	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况
	

	6
	投标内容
	投标内容满足招标文件中商务要求及技术实质性要求（★为实质性要求）、不存在漏项或数量与要求不符
	

	7
	公平竞争
	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。
（弄虚作假、串通投标的情形见附注）
	

	8
	其它
	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形
	

	审查结论
	通过/不通过

	不通过原因说明
	


注：
1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。
2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
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附表三  评审标准
（采用综合评分法时适用）
合同包1-7
	评标要素
	分值
	评标标准

	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
（小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业采购的项目不进行价格扣除。）
（政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。）

	技术指标
	45
	一、节能、环境标志产品（1分）
投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分1分。政府强制采购产品不予加分。
备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
二、投标产品技术指标评审内容（44分）
投标产品的技术指标评审：完全响应得44分。技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。
评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明、彩页、官网截图等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码；无技术材料支持视为负偏离。
注：技术指标中“★”类为核心指标，如发生负偏离视为非实质性响应，其投标将被认定为无效投标。

	产品业绩
	5
	提供2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品品牌同类产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分5分。
评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。

	实施方案
	10
	⼀、评审内容：提供完整可⾏有针对性的实施⽅案，包含：①供货⽅案、②安装调试⽅案、③技术⽀持⽅案、④质量保证措施、⑤验收⽅案。 
⼆、评审标准：每项内容完整可⾏且有针对性得2分，缺漏项不
得分，满分10分；每项内容中每有⼀处有缺陷扣0.5分，扣完为⽌。
（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述⽆实质性内容；⾮专⻔针对本项⽬或不适⽤本项⽬特性、套⽤其他项⽬内容；对同⼀问题前后表述⽭盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项⽬⽬标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意⼀种情形。）

	售后服务方案
	10
	⼀、评审内容：提供完整可⾏有针对性的售后服务⽅案，包含：①售后服务范围及保障措施、②应急保障⽅案、③培训⽅案、④故障处理及补救措施、⑤备品配件服务承诺。 
⼆、评审标准：每项内容完整可⾏且有针对性得2分，缺漏项不得分，满分10分；每项内容中每有⼀处有缺陷扣0.5分，扣完为⽌。 
（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述⽆实质性内容；⾮专⻔针对本项⽬或不适⽤本项⽬特性、套⽤其他项⽬内容；对同⼀问题前后表述⽭盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项⽬⽬标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意⼀种情形。）




合同包8
	项目
	分值
	评审内容

	报价
	30
	1.所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；
2.投标报价等于评标基准价得满分30分；
3.有效投标报价每高于评审基准价一个百分点扣0.2分，每低于评审基准价一个百分点扣0.1分，扣完为止。不足1%，按插值法计算。

	价格（小型微型企业优惠）
	0.9
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位(0.9分)对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，价格(小微企业价格)价格(投标报价得分)x3%。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位约，不重复进行计分。例:A单位价格(小微企业价格)=A单位价格(投标报价得分)x3%

	项目部组成方案
	10
	一、评审内容：根据供应商针对本项目编写的项目部组成方案：包含但不限于①人员组织架构②分配计划③人员岗前职责④人员名单及相关证书（包含但不限于身份证、资格证）等进行计分： 二、评审标准： 项目部组成方案科学合理、人员表配置充足，有详细的人员配置清单，针对性强，能够很好的满足项目需求，得10分；项目部组成方案基本合理、人员表配置基本齐全，具有人员配置清单，有一定的针对性，能够满足项目需求，得8分；提供项目部组成方案情况，配置基本合理但组成不全面得6分；项目部组成人员缺乏科学合理性，无人员配置清单，无法满足项目需求，得4分； 项目部组成内容简单笼统得2分。未提供项目部组成不得0分。

	整体施工方案
	10
	一、评审内容：根据供应商针对本项目编写的整体施工方案：包含但不限于①服务管理流程及组织架构描述②操作规程描述③施工部署、技术重点、难点描述④维修维护方案等进行计分： 二、评审标准： 整体施工方案专门针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度全面，合理性和可行性强，能够保障项目顺利实施的，得10分; 整体施工方案能够针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度基本全面，有一定的合理性和可行性的，得8分; 方案基本能够针对本项目编制，基本符合项目实际情况及实施要求，内容较宽泛，涵盖角度不够全面，内容基本合理可行的，得6分; 具有方案内容但内容未贴合本项目，内容涵盖角度不够全面且实施有难度的，得4分; 具有方案内容但内容未针对本项目，内容空洞宽泛，基本不具有可实施性，得2分;未提供方案内容得0分。

	安全生产、文明施工技术组织措施
	10
	一、评审内容：根据供应商针对本项目编写的安全生产、文明施工技术组织措施：包含但不限于①安全生产组织方案②环境保护措施③文明施工的技术组织措施④季节性施工安全措施⑤安全管理制度等进行计分： 二、评审标准： 措施内容专门针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度全面，合理性和可行性强，能够保障项目顺利实施的，得10分; 措施内容能够针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度基本全面，有一定的合理性和可行性的，得8分; 措施内容基本能够针对本项目编制，基本符合项目实际情况及实施要求，内容较详细，涵盖角度较全面，基本合理可行的，得6分; 具有措施内容但措施内容未贴合本项目，措施内容涵盖角度不全面且实施有难度的，得4分; 具有措施内容但内容未针对本项目，内容空洞宽泛，可实施性不强，得2分;未提供措施内容得0分。

	施工机械及材料方案
	5
	一、评审内容：根据供应商针对本项目编写的施工机械及材料方案：包含但不限于①施工机械方案②拟用材料明细③到场离场计划④质量控制措施⑤安全管理等进行计分： 二、评审标准： 投入计划专门针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度全面，合理性和可行性强，能够保障项目顺利实施的，得5分; 投入计划基本针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度基本全面，有一定的合理性和可行性的，得4分; 投入计划能够针对本项目编制，基本符合项目实际情况及实施要求，内容较详细，涵盖角度较全面但略有不完善，基本合理可行的，得3分;提供投入计划，但内容涵盖角度不够全面且实施具有一定难度，得2分; 投入计划内容简单笼统，实施难度大的，得1分;未提供投入计划内容得0分。

	确保工期的技术组织措施
	5
	一、评审内容：根据供应商针对本项目编写的确保工期的技术组织措施：包含但不限于①接到委托后施工进度安排②工期及施工效率保证措施进行计分： 二、评审标准： 措施内容专门针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度全面，合理性和可行性强，能够保障项目顺利实施的，得5分; 措施内容能够针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度基本全面，有一定的合理性和可行性的，得4分; 措施内容基本能够针对本项目编制，基本符合项目实际情况及实施要求，内容较详细，涵盖角度较全面，基本合理可行的，得3分; 具有措施内容但措施内容未贴合本项目，措施内容涵盖角度不全面且实施有难度的，得2分; 具有措施内容但内容未针对本项目，内容空洞宽泛，可实施性不强，得1分;未提供措施内容得0分。

	工程质量技术组织措施
	5
	一、评审内容：根据供应商针对本项目编写的工程质量技术组织措施：包含但不限于①保证质量，降低成本，防止环境污染措施②季节性施工质量保证措施等进行计分： 二、评审标准： 措施内容专门针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度全面，合理性和可行性强，能够保障项目顺利实施的，得5分; 措施内容能够针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度基本全面，有一定的合理性和可行性的，得4分; 措施内容基本能够针对本项目编制，基本符合项目实际情况及实施要求，内容较详细，涵盖角度较全面，基本合理可行的，得3分; 具有措施内容但措施内容未贴合本项目，措施内容涵盖角度不全面且实施有难度的，得2分; 具有措施内容但内容未针对本项目，内容空洞宽泛，可实施性不强，得1分;未提供措施内容得0分。

	施工现场保护及扬尘污染防治措施措施
	5
	一、评审内容：根据供应商针对本项目编写的现场保护措施：①原有设施保护措施②已完工保护措施③扬尘污染防治措施措施等进行计分： 二、评审标准： 措施内容专门针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度全面，合理性和可行性强，能够保障项目顺利实施的，得5分; 措施内容能够针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度基本全面，有一定的合理性和可行性的，得4分; 措施内容基本能够针对本项目编制，基本符合项目实际情况及实施要求，内容较详细，涵盖角度较全面，基本合理可行的，得3分; 具有措施内容但措施内容未贴合本项目，措施内容涵盖角度不全面且实施有难度的，得2分; 具有措施内容但内容未针对本项目，内容空洞宽泛，可实施性不强，得1分;未提供措施内容得0分。

	新技术、新产品、新工艺、新材料应用
	2.1
	应用的技术、产品、工艺、材料等先进科学、可行性高得2.1分； 应用的技术、产品、工艺、材料等科学性、可行性缺乏得1分；未提供新技术、新产品、新工艺、新材料应用内容得0分。

	应急预案
	5
	一、评审内容：根据供应商针对本项目编写的突发事件应急预案：①安全事故应急预案②设施损坏预案③极端天气应急预案④学校重大活动应急预案等进行计分： 应急预案专门针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度全面，合理性和可行性强，能够保障项目顺利实施的，得5分; 应急预案能够针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求，内容详尽且涵盖角度基本全面，有一定的合理性和可行性的，得4分; 预案基本能够针对本项目编制，基本符合项目实际情况及实施要求，内容较宽泛，涵盖角度不够全面，内容基本合理可行的，得3分; 具有方案内容但内容未贴合本项目，内容涵盖角度不够全面且实施有难度的，得2分; 具有方案内容但内容未针对本项目，内容空洞宽泛，基本不具有可实施性，得1分;未提供方案内容得0分。

	业绩
	10
	供应商2023年4月1日至今类似项目业绩，每提供1份得2.5 分，最高得10分。 注：以供应商加盖公章的业绩合同或中标通知书复印件或扫描件为准，时间以合同签订时间或中标通知书日期为准

	节能、环境标志产品
	2
	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得1分，满分2分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
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第四章  拟签订的合同文本
                                          编号： 
设备购销合同
需方：靖边县卫生健康局
供方：
    供需双方经过招标程序，就需方购买供方的如下设备达成一致，为确定供需双方的权利和义务关系，现依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，特订立如下协议条款供双方共同遵照执行。
1、 购销产品
详见购销清单
二、合同价款：
1、合同总价：       元（大写：         整 ）（为含税价）
2、合同总价包括：运杂费、装卸费、安装调试费、培训费和税费等全部费用。
3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。
4、所有配置清单详见附件。
三、知识产权：供方应保证，需方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如发生第三方权利主张，供方应无条件承担全部法律责任、赔偿需方全部损失并负责协调解决。如因知识产权纠纷导致需方无法正常使用设备，供方应无条件退货、退款并赔偿全部损失。
四、交货(完工)期：合同签订后  日内。
五、项目（交货）地点：靖边县人民医院指定位置。 
六、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。供方应承担由于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。
七、运输：供方可根据交货（完工）期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外）并承担一切运输费用及风险。 
供方在运输、装卸、安装过程中造成的设备、材料损失、人身安全，均由其承担一切责任和后果。
八、付款方式：
合同签订，乙方向甲方开具中标价5%履约保函后，甲方30日内支付合同总金额的40%的预付款，设备全部安装、调试完成，验收合格交付使用，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的60.00%。
若在规定期限内供方不能提供履约保函的，需方拒付预付款，设备到货后经安装、调试、验收、试运行合格后，需方一次性付清设备货款。
付款前，供方需向需方提供合法有效的增值税专用/普通发票及需方要求的其他材料，否则，需方有权暂时拒付款项。如供方存在任何违约、质量问题、延迟交付、资料不全等情形，需方有权暂停或拒绝付款，且不承担任何违约责任。
9、 技术保障：
供方应随货提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），技术保障服务。合同内所购设备必须能够和医院现有设备以及信息系统相匹配相链接，科室有需求的所购设备接入医院所有网络端口费用均由供方承担。
十、质量保证：
供方应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的，且符合国家医疗器械注册证核准的适用范围及技术参数，并完全符合合同规定的质量、规格、技术、指标等要求，并在质保期内、对于产品设计、工艺的缺陷而产生的质量问题负责。
验收合格起，全套产品整机免费原厂保修  年、延保  年，负责终身软件升级，提供由原厂出具的质保证明文件，保修期内因任何非人为因素导致的损坏的设备故障，供方应免费更换整机或核心组件，终身维修并提供配件价格不高于同期市场公开报价的70%。如供方未履行终身维修承诺，需方有权要求供方承担违约责任并赔偿因此造成的全部损失。
十一、应提供的伴随服务：
1) 监督所供货物的现场组装，实施所供货物的试运行；
2) 提供货物组装和维修所需的工具；
3) 为所供货物的每一台设备提供详细的操作和维护手册；
4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行、监督、维护、修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；
     5) 在项目现场就所供货物进行安装、调试及运行，对科室使用人员及维修人员不限人数和次数进行培训，直到熟练掌握为止。对科室有培训需求的设备厂家或者经销商负责培训医师  人、技师  人、护士  人，到国内顶级医院培训时间不少于  个月。
十二、验收：
设备安装完毕后由需方负责组织验收，验收合格须交接全部相关资料，验收须以合同、国家/行业标准、规范等为依据。验收不合格的，需方有权要求供方限期整改并按照合同第十七条承担违约责任。
十三、售后服务：
供方接到需方仪器故障报修后，须在2小时内做出回应，24小时内到达需方医院。如供方未按上述时限响应或到场，需方有权委托第三方机构代为维修，由此发生的费用由供方承担。
十四、终止解除：
本合同因履行完毕、或出现本合同约定解除事由的、或双方协商一致而终止和解除；除本合同有约定外，任何一方无权单方解除合同。需方有权在供方违约、设备存在重大质量问题、供方资信恶化等情况下单方解除合同，并有权要求供方赔偿因此造成的全部损失。
十五、纠纷解决：
本合同履行过程中发生纠纷时，双方首先应友好协商解决，协商不成，双方均可向需方所在地人民法院提起诉讼。
十六、不可抗力：
由于不可抗力因素而导致延期交货，供方不承担责任。但供方必须在事件发生时尽快电告需方。不可抗力因素事件继续存在60天以上，供方可以解除合同或未交货合同的部分。
十七、违约责任：
1、依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，除不可抗力外，供方未足量交货、逾期交货、未按约定标准完成安装调试培训服务、未履行质保或售后服务义务、提供的技术文件不完整等任一情形，需方有权要求供方进行整改，合同继续履行。如供方交付的货物产品质量不合格，需方有权解除本合同，要求供方退还已付款，供方需要立即拆除并搬离该设备及按照本合同总标的额的30%向需方承担违约责任。
2、供方不得将合同权利义务转让、分包、委托第三方履行，除非经需方书面同意。供方在运输、装卸、安装、调试、培训等全过程中发生的任何人身、财产损失、行政处罚等均由供方全额承担，需方免责。需方有权随时对供方履约情况进行监督、检查，供方应无条件配合。
3、供方应对在履行本合同过程中知悉的需方商业秘密、患者数据、系统信息等保密信息承担保密义务，未经需方书面同意不得向第三方披露，本条款在合同终止后继续有效。 供方违反保密义务约定的，应当按照合同价款的30%承担违约责任，违约金不能弥补需方损失的，供方应当予以补足。
十八、本合同一式  份，供方执  份，需方执  份，具有相同的法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。合同任何变更、补充、解释均须双方书面签署，口头或单方变更无效。未经双方同意，任何一方不得擅自修改合同内容或撤销合同，法律法规另有规定的情形除外。如因法律法规变化导致合同履行受影响，双方应协商调整，需方有权决定是否继续履行。
十九、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议内容与本合同内容不一致的，以补充协议内容为准。
（以下无正文）

需方单位：                                供方单位：

开户银行：                                开户银行：
账号：                                    账号：
地址：                                    地址： 
电话：                                    电话：
法人签章：                                 法人签章：
委托授权人签章：                           委托授权人签章：
签署日期：    年   月   日                 签署日期：     年   月   日
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项目名称：靖边县人民医院基础设施改造项目(一期)
项目编号：SCZD2026-ZB-1877/001





甲  方：靖边县卫生健康局
乙  方：XXX
            

二O二六年X月




甲方：靖边县卫生健康局             
乙方：XXX
按照《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，签订本合同。
1、 工程概况
工程名称：靖边县人民医院基础设施改造项目（一期）
工程地点：靖边县人民医院
工程内容：装修改造
合同承包形式：本工程为交钥匙工程，施工产生的垃圾由乙方负责处理。
2、 合同工期：2026年11月15日前完成施工。
3、 工程主要内容及技术标准
1、用于本项目施工所用的材料质量，必须符合国家相关质量规定要求，同时要提供材料检验合格证、出厂合格证及相关证明文件，如无法提供的视为乙方所使用材料质量不合格，选用的材料必须保证指标先进、质量可靠、进货渠道正规，否则，甲方有权要求乙方更换合格材料重新施工，且工期不予顺延。    
2、严格按照国家现行有关质量标准、施工及验收规范进行施工，其观感质量评定必须达到合格标准。
3、施工不得影响医院的正常医疗秩序。
4、乙方提供的货物、工程、服务等需符合现行的国家、行业、地区、企业质量安全标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，供应商对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等负全权责任。
4、 合同价款、支付条件和支付进度
1、本合同总造价为人民币（大写）：XXX（¥XXX），如在施工过程中，甲方以书面通知的方式要求增加、减少、变更工程设计和工程量而导致工程造价变更的，双方可以对该工程总造价进行相应变更，否则工程总造价不得以任何理由擅自变更，待工程竣工，验收合格，审计结束后，工程结算价以审计结果为准。
2、本工程为交钥匙工程，施工产生垃圾由乙方负责及时处理，合同价款包括所有施工直接费用及损耗、管理费、税费，安全措施费等全部费用。
3、合同价款支付：
本工程无预付款，工程完成验收合格后，付合同价款的80%，审计结束后，按审计结果付至审定价的97%，剩余3%在工程整体质量保修期结束后支付。工程整体质量保修期自验收合格之日起贰年，其他相关专业工程质量保修期按照国家相关标准执行，工程整体质保期满无质量问题一次性无息付清余款。乙方应于甲方每次付款前提供等额合规发票，否则甲方有权拒付合同款项，且不承担任何责任，乙方亦不得以此为由拒绝履行任意合同义务。
5、 现场指令和授权代表
甲方的指令通知由其授权代表XXX签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表XXXX在回执上签署姓名和收到时间后生效。
乙方认为甲方指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方提出修改指令的书面报告。甲方应在收到乙方报告后24小时内做出修改或决定。乙方未在上述期限内向甲方提出修改指令的书面报告的，视为认可甲方指令。
6、 甲方的工作
甲方按约定的时间和内容完成以下工作：
1、使维修场地具备施工条件，负责协调周边关系；
2、对乙方的维修提供必要的协助和方便。
七、乙方义务
1、根据工程需要，做好施工现场的保护工作。
2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及场地保护和安全生产、消防安全等的管理。
3、遵守政府有关主管部门对施工现场的管理规定并办理相关手续。否则，由此产生的损失和责任全部由乙方负责。
4、提供相应的临建，以保护工人能安全有效的施工。
5、隐蔽工程和的检查验收：隐蔽工程具备验收条件，乙方自检合格后提前1日通知甲方参加隐蔽工程的检查验收，验收合格后方可继续施工。否则应拆除后再行验收，所造成的后果及损失由全部乙方承担。
八、工期延误
1、因甲方原因造成的因素或不可抗力因素影响，由甲方授权的代表签字认可，工期顺延。
2、因乙方原因造成的工程延误，工期不予顺延。
九、售后与质保
1、质保期：工程整体质量保修期自验收合格之日起贰年，其他相关专业工程质量保修期按照国家相关标准执行。
2、售后：质保期内乙方在接到甲方维修通知后2小时内派员到达现场，24小时内排除故障或修复工程，否则甲方可委托其他单位或人员维修，所发生的费用甲方有权直接从剩余款项中扣除，不足部分由乙方另行支付。
十、安全施工
1、乙方应严格按安全标准施工，并随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2、文明施工，不得损坏附近建筑物及附属设备。否则，由此产生的损失和责任全部由乙方负责。
3、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于乙方安全措施不力造成人员伤亡事故的责任和因此发生的费用。
4、因履行本合同造成甲方、乙方、甲乙双方工作人员或任意第三方人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任。
十一、不可抗力
1、不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落及其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及约定的十级以上大风，达80mm以上的日降雨、雪、洪水、五级以上的地震，零摄氏度以下的低温等自然原因。
2、不可抗力事件发生后，乙方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。
3、因不可抗力事件导致的费用及延误工期由双方按以下方法分别承担：
（1）人员伤亡由各自单位负责，并各自承担相应费用。
（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方负责。
（3）工程所需清理、修复费用，由甲方负责。延误工期相应顺延。
十二、违约责任
    （一）乙方未按合同约定时限内竣工并交付甲方验收合格的，每逾期1日，应支付合同价款【1】%的违约金，逾期超过【3】天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应向甲方支付合同价款【30】%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行承担。
（二）若工程质量未能达到合同约定的标准，乙方应按甲方要求的时限返工，由此造成工程逾期的，按照本合同第十二条第一款的规定承担违约责任。
十三、合同争议解决的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按以下第种方式解决：
1、提交靖边县仲裁委员会仲裁；
2、依法向甲方所在地人民法院起诉。
十四、双方特别做出以下确认
1、双方已经仔细审阅本合同的内容，并完全了解本合同条款的法律含义。
2、双方确认，本合同是双方在自愿、平等、互利、公平、公正，协商一致的基础上达成的共识，双方对本合同中的所有条款均无任何异议。
3、本合同自双方盖章签字之日生效。
4、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，各份具有同等法律效力。
十五、其他事项
1、报价单、澄清表、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。
2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商、确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
3、合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
4、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
（以下无正文）

甲方（公章）                        乙方（公章）


单位名称：靖边县人民医院            单位名称:
地址：                              地址：
法定代表人：                        法定代表人：

代理人：                
开户银行: 
账号：
[bookmark: _Toc10709][bookmark: _Toc22366]签订日期：    年    月    日        签订日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc6106]第五章  采购需求及参数要求
一、采购需求
合同包1
[bookmark: _Toc17773][bookmark: _Toc30951]1.血液透析机参数
[bookmark: _Toc31378][bookmark: _Toc2304]一、基本要求
1.1≥10 英寸彩色液晶触摸显示屏，设备报警灯与显示器一体化设计。
1.2 水电上下分离设计，单独水路控制。
1.3 标配原装内置电池，停电后可连续工作≥15分钟，不丢失数据，压力监测、漏血和气泡检测功能正常工作。
1.4 工作寿命≥10 年。
1.5 每台血液透析机配 1 台护理床。
[bookmark: _Toc8181][bookmark: _Toc24884]二、治疗模式与耗材兼容性
2.1 支持碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。
2.2 治疗耗材全开放（血路管、原液配方等无限制）。
2.3 配有透析液过滤器支架和透析液过滤器，单支可使用≥900 小时或≥150 人次；能监测滤器使用寿命并提示更换。
2.4 具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，标配新型联机B粉接口。
[bookmark: _Toc1507][bookmark: _Toc2065]三、监测与保护功能
3.1 压力监测 动脉压：-400~+400mmHg，精度±10mmHg；静脉压：-50~+390mmHg，精度±10mmHg；跨膜压：-100~+700mmHg，精度±20mmHg。
3.2 漏血检测采用光学原理检测 。
3.3 具有气泡超声监测及液位监测功能。
3.4 电导度监测：监测总电导度；监测范围 13~15mS/cm （25℃) , 精度±0.1mS/cm。
3.5 具有透析液温度监测和超温保护功能。
3.6 具备血温监测功能，可实时监测患者血液温度并异常报警；
3.7 具备血容量监测功能。
[bookmark: _Toc27203][bookmark: _Toc16154]四、超滤与脱水控制
4.1 超滤控制采用容量式平衡腔/双容量平衡腔控制，超滤精度≤1%。
4.2 超滤率调节：脱水速度 0-4000ml/h 连续可调，超滤泵精度±1%，平衡精确度为透析液总量的±0.1%。
4.3 具备水路密闭性检测。
[bookmark: _Toc20416][bookmark: _Toc12448]五、流量与温度控制
5.1 血泵流量范围 50~600ml/min 可调，步长≤10ml/min，精度≤±10%。   
5.2 透析液流量范围 300~800ml/min，精度±10%，可根据有效血流量智能匹配流速。
5.3 透析液温度控制范围35℃~39℃ , 精度±0.5℃。
[bookmark: _Toc10749][bookmark: _Toc2493]六、个性化治疗与评估
6.1 治疗曲线功能:支持钠离子、碳酸盐、肝素、透析液流量、透析液温度、超滤六大曲线；≥8 种固定超滤曲线。
6.2 具有实时清除率监测 Kt/V 功能（软件+硬件），无需耗材，非计算值，可实时测量并图形显示清除率 K 值、Kt/V 值，可显示血浆钠浓度。
[bookmark: _Toc12378][bookmark: _Toc9159]6.3 具有透析过程补液功能，可自动累计计算总补液量。
[bookmark: _Toc21947][bookmark: _Toc17144]6.4 具备定时器提醒功能。
[bookmark: _Toc12057][bookmark: _Toc11053]七、辅助功能与消毒维护
[bookmark: _Toc14356][bookmark: _Toc11709]7.1 标配血压监测组件，可实时监测血压、心率变化，数据可在屏幕显示；
[bookmark: _Toc18503][bookmark: _Toc4026]7.2 监测范围：收缩压 30~280mmHg、舒张压 10~240mmHg，血压分辨率 1mmHg，心率分辨率 1/min。
[bookmark: _Toc20792][bookmark: _Toc24806]7.3 具有自检功能、维修菜单、故障自我诊断功能。
[bookmark: _Toc11126][bookmark: _Toc6380]7.4 具有待机模式，可将透析液一侧关闭。
[bookmark: _Toc32315][bookmark: _Toc5544]7.5 消毒程序:具备水、热、化学等消毒模式，消毒、除钙、管路自动消毒一次完成，总时长≤35 分钟。
[bookmark: _Toc29085][bookmark: _Toc26747]7.6 标配数据软件接 口，实现网络安全功能，具备数据传输协议。
[bookmark: _Toc23259][bookmark: _Toc15924]7.7 血路管及血泵适用耗材管径可调，范围2~10 毫米，可适配各品牌管路。


2.血液透析滤过机参数
[bookmark: _Toc29247][bookmark: _Toc18528][bookmark: _Toc19719]一、基本要求
1.1≥15 英寸高分辨率彩色可旋转式液晶触摸显示屏，设备报警灯与显示器一体化设计。
1.2 水电上下分离设计，单独水路控制系统。
1.3 标配原装内置电池，停电后可连续工作≥15分钟，不丢失数据，压力监测、漏血和气泡检测功能正常工作。
1.4 工作寿命≥10 年。
1.5 适配水压范围：0.5-6.0bar。
[bookmark: _Toc5914][bookmark: _Toc15641][bookmark: _Toc31089]二、治疗模式与耗材兼容性
2.1 治疗模式：支持血液透析、血液滤过、血液透析滤过等多种治疗模式，可进行全天20小时缓慢持续治疗，可应用于急性肾脏替代治疗；支持碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。2.2 治疗耗材全开放（血路管、原液配方等无限制）。
2.3 配有透析液过滤器支架和透析液过滤器，单支可使用≥900 小时或≥150 人次，能进行次氯酸钠消毒，监测滤器使用寿命并提示更换；配置 B 干粉装置。
2.4 具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，标配新型联机B干粉接口，一手即可完成安装，可进行超纯透析。
2.5 支持置换液预充管路功能，可使用置换液完成体外循环管路预充。
[bookmark: _Toc27797][bookmark: _Toc21966][bookmark: _Toc31297]三、核心监测与报警功能
3.1 压力监测：动脉压：-400~+400mmHg，精度±10mmHg；静脉压：-50~+390mmHg，精度±10mmHg；跨膜压：-100~+700mmHg，分辨率≤20mmHg。
3.2 漏血检测采用光学原理检测。
3.3 具有气泡超声监测及液位监测功能。
3.4 电导度监测：监测总电导度；监测范围13~15mS/cm （25℃) 。
3.5 具有透析液温度监测和超温报警保护功能。
3.6 具备血温监测功能，可实时监测患者血液温度并异常报警。
3.7 具备血容量监测功能。
[bookmark: _Toc26220][bookmark: _Toc23959][bookmark: _Toc20033]四、超滤与脱水控制
4.1 采用容量式/密闭式双容量平衡腔超滤控制系统，超滤精度≤1%。
4.2 超滤率调节：脱水速度 0~4000ml/h 连续可调，超滤泵精度±1%
4.3 具有一键最低超滤/一键终止超滤功能；配备紧急按钮，患者低血压时可一键终止超滤、 自动测血压、追加置换液。
[bookmark: _Toc26536][bookmark: _Toc2512][bookmark: _Toc18281]五、流量与温度控制
5.1 血泵流量范围 50~600ml/min 可调，步长≤10ml/min，精度≤±10%
5.2 透析液流量范围 300~800ml/min
5.3 透析液温度控制范围 34.5℃~39.5℃ , 精度±0.5℃
5.4 置换液流量范围 25~400ml/min
六、个性化治疗与评估
6.1 治疗曲线功能：支持钠离子、碳酸盐、肝素、透析液流量、透析液温度、超滤六大曲线； ≥8 种固定超滤曲线。
6.2 配置实时清除率监测 Kt/V 功能。
6.3 具有透析过程补液功能，可自动累计计算总补液量。
6.4 具备定时器提醒功能，可输入提醒信息。
6.5 肝素注射流速调节范围 0.5~10ml/h，支持 20ml/30ml 注射器，可设定停止时间、读取累计肝素容量。
[bookmark: _Toc29664][bookmark: _Toc3293][bookmark: _Toc24545]七、辅助功能与消毒维护
7.1 标配无创血压监测组件，可实时监测血压、心率变化，数据可在屏幕显示及生成图表趋势
7.2 具有自检功能、维修菜单、故障自我诊断功能。
7.3 具有支持待机模式，可将透析液一侧关闭。
7.4 具备水、热、化学等消毒模式，消毒、除钙、冲洗一体化一键操作。
7.5 标配数据软件接 口，实现网络安全功能，具备数据传输协议。
7.6 血路管及血泵适用耗材管径可调，可适配各品牌管路。
3、血液透析机和血液透析滤过机配置要求
1、每台透析机标配：带轮、可升降摇高透析床 1 张；床旁放置治疗盘 1 个，治疗车 1 台。
2、每 5 台透析机集中配置：平板设备 1 台。
3、病床参数
（1）配置：ABS 床头床尾板、铝合金折叠护栏、碳钢分离杂物架、引流钩、 ≥5吋面包静音脚轮。
（2）规格：2160×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)(±10mm)
（3）升降功能：
①背部升降：升降角度 0～75 °;
②腿部升降：升降角度0～45 °。
（4）床面板
①床面板采用冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接≥15×25×1.0MM 矩管加强筋。
②病床靠背采用双支撑转轴结构，转轴与床板接触处用滑轮。
③床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥4mm。
（5）床身主要部件：
①床框采用≥30mm×60mm×1.2mm 碳钢矩管；
②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽；
③床框四角带输液架插座。
④配不锈钢输液架 1 个。
（6）护栏
①铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD 型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm铝合金型材管；
②护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料件装饰；
③高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，加厚 D 形铝合金护手，表面硬化处理；
④护栏升起后护栏上缘距离床面有效护栏高度≥30CM。
（7）床头床尾板
①高强度工程塑料吹塑成型；
②采用挂式结构，床头推手位受力强度≥450N；
③床尾板带一次成型 ABS 病历卡座。
（8）床架
整体床架采用冷轧型材，经机器人自动焊接成型，采用自动化喷涂。
（9）传动装置
①摇把采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可 0 ° ~180 °三档折叠；
②摇把和丝杆之间采用万向接连接技术；
③手摇床丝杆有双向过盈保护装置。
（10）具有杂物架。
（11）床脚采用≥50×50×1.2mm 冷轧型材焊接而成，带插杆式≥5 吋面包静音脚轮，四轮带刹。
（12）病床两侧均配置两个引流钩。
（13）床面载荷≥300KG。具有 ABS 餐桌板；
（14）床垫：
①椰丝棕，厚度≥30mm；
②高弹性海绵，厚度≥30mm；
③外套为深色牛津布，外套带有拉链；
（15）治疗车参数
①板材厚度≥1.0mm；尺寸：690mm×450mm×900mm (±50mm）。
②双层台面设计，台面配三面不锈钢围栏。
③配一个大不锈钢抽屉，采用静音滑轨。
④配有≥1 个可旋转摘离污物桶。
⑤直径≥100mm 的超静音医用脚轮，两个刹车轮。


合同包2

[bookmark: _Toc7224][bookmark: _Toc8284][bookmark: _Toc25563]1.麻醉机基本参数
一、设备名称：麻醉工作站
二、设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。
[bookmark: _Toc15408][bookmark: _Toc24115][bookmark: _Toc17427]三、主要规格和系统概述
1.一体化设计、智能化全能麻醉工作站。
2.适用于成人、儿童和新生儿。
3.整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。
4.第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。
5.全自动自检、 自动定标，传感器自动校正。
6.具有专用备用手动通气装置。
[bookmark: _Toc18388][bookmark: _Toc4101][bookmark: _Toc11373]四、技术参数
（一）气体输送系统
1.具备电子新鲜气体混合器，新鲜气体总流量设置范围：关闭和 0.2 – 15L/min；氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气）；25-100%（载气：笑气）。
2.具有笑氧保护装置。
3.使用空气作为载气时，可设置最小 O2 流量：关闭，50-300ml/min。
4.一体化紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气。
5.所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。
（二）麻醉呼吸机
1.非风箱呼吸机，流速≥160L/min。
2.采用新鲜气体隔离技术。
3.通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停；
4.容量控制模式下潮气量设定范围:10-1500ml
5.吸气压力： (PEEP+5)-80cmH2O（压力模式下）
6.压力限制： (PEEP+10)-80cmH2O
7.压力支持：关，3-(80-PEEP)cmH2O
8.呼气末正压：关，2-35cmH2O。
9.呼吸频率:3-100 次/分
10.吸气时间：0.2-10 秒
11.吸呼比：4:1～1:10 
12.最大吸气流速≥160L/min
13.同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发:0.3-15L/min
14.压力上升时间：0-2 秒
15.压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5-80%
16.可根据病人的理想体重预设相关的通气参数
（三）呼吸回路：
1.集成呼吸回路，耐 134℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。
2.呼吸系统总容量：＞3.57升（包括可重复使用钠石灰罐容量 1.5 升和呼吸机活塞最大容量 1.5 升）。
3.一体化的回路主动加热系统。
4.拆装无需工具。
5.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL 阀调节范围：开放，5-70cmH2O。
6.标配5 个高精度流量传感器，全自动标定。
（四）麻醉气体挥发罐
1.挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产
2.挥发罐，具有压力、流量、温度自动补偿；无需排空转运
3.双罐位或单罐位，加药量 300 毫升
4.配置一个七氟醚挥发罐
5.只需出厂一次定标，终身免维护。
6. 能 够 满 足 低 、 微 流 量 麻 醉 对 挥 发 罐 精 确 度 的 要 求 ， 流 量 补 偿 范 围 在0.2-15L/min。
（五）监测和报警
1.一体化内置式≥15 吋彩色触摸幕，可快捷切换≥3 种配置视图； ≥1280x768像素。
2.开机自检，用户可选择全或部分自检功能。
3.全自动的顺应性和泄漏测试， 自动标定所有传感器。
4.实时显示 2-3 道波形
5.日志中可保存≥20000 个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。
6.通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT 和 ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。
7. 监 测 范 围 ： 压 力 ： -20-99cmH2O ； 潮 气 量 监 测 范 围 ： 0-2000mL ； 顺 应性:0-200mL/cmH2O；阻力：0-100cmH2O/L/s；弹性：0.005-10mL/cmH2O。
8.一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2 及 5 种麻醉气体（ 自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的 xMAC 值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。
9.报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

[bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc28304][bookmark: _Toc32432]2.高端监护仪招标参数

1.1.监护能力：成人，儿童，新生儿
1.2. ≥11 英寸高分辨率彩色TFT 触摸屏，分辨率≥1024×768，支持≥11 道波形
1.3.具有电源指示灯，充电指示灯，和报警指示灯，单个通道可同时显示小趋势、波形和参数
1.4.屏幕布局可定制，可同屏显示 NIBP 测量历史记录
1.5.支持≥多种语言选择
1.6 具有大字体显示功能，同屏支持≥8道波形显示
1.7 新生儿呼吸氧合图
1.8 可存储≥120 小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储
1.9 监护仪提供了全部监护参数的≥120 小时趋势数据， ≥1200 个 NIBP 测量数据和≥60 个参数报警事件的存贮
1.10.具有 1 个 VGA 输出接 口，1 个 RS232 接 口，1 个以太网 口，2 个 USB 接 口， 1 个模拟输出接口和护士呼叫系统接 口
1.10 内置记录仪，可打印≥3 通道信息。支持参数报警记录、趋势记录、药物计算和滴定表记录和回顾记录
1.11.内置可充电锂离子电池，保证工作≥240 分钟（21℃ , 连续SpO2 测量模式和 NIBP 自动测量模式）
1.12.可以跟现有麻醉机进行数据互通
2.测量参数：心电
2.1.标配ECG1 导联可选 3/1 导联， ≥7 道心电波形同屏显示
2.2.本监护仪可以进行≥16 种高级心律失常分析
3.呼吸速率：胸阻抗法
无创血压：震荡法、步进阶梯式放气
4.体温：标配双道体温，支持温差测量，可选用重复性探头和一次性探头
5.脉搏血氧饱和度：一体化指套设计，可测量灌注指数，SPO2 灵敏度可调
6.有创血压：标配 2 道有创血压，测量范围：-10—300mmHg，可测量压力：ART动脉压、PA 肺动脉压、CVP 中心静脉压、RAP 右心房压、LAP 左心房压、ICP 颅内压
7.呼末二氧化碳
7.1.主流 etCO2
7.2.测量方法：红外吸收技术，测量范围：0 至 150mmHg
7.3.可测量EtCO2 呼末二氧化碳浓度，FiCO2 吸入二氧化碳浓度，AwRR 呼吸速率
8.脑电双频指数BIs
8.1 具备脑电双频指数BIS 监测：采集和处理的脑电信号来监护脑部的镇静深度，可同时显示≥1 道脑电波形和测量参数，监护仪主机可以进行BIS 波形趋势的回顾。BIS 指数(0-100)、信号质量指数（SQI）（0-100%），抑制比（SR）（0-100%）， EMG（30-80dB），频谱边界率（SEF）（0.5-30.0Hz），TP（40-100dB），脑电频宽 0.25Hz~100Hz，扫描速度 6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

[bookmark: _Toc9664][bookmark: _Toc17840][bookmark: _Toc8576]3.母婴监护仪技术参数

1.≥13 英寸 TFT 电容触摸屏，分辨率≥1920*1080P；
2. 支持屏幕亮度自动调节；
3. 可设置夜间模式；
4. 监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动；
5. 胎心率测量范围：50bpm～240bpm；测量精度： ±1bpm；
6. 超声频率：1MHz；
7. 宫缩压力范围：0 单位～100 单位；
8. 归零方式： 自动，手动；
9. 胎动：手动或自动；
10.心电导联类型：支持 3 导，5 导及自动；
11.共模抑制能力≥105dB；
12.直流偏置电压±800mv；
13.心率测量范围：15bpm～300bpm，精度：≤±1bpm；
14.支持多导联心电同步分析功能；
15.支持智能导联脱落功能。打开智能导联，断开计算导联通道的导联连接，如有其他导联仍能检测到心电波形，则仍可计算心率；
16.呼吸测量范围：0rpm～200rpm；
17.可选配 Masimo 血氧，PI 灌注指数测量范围：0.02%～20%；
18.脉率测量范围：20bpm～300bpm，测量精度：≤±2bpm；
19.支持胎儿监护、母亲/胎儿监护、母亲监护等多种界面显示；
20. 内置评分报告功能：应具有 KREBS 评分、改良 FISCHER 评分、FISCHER评分、NST 评分、NST 报告、NST 三级分类报告、牛津算法评分等≥7 种CTG 评分功能；
21.超声胎心探头、宫缩压力探头防水等级：IP67；
22.支持双胎心监护，并可选配三胎心监护；
23.支持胎心率与母亲心率信号重合报警提示功能；
24.内置式宽行打印，打印走纸速度可选；
25.支持多胎心波形的分离打印；
26.数据存储：应能存储至少≥500 个文件或≥5000h 的监护数据；
27.配备电池，连续工作时间≥3 小时；
28.配备胎动打标器；
29.内置 USB 接口，可接鼠标、扫码枪等设备。
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1.使用年限≥10 年。
2.支持输血功能。
3.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。
4.支持肠内营养液输液功能。
5.输液精度≤±5%。
6.速率范围：0.1-1900ml/h。
7.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。
8.快进流速范围：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快进可选。
9.可自动统计≥4 种累计量：24h 累计量、最近累计量、 自定义时间段累计量、定时间隔累计量等。
10.可直接在输液泵添加输液器品牌名称。
11. ≥8 种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式等。
12.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。
13.≥4 英寸彩色触摸显示屏。
14.全中文软件操作界面。
15.锁屏功能：支持自动锁屏， 自动锁屏时间可调。
16.支持药物库，可储存≥5000 种药物信息。
17.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4 种颜色。
18.报警时可直观提示报警信息。
19.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
20.压力报警阈值可设置。
21.具备阻塞前预警提示功能。
22.具备阻塞后自动重启输液功能。
23.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小 15 μL 的单个气泡报警。
24.信息储存：可存储≥5000 条的历史记录。
25.电池工作时间≥5 小时@25ml/h。
26.防异物及进液等级 IP44。
27.满足 EN1789 标准。
28.可与中央输液管理系统连接实现药物输注实时查看及记录回顾。

[bookmark: _Toc31071][bookmark: _Toc21461][bookmark: _Toc18501]5.输液泵、注射泵检测仪技术参数

1、用于输液泵/注射泵的质量控制检测，对输液泵注射泵流量、压力进行质控；
2、测量软件有中文界面；
3、主机显示屏≥4 吋触摸屏，内置≥5000mAh 锂电池，压力模块测量自动锁定最大值，可同时测量双通道输液泵/注射泵；
4、流量测量范围：
(1)[1~1100]mL/h 分辨力：0.01mL/h；
(2)[5~20)mL/h 最大允许误差：≤土 2%，重复性：≤1%；
(3)[20~200]mL/h 最大允许误差：≤土 1%，重复性：≤0.5%；
(4)(200~1000]mL/h 最大允许误差：≤士 2%，重复性：≤1%；
(5)累计流量测量范围：(0~999.99)mL，累计流量超过 15mL 时，误差≤士1%，分辨力：0.01mL；
5、阻塞压力测量范围：(0~250)kPa 分辨力：0.01kPa：最大允许误差：≤土 2.0kPa。

6.病人转运监护仪技术参数

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。
3. ≥5.5 英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
4.整机重量≤1Kg
5. ≥IP44 防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
6.抗 1.2 米 6 面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
7.整机无风扇设计。
8.内置锂电池供电，支持≥5 小时的持续监测。
9.内置 DC 电源接 口，可以进行车载充电。
10.具备 3/5 导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2 通道体温。
11.支持2 通道有创血压及模拟输出/除颤同步。
12.可选配内置EtCO2 监测，与主机一体化设计，最小抽气流速≤50ml/min
13.选配便携插件箱，可扩展 1 个参数插槽。
14.可选配外置 2 通道 IBP 有创血压监测模块，主机支持≥4 通道 IBP 有创压力监测
15.可选配外置主流、旁流、微流EtCO2 监测模块
16.可选配外置 PiCCO 技术监测功能模块或 PiCCO 技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数。
17. ≥19 英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护。
18.选配支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态， 自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete 复苏评分。
19.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
20.具有多导心电监护算法，同步分析≥4 通道心电波形。
21.心率测量范围：成人 15-300bpm，小儿/新生儿 15-350bpm。
22.波速提供 50mm/s，25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s 可选。
23.滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz），监护模式（0.5-40Hz），ST 模式（0.05-40Hz），手术模式（1-20Hz）。
24.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min 等，标配支持≥25 种实时心律失常分析
25.提供 ST 段分析，提供显示和存储 ST 值和每个 ST 的模板。
26.具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT，QTc 和 ΔQTc 参数值。
27.可显示弱灌注指数（PI）。
28.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
29.提供手动、 自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
30.IBP 测量范围：-50 –360mmHg，支持实时 PPV 测量。
31. ≥800 条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
32. ≥800 条 NIBP 测量结果回顾。
33. ≥40 小时全息波形回顾。
34. ≥100 小时趋势数据回顾。
35.使用年限≥10 年。

7.呼吸机技术参数
1．适用人群：儿童及成人患者。
2．通气方式：无创正压通气和高流量氧疗。
3．通气模式：七种通气模式可选，CPAP、S、T、S/T、VAT、PC、HFNC。
4.触发和切换   ：具备自动和手动触发、切换两种模式。①自动模式可识别并自动漏气补偿和自动漏气基线调整，基于患者气道阻力及顺应性的改变，自动调节触发和切换算法。②手动模式， ≥5 档可调。
5．自动漏气补偿，最大漏气补偿 150L/min ±10%。
6．屏幕≥18.5 英寸触摸屏，中文操作界面，可显示压力、流量、容积、呼末二氧化碳波形，可同屏显示波形、监测参数。
7.分体式湿化器。包括无创模式、有创模式。
8.氧浓度：氧浓度 21-100%可调，步长 1%。
9.高流量氧疗：支持 10-80L/min 流量调节，步长 1L/min
10.具有触发窗锁定功能。S 模式与 S/T 模式下，关闭，0.3-1.5s
11.具有智能待机功能，通气开始和停止自动识别
12.吸气正压：2-40cmH2O
13.呼气正压：2-25cmH2O
14.爬坡时间：0-60min
15.潮气量：20-2000m1
16.吸气时间：0.2-4.0s
17.升压时间：100ms-500ms
18.呼吸频率：1-60BPM
19.舒适度：S 模式下，0-3 档（0 为关闭）
20.最大流量： ≥300L/min
21.接氧方式：具有高压氧接 口（压力范围 300kPa-600kPa）、低压氧接 口（氧流量范围不超过 15L/min），且支持界面端选择
22.监测参数：压力值、呼吸频率、自主触发百分比、呼末二氧化碳、脉率监测、分钟通气量、漏气量、潮气量、氧浓度、呼吸比
23.氧浓度监测：标配氧电池监测，可在监测界面端监测呼吸机治疗时的氧浓度
24.报警参数：呼吸暂停/窒息报警、患者/管路连接断开报警、低分钟通气量、低潮气量、高潮气量、呼吸频率过高、呼吸频率过低、吸气压力过高、吸气压力过低、ETCO2 过高、ETCO2 故障、电池电量不足等
25.电池：保证正常工作≥4 小时
26.历史事件查看： ≥7 天
27.具有开机自检功能。
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1.模块化监护仪，主机集成内置≥2 槽位插件槽，可选配升级 IBP，CO2 和 AG 任意参数模块的即插即用。
2.监护仪主机每个槽位均具备插件模块红外通讯接 口以及金属硬件通讯接 口。
3. ≥12 英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800 像素，≥10 通道波形显示。
4.显示屏采用宽视角技术，支持≥170 °可视范围。
5.主机具备后报警灯或360 °报警灯。
6.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。配置2 块高容量锂电池，可持续工作时间≥8 小时。
7.ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。
8.使用年限≥10 年。
9.USB 接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。
10.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥35 种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。
12.配置3/5 导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
13.心电监护支持心率，ST 段测量，心律失常分析，QT/QTc 连续实时测量和对应报警功能。
14.心电算法通过 AHA/MIT-BIH 数据库验证。
15.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个 ST 片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
16.支持室上性心动过速和SVCs/min 等室上性心律失常分析
17.QT 和 QTc 实时监测参数测量范围：200～800ms
18.心电支持≥3 个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12 导联静息分析。
19.支持提供过去 24 小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST 统计和 QT/QTc 统计结果。
20.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200rpm
21.提供 SpO2,PR 和PI 参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。SpO2 的PR 测量范围：20-300
22.支持指套式血氧探头，防水等级≥IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。
23.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压 25~290mmH
24.提供手动、自动、连续、序列和整点5 种测量模式，并提供 24 小时动态血压统计结果。
25.提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名。
26.可支持≥4 通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测 PPV，适用于成人，小儿和新生儿。
27.支持主流、旁流监测模块，旁流EtCO2 监测模块支持顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽易用快速更换
28.支持升级与红外耳温计的配对使用。
29.提供目标监测界面，能够显示 ECG,SpO2,IBP,CO2 等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等， 目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。
30.支持选配患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数，穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者 4 种状态的识别，包括：睡眠，休息，运动和跌倒，监测数据通过无线发送至监护仪。
31.穿戴模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，支持 1.5 米跌落不损坏。
系统功能
32.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。
33.具有图形化技术报警指示功能。
34.支持≥1000 条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32 秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
35.支持≥1000 组 NIBP 测量结果的存储与回顾。支持≥3000 组 NIBP 测量。
36.支持≥120 小时（分辨率 1 分钟）ST 模板存储与回顾。
37.具有报警升级功能。
38.具有特殊报警音。
39.支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送 HR/PR、SpO2、RR 等参数的报警限建议。
40.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，提供≥10 个预设组合报警，并允许自定义≥10 个组合报警。
41.支持RJ45 接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
42.配置临床评分系统，包括 MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统 2），可支持定时自动 EWS 评分功能，支持动态刷新 EWS 和 EWS 报警。
43.界面区提供设置≥4 个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
44.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能
45.动态趋势界面可支持统计 1-24 小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。
46.支持带 ABD 事件的呼吸氧合界面。
47.支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续≥30 秒的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势。
48.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过 USB 接口导出到 U 盘。
49.标配 2.4G/5G 无线 WiFi。
50.支持他床观察，可同时监视≥12 他床的报警信息。
51.配置一套中央工作站，包括但不限于主机、显示器、无线卡、操作系统等。
52.配置同品牌 5 导心电导联线 1 套、血压袖套 1 套，指脉氧 1 套。



9.临时起搏器参数

（1）起搏模式A00,AAI,V00,VVI,RAP（快速心房起搏），紧急起搏
（2）电压1-10V
（3）感知灵敏度1--20mV
（4）起搏频率 40-180ppm
（5）RAP（快速心房起搏功能）起搏频率40-1000ppm，脉冲幅度1-10V，脉冲宽度：1.5ms
（6）一键紧急起搏模式 脉冲宽度1.5ms/脉冲幅度10V/感知灵敏度 2.0mv/70ppm
（7）不应期 250ms/150ms
（8）具备频率奔放保护
（9）具备噪声监测，可自动切换至 A00/V00 模式
（10）报警(可视化加声音)：高／低阻抗、心率报警 (≥150ppm）、电池和后备电源噪声、 自检或系统错误
（11） ≥2 个接头，适用接头直径范围：0.9-2.1mm
（12）电池类型：2节1.5V碱性电池
（13）电池使用时间≥14天
[bookmark: _Toc27220][bookmark: _Toc6276][bookmark: _Toc2661]（14）取出电池后的运行不少于60秒h


10.六通道注射泵参数
1.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过 1 个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯
2.输液信息采集系统以每2 个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8 等通道
3.注射精度≤±1.8%
4.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为 0.01ml/h
5.快推速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为 0.01ml/h
6.可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8.注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
9.具备输液停止键硬按键，独立设计
10.8 种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA 模式；具备联机功能
11.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
12.可选TCI 模式，TCI 模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼；可选 PCA 模式，PCA 模式支持病人自控镇痛
13.彩色显示屏≥3.5 英寸，电容触摸屏
14.主机自带多功能接 口（非 USB 接 口）
15.支持药物库，可储存≥5000 种药物信息；
16.阻塞压力报警档位≥15 档，最低档位可设置 50mmHg
17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
18.具有历史记录功能，可存储≥3500 条的历史记录
19.可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看。



11.高端医用超声诊断仪
11.1超高端心血管彩色多普勒超声诊断仪参数
一、设备用途及说明
主要用于成人心脏、小儿心脏、胎儿心脏的超声诊断及科研工作，覆盖全身超声检查需要，并支持经胸及经食管超声心动图成像，以超声临床诊断应用和相关科研为主。
二、系统配置及技术要求
1.主机系统
1.1 显示器：高分辨率 OLED 显示器≥22 英寸，具备全屏高清放大功能，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像
1.2 操作面板具备≥10 英寸彩色液晶触摸屏，操作平台可灵活调节。
1.3 谐波成像技术；实时空间复合成像；斑点噪声抑制；复合滤波技术；扫描区域动态连续聚焦。
1.4 探头接 口： ≥4 个，微型非针式，支持 TEE，所有探头全激活并可互换通用
1.5频率：最高频率≥22MHz
1.6 探头：宽频带多点变频探头，频率在屏幕上可视可调，相控阵、凸阵，线阵、经食道探头等。
1.6.1成人经胸相控阵探头：单晶体频率范围 1.0~5.0MHz
1.6.2小儿经胸相控阵探头：频率范围 3.0~8.0MHz
1.6.3血管线阵探头：频率范围 3.0~10.0MHz。
1.6.4 宽频凸阵探头：频率范围 4.0~10.0MHz
1.6.5腹部凸阵探头：单晶体频率范围 1.0-5.0MHz。
1.7可支持相控阵探头扇扫角度： ≥120 °
1.8 支持中文操作界面
2.成像单元
2.1M 型成像：常规 M 型，解剖 M 型。
2.2 二维灰阶成像：
2.2.1组织谐波成像：多种方式组织谐波成像技术
2.2.2一键自动优化技术
2.2.3宽景成像及梯形扩展成像。
2.2.4增益调节：TGC 增益补偿≥8 段，LGC 侧向增益补偿≥8 段，可支持相控阵、经食道探头，且可视可调 B/M 可独立调节增益调节
2.2.5具有高级心肌增强功能
2.3 彩色多普勒成像成像：
2.3.1彩色多普勒：具备速度方差模式、能量图模式、二维彩色模式等多种模式。
2.3.2具备彩色多普勒频率显示，并可独立调节；具备彩色帧频独立调节功能；二维和彩色同步双幅实时显示。
2.3.3彩色多普勒帧频:全视野, ≥18cm 深,帧频≥15 帧/秒
2.3.4组织多普勒帧频：全视野, ≥18cm 深,帧频≥70 帧/秒。
2.3.5彩色增强显示：组织多普勒成像；方向性能量图
2.3.6微细血流技术，可显示微细血管及超低速血流信号。
2.3.7具有冠脉血流技术
2.4 频谱多普勒成像：
2.4.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率（HPRF）
2.4.2最大测量速度：PW：血流速度≥7.5m/s；CW：血流速度≥25m/s。
2.4.3最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）。
2.4.4取样宽度多级可调，可调范围 0.5mm-20mm
2.4.5频谱自动测量及多普勒优化功能。
2.4.6实时三同步功能，支持凸阵、线阵、相控阵探头。
2.4.7超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、输出功率可调。
2.5 组织多普勒成像：
2.5.1具备组织速度成像、组织追踪成像、组织应变及应变率成像。
2.5.2支持配备组织多普勒的定量分析。
2.6 超声造影成像
2.6.1 支持心腔及心肌造影成像
2.6.2 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影
2.6.3支持凸阵，线阵，相控阵探头。
2.6.4具有在机造影定量分析软件，提供时间曲线分析及TIC 曲线拟合等参数。
2.7 负荷超声成像
2.8 支持在不依赖心电图条件下一键式自动获取左室整体和分段应变测量工具，左心室 18 节段靶心图显示，并支持所有相控阵探头采集的心脏图像。
3.测量和分析
3.1 一般测量：直径、面积、体积、狭窄率、压差等。
3.2 多普勒血流测量及分析软件包
3.3 自动、实时多普勒频谱波形分析
3.4 妇、产科测量与分析
3.5 专业心脏功能测量
3.6 小儿髋关节测量及自动分型
4.图像存储与（电影）回放重现单元
4.1 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现
4.2 动态图像、静态图像以AVI、JPEG 或 DICOM 格式直接存储
4.3USB 接口支持 U 盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像,USB 接口≥4 个
5.输入/输出信号
5.1 图像管理与记录装置
5.1.1 内置图像管理系统
5.1.2 硬盘存储≥1TB。
5.2 连通性：
5.2.1 医学数字图像和通信DICOM3.0 版接口部件。
5.2.2 内置超声图像存储与病案管理工作站，具备硬盘、DVD/CD、USB等多种存储方式，可将静态及动态图像存储为多种文件格式。
三、其他配置
1 超声工作台 1 套：CPU：I7 及以上，内存≥32G，硬盘≥1T，显示器≥32吋，激光彩色打印机 1 台。
2≥3KVAUPS1 台。
3 超声专用电动检查床 1 张、专用椅 1 个。

[bookmark: _Toc13450][bookmark: _Toc11341][bookmark: _Toc25322]11.2.全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪参数
[bookmark: _Toc28872][bookmark: _Toc7559][bookmark: _Toc19335]一、设备用途：
腹部、小器官、泌尿、心脏、血管、微创介入、妇产科、肌骨、外周神经、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的顶级超声系统，投标设备必须为各厂家最新注册的最高端的超声设备。
[bookmark: _Toc15386][bookmark: _Toc23448][bookmark: _Toc30162]二、主要规格及系统概述：
1.彩色超声多普勒诊断仪
1.1 所提供机型为2023 年以后首次注册机型（以注册证为准）。
1.2 显示器要求：≥23 英寸 LCD 显示器，显示器可以上下、前后、左右自由活动、仰俯，具备≥1,920x1,080 分辨率，旋转角度≥+/-360 °
1.3 具备≥13 英寸彩色 LED 触摸控制屏,显示分辨率≥1,920x1,080，可与监视器同步显示图像。触摸屏幕操作菜单可自主编辑,并可滑动翻页。触摸屏可做独立感应式位置调整，角度≥30 °。
1.4 数字化TGC≥10 段，分布于触摸屏，且可随不同预设保存
1.5 操作面板要求具备电动调节高度、前后、左右位置及旋转
1.6 主机成像通道数≥42,000,000
1.7 系统最大动态范围≥360dB
1.8 系统最大扫查深度≥45cm
2 成像及分析单元：
2.1 具备二维灰阶成像及分析单元
2.2 具备 M 型显示及分析单元
2.3 具备彩色多普勒显示及分析单元
2.4 具备能量多普勒显示及分析单元
2.5 具备脉冲多普勒显示及分析单元
2.6 具备连续多普勒显示及分析单元
2.7 具备组织多普勒显示及分析单元
2.8 具备方向性彩色多普勒能量图成像单元
3.先进的成像及定量技术
3.1 具备谐波成像技术
3.2 具备智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响，这种宽动态范围成像，将低频图像、高频图像融合，提高声影区图像显示能力及分辨率。
3.3 具备高清成像技术
3.4 具备自适应彩色血流技术
3.5 具备斑点噪声抑制技术
3.6 具备专业智能滤波技术
3.7 具备空间复合成像，可实现曲别针实验，多级可调，≥12 级，并应用于 2D/彩色血流模式下
3.8 具备组织偏差校正技术：用户可选择声束在不同组织内的传播速度
3.9 具备双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，
3.10 具备多模态图像一键优化功能
3.11 具备图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断
3.12 具备宽景成像技术
①支持成角扫查
②可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析
③可进行任意旋转、放大及测量
3.13 具备低速血流成像技术
3.14 具备增强造影成像技术
3.14.1 具备低机械指数及高机械指数造影成像功能。
3.14.2 具备 Flash 爆破成像
3.14.3 要求为多脉冲非对称脉冲波调制技术
3.14.4 具备双幅造影图像及基波图像同屏对比，双福图像可独立调节成像参数，具备双造影计时器。
3.14.5 具备血管造影脉络图技术可一键描记造影剂按时间相的灌注轨迹，可多次成像
3.14.6 每段动态图像在机最大记录时间≥10min，支持高频小器官、腹部、腔内等应用
3.14.7 造影成像可与智能融合技术结合使用，结合 CT/MR/US 等多模态影像数据，支持介入导航
3.14.8 具备在机TIC 曲线分析，支持≥12 个参数分析
3.14.9 支持凸阵、线阵、腔内及容积探头的造影
3.15 中文文本输入
3.16 具备胎儿生长参数智能自动检测功能：在图像上智能识别并自动测量胎儿双顶径、头围、腹围、股骨、肱骨、头臀长、NT 等生长参数。
3.17 具备弹性成像单元，可进行弹性定量，且具备甲状腺专用、乳腺专用及肌骨专用的弹性成像和定量工具
3.17.1 具备乳腺弹性成像：具备单取样和双取样两种模式。
3.17.2 具备甲状腺弹性成像：可对甲状腺内感兴趣区内组织弹性的均匀度进行量化分析，并获得甲状腺弹性对比指数：ECI值
4.测量和分析部分
4.1 配备一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等
4.1.1 具备测量放大技术
4.2 配备腹部测量与分析
4.3 配备产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示
4.4 配备妇科测量与分析
4.5 配备颈动脉测量与分析
4.6 配备心脏测量与分析
4.7 配备泌尿科测量与分析
4.8 配备胎儿心脏测量与分析
4.9 配备上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析
4.10 配备小儿髋关节测量
5.探头规格
5.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收
5.2 支持 3D 成像：
5.3 探头规格:
5.3.1 超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥3 种；多普勒频率可最大选择≥2 种；中心频率的变频频段在屏幕上可视可调，具备单晶体探头技术
5.3.2 高频线阵探头：3-16MHz，基波成像的中心频率个数≥3 个，谐波成像的中心频率个数≥3 个，可视可调
5.3.3 配备单晶体凸阵探头：1-7MHz，支持超声造影及定量分析等功能
5.3.4 配备单晶体线阵探头：2-14MHz，支持超声造影，弹性成像等功能
5.3.5 配备单晶体相控阵探头：1-5MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3 个，可视可调
5.3.6 配备腔内探头：频率范围 2-11MHz
5.4 探头接 口：探头接 口 ≥5 个，同时激活探头接 口 ≥4 个，均为无针式探头接 口，具备防尘盖板，探头接口大小一致，2D 及 3D 探头接口通用
6.输入/输出信号：
6.1 输入：S-VHS、VHS、USB2.0、DICOM、外部音频
6.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM3.0、DICOMSR
6.3 主机内置一体化 USB 接 口 ≥5 个
7.二维成像主要参数
7.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速度≥65 帧/秒
7.2 扫描线：每帧线密度≥1024 超声线
7.3 声束聚焦：发射≥8 段，接收自动连续聚焦
7.4 接收方式：接收通道≥42,000,000，多路信号并行处理
7.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹
7.6 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式
7.7 回放重现：2D 灰阶图像回放≥12700 帧
7.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
7.9 增益调节：B、B/M、C、D 可独立调节
7.10 数码TGC≥10 段增益补偿调节
7.11 最大扫查深度≥45cm，最小显示深度≤1cm
8.频谱多普勒
8.1 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）
8.2 最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥9m/s；CW：血流速度≥17m/s
8.3 最低测量速度：≤1mm/s
8.4 显示方式：B/D、B/C/D
8.5 多普勒电影回放： ≥8192 线
8.6 零位移动： ≥8 级
8.7 取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度 0.5mm，最大 20mm
8.8 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算
8.9 实时三同步功能
9.彩色多普勒
9.1 彩色优化技术
9.2 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
9.3 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比
9.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20 °~+20 °
9.5 彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.8cm/s
10.具有扫查标准化流程
11.超声图像及病案管理系统：
11.1 数字化一体化 SSD 固态硬盘容量≥500GB，非外接，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息
11.2 动态图像、静态图像以PC 通用格式直接存储
11.3 具有图像存储与（电影）回放重现单元
11.4 可批量、选择性输出图像
11.5 实时检查与存储/刻录并行处理
在检查的同时进行同步 DVD 或者 U 盘记录，可以在您不中断扫查、保持检查连续性的同时，进行大容量、快速的 DVD 刻录。并且可对刻录范围进行自由选择
三、其他配置
1 超声工作台 1 套：CPU：I7 及以上，内存≥32G，硬盘≥1T，显示器≥32吋，激光彩色打印机 1 台。
2≥3KVAUPS1 台。
3 超声专用电动检查床 1 张、专用椅 1 个。
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一、功能要求：
1.1 校准试验， 自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验（含自发性眼震）、扫视试验（水平、垂直方向）、平稳跟踪试验（水平、垂直方向）、OPK 视动试验（水平、垂直方向，三种诱发视靶，刺激方式≥15 种）， BPPV 耳石复位指导功能，摇头试验，快速轴位滚转试验， 自定义试验；
1.2 甩头试验模块：HIMP 甩头、SHIMP 甩头抑制、VVOR (前庭眼反射)、VVORS(前庭眼反射抑制)、眼偏斜实验（SD）、 自定义试验模块；
三、技术参数要求：
1、主机眼罩：
1.1 图像通道数： ≥6 个
1.2 标配3D 眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线
1.3 图像分辨率: ≥1920x1440
1.4 图像采集装置摄像头红外波长：800nm～1000nm
1.5 图像采集装置摄像头红外峰值波长：960nm±10nm
1.6 图像信息传输方式：HDMI
1.7 采样率： ≥120Hz
1.8 帧率 (F/S)： ≥440FPS
1.9 瞳孔定标： 自动追踪瞳孔位置
1.10 使用年限≥7 年
1.11 水平眼动识别准确度：识别误差： ≤±1.2 ° , -30 °（左） ≤眼动范围≤+30 °（右）
1.12 垂直眼动识别准确度：识别误差： ≤±1.2 ° , -30 °（下） ≤眼动范围≤+30 °（上）
1.13 头动记录：9 轴陀螺仪感应器
1.14 头动速度准确度：头动速度识别准确度误差≤±3 °/s，速度范围( ± 250 °/s）
1.15 眼动刺激信号准确度：频率准确度误差≤±3%，速度准确度误差≤ ±6%
1.16 固视抑制功能：具备固视抑制灯
2、眼震参数：
2.1 基本要求： 自主研发诊断软件，视频图像清晰，可观察水平、垂直、旋转眼震，包含视频储存回放功能。
2.2 四位一体同步显示：眼动视频、体位视频、眼震曲线、头位反馈，四位一体同步显示，指导耳石复位操作（实时反馈头位的位置），进行耳石复位的精准化医疗；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。
2.3 凝视：水平方向±30 ° , 可调，垂直方向±30 ° , 可调
2.4 扫视：视靶随机显示，记录时间0-300 秒可调
2.5 平稳跟踪：视靶 0.1-3Hz 可调，记录时间 0-300 秒可调
2.6 视动 OPK：视靶速度 0-100 度/秒可调，记录时间 0-300 秒可调，三种诱发视靶，刺激方式≥15 种
2.7 冷热实验：灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300 秒可调
2.8 位置试验和 BPPV 手法复位功能：记录时间0-600 秒可调
2.9 快速轴位滚转试验：可记录水平、垂直、扭转向眼震分析眼震强度，并实时反馈头位、记录体位视频，试验记录时间0-600 秒可调。
2.10 眼震精确度≤0.1 °
3、软件要求：
3.1 中文数据库管理系统具有内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。
3.2 诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。
3.3 体位视频：同步体位视频采集。
3.4 负责连接医院的HIS 等系统。
4、甩头实验
4.1 图像分辨率: ≥1080P
4.2 双眼眼罩设计，可以完成左眼、右眼及双眼同时的检查
4.3 标配3D 眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线
4.4 标配试验模块：HIMP 甩头、SHIMP 甩头抑制、位置试验（包含静态位置和动态位置实验）、VVOR (前庭眼反射)、VVORS(前庭眼反射抑制)、眼偏斜实验（SD）、 自定义试验模块
4.5 眼偏斜试验：可对左眼、右眼和双眼进行试验，记录时间0-600 秒可调。
4.6 眼罩：双眼眼罩设计、专为亚洲人脸型设计；
4.7 图像分辨率：眼动模式≥1920*1080、甩头模式≥320*240
4.8 帧率：甩头试验 250 帧/秒；
4.9 电源：USB 供电，接 口：USB3.0 连接
4.10 体位视频：同步体位视频采集
5.冷热试验技术要求：
5.1 温度范围：12~50℃
5.2 冷刺激：12~37℃
5.3 热刺激：37~50℃
6、工作站系统要求：
6.1 计算机：台式电脑，CPUi510 代以上，显示屏≥27 吋，内存≥8G，固态硬盘≥512G
6.2 打印机：彩色喷墨联供打印机
6.3 全视野 LED 视靶≥50 吋
四、设备配置要求
视频眼震图仪标准配置要求

	序号
	名称
	数量

	1
	主机眼罩
	1 台

	2
	脚踏开关
	1 个

	3
	摄像头
	1 套

	4
	数据库管理系统 U 盘
	1 套

	5
	落地支架
	1 个

	6
	冷热气
	1 套

	7
	冷热气数据线
	1 根

	8
	USBHUB
	1 个

	9
	HDMI 线
	1 根

	10
	台式电脑
	1 套

	11
	彩色喷墨打印机
	1 个

	12
	视靶（LED 全视野视靶）
	1 个

	13
	U 盘操作视频
	1 个

	14
	说明书
	1 本

	14
	合格证
	1 份

	15
	鼠标键盘
	1 套

	16
	眼罩面垫
	2 套

	17
	30 °斜枕
	1 个

	18
	前庭功能书籍
	1 本

	19
	冷热气枪头软管
	1 包



[bookmark: _Toc12803][bookmark: _Toc9905][bookmark: _Toc817]13.(生物、荧光)显微镜技术参数
[bookmark: _Toc25946][bookmark: _Toc17161][bookmark: _Toc20735]13.1生物显微镜技术参数

1、光学系统：无限远光学系统齐焦距离为国标45mm。
2、观察筒：三目观察筒，±5 屈光度。铰链组可 360 °旋转，用于改变眼点高度，眼点调节范围 375mm-430mm
3、 目镜：1.0X 平场目镜，PL10× , 视度补偿±5D，视场数≥22mm。
4、物镜转换器：内倾式≥5 孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。转换器稳定性≤0.004mm。
5、调焦机构：粗微调同轴，载物台上下行程≥30mm，带随机可调式平台上限位装置，全金属齿轮齿条调焦机构，微调精度0.002mm。
6、聚光镜：N.A. ≥1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏，带暗场、相衬附件接口。
7、载物台：载物台面积≥210X170mm，移动范围≥78mmX50mm，片夹可同时夹持两块切片。载物台侧向受5N 水平方向作用力的最大位移≤0.01mm，载物台侧向受 5N 水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。
8、物镜：无限远平场半复消色差荧光物镜 10X：N.A. ≥0.30，20X：N.A. ≥0.50， 40X：N.A. ≥0.75；物镜清晰圆直径：4X 物镜≥18.6mm、10X 物镜≥18.5mm、20X物镜≥18.6mm、40X 物镜≥18.8mm、100X 物镜≥18.9mm 物镜放大率准确度误差≤±0.65%。
9、照明系统及荧光装置；
10、照明系统：LED 光源，带电源指示灯。
11、落射 LED 荧光装置：470nmLED 模块组，光源亮度连续可调，明场观察与荧
光观察采用一键式切换。
12、具备 ECO 智能感应装置。
14、机身带手柄；机身带收纳仓。
15、所采用零部件和生产过程，需对有害物质过程管理进行严格控制，符合中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第 32 号）的要求。

[bookmark: _Toc8438][bookmark: _Toc6220][bookmark: _Toc12932]13.2普通光学显微镜参数

用途：可观察普通染色的切片观察。
1.主要技术指标
1.1 生物显微镜
1.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离 45mm；
1.1.2 放大倍率：40-1000 倍；
1.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构；
1.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，具备粗调限位挡块和张力调整环；
1.1.5 聚光镜：带有孔径聚光镜，带有蓝色滤色片；
1.1.6 照明系统：内置 LED 光源， ≥60000 小时；
1.1.7 观察筒：视场数≥20，铰链式；
1.1.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；
1.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的 4 孔物镜转盘；
1.1.10 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A. ≥0.1）、10X（N.A. ≥0.25）、 40X（N.A. ≥0.65）、100X（N.A. ≥1.25）；
1.1.11 在观察筒、 目镜、物镜都做防霉处理。

[bookmark: _Toc9488][bookmark: _Toc22791][bookmark: _Toc27775]13.3生物显微成像系统参数

1、用途：用于普通染色切片观察，开展临床、科研常规显微检验工作。
2、技术指标要求：
2.1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm
2.2.调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米
2.3.观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角≥30 °具备三级光路选择①目镜 100%②目镜 100%,照相机 80%③照相机 100%，视野≥25mm；
2.4.照明装置：内置透射光柯勒照明器，LED 光源寿命≥50000 小时，具备光强预设开关。
2.5.物镜：平场消色差物镜
4X（N.A. ≥0.1，W.D. ≥18.4）
10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.5）
20X（N.A. ≥0.40，W.D. ≥1.2spring） 40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6spring） 100X（N.A.1.25W.D0.13mm）
2.6.载物台：载物台旋转角度≥250 °
2.7. 目镜：10X 宽视野目镜，屈光度可调，可依据实验者视力随意调节清晰度；
2.8.物镜转换器： ≥5 孔物镜转盘。
2.9.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A. ≥1.1，视野数≥22mm
3、显微摄像系统：
3.1、摄像系统像素： ≥800 万像素。
3.2、图像传感器：1/2.5"彩色 CMOS 图像传感器。
3.3、像素尺寸：1.62um   X1.62um
3.4、 白平衡： 自动/手动
3.5、自动曝光控制：自动/手动，软件可锁定曝光参数，断电可保存参数
3.6、供电电源： ≥USB2.0 供电。
3.7、可编程控制：图像尺寸、亮度、增益、曝光时间。
3.8、显微软件：图像显示、图像处理、录像等。
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1.波束类型：会聚型
2.超声输出方式：脉冲式
3.同时同时具备声工作频率：4MHz、6.5Mhz（允差±15%）
4.焦平面距离：2.0mm、3.0mm、4.5mm
5.输出声功率： ≥8W，可分档调节
6.输出声功率的时间稳定性：设备连续工作约0.5 小时内，额定输出声功率的变化应≤±20%
7.具备定时器功能，在预定时间到达后停止治疗头超声输出并给出指示信息
8.输出指示：功率指示值与实际值偏差≤±20%
9.侧壁不需要的超声辐射： ≤100mW/cm2
10.治疗头超温：≤41℃
11.噪声：≤65dB (A)
12.脚踏开关防进液的防护程度：IPX8
13.治疗手柄治疗头可作用深度：2.0mm、3.0mm、4.5mm
14.治疗手柄具备自动检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量
15.治疗头发数：单个超声刀治疗头≥4 万发
16.治疗头发数：单个治疗头为≥45 万发
17.支持设置开机密码
18.系统支持创建和管理患者档案，可记录并查看历史治疗信息
19.治疗界面可调节参数包括输出功率、治疗点间隔、治疗线长度、治疗时间等
20.主机最多可同时连接并识别≥3 把治疗手柄
21.手柄治疗模式模式： ≥4 种
22.手柄治疗频率： ≥30Hz
23.手柄支持单发治疗模式
24.主机与移动台车为分体式设计
25.主机配备≥15 英寸彩色触摸显示屏
26.使用年限： ≥10 年
配置要求

	序号
	部件名称
	数量

	1
	主机
	1 台

	2
	台车
	1 台

	3
	单点手柄支架
	1 个

	4
	线式手柄支架
	1 个

	5
	脚踏开关组件
	1 套

	6
	治疗手柄
	1 个

	7
	超声刀治疗手柄
	1 个

	8
	电源线
	1 根




15.超声疼痛治疗仪参数
1.立式便携全数字超声治疗仪，适用于软组织挫伤的辅助治疗。
2.电源适应范围：AC110V～240V，50/60Hz。开关电源，适用于 110V-240V的宽电压范围。
3.功耗： ≥200VA，连续工作时间≥8 小时,使用年限≥10 年。
4.彩色医用显示终端：尺寸≥7 英寸，按键操作。
5.主机探头插 口：≥2 个。探头支持任意连接每个插 口，主机自动识别探头， ≥两个探头可同时工作且每个通道参数可以独立调节。
6.治疗探头工作模式：脉冲模式，波束不均匀系数： ≤7mW/cm2 ，超声工作频率：1.0MHz±10%
7.超声输出声强≤3.0W/cm2 ,双路额定输出功率：≥15W，探头 1 ：有效面积≥6cm2 ，探头 2 ：有效面积≥8.5cm2
8.波束类型：准直型,超声有效声强：0.1W/cm2～2.5W/cm2 ，≥20 档可调；治疗时间：0 分钟～30 分钟可调。
9.显示功能要求：包括声强、时间、功率、工作状态指示；
10.治疗头功能
10.1 所有治疗头，防水等级≥IXP7。
10.2 探头具有温度感应功能：实时监测探头晶片温度、 自动调节输出功率、温度过高动调节超声输出或停止工作。
11.超声治疗教学软件：包括头、颈、肩、背、腰、臀、腿、膝、踝、肘、腕关节全身各处超声治疗手法的专家教学视频软件。
12.配置清单：主机 1 台；直手柄移动治疗探头2 个。



16.血管内超声系统参数

一、主要参数
1、超声介入诊断设备，支持≥50MHz 机械旋转式超声导管，用于血管内超声诊断。
2、多模态血管内超声诊断仪，可兼顾 FFR 或基于腔内影像的功能学评估。
3、具有自动化血管壁和血管管腔的测量功能， 自动检测其边界并用不同颜色标记
4、可以回显播放采集到的影像，播放速度可调节；可反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，范围可在3～15 帧内调节
5、具备图像测量功能，包括横截面可支持长度测量、角度测量、面积测量，并自动将横截面保存为书签；纵截面上可进行长度测量
6、支架选择规划功能，针对病变及参考管腔，根据病变长度、直径狭窄率、最小管腔直径、参考管腔直径等参数提供推荐的支架选择，通过计算和浏览目标病变定量血流分数或血流储备分数，并为冠脉介入治疗的支架选择提供参考依据
7、最大扫描帧频≥60fps
8、具备基于人工智能技术的血管管腔自动识别与分割功能， 自动勾画冠状动脉血管管腔轮廓，可手动修正边界。
9、轴向分辨率≤50 μm
10、配备医用图像显示器：尺寸≥21 英寸，分辨率≥1920x1080P。
11、配备热敏打印机
12、具备DICOM3.0 数据传输功能，具备多个USB3.0 接 口、千兆以太网接口、HDMI 接口等

[bookmark: _Toc8640][bookmark: _Toc89][bookmark: _Toc10386]17.B超心脏探头参数

一、基本要求
适配原主机，原主机型号：祥生 SonoBook5
二、技术要求
1 频率：变频探头，工作频率范围
2 探头基波频率+谐波频率≥8 种
3.相控阵探头：超声频率 1.5-4.0MHz
4 使用模式
4.1 线阵探头:B/C/D

18.CT脑灌注智能分析系统参数
1.产品性能要求
具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证。
2 影像浏览及阅片
2.1 具备左键长按拖拽可便捷播放影像序列方便快速查看影像概况。
2.2 具备头颅最大密度投影图（tMIP），自动生成头颅最大密度投影图，方便医生查看血管的情况。
2.3 具备动静脉标准点，自动筛选灌注扫描范围中中动静脉最亮的点作为动静脉标准点开计算 TDC 曲线
2.4 具备动静脉自定义选点及中心线调整。
2.5 具备脑血流流量图（CBF）， 自动生成脑血流流量图，并可配置色值区间，辅助医生查看脑血流量改变区域。
2.6 具备脑血流容量图（CBV）， 自动生成脑血流容量图，并可配置色值区间，辅助医生查看脑血流量改变区域。
3 病灶检出与分析
3.1 具备自动生成多阈值的对比剂达峰时间对比图和体积。
3.2 具备自动生成多阈值的脑血容量对比图和体积。
3.3 具备参数图联动功能，多个参数图可进行同步联动。
3.4 具备通过对比双侧脑组织发现参数异常区域， 自动检出提示CBF、CBV、TTP、MTT、Tmax 参数图异常区域。
3.5 具备计算低灌注区体积，自动输出全脑及各个脑区Tmax>6s 的所有脑组织的体积
3.6 具备计算核心梗死区及低灌注区不匹配比值，并支持个性化配置标准， 自动输出相应量化结果
3.7 具备异常脑区手动修改，用户可根据需求删除异常区域脑区，系统将自动计算删除后的核心梗死区、低灌注区以及不匹配比值结果。
3.8 具备ROI 测量，用户可自定义勾画病灶区域，并自动输出脑区两侧 ROI 结果。
3.9 具备自动按脑区勾勒ROI 测量图形并输出测量结果，支持设置分区结果显隐状态。
3.10 具备自动测量对比分析不同脑区及核团灌注参数值的功能。
4 一键报告与打印
4.1 具备结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告且支持编辑与复制；根据诊断结果一键生成表格报告且支持复制。
4.2 具备快捷推送，按规则选择目标影像，自动加入待推送影像序列，一键推送影像序列至目标 DICOM 节点
4.3 具备快捷打印，按规则选择目标影像，自动加入待打印影像序列；支持预设胶片预设布局、支持预设胶片元信息，支持配置打印胶片模板和自定义选择待打印影像，支持一键根据预设规则完成影像排版，一键完成胶片打印
4.4 生成智能报告，并有“报告解读 ”功能
5 硬件配置
5.1 专用塔式或机架式机箱：一套
5.2CPU 芯片组≥2 组
5.3 内存≥64GB
5.4 硬盘容量≥10T
5.5SSD 硬盘容量≥2T
5.6GPU 支持≥2 组
5.7 系统：SoftwareUbuntu16.04LTS64 位
5.8 显示器：一套
5.9USB 鼠标键盘：一套
5.10 其他：千兆网线、螺丝刀、插排


合同包3
[bookmark: _Toc31130][bookmark: _Toc29332][bookmark: _Toc17157]1.腹腔镜系统参数
[bookmark: _Toc1310][bookmark: _Toc12615][bookmark: _Toc3540]一、图像处理装置
1.信号输出格式至少包括：12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI；
2.具有用户预设，可存储≥20 个用户的功能模式预设；
3.具有 ACG 自动增益控制功能；
4.具有电子放大功能至少包括：1-2 倍六级放大；
5.具有轮廓强调功
6.具有构造强调功能；
7.具备远红外系统，通用白光系统，同时是 2D/3D 通用平台，可搭载 3D 电子腹腔镜，可进行 3D 观察，且 3D 视野方向可旋转；
8.可通过 USB 进行功能拓展；
9.具有特殊光检查功能；
10.LCD 触摸屏；
11.电子镜平台，兼容采用先端 CCD 技术的高清电子腹腔镜、电子胆道镜镜、四方向电子镜、3D 电子腹腔镜等电子镜；4K 摄像头
12.防触电保护类型， Ⅰ类 CF 型；
13．具有 4K 升频功能；
14.具备 HDR 高动态范围功能；
15.具有黄色增强观察模式；
16.系统无需模块即可兼容同品牌不同型号的内窥镜
[bookmark: _Toc5584][bookmark: _Toc19183][bookmark: _Toc20960]二、内窥镜 LED 冷光源
1.LED 光源，具备≥5 个 LED 光源；
2.具有的观察模式种类至少包括：白光模式、荧光白光、荧光品红、仅荧光、黄色增强、窄带成像模式；
3.具有荧光模式至少包括：全彩荧光模式、绿紫双色荧光模式、黑白荧光模式；
4.具有荧光增益模式至少包括：荧光亮度低、荧光亮度中、荧光亮度高；
5. 自动调光： 自动亮度调节；
6. 自动曝光： ≥16 档；
7.具备特殊光、荧光、强调黄色组织观察的功能；
8.与摄像主机为同一品牌。
[bookmark: _Toc17579][bookmark: _Toc362][bookmark: _Toc30970]三、监视器
1、分辨率： ≥3840*2160
2、宽高比： ≥16:9
3、大小： ≥32 寸
[bookmark: _Toc25905][bookmark: _Toc18674][bookmark: _Toc1146]四、台车
1、外科专用
2、支持放置监视器、主机、光源、电刀、气腹机
[bookmark: _Toc27693][bookmark: _Toc13613][bookmark: _Toc19597]五、2D 电子腹腔镜
1.采用高清先端 CCD 技术，腹腔内成像，先端具有 2 个 CCD，能产生出色的 HDTV
图像；
2.具备减震型硅片层保护技术：
3.具有防雾功能、 自动调焦功能；
4.一体化设计 10mm 高清电子腹腔镜：集摄像头、导光束、导光束于一体，体内成像；
5.80 °非球面镜，图像无变形；
6.具备图像旋转功能；
7.采用人体工程学设计；
8.操纵手柄具有≥3 个遥控键：遥控按键可根据用户使用习惯设定主要功能；
9.电子放大倍率至少包括：1.0x、1.2x、1.5x；
10.可高温高压灭菌。
11.支持特殊光诊断功能。
12.与摄像主机为同一品牌。
[bookmark: _Toc9412][bookmark: _Toc2850][bookmark: _Toc26780]六、气腹机
1、采用压力传输原件，三路压力测控， ≥30 升大流量；
2、采用半导体恒温加热原件加热，出气温度 37º ;
3、出气压力可在 5-30mmhg 之间任意调节；
4、流量可调节。
[bookmark: _Toc25642][bookmark: _Toc17177][bookmark: _Toc16668]七、高频电刀
1、最大输出功率≥300W；
2、输出方式：单极、双极和生理盐水模式；
3、输出模式：
单极电切模式：3 种（单切、混合、URO）；凝固模式：3 种（凝固 1、凝固 2、喷射）；
双极电切模式：1 种（单切）；凝固模式：3 种（软 1、软 2、硬）；
生理盐水电切模式：2 种（单切、混合）；凝固模式：2 种（凝固 1、凝固 2）；
4、最大输出：
单极：单切： ≥300W；混合： ≥250W；URO： ≥300W；凝固 1： ≥120W；
凝固 2： ≥120W；喷射： ≥120W；
双极：单切：≥90W；软 1：≥90W；软 2：≥90W；硬  L1：≥80W；L2：≥120W；
L3： ≥160W；
生理盐水：单切： ≥320W；混合： ≥320W；凝固 1： ≥200W；凝固 2： ≥80W；
5、与摄像主机为同一品牌。
[bookmark: _Toc21230][bookmark: _Toc2819][bookmark: _Toc15517]八、刻录机
1．适用于连接超高清内窥镜摄像系统、手术显微镜、医用摄像机等影像设备，存储管理高清手术视频、静态图像、手术信息、直播教学；
3. ≥10.0 寸触摸屏，多点触摸和滑动界面；
4．具有USB3.0、USB2.0 接 口，支持内部硬盘和外部硬盘同时录制保存或者直接录到外部硬盘；
5．支持在视频录像上直接叠加手术信息、医院 LOGO 等水印功能；
[bookmark: _Toc32087][bookmark: _Toc17162][bookmark: _Toc27612]九、换能器
1、方头、圆头（二选一）
2、可与第七项高频电刀联合使用
[bookmark: _Toc3602][bookmark: _Toc24875][bookmark: _Toc9868]十、排烟器
1、用于实现主动排烟
2、长度： ≥1.2M
[bookmark: _Toc11343][bookmark: _Toc1705][bookmark: _Toc17528]十一、3D 激活套
1、用于本套系统激活 3D 功能
[bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc2442][bookmark: _Toc1639]十二、3D 电子腹腔镜
1.一体化设计腹腔镜结构
2.3D 高清成像： ≥1080P，双眼、双镜头设计
3.插入部外径≤10mm、工作长度≥300mm
4.视野角： ≥65 °
5.视向角：30 °
6.视野方向旋转：手臂不动，可旋转镜体左右各 175 °旋转，且不丢失3D 画面
7.对焦方式：电子对焦
8.遥控开关：操作部上带有≥3 个可设置遥控按钮
9.观察模式：特殊光：410nm≤波长 1≤415nm，515nm≤波长 2≤545nm。及白光
10.灭菌方式：低温等离子、高温高压、环氧乙烷均支持
4K 电子腹腔镜系统配置要求

	序号
	名称
	数量

	1
	图像处理装置
	1

	2
	内窥镜 LED 冷光源
	1

	3
	4K、3D 监视器
	1

	4
	台车
	1

	5
	2D 电子腹腔镜
	1

	6
	3D 电子腹腔镜
	1

	7
	气腹机
	1

	8
	高频电刀
	1

	9
	刻录机
	1

	10
	换能器
	1

	11
	排烟器
	1

	12
	激活套件
	1

	13
	负极板电缆
	2




[bookmark: _Toc29829][bookmark: _Toc26675][bookmark: _Toc23679]2.钬激光剜除镜参数

1.内窥镜：视向角 25 °。
2.工作长度≤302mm。
3.光谱显色指数 Ra： ≥85。
4.有效光度率 DM：1000。
5.操作器（工作手件）内置式光纤锁止机构设计，无需外接光纤固定器。
6.镜管外鞘：Fr24。
7.镜管外鞘：Fr26。
配置要求

	序号
	品名
	数量

	1
	剜除镜
	1 套

	2
	操作器
	1 支

	3
	内鞘，24Fr.
	1 支

	4
	外鞘，26Fr.
	1 支

	5
	内鞘闭孔器
	1 支

	6
	冲吸器，含接头
	1 只




[bookmark: _Toc25147][bookmark: _Toc26650][bookmark: _Toc20121]3. 硬性电子膀胱肾盂镜技术参数

一、适用于泌尿外科开展微创手术
二、电子小儿镜技术要求
1.视场角≥110 °.
2.视向角≥5 °，分辨率≥16 万像素，工作长度≥430mm.
3.前端尺寸 6/7.5Fr.
4.器械通道≥4.0Fr
5.景深 2-50mm
6.左右独立进/出水开关控制接 口，双层密封防漏设计，图像无扭曲。
7.半硬性一体式硬镜，插入部外管采用不锈钢的原材料。
8.操作部功能按钮 1 个，可自定义功能6 个。
9.内置 LED 光源，玻璃光纤导光，无需外接导光束和光源，方便操作。
10.具备记忆功能，可将产品的重要参数显示在监视器上。
11.医用硅橡胶的视频连接线缆。
12.视频线插头全防水，一键式插拔，无需防水帽。
13.内镜可一体式完全浸泡进行清洗、消毒。
14.插入部渐细型鞘唇设计，低温等离子灭菌。
三、专用电子镜消毒盒
不锈钢材质，可供低温等离子或环氧乙烷灭菌
配置要求
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	硬性电子膀胱肾盂镜
	1
	根

	2
	标准消毒盒
	1
	个

	3
	硅胶帽
	5
	个

	4
	阀片
	5
	个


四、图像处理器技术要求
1.高清视频输出接 口 DVI 一组，HDMI 一组
2.设备带 USB 接 口 1 个
3. 白平衡调节功能
4.具有亮度调节功能
5.消光功能
6.锐度调节功能
7.图像放大功能
8.图像冻结、拍照、录像功能
9.术野画面≥2 种图像边框模式
10.兼容性：可连接同品牌电子软镜、电子硬镜
11. 自动识别电子内窥镜型号、使用次数、工作时间
12.主机使用年限≥5 年
配置清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	医用内窥镜图像处理器
	1
	台




4.纤维支气管镜参数
一、操作手柄（含插入管）：
1.成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。
2.视场角≥120 °。
3.景深： ≥3-100mm。
4.软镜插入管外径≤5.0mm，工作管道内径≥2.5mm。
5.操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥ 120 °，向右≥120 °。
6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180 °，向下弯曲≥130 °，双向弯曲≥310 °。
7.操作手柄具备≥3 个电子功能按键。
8.操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。
9.吸引阀座一体式防脱设计。
10.内置 LED 冷光源，具备防雾功能。
11.操作部防水等级： ≥IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。
二、图像处理器：
1.显示屏：显示屏≥10 英寸。高清视频信号输出分辨率： ≥1280×800。
2.预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。
3.调节图像输出比例功能：在外接显示器时, ≥3 种显示比例的图像。
4.亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED 灯的亮度。
5.具有白平衡调节功能。
6.具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。
7.具有外置可热插拔≥64GSD 存储卡直接存储图片及声音等信息。
8.视频转接线≥180 度旋转。
9.视频输出接 口：有 CVBS 视频输出接口和DVI 视频输出接 口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。
10.供电方式：电池供电：具有内置可充电使用电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥3 小时；还可通过接入 DC 适配器连接交流电使用，通
[bookmark: _Toc9208][bookmark: _Toc1660][bookmark: _Toc24848]过适配器实现 24 小时连续供电。


5.子镜系统技术参数
[bookmark: _Toc24354][bookmark: _Toc6940][bookmark: _Toc26407]一、电子内窥镜图像处理器技术参数要求
1.主机光源一体化设计，内置 LED 冷光源；
2.可适配 11Fr、9Fr、7.5Fr 规格的胰胆成像导管及 8F、11F、14F 规格的胆道成像导管；
3.具备图像放大功能，调节档位数≥3 种；
4.具备图像冻结功功能；
5.具备自动白平衡调节功能；
6.具备图像参数设置功能，包括锐度、测光模式、降噪强度、图像对比度、图像亮度色调、色彩饱和度及 Gamma 值；
7.具备自动曝光调整功能；
9.具有良好的色彩还原性，无明显色差；
10.支持 5 级调光；
11.支持DVI，SDI 等多种视频信号输出接 口；
12.具备两种成像模式， 白光模式和特殊光成像模式；
13.支持实时录像录制存储功能和截图存储功能；
14.具备USB3.0 接 口，可外接 USB 存储器，快速存储图像及视频；
15.提供双路 LED 照明；
[bookmark: _Toc6359][bookmark: _Toc13615][bookmark: _Toc23833]二、成像导管技术参数要求
1、导管前端可调节方向≥4 向，方向调节轮≥2 个；转向锁紧结构为拨杆式；
2、有效工作直径有 1.2mm、2.0mm 两种规格，满足多种手术方式；
3、有 12 个规格型号，涵盖 7.5F、9F、11F 外径的导管；
4、导管有三种工作长度:2140mm、2130mm、2120mm；
5、进液防护程度：导管头端 IPX7，其他 IPX0；
6、具备独立注水通道≥2 个，可实现注水和负压吸引同时进行；
7、视场角： ≥120 ° ,视向角：0 ° ;
8、导管具备多种通路，包括器械通道，注水通道，吸引通道等；
9、具备图像冻结功能；
10、采用 CMOS 高清摄像头，像素≥16 万；
[bookmark: _Toc17008][bookmark: _Toc11688][bookmark: _Toc14672]11、景深 3-50mm；

6.内镜侦探技术参数
1.系统技术规格
1.1 系统架构：高性能边缘计算AI 主机与开源企业级服务器系统架构
1.2 系统硬件配置：
（1）CPU：8 核及以上
（2）显存/内存：显存加内存 24GB 及以上
（3）硬盘：256GBSSD 及以上
（4）视频采集卡：高清 1080P 视频采集卡
1.3 支持接入主流内窥镜影像设备如奥林巴斯、富士、宾得、澳华、开立等，支持多种标准视频输出接口如DVI、SDI、HDMI 等
1.4 采用基于视频流时间和空间信息的深度卷积神经网络算法，针对动态医学影像的算法架构
1.5 同时满足：①经过软件算法分析后将疑似病变位置显示在现有显示器上；②经过软件算法分析后将疑似病变位置在视频图像中进行标记，显示在单独的显示器上的双显示器方案。
1.6 支持通过软件算法分析识别肠镜和胃镜下的消化道病变，并实时标记给医生提示
1.7 支持消化道影像数据的本地自动存储
2 上消化道辅助监测功能
2.1 支持上消化道自动识别功能
2.2 支持自动识别胃部病变图像位置功能，给出标识框进行提示。
3 下消化道辅助监测功能
3.1 支持下消化道自动识别功能
3.2 支持自动识别肠部病变图像位置功能，给出标识框进行提示4 支持声音提示功能
5 系统配置
5.1 支持维护用户账号和密码功能
5.2 支持维护手术室编号
5.3 支持病变识别相关参数调整
[bookmark: _Toc11232][bookmark: _Toc13522][bookmark: _Toc29882]5.4 支持根据医生要求，对标注框颜色和粗细进行调整


合同包4

[bookmark: _Toc15778][bookmark: _Toc28107][bookmark: _Toc7271]1.强脉冲光与激光系统技术参数

1.性能：治疗皮肤,面部,躯干部位的毛细血管扩张；鲜红斑痣等血管性病变，雀斑，黄褐斑，皮肤异色症等色素性病变；美白，毛孔粗大等嫩肤性治疗；眶周皱纹、皮肤重建、肤色不均、妊娠纹、瘢痕干预治疗、痤疮、脱毛等。
2.具备中文操作界面，彩色触摸屏。
3.具备参数推荐系统，可根据不同临床适应症，不同肤色，不同靶组织自动推荐治疗参数。
4.具备完美脉冲技术或柔脉冲技术或细胞净肤技术。
5.波长：手具覆盖 400nm-1200nm 宽光谱，配置≥6 种波长，强脉冲光波长≤ 1200nm。
6.脉冲方式：具备多同步自由可调脉冲
7.最大脉宽：≤100ms，可连续手动调节
8.脉冲延迟： ≥100ms，可连续手动调节
9.能量密度：最大能量≥35J/cm2 ，可连续手动调节
10.光斑：大光斑面积≥5cm2 ，小光斑面积≤3cm2（最少配置 2 种光斑大小）
11.具备可插拔滤光片技术：可通过不同波长滤光片来改变波长
12.冷却方式：具备持续接触式冷却
13.双波截取技术：具备超膜双波截取波长，在一张滤光片或者一个手具上截取两段不同强脉冲光波长。
14.在强脉冲光治疗模式下，可以分别设定每个子脉冲的能量密度，脉冲时间和脉冲延迟并均可自由调节。
15.频率： ≥1Hz
16.校准：内置校准系统，每次开机自动校准
非剥脱激光
17.波长：1565nm±30nm
18.最大能量：≥65mJ/光束
19.光斑形状：≥3 种光斑形状可选
20.脉冲：具备非顺序扫描方式


[bookmark: _Toc27799][bookmark: _Toc18024][bookmark: _Toc22807]2.半导体激光治疗机技术参数

1、适用范围：用于对人体软组织进行汽化、凝固治疗良性前列腺增生症；
2、激光类型：半导体激光；
3、光束模式：高阶或多模模式：
4、波长类型： ≥3 种波长类型；
5、汽化切割波长：≤525nm；
6、汽化切割波长功率： ≥180W；
7、止血波长： ≥900nm
8、止血波长功率： ≥50W；
9、瞄准光波长：635nm±10nm;
10、终端输出功率可调：具备 1W 调节步进；
11、瞄准光功率： ≤5mW；
12、激光输出功率不稳定性： ≤±10%；
13、激光输出功率复现性： ≤±10%；
14、激光发散角： ≤25 ° ;
15、冷却系统：内循环水冷；
16、发射方式：间歇运行；
17、噪音：≤60dB；
18、用户界面：彩色触摸屏界面>10 吋；
19、触摸屏：具备功能控制、功率调节、工作状态实时显示、工作时间与能量使用记录等。
20、界面操作：具备彩色触摸屏、具备功能控制、功率调节、指示光亮度调节、设备状态实时显示、设备工作时有提示；
21、控制方式：脚控控制和触模屏控制两种控制方式；
22、脚踏开关：防水级别 IPX8，具有防误触装置；
23、安全装置：具备位置明显的紧急关机键，开关机钥匙及安全联动插锁；
24、传输方式：760um-1000um 光纤传输；
25、光纤至少具备通水功能；
26、光纤类型：具有直出光和侧出光两种类型；
27、光纤芯径： ≥800um；

[bookmark: _Toc24120][bookmark: _Toc9148][bookmark: _Toc11899]3.全自动手术床招标参数

1.手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。
2.手术床具备两套功能一致的独立操作系统。
3.手术床配置无线遥控器，通过蓝牙连接。
4.手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计。
5.手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度≥80mm。
6.手术床腿板采用一键快插式连接结构，采用气弹簧腿板设计。
7.底座在手术床腿端有 U 型凹槽设计。
8.手术床采用四个万向脚轮结构。
9.手术床具有四个独立的电动支脚刹车。
10.手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计。
11.手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键 0 位功能。
12.手术床配有高性能充电电池，可满足≥10 次手术需要。
13.手术床承载重量： ≥400kg。
14.技术参数：
（1）手术床宽度：52cm，长度 2080mm,允差±20mm；
（2）纵向最大倾斜角度（头倾）： ≥30 °
（3）纵向最大倾斜角度（脚倾）： ≥20 °
（4）侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）： ≥20 °
（5）头板最大倾斜角度：上折≥60 ° , 下折≥90 °
（6）背板最大倾斜角度：上折≥80 ° , 下折≥10 °
（7）腿板最大倾斜角度：上折≥30 ° , 下折≥90 °
（8）手术床最低台面：≤100mm
（9）手术床最高台面： ≥1000mm
（10）台面平移距离： ≥320mm
16.手术床配置要求：
电动手术床配记忆海绵床垫一套，头板一个，主机（包含背板，坐板）一套，分体式腿板一对，备用面板一个，无线遥控器一个，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架一个（含夹持器），托腿架一对（含夹持器），支身架一对（含夹持器），侧卧手架一个（含夹持器）。

[bookmark: _Toc32567][bookmark: _Toc15271][bookmark: _Toc10879]4.多功能经皮肾镜技术参数

1、内窥镜视向角：6 ° ±1 °。
2、内窥镜工作长度： ≥285mm。
3、超微通道镜鞘：≤8Fr 外径， ≥ φ 1.1mm 器械通道。
4、微通道镜鞘： ≥12Fr 外径， ≥φ2.0mm 器械通道。
5、超声通道镜鞘： ≥17Fr 外径， ≥φ3.8mm 器械通道。
6、操作护套（短）：用于8Fr 镜鞘光纤导引及固定。
7、操作护套（长）：用于 12Fr 及 17Fr 镜鞘光纤导引及固定。
8、皮肤组织钻孔器：14Fr 鞘，以及 18Fr 鞘。
9、复合式密封阀：具备单向密封及通用密封两种功能。
10、实现一镜三用，即一条镜子可分别与三条不同规格镜鞘组合成用于超微通道的超细肾镜，用于微通道肾镜，用于超声碎石的标准肾镜。
多功能经皮肾镜配置要求

	序号
	品名
	数量

	1
	输尿管肾镜
	1 支

	2
	镜鞘
	1 支

	3
	镜鞘
	1 支

	4
	镜鞘
	1 支

	5
	皮肤组织钻孔器
	1 支

	6
	皮肤组织钻孔器
	1 支

	7
	收集瓶
	1 只

	8
	消毒篮
	1 件





合同包5
[bookmark: _Toc12938][bookmark: _Toc17206][bookmark: _Toc19193]1.胃肠镜系统参数
[bookmark: _Toc6613][bookmark: _Toc22604][bookmark: _Toc28130]一、图像处理装置 1 台
1 具备摄像主机，光源配合式设计
2 兼容CCD或CMOS
3支持特殊光：410nm≤波长1≤415nm，515nm≤波长2≤545nm（波长在范围内或者包含此范围）
4 具有图像增益功能
5 患者信息可注册数量： ≥40 个
6 面板具有：实体按键、液晶触摸按键
7信号输出：具备≥12GSDI
8 色彩调节：红色调节:至少0±7 档、蓝色调节:至少0±7 档、色度调整:至少0±7 档
9≥白光下特殊光
10≥开展治疗下的特殊光
11 亮度可调节
12白光下具备保持亮度不变同时调节亮度
13可匹配境内注册的医疗器械（注册）内镜
14可连接同品牌高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头等。
15 图像增强功能：具备模式种类： ≥两种，每种模式≥7 个档位
16 同时工作的LED 灯数量： ≥5 个
[bookmark: _Toc31823][bookmark: _Toc10243][bookmark: _Toc10823]二、电子胃镜（1 条）
1.支持特殊光：410nm≤波长1≤415nm,515nm≤波长2≤545nm（波长在范围内或者包含此范围）
2 视野角： ≥140 °
3 景深：3-100mm
4 具备可调节光学变焦，焦距数量≥2 种
5 视野方向：0 °直视
6 弯曲角度：向上≥210 ° , 下≥90 ° ,向右≥100 ° , 左≥100 °
7 先端部外径：≤10.3mm
8 插入部外径：≤10.3mm
9 器械钳道内径： ≥2.8mm
10 工作长度： ≥1000mm，总长度： ≥1300mm
11 具有副送水功能
12 全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖
[bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc17919][bookmark: _Toc32383]三、电子结肠镜（2 条）
1.支持特殊光：410nm≤波长1≤415nm,515nm≤波长2≤545nm（波长在范围内或者包含此范围）
2 视野角度： ≥170 °
3 景深：5-100mm
4 视野方向：0 °直视
5 弯曲角度：向上≥180 ° , 下≥180 ° , 向右≥160 ° , 左≥160 °
6 先端部外径：≤12.3mm
7 插入部外径：≤12.3mm
8 器械钳道内径：＞3.0mm
9 工作长度： ≥1300mm，总长度： ≥1600mm
10 具有副送水功能
11.高效传导，软硬手动
12 具备全防水设计
[bookmark: _Toc24251][bookmark: _Toc10260][bookmark: _Toc10129]四、十二指肠镜（1 条）
1.支持特殊光：410nm≤波长1≤415nm,515nm≤波长2≤545nm（波长在范围内或者包含此范围）
2 视野角: ≥100 °
3 视野方向:后方斜视＞100 °
4 景深:5-55mm
5 先端部外径: ≤13.5mm
6 插入部外径: ≤13.5mm
7 弯曲角度:上： ≥120 °下： ≥90 °右： ≥110 °左： ≥90 °
8 有效长度: ≥1200mm
9 全长: ≥1500mm
10 钳子管道:内径≥4.0mm,最小可视距离距先端部 10mm
11 具备高频兼容性
12 具备内镜信息记忆功能
[bookmark: _Toc8228][bookmark: _Toc25448][bookmark: _Toc13664]五、治疗胃镜（1 条）
1.支持特殊光：410nm≤波长1≤415nm,515nm≤波长2≤545nm（波长在范围内或者包含此范围）
2 视野角度： ≥140 °
3 景深：3-100mm
4 视野方向:0 °直视
5 弯曲角度：向上≥210 ° , 下≥100 ° ,向右≥100 ° , 左≥100 °
6 先端部外径：≤10.0mm
7 插入部外径：≤10.0mm
8 器械钳道内径： ≥2.8mm
9 工作长度： ≥1010mm，总长度： ≥1300mm
10 具有副送水功能
11 全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖
[bookmark: _Toc12815][bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc2979]六、监视器（1 台）
≥27 吋全 HD 的 LCD 面板，屏幕长宽对比≥16:9，分辨率≥3840X2160。
[bookmark: _Toc17428][bookmark: _Toc583][bookmark: _Toc18302]七、台车（1 台）
1、医用专用高级台车。支持液晶监视器，并可随意调整监视器角度，配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板。
[bookmark: _Toc9827][bookmark: _Toc8706][bookmark: _Toc27836]八、工作站
清晰度：≥1080p，CPU：I3 及以上，内存≥8G，硬盘≥1T，显示器≥26 吋，
喷墨打印机 1 台。
胃肠镜系统配置要求

	序号
	名称
	数量

	1
	图像处理装置
	1

	2
	电子胃镜
	1

	3
	电子结肠镜
	2

	4
	电子十二指肠内窥镜
	1

	5
	治疗电子胃镜
	1

	6
	4K 监视器
	1

	7
	台车
	1

	8
	图文工作站
	1





2.静脉腔内射频闭合发生器参数
1.主机参数
1.1 射频频率:400kHlz±25kHz
1.2 额定输出功率:功率模式≤45W；定时模式≤45W
1.3 阻抗监测范围:20~230 Ω
2.主机功能
2.1 导管自动识别，并有代码显示
2.2 功率模式:0~45W 可调，调节步进为 5W
2.3 定时模式:0~10s 可调，调节步进为 1s
2.4 阻抗监测:全程监测病灶的阻抗变化
2.5 冷循环控制系统
2.6 功率模式下保护功能:当病灶阻抗达到阈值时， 自动停止射频输出
2.7 定时模式下保护功能: 自适应脉冲功能始终处于运行状态
3.导管
3.1 一次性使用静脉腔内射频闭合导管:具有冷循环结构，导管总长度≥900mm，工作端长度≥5mm，工作端直径≥1.5mm。
4.辅助功能
4.1 自检功能:具有开机自检功能。
4.2 电极检测功能:具有导管和中性电极断开检测功能，并停止能量输出，更加安全可靠。
三、配置要求:
1.静脉腔内射频闭合发生器主机 1 台
2.台车 1台
3.中性电极电缆 1 根（若有）
4.脚踏开关 1 个（若有）
5.蠕动泵 1 个

[bookmark: _Toc1982][bookmark: _Toc20292][bookmark: _Toc18360]3.膀胱镜及碎石钳产品参数
[bookmark: _Toc23254][bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc5868]一、膀胱镜
1.视向角： ≥70 °
2.视场角： ≥60 °
3.镜管直径： ≥ φ4.0mm
4.景深范围： ≥5mm～50mm
5.工作长度： ≥300mm
6.宝石镜片级别以上
7.材质：全医用不锈钢级别及以上
[bookmark: _Toc24784][bookmark: _Toc15142][bookmark: _Toc32646]二、碎石钳
1 周长：≥F24
2 工作长度：≥220mm
3 与膀胱镜同品牌匹配
4 钳头匹配≥70 °视野


合同包6
[bookmark: _Toc22188][bookmark: _Toc20035][bookmark: _Toc23244]1.远红外线治疗仪参数
1.适用范围：适用于血液净化患者，促进瘘管穿刺点愈合，缓解组织疼痛，促进淤青消除；增加动静脉瘘管血流量和动静脉瘘管直径
2.治疗波长：2-25 μm 远红外线热源高效率耐温陶瓷发热板
3.热源数量： ≥4 片
4.治疗仪单次治疗40 分钟以上且治疗面温度不得超过38℃
5.机臂旋转角度：自适应多角度旋转
6.操作系统：≥5 吋液晶触摸屏，具有连续、脉冲两种模式，在自动治疗模式下可一键启动治疗，手动模式下可调节强中弱三挡能量，治疗时间可调范围1-99分钟
7.具备紧急停机按钮
8.具备轮滑安全锁
9.强度设定≥3档可调
10.治疗模式有自动和手动模式
11.悬吊手臂二节屈伸，随意平衡式
12.升降机构电动式升降
13.具备防护罩
14.底座具有防倾倒底座加稳装置
15.治疗时间可调，治疗时间结束有音频提示



[bookmark: _Toc23415][bookmark: _Toc29290][bookmark: _Toc17213]2.磁刺激仪招标参数
1.整机通过YY/T0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过 EMC电磁兼容测试。
2.用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围包含骶神经功能障碍的辅助治疗。
3.注册证产品结构及组成包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。
4.磁刺激脉冲源、冷却系统集成在同一主机机箱内。
5.标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至 180 °。
6.标配2 个液冷线圈，包括盆底铁芯线圈和外周刺激线圈。
7.盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激。
8.外周刺激线圈可以通过线圈把手按键进行强度调节和触发磁刺激输出，可显示实时线圈温度。
9.支持一键开机，直接进入操作界面。
10.采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致刺激参数突然变化。
11.磁刺激强度可进行电脑软件、磁刺激主机旋钮和拍头按键多模式调节。
12.采用液态内循环冷却系统联合风冷系统，可实现系统温度≤40℃ 。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作。
13.磁刺激设备包含体外反馈模块，用于检测盆底运动。
14.脉冲磁场最大磁感应强度≥7Tesla。
15.脉冲磁场最大刺激频率≥100Hz，0-100Hz 可调。
16.当脉冲频率≤1Hz 时，频率调节步长 0.01Hz。
17.单个脉冲持续时间：340 μs±20 μs。
18.运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围：1～2000 μV，检查最小分辨率≤1 μV。
19.内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。
20.系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案。
21.治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。
22.刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位。
23.具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，可回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出。

[bookmark: _Toc17041][bookmark: _Toc32621][bookmark: _Toc30756]3.生物刺激反馈系统招标参数
1.主机≥4 个电刺激通道、 ≥4 个肌电采集通道、1 个压力反馈通道。
2.肌电采集测量范围：2 μV～2100 μV
3.分辨率：≤1 μV
4.通频带： ≥20Hz～100Hz
5.低频刺激强度：1-100mA可调。
6.低频刺激频率：1Hz-410Hz 范围内均可调，调节步长≤1Hz。
7.输出脉冲宽度：20μs-1000 μs 范围内均可调，调节步长≤10us 调节。
8.电刺激基础输出波形双向对称波、单向波、交互波。
9.中频刺激频率：1kHz-4kHz 可调，误差：≤±10%。
10.中频电刺激调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调，1%调节，允差≤±1%。
11.压力模块测量范围不低于 0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。
12.使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均设置各自的独立旋钮控制。
13.具备盆腹动力评估功能，包含≥9 种评估功能，包括盆底表面肌电标准评估（Glazer 评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌张力检测、肌电压力综合评估等。
14.具备肌张力检测功能。
11.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。
16.标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节。
17.盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel 生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。
18.系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。

[bookmark: _Toc30237][bookmark: _Toc18030][bookmark: _Toc25680]4.经颅重复磁刺激仪技术参数
1.适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。
2.线圈具备液态循环冷却技术，线圈屏幕、一体机控制软件、下位机应用软件均可实时显示线圈温度。
3.温度限值可设置，温度达到设置限值温度后自动停止治疗，设备会发出故障提示音、同时软件界面、远距离故障提示灯均会提示。
4.磁场强度:最大磁感应强度： ≥8T。
5.磁感应强度最大变化率范围：30kT/s~80kT/s。
6.脉冲上升时间：20us~100us。
7.输出脉冲宽度：330us±10%。
8.最大刺激频率：100Hz，刺激频率 0-100Hz， ≤1Hz，步长 0.01Hz，＞1Hz，步长 0.1Hz。
9.支持四种刺激模式：标准刺激、TBS 刺激、单次刺激、成对刺激。
10.系统包含一体机操作软件和下位机应用软件双触屏操作软件，下位机应用软件的触摸屏幕≥8 寸。
11.一体机操作软件和下位机应用软件通过网口通讯，实现数据交互和同步。
12.下位机应用软件，可直接进行患者信息管理、方案管理、导出功能、刺激功能。
13.下位机应用软件可以进行 MEP 通道选择，MEP 采样频率设置，时程和增益选择，触发输入和触发输出功能选择，带通滤波和陷波器的启用和关闭，各种滤波频带的选择，AD 硬件滤波的启用或关闭， 自动接收波形的启用或取消。
14.4 通道 MEP 采集，可同时进行多部位 MEP 检测。
15.MEP 满足 YY9706.240-2021 的要求。
16.定位帽：两个，可供临床定位和治疗使用。
17.定位帽符合 10-20 国际标准。
18.刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出。
19.主机可根据临床需求安装圆形线圈或八字形线圈。
20.系统可查看患者基本信息、临床治疗方案、治疗记录、报警信息等，并可实时查询、编辑及导出数据。
21.系统可设置线圈温度上限、冷却系统参数、内部环境温度上下限、电源最高充电电压。
22.系统可自动化生成报告，也可根据需要自定义编辑。
23.系统包含脉冲输出自动计数功能，客观评估累计使用次数。
24.具有故障提示灯。
25.设备支持实时调整、暂停刺激后调整刺激强度。
26.设备支持暂停后直接修改刺激频率、刺激个数、重复次数、间歇时间、从间频率、从内频率。
27.设备操作软件满足 GB/T25000.51 的软件质量要求。
配置要求：
1.经颅磁刺激主机（单电源）1 组
2.运动诱发电位模块   1 套
3.线圈支架  1 套
4.线圈（8 字形或圆形）1 套
5.定位帽 1 套
6.肌电导联线   1 组




[bookmark: _Toc23311][bookmark: _Toc15763][bookmark: _Toc719]5.生物反馈仪技术参数

1、适用于焦虑症神经精神疾病（非神经衰弱）的生物反馈治疗。
2、采用无线传输方式技术，可实现 1 个团体处理器对应≥4 人信号采集器，对人员进行数据采集、分析、处理与交换。
3、无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距≥10 米时，无线传输丢包率≤3%，以检验报告为准。
4、信号采集器：
4.1、与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，无致敏性，细胞毒性分级为0 级、无细胞毒性作用。该材料通过生物相容性的试验或评价，以检验报告为准。
4.2、实时采集脑电或者肌电等生理信号，AD 采样位数≥24bit，AD 采样率≥2000Hz。
4.3、采集具备状态指示灯；具备耳畔提示音功能，一对一干预患者。
5、信号匹配
5.1、通过人脸识别实现患者用户与信号采集器的匹配，以检验报告为准。
5.2、支持在团体用户列表中选取特定的团体进行治疗、训练。
5.3、信号采集器充电方式采用无线充电。
5.4、主机采用NFC 技术读取无线信号接收器，并与人脸识别采取的患者信息相匹配。
6、治疗方案
6.1 提供静息评估、应激评估和特定评估方案对用户心理状态和生理状态进行评估。
6.2 提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对用户进行心理干预与治疗。
6.3 脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案。
6.4 团体训练：提供支持性团体、动力取向团体、问题导向团体、活动团体治疗。
7、具备储运、无线充电、人脸识别、临时存放、工作平台、灵活移动等功能。



6.空气波压力循环治疗仪技术参数

一、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓。
二、性能参数：
1.液晶触摸显示屏；
2. ≥9 种充气治疗模式可选；
3.具有单腔压力可调可关闭功能；
4.气囊腔数：单侧8腔气囊，双侧16腔气囊，配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊；
5.特制叠加式双层结构气囊；
6.设备压强可在 5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位 Kpa 和 mmHg可进行转换；
7.时间设定模式：治疗时间最长为99h，范围内可连续可调；
8.仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力；
9.具有过压保护功能；
10.具有断电保护功能。
产品配置要求

	配置
	备注

	主机
	1 台

	四腔上肢气套
	1 只

	四腔下肢气套
	2 只

	1 分 1 充气导管
	1 条

	1 分 2 充气导管
	1 条

	DVT8 转 6 导管（深灰）
	1 条

	DVT4 转 3 导管（深灰）
	1 条

	1 芯气座脚底气套
	2 只

	2 芯气座小腿气套
	2 只

	电源线
	1 条

	台车
	1 台




7.下肢关节康复器参数
1.微电脑控制，彩色大屏显示运动角度、时间、速度等参数，操作简单。
2.膝、踝、髋关节均可运动。
3.具有“控制功率 ”设定功能，并设计有过载自动反转保护功能。
4.定制高精度丝杆输出动力，有效机械运动行程≥50 厘米。
5.康复器最长运动设置时间≥240 分钟。
6.康复器输入功率≥60VA。
7.角度范围及允差
1）设备角度范围可调节，角度范围0～120°，级差3°
2）角度范围允差：在可调节的角度范围内，角度≤50 ° 时，允差≤±5 ° ；角度＞50 ° 时，允差≤±10%。
8.角速度可调节，最大角速度≥3.6°/s，允差士20%。
9.产品有定时装置，设定范围在 1~240min，级差1min，允差±10%，训练结束有提示音。
10.结构要求
1）手持操作器：设备应具有供使用者操作的手持操作器，能控制设备的启动、停止，操作方便、可靠。
2）固定肢体的支架：支架长度可调节，大腿支架最大有效可调节长度≥150mm，小腿支架最大有效使用长度≥260mm。
11.意外断电：电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架应保持在停止时
的状态。
12.承重载荷：额定载荷≥150N，在额定荷载内，设备应能正常运行。
13.复合型双层绑带。
14.一次性注塑成模、ABS 和太空铝材质。
15. 自动记忆位置，显示上次运动的设置数值，可以根据患者运动需要调整相关数据。
16.适用于 1.5-1.85 米正常平均高度的成人使用。


8.红光治疗仪参数
1、光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。
2、灯珠数量及排列方式：每个治疗头≥100 颗灯珠，10×10 矩阵排布。
3、治疗时间：1～60min 可调，步进 1min。
4、具备智能化时间记忆功能。
5、能量调节方式： ≥三档能量调节。
6、波长：640nm±10nm。
7、最大有效红光辐照度： ≥60mW/cm2（距离光杯 口 150mm）。
8、有效辐照面积： ≥250cm2。
9、电容液晶触摸屏： ≥7 英寸。
10、辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性≥0.7。
11、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。
12、支臂结构：2 节支臂设计，可根据灯头重力无级调节支撑力度。
13、万向支架：万向支架水平旋转方向0～180° , 竖直转动角度30°～160° ,辐射器仰角变化≥90 °。
14、输出通道：单通道输出，采用三维立体灯头旋转设计。
15、防倾倒设计，倾倒自动断电。
16、具有自动漏电保护功能。
17、配置清单：主机 1 台、熔断器 2 个、支臂 2 个、辐射器 2 个、束光罩2 个、防护眼罩 2 个、防冲击护目镜2 副。


[bookmark: _Toc13132][bookmark: _Toc6496][bookmark: _Toc5781]9.短波紫外线治疗仪参数
1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为 253.7nm，误差为±0.3nm；
2、紫外线辐射强度：
（1 ）体表照射器距离照射面距离≤ 1cm 时 ，开机辐射强度≥
17.1mw/cm2；
（2）直光导距离照射面距离≤1mm 时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2；
（3）弯光导距离照射面距离≤1mm 时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
（4）鼻光导距离照射面距离≤1mm 时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；连续使用 1000 小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95%；
3.紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，
（1）体表照射器距离照射面 1cm 距离时，受照面积≥2400mm2；
（2）体腔照射器直光导距离照射面 1mm 距离时，受照面积≥170mm2
（3）体腔照射器弯光导距离照射面 1mm 距离时，受照面积≥180mm2
（4）体腔照射器鼻光导距离照射面 1mm 距离时，受照面积≥24mm2；
4.治疗时间：0s～100s 可调，步长 1s。
5.治疗结束时有音响提示；
6、具有治疗时间过量报警功能。
7.一键飞梭操控；
8.治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达 35℃±5℃时， 自动通风散热；
9.冷热阴极增强型照射器：
（1）低压、低臭氧；
（2）智能温度控制
10、具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置；
11、紫外线输出光源纯度：253.7nm 的紫外线辐照强度≥90%；
12、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2 ；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2。
13、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2。
设备配置
1、主机 1 台 2、电源线 1 根
3.紫外线光导 3 根 4、体表照射器 1 个
5.体腔照射器 1 个 6、体表照射器连接线 1 根
7.体腔照射器连接线 1 根 
8、紫外线防护镜（透明镜、墨镜）各 1 个
9.使用说明书、合格证等 10、台车 1 台


10.体外反搏装置参数
1.反搏装置的心率测量范围：35bpm～165bpm，误差≤±1bpm
2.具有水平扫描速度 25mm/s，50mm/s 二档
3.具备无创血压功能，参数符合YY0670—2008 的要求
4.静态压力测量范围：0mmHg（0kPa）～300mmHg（40.0kPa），误差≤± 1mmHg
5.正常工作时反搏装置触发符合以下要求：
a）反搏装置对触发波响应反搏
b）反搏装置不对触发波以外的波形响应反搏
6.反搏比率为 1-1 或 1-2 可调
7.实际工作压力保持在设定值±1kPa 范围内
8.具备早搏保护：早搏信号能触发排气，在早搏信号中R 波的顶点之前（含顶点），能触发排气
9.反搏装置具备语音播报功能、演示功能。
10.治疗过程中床体具备升降功能
11.电磁阀响应时间≤50ms
12 压缩机功率≧2000VA
13.显示内容：正常工作时，显示屏能实时显示以下内容：
a）血氧值和血氧波形；
b）D/S 峰值比；
c）心率值和心电波形；
d）充气时间和排气时间；
b）治疗压力和工作时间；
f）早搏；
g） 日期和时间；
h）血压值；
i）病员信息
12.具备工作压力保护功能
13.使用年限≥8 年
14.心电部分：反搏装置对高大 T 波具有抑制能力
15.血氧饱和度检测精度范围误差≤±2%
16.触控平板电脑： ≥18.5 英寸
17.压缩机最大流量≥45m3/h
11.语言功能检测处理系统参数
一、产品组成
主要由单通道低通滤波器、隔离变压器（内置）、麦克风、电脑主机（内置）、触摸式显示器、宽屏显示器、打印机、音箱、键盘、鼠标、工作台和通讯电缆线组成。
二、计算机硬件配置
1)CPU：Corei3 或以上；
2)内存：4GB 或以上；
3)硬盘：160GB 或以上；
4)显卡：集成显卡或以上；
5)声卡：集成声卡或以上；
6)操作系统：Windows7 或以上。
三、主要技术指标和参数
1)单通道低通滤波器
a)增益/dB，分四档：20、25、30、35，每档误差：≤±1dB（100Hz~ 700Hz 基频范围内）
b)低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20，每档误差：≤4%
c)当无信号输入时，静止噪声≤1mV，
d)信号频率误差：≤±4%，
e)电压误差：≤±5%。
2)输入功率：≤1000VA
3)供医疗机构耳鼻喉科、儿科、康复科、神经科使用，对语音信号进行检测、处理、编辑和储存，供语音障碍诊断康复用。
4)系统可提供儿童早期语言能力的评估，评估涉及词语、词组、句子、短文各方面。系统按照儿童语言发育规律设计了词语、词组、句子、短文及表达各阶段的训练，可对儿童进行无意识交流的唤醒训练、有意识交流训练和短句、短文表达交流训练等。训练内容分为多个主题，含有大量词汇、句子和短文素材，便于对儿童进行个性化教学训练。系统包括系统介绍、学生管理、语言评估、语言训练和生态教学平台。
5)系统介绍对语音的发展、词汇的发展、词汇语义的发展、句子语法发展、比较句的发展、给字句的发展、把字句的发展、被字句的发展、方所句的发展、主谓结构句的发展≥10 个儿童语言发育过程及年龄段进行详细解说。
6)可进行用户资料的修改、删除、打印、重新查找、统计、帮助，可对同一位受训者的多次评估结果进行比较，前后对照分析，显示出直方图，跟踪训练效果。
7)能实现阶段评估和即时训练评估两种评估形式；可进行词语、词组、句子、短文各个阶段的评估。并能根据评估结果，设定早期语言干预的目标，干预的具体手段，提供≥8000 个干预内容，使学生从无意识交流的唤醒训练、有意识交流训练，直到能进行短句、短文的表达交流。
8)根据并遵循有关语言发展的规律、理论，甄选语言发育不同阶段的大量重要、关键的基础词语、词组、句子和短文；包括词语学习、词组学习、句子学习、短文学习、童谣吟诵、音悦厅训练六个训练阶段。通过辨认，识别，语言韵律测量，情景运用，语句综合应用等不同形式题型的设置激发儿童的训练兴趣。
9)生态教学平台(开放式、可自行编辑的教学平台)：老师可根据不同受训者的实际水平及教学需要，自行设计、编辑、建立大型的训练题库（训练语音、图片、视频、奖励等），进行各阶段的强化个体化训练。
10)精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理；
11)适用于语言发育迟缓、精神发育迟滞、 自闭症、脑瘫、唐氏综合征等语言障碍患者，可用于各大医院康复科、儿童医院、各级残联康复机构、各级特殊教育机构、各类儿童康复训练机构等。



[bookmark: _Toc14786][bookmark: _Toc30802][bookmark: _Toc10127]12.全自动微生物质谱系统参数
[bookmark: _Toc30331][bookmark: _Toc25100][bookmark: _Toc5833]一、设备主要用途及基本要求
1、应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定；
2、可进行不同种类的化合物研究，包括蛋白质、核酸、脂质等样本。
[bookmark: _Toc26116][bookmark: _Toc25154][bookmark: _Toc5277]二、技术参数要求
1、质谱仪硬件性能规格要求
1.1 采用直线形不锈钢飞行管，飞行管长度≥1 米；
1.2 具备温度补偿功能；
1.3 检测器：配置 MCP 检测器，检测微通道数≥10 万，保障高分辨率，提供 MCP 检测器生产厂商说明书；
1.4 激光器：采用固体激光器，波长 355nm，频率在 1-2000Hz 且可调，发射次数≥90 亿次
1.5 配备负离子检测模块 ，可进行脂质分析 ，可检测大肠杆菌脂质Am/z1796，相对示值误差≤500ppm；
1.6 前级泵为内置无油隔膜泵，无机油污染，维护时无需添加或更换机油；
1.7 分子泵为复合型涡轮分子泵，具有叶片级和拖拽级，拖拽级≥10L/S,分子泵抽速≥300L/S；
1.8 质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3 × 10-6mbar 以下所需时间≤50s；
1.9 满足应急车载使用：设备需为桌面台式机型，1150mm≤高度≤1370mm。
2、软件系统
2.1 全中文集成软件，支持单界面完成从谱图采集到鉴定报告生成的全流程操作，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换。
2.2 对于布鲁氏菌、脑膜炎奈瑟菌等软件具有高危致病菌标识，提供软件界面截图；
2.3 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图，以辅助对鉴定结果进行判读；
2.4 软件配套专业微生物知识库，包含菌种的形态学、生物特性、核糖体蛋白信息等，支持用户上传形态图，提供软件界面截图。
2.5 能通过智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定。提供系列产品发表的分型相关文章。
3、数据库：
3.1 蛋白指纹图谱数据库：必须具备本地微生物菌种数据库，鉴定菌种≥ 5000 种,包括苛氧菌、厌氧菌、分枝杆菌等传统方法难以鉴定的疑难菌种；
3.2 丝状真菌数据库≥500 种，菌种鉴定属正确率≥95%；
3.3 特色数据库：具备≥20 种以上施万菌数据库；分枝杆菌数据库≥170种；
4、检测性能
4.1 鉴定质量范围：1-500kDa；
4.2 质量分辨率（线性模式）： ≥5000(FWHM)@Angiotensin；
4.3 鉴定灵敏度：1fmol/uL 人纤维蛋白肽 B（信噪比≥10∶1）；
4.4 质量准确度：≤150ppm (外校准)质量准确度：≤100ppm（内校准）；
5、相关试剂耗材：
5.1 配套同品牌微生物质谱基质试剂盒、霉菌样本预处理试剂盒及同品牌校准品，均取得临床注册证或备案凭证；
5.2 霉菌样本预处理试剂盒包含甲酸、乙腈等成分，操作时间≤3 分钟，且取得临床注册证；
5.3 提供蛋白提取试剂盒，采用全自动微生物提取仪进行菌体富集，简化阳性血培养样本前处理工作流程，10 分钟可同时处理≥8 个阳性血培养样本，得到纯净的菌体用于MALDI-TOFMS 质谱鉴定；
5.4 可提供同品牌一次性硅基靶板和重复使用不锈钢靶板，重复性靶板为一体式靶板，具备激光彩印条码；
6、可选配小分子耐药检测研究功能：支持β 内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性，可检测氟康唑、哌拉西林等抗生素，提供省市级仪器检验所出具的检测报告。
三、配置清单
1、微生物鉴定质谱系统主机：1 台；
2、工作站：专用电脑 1 台，Windows10 以上操作系统，3.0GHzCPU 四核处理器，≥16GB，≥1TB 硬盘，液晶显示屏，条码扫描器 1 套；
3、≥5KVAUPS1 台；
4、配备一体式靶板2 块；
5、配套离心机 1 台，移液枪 1 把，超声清洗机 1 台，枪头 1 包，点靶台 1 个。
[bookmark: _Toc29623][bookmark: _Toc3264][bookmark: _Toc16988]四、校准
1.质保期内每年仪器校准一次，并提供检测证书。


[bookmark: _Toc29996][bookmark: _Toc22992][bookmark: _Toc19422]13.血气分析仪产品技术参数
1、实测参数：pH,pCO2,pO2，cCa2+,cCl – ,cK+,cNa+，cGlu,cLac，ctHb,sO2 等参数
2、计算参数：cBase(B)或 ABE，p50，ctO2(B)，D  O2，阴离子间隙 Ag 等计算参数≥48 项
3、方法学：电位测定法、电流测定法、pO2 光学测量和分光光度法
4、进样方式：设备可直接连接样本进样，无需其他插件/连接件/适配器
5、样本体积（全参数）：≥65μl
6、测试速度（全参数）：≤35 秒，每小时≥44 个样本
7、规格/测试数：根据科室需要自由选择，多种测试规格
8、试剂包上机效期≥30 天
9、质控要求：内置自动质控系统和每天至少做3 个水平质控（质控品有注册证）。
10、自动质量管理，可通过自动定标、自动质控以及系统内部检测实时监控整个检测体系和随即发生的错误；全自动、持续、所有相关和必须的检查，保证检测体系处于正常状态，结果精准可靠。
11、数据存储：患者检测结果：≥2000；活动 日志：≥5000；定标日志：≥1000
12、网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis 软件或网络的能力。
13、 自动提供酸碱平衡图，根据血气检测结果对病患做出简单直接判断。


[bookmark: _Toc27409][bookmark: _Toc27334][bookmark: _Toc25416]14.微生物滤膜过滤器（ 自动抽滤机）参数
1.抽滤环境：使用配套带有污染防护盖（含有空气过滤膜）的抽滤杯时，可在一般环境下抽滤；
2.抽滤抽滤流量： ≥1000mL/min（无滤膜阻挡的情况下）；
3.抽滤速度：100mL 自来水≤35 秒内完成；
4.抽滤噪声：≤60dB；
5.真空泵：真空负压≤80Kpa，功率：≤6W×2；
6.输出软管：外径≥10mm，内径≥6mm；
7.杯座卡槽： ≥2 个，杯座卡槽直径： ≥68mm×2 卡槽。


[bookmark: _Toc1874][bookmark: _Toc28835][bookmark: _Toc6038]15.全自动生化分析仪参数
[bookmark: _Toc24701][bookmark: _Toc27965][bookmark: _Toc32240]一、样本处理模块基本参数
1.样本架进样模式≥3 种：顺序、样本架号、条码模式；
2.样本容量：同时装载≥30 个样本架，即≥300 个样本；
3.样本缓冲：样本缓冲能力和样本输出≥290 个样本；
4.处理速度：最大上载与下载速度≥100 架/小时 (≥1000 样本/小时）；
5.急诊样本处理：按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道：按键控制急中急样本输入；
6.急诊样本启动检测能力：在待机、校准质控、维护保养等任意状态下，均可实现 1 分钟针对急诊样本第一试剂加注；
7.条码扫描：支持 CCD 自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型。
[bookmark: _Toc10339][bookmark: _Toc3207][bookmark: _Toc27403]二、生化模块基本参数
1.处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000 测试/小时；ISE 测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE 综合测试≥2400 测试/小时；
2.生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长；
3.检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法；
4.试剂系统： ≥144 个试剂位；具备24 小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃~8℃;
5.最小试剂量： ≤10 μL，0.5 μL 递增，支持 30 分钟内补充试剂后样本自动再检测功能；
6.具有独立的试剂PAD 可分屏显示及控制试剂盘；
7.具有试剂在线装载功能，具有试剂添加量智能预估功能；
8.仪器可同时支持在线分析项目数：≥72 个项目，可支持 1～4 试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂；
9.最小样本量：≤1.5 μL，0.1 μL 递增；
10.样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示；
11.样本针清洗：具有机内样本针超声波清洗功能，具有堵针检测、 自动清洗与再尝试功能；样本针携带污染率≤0.05%
12.样本探针功能：具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能；
13.支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能；
14.支持稀释重测时预设多档稀释倍数；
15.具备前带检测功能；
16.模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级；
17.最小反应体积：≤80ul；
18.反应时间：0~20min42s 内任意设定；
19.比色杯：≥400 个永久石英比色杯，光径 5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换，≥9 阶自动清洗；
20.光学系统：光栅后分光，≥16 个波长，340～850nm，光纤光路传输；
21.吸光度线性范围 0-3.5Abs；
22.温控系统：固体直热，温度控制在 37 °C±0.1 °C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养；
23.环境检测功能：具有水质、大气压力、测量环境中 CO₂浓度监测功能，CO2监测功能可实现修正血清CO2 检测结果；
[bookmark: _Toc2972][bookmark: _Toc27861][bookmark: _Toc31809]三、操作系统参数
1.操作系统：≥23 吋液晶触摸显示屏；
2.软件功能：具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检测和远程诊断、试剂有效期管理能等功能，可汇总、存储、查询病人信息等；
3.网络连接：可单向双向连接外部LIS 软件；
[bookmark: _Toc32373][bookmark: _Toc18444][bookmark: _Toc14446]四、设备校验
1.质保期内每年仪器校准一次，并提供检测证书。


[bookmark: _Toc17770][bookmark: _Toc10384][bookmark: _Toc8435]16.心率变异分析系统技术参数
1.产品适用范围:用于测量患者做静息平衡、深呼吸、Valsalva 动作、站立时的心率和脉搏波速率，分析患者的心率变异性及评估患者的血流状况。
2.测试参数：包含 HR 平均心率、SDNN、pNN50、RMSSD、SDSD 等时域参数，包括VLF 功率、LF 功率、HF 功率、TP 总功率、LF/HF 等频域参数，非线性参数包括SD1、SD2、SD1/SD2。
3.图表分析：图表分析图包括心率趋势图、频谱图、直方图、散点图、ECG 饼状分析图、 自主神经功能七分类图等。
4.信号采集模块：数据采集模块的 LCD 屏尺寸≥10 英寸,可通过锂电池供电，可同步显示患者信息、连接状态、心率等，可调节音量。
5.双通道信号采集模块：可采集心电(ECG)信号和光电体积体积描记（PPG)信号各一组 ；ECG 的心 率测量 范 围 ≥ 30bpm～ 250bpm;呼 吸 率测量 范 围 ≥ 0rpm~ 120rpm；脉率测量范围≥30bpm～250bpm。
6.检测模式:检测模式≥6 种，包括自主功能评估、心率变异(HRV)健康评估、PPG评估、ECG 评估、脉搏波速度分析、量表评估等多种模式可供选择。
7.报告种类：报告种类≥7 种，报告支持分别出具概览报告、自主功能评估报告、 PPG 分析报告、ECG 分析报告、HRV 健康评估报告、脉搏波速度分析报告、量表评估报告。
8.基于心电(ECG)信号和光电体积描记（PPG)信号评估受试者的的身体压力指数、心理压力指数、抗压能力、自主活性、自主神经平衡、心脏稳定性、30/15 比值、 E/I 比值、Valsalva 比值。
9.基于光电体积描记（PPG)信号分析血流状况，包括 APG 类型、射血弹性指数EEI、重博扩张指数DDI、重博弹性指数DEI、增强指数AI、反射指数 RI、硬度指数 SI。
10.ECG 和PPG 数据回放和分析：软件可以对测试过程的ECG 和PPG 数据进行手动和自动地回放。
11.心电波形分析：根据对心电波形的分析，可预测室性和室上性期前收缩及心律不齐出现的次数。
12. 自主功能评估:通过对受试者在静息、深呼吸、Valsalva 和站立状态下的生理信号进行分析，评估静息状态下的自主神经系统所处在的七种状态，评估副交感神经对深呼吸的反应，评估交感神经对 Valsalva 动作的反应和评估自主神经系统对站立的反应。
13. 自主功能评估任务态时长，静息≥3min，深呼吸≥1min，Valsalva≥1min，站立≥2min；静息姿态可选择坐姿或卧姿；站立时长可选择 2min 或者 5min。
14.心率变异分析软件具有病人管理、结果管理、数据统计等功能.
15.数据统计：支持对同一项目下不同患者的结果进行统计对比，也可以对同一患者不同时间的检查结果进行统计对比。
16.软件支持检查数据一键导入导出和患者信息一键导入功能。
17.心率变异分析软件满足 GB/T25000.51 的质量要求和评价要求。
18.数据采集模块生理信号采样频率≥500Hz。
19.传输数据性能要求:软件可通过有线或WiFi 在心率变异分析软件和数据采集软件之间进行传输。
20.心率变异分析软件可扩展升级，可支持连接≥5 个信号采集模块，实现对≥5人同步数据采集、分析、处理，并生成评估报告。
21.测试时间可选 3/5/10/15 分钟和手动模式，病人类型可选成人/儿童。
22.软件带有≥4 种的量表评估,包含汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、疲劳量表(FS-14)、匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)｡
23.数据管理:需采用HTTP服务形式提供接口,数据编码格式为JSON格式,标准的restfulAPI 接口方便调用,使用标准的 OAuth2.0 鉴权确保信息传输安全。
24.设备使用年限： ≥9 年。


[bookmark: _Toc26998][bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc27140]17.离心机
[bookmark: _Toc16490][bookmark: _Toc6449][bookmark: _Toc21389]17.1低速冷冻离心机技术参数

1、交流变频电机驱动
2、压缩机，高效无氟环保制冷剂
3、微电脑控制，触摸键设定参数，液晶屏同步显示设定参数和实时运行参数及运行状态
4、 ≥10 种升、降速率选择，可根据样品特性选择升降速度
5、 ≥10 种工作程序设定，可自由编程离心参数
6、转速、离心力相互设定，同步显示， 自动计算 RCF 值
7、可设定两种计时模式：启动计时、定速计时☆瞬时离心功能，可快速处理样品
8、快速预制冷功能：从室温降到4℃≤6 分钟
9、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，启动后自动锁紧门盖
10、一键电动开门，断电有应急开锁装置
11、内腔底部带排水孔
12、无需专门配平，离心最大允许偏差 30 克
13、运行中可随时更改参数，无需停机
14、有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，有异常会报警停转
15、 吊杯采用专利防脱设计，提篮采用三层插片组合
16、可选配真空管脱帽器，脱帽率：＞95％ ，离心结束有声音提示
17、最高转速： ≥4200rpm
18、最大相对离心力： ≥3826×g
19、转速精度：≤±10rpm
20、转子最大容量：750ml×4
21、噪音：≤60dB
22、定时范围：1sec～99h59min59sec
23、水平转子 750mlx4 圆吊杯一套（最高转速≥4200rpm,最大离心力≥3800xg）；真空采血管x96 三套

[bookmark: _Toc28662][bookmark: _Toc7037][bookmark: _Toc3999]17.2低速离心机

1.交流变频电机驱动；
2.微电脑控制,触摸键设定参数，LCD 液晶同时显示设定参数和实际运行参数及运行状态；
3. ≥10 个升、降速档位选择，可根据样品特性选择升降速度；
4. ≥15 种工作程序设定，可自由编程；
5.转速、离心力相互设定，同步显示， 自动计算 RCF 值；
6.两种计时模式：启动计时和定速计时；
7.瞬时离心功能，可快速处理样品；
8.门盖采用双锁杆设计、磁感应安全门锁，启动后自动锁闭门盖；
9.一键电动开门，断电有应急开锁装置；
10. 目视平衡,无需专门配平，最大偏重≥30 克；
11.运行中可随时更改参数,无需停机；
12.有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，出现异常会报警停转；
13.具备风冷排风设计；
14.提篮采用三层插片式设计；
15.离心结束有声音提示；
16.最高转速：≥6000rpm；
17.最大相对离心力：≥5400×g；
18.转头最大容量： ≥4×500ml；配水平转头：68×真空采血管，配脱帽器；4×250ml；12×50ml；角转头：12× 15ml；酶标板转头：96 孔×2；96 孔×4；
19.转速精度：≤±10rpm；
20.噪音：≤58dB；
21.定时范围：0～99h59min59sec。

合同包7
1.空气消毒机技术参数

1、基本要求
1.1 人机共存；动态消毒机,人机共存使用；
1.2 采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触摸式按键操作，触摸式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，任意设置开关机时间；一键锁定功能，屏幕上显示温度，湿度，PM2.5 数值；
1.3 按键式触控面板，一键式遥控器远程操控；
1.4 提供手动、自动、程控定时工作模式供用户自由选择；用户可自由选择消毒时间段, 自动开机,消毒完成后自动关闭；
1.5 风速可调节；
1.6 智能故障提示； 自动判断风机、等离子体电源是否正常工作；
1.7 可过滤空气中的尘埃及微生物；
1.8 对空气中 自然菌平均的消亡率≥90%,对空气中白葡萄菌杀灭率≥ 99%；
2、主要性能参数
2.1 移动式；
2.2 输入功率：≤150W；
2.3 循环风量： ≥800m3/h；
2.4 噪声：≤60dB（A）；
2.5 工作环境中臭氧残留量：≤0.037mg/m3；
2.6 等离子体密度分布：4.27×1017～5.16×1018m-3；
2.7 消毒后平均菌数：≤100cfu/m3；
2.8 等离子体发生器寿命： ≥30000 小时；
2.9 负离子浓度： ≥2.38×107 个/cm3。



[bookmark: _Toc2831][bookmark: _Toc6223][bookmark: _Toc10836]2.防辐射裙
1）防护服采用多层制作工艺，前面采用四层0.125mmp 进口材料超轻超柔超薄防护材料组合成 0.5mmpb，背面采用二层0.125mmpb 组合0.25mmpb；
2）铅当量：前面≥0.5mmPb，后面及袖子≥0.25mmPb
3）表面面料为防水指数≥1000 的射线防护服专用设计
4）表面材料有≥50 种颜色、图案可供选择。
5）防护衣可根据每位医生的身高腰围肩宽提供量身定做服务。
6）防护衣可提供半袖和无袖选择，一体式和分体式选择。
7）铅衣配备有口袋。
8）每件铅衣绣上医生名字或绣上名字加日期。
9）铅衣选择对人体安全无害的材料，采用优质魔术贴、缝线。

[bookmark: _Toc29602][bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc15653]3.防辐射围领
1）里面由四层≥0.125mmPb 进口材料防护材料组成
2）表面面料为防水指数≥1000
3）铅当量≥0.5mmPb，可提供≥20 种颜色，可按医护人员需求量身定制，每个大领围脖配 1 个棉衬。
[bookmark: _Toc30946][bookmark: _Toc18800][bookmark: _Toc32321]4.铅衣专用衣架
1）墙壁固定式、落地可移动式衣架。
2）可挂≥10 件铅衣。
3）配带移动可刹车静音轮。
4）挂衣架为不锈钢设计。

[bookmark: _Toc32084][bookmark: _Toc16324][bookmark: _Toc13755]5.三联半透明移动式防护屏
1）透明部分采用带防划覆膜高透光率铅玻璃材料。
2）不透明部分内部≥15mm 厚铅复合板，表面为拉丝不锈钢板材料。
3）屏风配有带刹车功能的静音脚轮。
4）屏风尺寸：H1800* (500+900+500)mm±10mm
5）中间一联带铅玻璃尺寸：H600*W900mm±10mm

[bookmark: _Toc1902][bookmark: _Toc3041][bookmark: _Toc19547]6.医用射线防护悬吊屏风
1）悬挂装置由平衡臂、旋转臂和固定座构成；防护屏由透明铅有机玻璃和含铅防护软帘构成。
2）铅有机玻璃尺寸 400mm（高）x600mm（宽）±10mm，铅当量≥0.50mmPb；
3）防护软帘采用超轻、超薄、超柔软型铅橡塑（铅橡胶）防护材料；防护帘尺寸 350mm（高）x600mm（宽） ±10mm，铅当量≥0.50mmPb。
4）平衡臂长 800mm±5mm，旋转臂长 900mm±5mm。
5）防护屏可轻松全方位移动，平衡定位，允许活动最大半径≥1700mm。
6）医用射线防护悬吊屏风与现使用的塔吊匹配，现使用的塔吊为华仁牌HR系列防护吊架。
7） 负责安装。

[bookmark: _Toc31789][bookmark: _Toc16227][bookmark: _Toc28877]7.扫频生物测量仪技术参数
适用范围：用于眼部结构的可视化和断层成像，以及角膜曲率及厚度、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度、人眼角膜直径和眼轴长度的测量，并对拟植入人工晶体优选，人工晶状体度数进行计算
1.光源类型：扫频激光，光源波长： ≥1050nm
2.扫描速度≥3 万次/秒；
3.眼轴长度：14-39mm；
4.角膜曲率半径：5-11mm，前房深度：0.7-8mm， 白-白直径：8-16mm
5.中央角膜厚度：0.2-1.2mm，晶状体厚度：1-10mm，瞳孔大小：1.5mm-9.8mm
6.眼底断层成像范围≥4mm
7.眼轴长度：≤0.01mm，角膜曲率半径： ≤0.01mm，前房深度：≤0.01mm
8. 白-白角膜直径：≤0.1mm，晶体厚度：≤0.01mm，中央角膜厚度： ≤1 μm
9.全景眼底可视化测量模式：可呈现角膜顶点至视网膜层的全程图像，实时显示≥9mm 眼底影像
10.实时固视确认：扫描界面实时显示黄斑中心凹判断固视状态
11.具备全角膜地形图功能，包含：角膜厚度地形图、角膜前/后表面轴向/切向曲率地形图、角膜前/后表面高度地形图、全角膜屈光力分布地形图等功能
12.具备 alpha 角、kappa 角测量功能
13.具备晶状体偏心倾斜量化功能
14.具有全角膜屈光力分布图，可评估视觉质量，直观分析角膜聚焦性；基于角膜光学特性优选人工晶状体软件
15.全角膜地形图测量范围≥6mm
16.全角膜地形图信息点位≥2.5 万点
17.具备高阶相差定量分析功能；具备球差定量分析功能
18.人工晶体常数库： ≥260 种，可自定义添加最新晶体数据；个性化光学人工晶体常数优化功能；人工晶状体计算公式：SRK/T、Holladay1、Haig is、Hoffer®Q、 Kane 等
19.配置：主机 1 套、工作站 1 套（CPU：I7 及以上，内存≥32G，硬盘≥1T，显示器≥32 吋，激光彩色打印机 1 台。）、电动升降桌 1 套。

[bookmark: _Toc21848][bookmark: _Toc9828][bookmark: _Toc13494]8.胰岛素泵技术参数
1、基础率操作系统：24 段系统、48 段系统
2、螺杆复位排气：螺杆自动复位、 自动推进排气、 自动计算剩余药量
3、基础率智能分配：总量快设模式， ≥4 种数据库
4、装药量：≥318U
5、基础率分段类型：6 段、24 段、48 段， ≥3 种可选
6、 日总量限制：0-100U，医生可设 0-210U
7、基础率增幅步长：0.1u、0.01U、0.01U 智能切换
8、胰岛素类型：支持U40 与 U100 浓度胰岛素自动换算
9、基础率设置范围：0.1-4U/H，医生可设 0-31U/H
10、给药精准度误差： ≤±1%
11、大剂量输注方式：立即输注、方波、双波
12、提醒功能类型：测糖提醒、用餐提醒
13、大剂量设置范围：1-21U，医生可设 0.1-88u
14、报警功能类型：阻塞、无信号、低电、低药、无药
15、可调大剂量输注速度
16、可调阻塞报警敏感度
17、具有大剂量预设功能
18、可调低药量报警阈值
19、具有大剂量安全模式
20、具有参数锁定功能
21、具有大剂量向导功能
22、具有键盘保护功能
23、大剂量便捷模式：三餐大剂量预设、一键快捷操作
24、具有参数记忆功能
25、屏幕显示：全中文菜单显示
26、历史回顾内容：基础率、大剂量、 日总量、排气，报警等
27、屏幕亮度：支持自由调整
28、历史回顾数量：≥泵内 10 条，云端无限制
29、安全保护：双 CPU 互检每天数百万次
30、数据传输功能：远程云端传输和近距离蓝牙传输相结合
31、电源：AAA 电池
32、耗材接口：标准鲁尔接口

[bookmark: _Toc20423][bookmark: _Toc1236][bookmark: _Toc26018]9.婴儿辐射保暖台技术参数

1.功率：1000VA±50VA；
2.温控方式：微电脑高精度伺服控温；
3.温控模式：预热，手动等；
4.温控范围：32℃~38℃；温控扩充范围：21℃~38℃;
5.温度显示范围：21℃~42℃;
6.温控精确度：≤0.1℃;
7.床面温度均匀度： ≤2℃;
8.温度显示精确度： ≤0.1℃;
9.温度传感器精确度：≤0.3℃;
10.温度波动范围： ±0.1℃;
11.升温时间：≤41min；
12.设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时 LED 分屏显示；
13.具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能；
14.温度偏差可在前面板修正；
15.具备双 CPU 控制系统、独立热切断装置等多重超温保护；
16.肤温传感器具有防脱落保护装置；
17.婴儿床下置 X 光拍片板，可直接进行 X 光拍片；
18.婴儿床面倾斜：电动倾斜、 ≥±12 °无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸；
[bookmark: _Toc22834]19.LED 照明灯：照明方向、亮度无级可调。


[bookmark: _Toc7894][bookmark: _Toc25049][bookmark: _Toc7253]10.婴儿培养箱技术参数
1.输入功率：≤650VA
2.温度控制方式：双 CPU 高精度伺服控温
3.温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制
4.箱温控温范围：25℃~37℃；37.1℃~38℃
5.肤温控温范围：32℃~37℃；37.1℃~38℃
6.箱温显示范围：10℃~42℃
7.肤温显示范围：10℃~42℃
8.温度波动范围： ±0.5℃
9.婴儿床温度均匀度：≤0.8℃
10.温度显示精度：≤±0.1℃
11.皮肤温度传感器测量精度： ≤±0.3℃
12.加湿方式：蒸汽式加湿方式
13.封闭水箱：旋转式密封水箱，抑制细菌生长
14.湿度显示范围：0%RH～99%RH
15.湿度控制范围：20%RH～90%RH
16.湿度控制精度：≤±10%RH
17.湿度显示精度：≤±5%RH
18.婴儿床倾斜角度： ≥±10 °无级可调
19.箱内噪音：≤45dB（A）
20.升温时间：≤30min
21.具有断电、超温、偏差、传感器故障、缺水、风机故障声光报警和消音、开机自检功能
22.显示方式：箱温、肤温、湿度、计时、加热功率百分比实时 LED 分屏显示
23.具有独立的第二热切断装置
24. ≥37℃温度设定功能
25.蓝光治疗装置
25.1.上蓝光辐照度强弱≥3 档可调
25.2.上蓝光有效表面内的胆红素总辐照度平均值：2000 μW/cm2
25.3.下蓝光有效表面内的胆红素总辐照度平均值：1500 μW/cm2
25.4.下蓝光采用LED 冷光源，具有独立空气循环散热装置
25.5.蓝光波长：425nm～475nm
25.6.采用 LED 大灯珠
26.插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸
27.铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺
28.具有正门独立自锁装置
29.一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用
30.每台设备配置清单：
30.1.主机（恒温罩、控制柜、机箱）、温度设定功能、RS-232 接 口、氧气输入接 口
30.2.输液支架及托盘、底座、超静音脚轮、手轮摇床、蒸汽式加湿装置、肤温传感器
30.3.上蓝光治疗装置、下蓝光治疗装置


[bookmark: _Toc29451][bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc2431]11.牙科综合治疗椅参数
一、工作条件：
1、额定电压：频率：220V，50Hz。
2、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。
3、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。
4、环境温度：1℃~40℃。
5、大气压力：700hPa～1060hPa。
6、内置式地箱，下挂式器械盘。
二、功能参数：
1、配备光纤高速手机 1 支：机头需采用数控加工一体结构，带光快换接头式，具有水路“ 防回吸 ”功能。端面四孔喷雾，接头后置式 LED 光源，配合石英光导棒，光照度≥21000lux，且不会因为高温消毒而衰减，可进行≥131℃高温高压蒸汽灭菌。
2、气动高速手机 1 支：头部规格：标准型。材质及处理方式：机身、头部均采用不锈钢材质，喷砂处理。连接形式：4 孔、快换接头式，具有水路“ 防回吸 ”功能。空载转速：321000rpm~391000rpm。可进行≥131℃高温高压蒸汽灭菌。
3、气动低速手机 1 套：含直、弯机，转速≥20000 转/分钟，可进行≥131℃高温和真空灭菌消毒。
4、三用枪 2 支：可喷水、气、雾，枪头可进行≥131℃高温和真空灭菌消毒。
5、医生操作台：
5.1、全电脑感应触摸式控制键，包括：复位键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键、3 组医生椅位记忆按键（椅位记忆 1、椅位记忆 2、椅位记忆 3，每组可独立设置 3 个记忆椅位）、痰位键、锁屏键、急救位键。
5.2、医生操作台需配有触摸式液晶显示屏，具有系统参数设置键、医生位选择键、管路消毒键、辅助键盘选择键、呼叫铃键，可同步显示冲盂、漱口状态、水杯加热状态；具有故障数字代码显示、当前用户显示等。
5.3、具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置，有效提高医生工作效率。
5.4、具备一键锁屏功能。
5.5、具备一键急救功能。
6、助手操作台：
6.1、多关节旋转式助手架。
6.2、助手位设有感应触摸按键：具有下班位键、 口腔灯键、急救位键、冲盂水键、漱口水键、锁屏键、复位键、痰位键以及牙科椅升、降、俯、仰按键。
6.3、助手单元有≥5个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、升级位 2 个（光固化、洁牙等预留），采用光电开关无接触控制。
6.4、助手操作台上方需设有置物台，承重≥1 千克，配有硅胶垫，可≥131℃高温高压蒸汽灭菌。
7、感应式 LED 口腔灯：
7.1、操作模式： 自动感应。
7.2、 口腔灯控制键位于灯的上部、医生控制台、助手控制台、脚控开关四个位置。
7.3、 口腔灯采用无级调光，光照柔和。
7.4、口腔灯电压：AC12V-24V；功率：≥8W；照度：3000lux-350001ux；色温： ≥1000K；光斑:150X80mm。
7.5、 口腔灯把手方便拉伸、锁定和拆卸，可高温消毒。
8、痰盂：
8.1、一体式碗式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。可向患者位旋转≥10度。
8.2、痰盂可插拔拆装。
8.3、漱口水具有手动出水和感应出水两种方式。
9、器械盘：
9.1、尺寸：400mm（长）X325mm（宽） ±5mm，可承载≥1 千克。配有硅胶垫，可≥131℃高温高压蒸汽灭菌。
9.2、具备感应刹车控制。
9.3、设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。
9.4、一体式五联枪架，预留洁牙机升级位，采用光电开关无接触控制，枪架可旋转≥30 °。
10、主箱体：
10.1、采用注塑工艺，抗黄变设计。主箱体可向外旋转≥90度。
10.2、主箱体有配有≥2 个 USB 数据接 口，可用于手机等电子产品充电。
10.3、主箱体侧门开启方式采用铰链结构，可大角度开启。
10.4、主箱体配有≥3.2 吋液晶感应触摸式显示屏，具有漱口水温度显示，可触摸取水。
11、强、弱吸唾系统：外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网。
12、净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水；加注口外置于主箱体上部。
13、冲盂漱口定量给水自动控制系统：进 口品牌电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。
14、牙科（患者）椅：
14.1、直流电机驱动。
14.2、靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接。
14.3、采用搭扣形式连接的靠背和座垫。
14.4、患者椅具有角度传感器。
14.5、患者椅采用变频防抖技术，牙椅运行平稳。座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动0 °—70 °。
14.6、患者椅运行平稳，启停柔和。牙椅具有水平运动补偿结构，最低椅位：≤370mm，最高椅位：≥700mm。
14.7、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围≥110mm。
14.8、牙科椅承载能力≥110Kg。牙椅皮垫采用皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒。
14.9、双扶手设计，外扶手可上下旋转。
15、脚开关：
15.1、可控制手机转速，实现高速手机干、湿转及吹屑气。
15.2、可控制器械给水。
15.3、可控制椅位的升、降、俯、仰运动、记忆椅位、牙椅复位、牙椅痰位。
15.4、可控制手术灯开启及关闭。
16、全面安全保障控制：
16.1、牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚功能。
16.2、牙椅具有即停功能。
16.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定。
16.4、设置负载短路及过载保护。
16.5、具有第一器械优先功能。
17、全自动管路消毒系统：主箱体内部采用双水瓶设计，一键式全自动管路消毒系统。可实时显示消毒进度， 自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。
18、医生座椅：
18.1、医生椅椅背高度可单独调节、靠背倾斜度可调，给不同体型的医生腰部提供良好的支撑。座垫可在水平面内360 °灵活旋转；医生椅高度可调，最低椅位≤440mm；行程： ≥120mm。
18.2、医生座椅采用五个万向铝合金材质脚轮滚动，座椅框架和底座部分全部采用金属材质。
[bookmark: _Toc30320][bookmark: _Toc22564][bookmark: _Toc18659]12.全自动电脑视野仪参数
1.最大检测范围：≥90 °，检测距离：中心≥30cm；
2.投影面：非球面投射弧面；
3.投射光光源类型： 卤素灯光源或 LED 光源可互换；
4.视标视标亮度：0—10000asb（0-51db）；
5.视标大小：GoldmannⅢ号视标；
6.视标颜色：白色；
7.背景光颜色及亮度：白色≥31.5asb，黄色≥315asb；
8.视标呈现时间：≥200ms（可调）；视标间隔时间：500-2000ms（可调）；
9.静态视野：
（1）阈值测试程序：10-2、24-2、30-2、60-4、macula、鼻侧阶梯；
（2）阈值检测策略：全阈值策略、智能交互式策略、快速智能交互式策略；
（3）阈上值检测程序：中心 40（C-40）程序、中心 64（C-64）程序、中心 76（C-76）程序、中心 80（C-80）程序、中心 88（C-88）程序、周边 60（P-60）程序、鼻侧阶梯程序、全视野 81（FF-81）程序、全视野120（FF-120）、全视野 135（FF-135）程序、全视野 246（FF-246）程序、全视野 102（FF-102）程序；
（4）特殊检测程序：Esterman 单眼、Esterman 双眼、驾驶员单眼150 度水平视野检查、Superior36 检测程序（上半部 36）、Superior36检测程序（上半部 64）。
10.垂直视野≥110 °快速检查；
11.动态视野：
（1）动态程序：标准程序、静点程序、暗点程序、盲点程序、 自定义动态程序；
（2）视标颜色改变：通过光学滤色片实现白色、红色、蓝色三种投射光；
（3）视标亮度控制：通过光学改变透光率控制亮度。
12.有自动眼位识别，大瞳孔眼位识别；
13.固视监测：Heijl/Krakau 盲点检测、头位监测、眼位自动监视、 自动眼位追踪、眼位偏移曲线、眼位偏移报警、瞳孔自动测量额托，腮托自动同步移动；
14.开机自检，并逐一显示自检项目；
15.一键眼中心对位功能，全程语音提示，环境光监测功能；
16.双眼合一报告单模式；
17.软件分析：可信性分析，单多项报告分析，GHT 青光眼半视野分析，青光眼进展分析，VFI 指数分析；
18.软件支持 Dicom3.0 协议，负责接入医院 HIS/PACS 系统。

[bookmark: _Toc30234][bookmark: _Toc3081][bookmark: _Toc26293]13.暗视力检测仪参数
1.全程语音提示功能，智能触摸，ID 卡身份识别
2.视力范围:0.1-0.15(即 4.0-5.2)
3.视力标判断方向:上、下、左、右（采用 landlot 环）
4.刺激光亮度:5700cd/m2土 380cd/m2
5.视标亮度:280cd/m2 ±28cd/m2
6.暗适应视标亮度:0.1cd/m2-0.15cd/m2
7.光刺激时间: ≥30s
8.测试数据可自助显示上传及评判全中文操作界面，可打印检查结果

14.深视力检测仪参数
1.智能触摸屏操作，ID 卡身份识别。
2.移动范围:相对中心连线≥±80mm 杆直径:3mm±0.2mm。杆间距:30mm± 2mm
3.移动速度:50mm/s(测试)25mm/s(练习)
4.背景灯:12V·9W。
5.测试光照度:1000-20001x
6.测试精度:≤±0.1mm。
7.零位校准误差: ≤士 0.1mm。
8.功耗≤140W。
9.全中文操作界面，可打印检查结果

15.电脑非接触眼压计技术参数
1.测量范围：0-60mmHg
2.测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg
3.工作距离：≤11mm
4. 自动检测和显示：R/L（眼别）
5.IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。
6.调整后的眼压值
7.可重复性：眼压测量重复性偏差≤10%
8.测量模式： 自动/手动（可选），两种测量模式
9.拍摄引导：有精确定位系统引导进行对焦测量
10.显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值
11.测量气流量：设有气压选择，气流压力符合国家标准
12.下巴托功能
13.显示器： ≥8.0 英寸，彩色 LED 显示器，触摸屏。

16.电脑角膜验光仪参数
[bookmark: _Toc22695][bookmark: _Toc27699][bookmark: _Toc28114]一、验光仪参数
1.球镜：-25D～+22D（0.12D/0.25D 精度）
2.柱镜：0D~±10D（0.12D/0.25D 精度）
3.轴向：0°~180°（1°或 5°精度）
4.最小瞳孔直径：不小于φ2.0mm
5. 白内障测量模式：具有白内障测量模式
[bookmark: _Toc13692][bookmark: _Toc29659][bookmark: _Toc31036]二、角膜曲率模式
1.角膜曲率半径：5.00mm～10.00mm
2.角膜折射率参数： ≥1.3375
3.角膜屈光参数：67.5D～33.75D
4.角膜散光：0D~±10D
5.角膜散光轴向：0 °至 180 °
[bookmark: _Toc22063][bookmark: _Toc13689][bookmark: _Toc2331]三、其他
1.操作方式：≥8.5 英寸彩色触摸屏以及操纵杆两种操纵模式。
2.模拟眼：配备标准模拟眼
3. 自动测量速度：自动测量模式时，移动位移控制器达到对焦要求时，≤0.15D
4.旋转棱镜测量系统，在瞳孔直径为≤2mm 的情况下仍可保证测量数据的准确和可靠性。
5.可信度分析：当单次测量存在可信性怀疑时，会在单次显示测值左侧给出标记，并在最终结果处给出标记
6.测量结果记录：可记录左右眼各≥10 个测量结果，可记录平子午线角度
7.打印纸切纸方式：自动切纸
8.瞳距测量范围：≥65mm
9.数据传输方式：USB(输入)，RS-232C(输出)，LAN(输出)
10.电源：100-240V 交流



[bookmark: _Toc715][bookmark: _Toc643][bookmark: _Toc19084]	17.肝功能剪切波量化检测仪参数
1.适用范围：包含病毒性肝炎，非酒精性脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝损伤、胆汁淤积性肝病所导致引起的肝纤维化和肝硬化的准确诊断，抗病毒和抗纤维化疗效的动态评估，肝硬化并发症的预测。
2.设计使用年限≥7 年。
3.二维影像功能：具备二维超声影像功能。
4.超声信号显示：支持超声信号实时幅度显示，可选用A 模式或其他符合临床需求的显示模式。
5.测量分析模块：具备测量分析包，支持门静脉宽度、脾长径/短径、脾静脉宽度等测量。脂肪含量测定、纤维硬度测定敏感度、特异性≥85%。
6.配备多功能操作组件，支持参数调节、按键输入、鼠标移动等功能，可选用嵌入式键盘（无需第三方外接）或其他合规键盘形式，确保操作稳定性与便捷性。
7.工作站：内置工作站，负责连接医院 his、PACS 系统。
8.具备硬度检测探头。
9.探头频率自适应调节，自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率。
10.硬度检测探头频率：宽频波，频率范围 1.5MHz-4.8MHz，满足肝纤维化、肝硬化等临床检测需求。
11.剪切波探头传感器直径≤9mm。
12.剪切波探头前端传感器为圆形，宽度≤9mm
13.剪切波频率：50Hz±1Hz；
14.硬度检测探头测量深度范围：15mm-80mm。
15.硬度检测最大值： ≥75kPa。
16.硬度检测最小值：≤1kPa。
17.硬度测量重复性误差≤5%。
18.脂肪衰减参数检测范围：100dB/m-420dB/m。
19.脂肪衰减参数重复性误差≤5%。
20.超声引导探头和硬度检测探头各一把，非融合探头。
21.具备压力监测与过载自动保护功能。
22.病例管理：支持新建、加载、 自动保存、查询、批量删除、打印及上传等。
23.显示终端≥21 英寸,分辨率≥1920×1080p
24.软件自动分析测量结果，能显示患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等，弹性结果图显示测量深度及时间。
25.配置要求：标配主机 1 台、检测探头 1 把、脚踏开关个、超声引导探头 1 把、单元车 1 台、肝功能剪切波量化检测系统软件 1 套、全数字彩超影像模块 1 套、数字化肝纤维诊断模块 1 套、显示器 1 台，且提供院内PACS 系统连接。
[bookmark: _Toc31947][bookmark: _Toc11271][bookmark: _Toc9245]二、商务要求
1.本次所采购全部设备，出厂生产日期须为交货当日起算半年以内全新原厂货品，严禁库存机、翻新机、返修机、样机、过期囤货设备。
2.负责无缝对接医院现有HIS 系统、LIS 系统（包括单向、双向）等，无额外外接口费、对接授权费。费用全含在本次项目报价中。
3.负责所有设备软件终身免费升级，不再产生费用。
4.质保期：本项目整体质保期为三年，其中手术器械质保期为一年。若技术参数对质保期限另有约定，按技术参数要求执行；技术参数约定标准低于国家相关规定的，遵照国家规定执行；技术参数约定标准高于国家相关规定的，以技术参数要求为准。


合同包8  采购需求

一、工程概况
本项目场地位于陕西省榆林市靖边县。建设内容包含：靖边县人民医院本部：血液透析中心改造及改造过程中产生的破损修复。靖边县人民医院河东院区：地下室配电系统设施设备改造：本次对 配 电 室 设 备 进 行 更 换 提 升 更 换 内 容 包 括 ： 干 式 电 力 变 压 器（SCB14-500KVA）2 台；直流屏（GZDW-65AH）2 台；高压开关柜（KYN28型中置式真空）5 台；低压开关柜（GCS 型插拔式）14 台。
三、工程量清单编制依据
1、2025 年《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》、陕西省建设工程费用规则(2025);
2、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、陕西省通用安装工程基价表(2025)、陕西省园林绿化工程基价表(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)、陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)、陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)；
3、材料价格按 2026 年 1 期《靖边县工程造价信息》,靖边县工程造价信息价没有发布的参照榆林市最新一期的信息价，榆林市未发布的参考市场价。
4、财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增信税试点的通知》(财税(2016)36 号)。
四、有关材料、设备、参数和费用的说明
1、专业工程暂估价:无；
2、材料、设备及综合单价暂定价：无；
3、暂列金额：无。
五、其他说明
（一）共性说明：
1、所有砂浆按预拌砂浆、混凝土按预拌商品混凝土计入。
2、材料价格信息价内涉及到的单独运费运距考虑按 10km 考虑。
（二）本工程工程量清单所提供的工程项目其工程特征仅简略表述了主要项目特征,用料及做法，工程量清单计价应与投标须知、合同条款、技术规范、图纸及答疑纪要等文件结合起来查阅与理解，报价时结合技术规范和图纸报价;
（三）预算书是根据设计院提供的图纸、补充说明、答疑纪要以及有关工程量清单计价的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计价原则编制的；
六、工程质量、材料、施工等要求
1、工程质量：合格
七、本工程采用广联达云计价平台 GCCP7.0（7.5000.23.3）。
八、图纸、电子招标书见附件。

[bookmark: _Toc1299]第六章 投标文件格式（合同包1-7）



采购项目编号：


项目名称
合同包

投 标 文 件







                 投 标 人：                   
时    间：                   
[bookmark: _Toc4684][bookmark: _Toc151][bookmark: _Toc22972][bookmark: _Toc3302][bookmark: _Toc18974][bookmark: _Toc532473494][bookmark: _Toc515647803][bookmark: _Toc18694][bookmark: _Toc60929126]目  录

第一部分  身份证明文件
第二部分  资格证明文件
第三部分  商务及技术文件
1、投标函（见投标文件格式一）
2、开标一览表（见投标文件格式二）
3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
4、技术偏离表（见投标文件格式四）
5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
6-1《中小企业声明函》【如适用】（见投标文件格式六）
6-2《投标人监狱企业声明函》【如适用】（见投标文件格式七）
6-3《残疾人福利性单位声明函》【如适用】（见投标文件格式八）
7、符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件【如适用】、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函【如适用】。（见投标文件格式九）
8、符合评分标准要求的技术、商务文件
9、投标方案或技术方案
10、业绩一览表     
11、投标人须知前附表及评审所需的其他文件
12、投标信用承诺书
[bookmark: _Toc6793][bookmark: _Toc9445][bookmark: _Toc23103][bookmark: _Toc21959]
第一部分  身份证明文件
1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。
	法定代表人身份证复印件
（正反面）





投标人（盖公章）：                              
详细通讯地址：                                  
邮 政 编 码 ：                                  
电　　　　话：                                  


注：自然人投标的仅需提供身份证
[bookmark: _Toc60929127]
2、法定代表人（或单位负责人）授权书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        
职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      
邮政编码：                  电话：               

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件
（正反面）
	授权代表身份证复印件
（正反面）


  
 
投标人（盖公章） ：                

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

[bookmark: _Toc60929128][bookmark: _Toc60929129]
3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）



[bookmark: _Toc60929130][bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc21740][bookmark: _Toc18190][bookmark: _Toc10963]
第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；
（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；
（2）投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（并后附开户许可证或基本户信息）（格式要求见附件6-2）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）
（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）
（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）
（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）
（9）如该采购项目专门面向中小企业，供应商的资格证明文件中应提供中小企业声明函。

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。
      2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。



[bookmark: _Toc7005120][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc216582813]6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）
 
[bookmark: _Toc7005121][bookmark: _Ref527015333]6-2  经审计的财务报告

投标人提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

[bookmark: _Toc7005122]或  6-2  递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（后附开户许可证或基本户信息）


[bookmark: _Toc7005123]6-3  依法缴纳税收的证明

说明：
1、投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。
2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。


[bookmark: _Toc7005124]6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：
1、投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

[bookmark: _Toc7005125]
6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


陕西省采购招标有限责任公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。


投标人（盖公章）：                                    
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：              
日    期：     年      月     日



[bookmark: _Toc7005126][bookmark: _Toc60928899][bookmark: _Toc60929131][bookmark: _Toc60928818] 6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：  
我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
特此声明。

投标人（盖公章）：                                      
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  
日    期：     年      月     日

[bookmark: _Toc7005127][bookmark: _Toc60928819][bookmark: _Toc60928900][bookmark: _Toc60929132]







6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明


陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：


投标人名称（盖公章）：                                  
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  
日    期：     年      月     日


[bookmark: _Toc60928901][bookmark: _Toc60928820][bookmark: _Toc7005128][bookmark: _Toc60929133]6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：
我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：                                  
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  
日    期：     年      月     日
[bookmark: _Toc7005129][bookmark: _Toc60929134][bookmark: _Toc60928902][bookmark: _Toc60928821]
[bookmark: _Toc532473497][bookmark: _Toc515647807][bookmark: _Toc22472][bookmark: _Toc1083]6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：
注：按采购清单顺序提供设备医疗器械注册证（非医疗器械管理的写文字说明）、生产厂家资料、产品完授权书整授权链（如有）；

[bookmark: _Toc32209][bookmark: _Toc27708][bookmark: _Toc18732][bookmark: _Toc8731]
第三部分  商务及技术文件
[bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Toc60929136][bookmark: _Toc60928904][bookmark: _Toc515647817][bookmark: _Toc14915][bookmark: _Toc532473505][bookmark: _Toc2041]（投标文件格式一）
[bookmark: _Toc30871][bookmark: _Toc19757][bookmark: _Toc23109][bookmark: _Toc9004]投标函
     
 （采购人或采购代理机构名称）   
根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（  名称  ）提交电子投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（¥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（¥：   元），占投标总价的   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
（4）按照招标文件的规定，在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。
（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。
   
[bookmark: _Toc23473][bookmark: _Toc1266][bookmark: _Toc532473506]      投标人全称（盖公章）：__________________________
地址：__________________________________________
开户银行：______________________________________
账号：__________________________________________
电话：__________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________
[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]                 _____年_____月_____日 

（投标文件格式二）

[bookmark: _Toc1719][bookmark: _Toc60929137][bookmark: _Toc19627][bookmark: _Toc60928905][bookmark: _Toc1755][bookmark: _Toc19802][bookmark: _Toc515647804][bookmark: _Toc532473495][bookmark: _Toc16568][bookmark: _Toc30524]开标一览表

[bookmark: _Hlt520356241]
项目名称：　                采购项目编号： 

	标段（若有）
	投标报价（单位：元）
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：
小写：
	交货期：自本合同签订之日起____日内完成全部交货
	靖边县卫生健康局指定地点
	




投标人（盖公章）：                            
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          
日    期：                           

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
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[bookmark: _Toc60929138][bookmark: _Toc60928906][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc532473507][bookmark: _Toc216582815]（投标文件格式三）

[bookmark: 投标分项报价表][bookmark: _Toc26053][bookmark: _Toc28977][bookmark: _Toc27888][bookmark: _Toc6786]投标分项报价表
[bookmark: _Toc9683]项目编号：
项目名称：

	序号
	采购标的
（设备名称）
	规格
型号
	制造
厂家
	数量（套）
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：         元



投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日    期：                            

[bookmark: _Toc27068][bookmark: _Toc909][bookmark: _Toc19538]

[bookmark: _Toc18086][bookmark: _Toc32220][bookmark: _Toc23275][bookmark: _Toc9383]配置清单

	采购标的
（设备名称）
	配置内容
	规格型号
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	......
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……



投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日    期：                            

[bookmark: _Toc24070]
[bookmark: _Toc24824][bookmark: _Toc12101][bookmark: _Toc10694][bookmark: _Toc6317]专机专用耗材、易损件、零配件清单

	采购标的
（设备名称）
	专机专用耗材、易损件、零配件
	规格型号
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……

	......
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	……
	……



投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日    期：                            
[bookmark: _Toc5460][bookmark: _Toc4943][bookmark: _Toc6758][bookmark: _Toc6408][bookmark: _Toc1850]
节能产品、环境标志产品明细表
项目编号：
项目名称：
	序
号
	产品
名称
	制造
厂家
	规格
型号
	类别
	认证证书
编号
	数
量
	单
价
	总
价

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	

	占总价的百分比（%）
	


说明：
1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。
2、 类别填写：节能产品或环境标志产品。
3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日    期：                            
（投标文件格式四）
[bookmark: _Toc20254][bookmark: _Toc27275][bookmark: _Toc32252][bookmark: _Toc30547][bookmark: _Toc13045][bookmark: _Toc26021][bookmark: _Toc9442][bookmark: _Toc31424][bookmark: _Toc60928909][bookmark: _Toc216582818][bookmark: _Toc23198][bookmark: _Toc60929141][bookmark: _Toc515647821][bookmark: _Toc1980][bookmark: _Toc23][bookmark: _Toc532473510][bookmark: _Toc216582817][bookmark: _Toc20731][bookmark: _Toc21312][bookmark: _Toc515647823][bookmark: _Toc515647820][bookmark: _Toc28959][bookmark: _Toc532473509][bookmark: _Toc532473511][bookmark: _Toc10725][bookmark: _Toc60929140][bookmark: _Toc60928908][bookmark: _Toc22563]技术偏离表-（序号）采购标的（设备名称）
按采购清单内容逐个列表
项目编号：
项目名称：
标段:         
	序号
	采购标的
（设备名称）
	数量
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日    期：                            

注：
1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。
2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确偏离情况，且偏离情况与实际相符，在说明栏中注明证明材料页码。
3.本表后按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明、彩页、官网截图等）

（投标文件格式五）

[bookmark: _Toc20083][bookmark: _Toc23826][bookmark: _Toc10865][bookmark: _Toc13898]商务条款偏离表
项目编号：
项目名称：
标段:        
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	一、合同价款
	
	
	

	
	二、知识产权
	
	
	

	
	三、交货期
	
	
	

	
	四、项目（交货）地点
	
	
	

	
	五、包装要求
	
	
	

	
	六、运输责任
	
	
	

	
	七、付款方式
	
	
	

	
	八、技术保障
	
	
	

	
	九、质量保证
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	


声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日    期：                            
[bookmark: _Toc30976]

[bookmark: _Toc31166][bookmark: _Toc16166][bookmark: _Toc17421][bookmark: _Toc8983]投标产品享受制造商原厂质保承诺书
（采购人）：  
我公司 （投标人名称）  郑重作出如下承诺：
在本项目投标过程中，我公司所提供的全部投标产品，均严格执行制造商原厂质保服务标准，满足招标文件质保期要求，为设备提供终身免费软件升级服务，无任何虚假承诺或违规隐瞒。若我公司成功中标，将在与采购人正式签署本项目合同的同时，提供由投标产品制造商出具的原厂质保承诺书原件，确保质保服务可追溯、可落实，切实保障采购人的合法权益。本承诺具备法律效力，若违反上述承诺，我公司自愿承担由此产生的全部责任及相关损失。
	序号
	采购标的
（设备名称）
	自设备验收合格之日起，各设备全套整机享受原厂质保（年）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


特此声明。

投标人（盖公章）：                                      
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  
日    期：     年      月     日

（投标文件格式六）（如适用）
[bookmark: _Toc21562][bookmark: _Toc27639][bookmark: _Toc29248][bookmark: _Toc10740][bookmark: _Toc10631][bookmark: _Toc19754]中小企业声明函（货物）
（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：

                                                           
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）
[bookmark: _Toc532473512][bookmark: _Toc515647824][bookmark: _Toc10977][bookmark: _Toc11803]
（投标文件格式七）（如适用）
[bookmark: _Toc60929143][bookmark: _Toc60928911][bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc8485][bookmark: _Toc31462][bookmark: _Toc3412]投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　
投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日    期：                            
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）（如适用）

[bookmark: _Toc25399][bookmark: _Toc60928912][bookmark: _Toc30493][bookmark: _Toc6693][bookmark: _Toc26016][bookmark: _Toc60929144][bookmark: _Toc532473513]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


残疾人福利性单位（盖公章）：                        
法定代表人或授权代表（签字或盖章）:                          
日  期：                                           






注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）（如适用）
[bookmark: _Toc30727][bookmark: _Toc29133][bookmark: _Toc24424][bookmark: _Toc1847]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
[bookmark: _Toc13809][bookmark: _Toc11509][bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc28506]《本国产品说明》
	序号
	采购标的
（设备名称）
	规格型号
	数量
	本国产品
	主要产品/技术成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	
	
	是/否
	

	2
	
	
	
	是/否
	

	3
	
	
	
	是/否
	

	4
	
	
	
	是/否
	

	5
	
	
	
	是/否
	

	6
	
	
	
	是/否
	

	7
	
	
	
	是/否
	

	本国产品在产品总成本中占比合计
	


   
供应商名称（盖章）：__________________
日期：  年  月  日
注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。


[bookmark: _Toc2787][bookmark: _Toc5680][bookmark: _Toc26832][bookmark: _Toc17320]
中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

[bookmark: _Toc13426][bookmark: _Toc1610][bookmark: _Toc1383][bookmark: _Toc13962]
符合评分标准要求的技术、商务文件


[bookmark: _Toc11799][bookmark: _Toc22447][bookmark: _Toc155][bookmark: _Toc19569][bookmark: _Toc60929148][bookmark: _Toc60928916][bookmark: _Toc60929149][bookmark: _Toc60928917]投标方案或技术方案
（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）



[bookmark: _Toc27300][bookmark: _Toc60928918][bookmark: _Toc10692][bookmark: _Toc7802][bookmark: _Toc60929150][bookmark: _Toc2788]业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
2、提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。




[bookmark: _Toc60928919][bookmark: _Toc27626][bookmark: _Toc26246][bookmark: _Toc13480][bookmark: _Toc60929151][bookmark: _Toc26027]投标人须知前附表及评审所需的其他文件


[bookmark: _Toc9385]第六章 投标文件格式（合同包8）




招标编号： 


          （项目名称）

投  标  文  件

技 术 部 分





投标人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

       年   月   日
[bookmark: _Toc208427825][bookmark: _Toc5292][bookmark: _Toc208436188][bookmark: _Toc290389786][bookmark: _Toc291488673]
一、施工组织设计

[bookmark: _Toc249761917][bookmark: _Toc301514209][bookmark: _Toc342748440][bookmark: _Toc18323452]1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入的主要施工设备情况、拟配备的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2、施工组织设计除采用文字表述下列项目外，必要时还应附图表说明。
1.施工方案总体说明
2.确保工程质量的技术组织措施
3.确保安全生产的技术组织措施
4.确保文明施工的技术组织措施及环境保护措
5.项目经理部组成人员
6.施工机械配备和材料投入计划
7.施工进度表或施工网络图
8.劳动力安排计划及劳务分包情况表
9.新技术、新产品、新工艺、新材料应用
施工组织设计必须包括上述内容；但不限于上述内容，可扩展。除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表1  拟投入本标段的主要施工设备表
附表2  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表3  劳动力计划表
附表4  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表5  项目管理机构
……
[bookmark: _Toc251353042][bookmark: _Toc251352173][bookmark: _Toc251352790][bookmark: _Toc251676172][bookmark: _Toc249764683][bookmark: _Toc249764879][bookmark: _Toc249791200][bookmark: _Toc249775859][bookmark: _Toc249790839][bookmark: _Toc249343458][bookmark: _Toc360525437][bookmark: _Toc251352659][bookmark: _Toc251576814][bookmark: _Toc249791331][bookmark: _Toc250045049][bookmark: _Toc249791066][bookmark: _Toc251353172]

附表1：拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
( KW )
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc251576815][bookmark: _Toc249764880][bookmark: _Toc251352791][bookmark: _Toc251352660][bookmark: _Toc251353173][bookmark: _Toc251352174][bookmark: _Toc249791201][bookmark: _Toc251353043][bookmark: _Toc250045050][bookmark: _Toc360525438][bookmark: _Toc249790840][bookmark: _Toc249791067][bookmark: _Toc249775860][bookmark: _Toc249343459][bookmark: _Toc251676173][bookmark: _Toc249764684][bookmark: _Toc249791332]附表2：拟配备的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc250045051][bookmark: _Toc249791333][bookmark: _Toc249790841][bookmark: _Toc249764685][bookmark: _Toc251352661][bookmark: _Toc251676174][bookmark: _Toc360525439][bookmark: _Toc249791202][bookmark: _Toc251353174][bookmark: _Toc251353044][bookmark: _Toc249791068][bookmark: _Toc249343460][bookmark: _Toc249775861][bookmark: _Toc249764881][bookmark: _Toc251576816][bookmark: _Toc251352792][bookmark: _Toc251352175]附表3：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc251352662][bookmark: _Toc250045052][bookmark: _Toc251352176][bookmark: _Toc249343461][bookmark: _Toc251352793][bookmark: _Toc249791069][bookmark: _Toc251353175][bookmark: _Toc249791203][bookmark: _Toc249791334][bookmark: _Toc249764882][bookmark: _Toc251676175][bookmark: _Toc360525440][bookmark: _Toc251576817][bookmark: _Toc251353045][bookmark: _Toc249775862][bookmark: _Toc249790842][bookmark: _Toc249764686]


附表4：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
[bookmark: _Toc251353176][bookmark: _Toc251676176][bookmark: _Toc251352177][bookmark: _Toc251576818][bookmark: _Toc360525441][bookmark: _Toc249343462][bookmark: _Toc249791335][bookmark: _Toc249791204][bookmark: _Toc249764687][bookmark: _Toc249775863][bookmark: _Toc249791070][bookmark: _Toc251352794][bookmark: _Toc251352663][bookmark: _Toc249790843][bookmark: _Toc251353046][bookmark: _Toc250045053][bookmark: _Toc249764883]









[bookmark: _Toc249791205][bookmark: _Toc249791071][bookmark: _Toc249764884][bookmark: _Toc251352795][bookmark: _Toc249343463][bookmark: _Toc251353177][bookmark: _Toc249764688][bookmark: _Toc249791336][bookmark: _Toc251352664][bookmark: _Toc360525442][bookmark: _Toc251676177][bookmark: _Toc250045054][bookmark: _Toc249790844][bookmark: _Toc249775864][bookmark: _Toc251576819][bookmark: _Toc251352178][bookmark: _Toc251353047][bookmark: _Toc235704412][bookmark: _Toc235177166][bookmark: _Toc228800047][bookmark: _Toc228770175][bookmark: _Toc229747284][bookmark: _Toc228802112][bookmark: _Toc228800287][bookmark: _Toc228802847][bookmark: _Toc228803379][bookmark: _Toc228802420][bookmark: _Toc228800353]附表5：项目管理机构

[bookmark: _Toc442173550][bookmark: _Toc249761918]（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	职业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	其他
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc442173551][bookmark: _Toc249761919]


（二）主要人员简历表

拟派项目经理和其他人员附身份证、职称证、学历证，资格证书（如有）复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明。以上复印件均加盖投标人红色公章。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目施工
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	








项目经理无在建承诺书
          （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理且无不良记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


特此承诺






投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

          年       月



[bookmark: _Toc11472][bookmark: _Toc208427826][bookmark: _Toc208436189]
二、承包人业绩
	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履约情况
	



	备注
	


注：投标人应根据评审要求后附相关证明材料。





[bookmark: _Toc16072][bookmark: _Toc208427827][bookmark: _Toc208436190]
三、资格审查资料
	[bookmark: _Toc290389791][bookmark: _Toc291488680]投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	







	备注
	1、含企业概况
2、后附（添加附页）：营业执照、投标人及项目经理资质证书、安全生产许可证、相关声明及承诺、招标文件要求的其他相关证件及资料的复印件并加盖单位红章




[bookmark: _Toc30953]资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；
（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；
（2）投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（并后附开户许可证或基本户信息）（格式要求见附件6-2）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）
（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）
（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）
（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）
（9）如该采购项目专门面向中小企业，供应商的资格证明文件中应提供中小企业声明函。

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。
      2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。



6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）
 
6-2  经审计的财务报告

投标人提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（后附开户许可证或基本户信息）


6-3  依法缴纳税收的证明

说明：
1、投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。
2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。


6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：
1、投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。


6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


陕西省采购招标有限责任公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。


投标人（盖公章）：                                    
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：              
日    期：     年      月     日



 6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：  
我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
特此声明。

投标人（盖公章）：                                      
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  
日    期：     年      月     日









6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明


陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：


投标人名称（盖公章）：                                  
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  
日    期：     年      月     日


6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：
我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：                                  
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  
日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：


[bookmark: _Toc18567]中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明
[bookmark: _Toc7005133]
[bookmark: _Toc31196]一、中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1.  (标的名称) ，属于(采购文件中明的所属行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；
2.  (标的名称) ，属于 (采购文件中明的所属行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                  企业名称(盖章):
日期：
                                                    
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）


[bookmark: _Toc30404]二、监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本单位为直接供应商，提供本单位制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　
投标人（盖公章）：                       
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：         
日    期：           

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

[bookmark: _Toc7005134][bookmark: _Toc14597]
             三、残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

投标人（盖公章）：                       
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：         
日    期：

商务标投标文件格式




招标编号：
          （项目名称）

投  标  文  件

商 务 部 分







投标人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

       年   月   日
[bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc208436193][bookmark: _Toc208427830]
一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                 

单位性质：                                                 

地   址：                                                 

成立时间：       年      月      日

经营期限：                        

姓    名：          性别：     年龄：    职务：                

系                                             的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖公章）

日   期：     年     月     日
[bookmark: _Toc208436194][bookmark: _Toc30133][bookmark: _Toc208427831]
二、法定代表人授权委托书
致：陕西省采购招标有限责任公司：
注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）（法人代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的          （项目名称）                        招标活动，全权办理该项目的报名、投标、开标等招标活动中的一切事宜。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
授权期限：自本授权签字之日起，至开标后90日历日。

法定代表人签名：                     被授权人签字：
职         务：                      职        务：
身  份 证 号 ：                      身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）
	[bookmark: _Toc208427832][bookmark: _Toc93364433][bookmark: _Toc129186566][bookmark: _Toc93417076][bookmark: _Toc208436195][bookmark: _Toc93442640][bookmark: _Toc20125845]法定代表人身份证复印件
[bookmark: _Toc93364434][bookmark: _Toc129186567][bookmark: _Toc208427833][bookmark: _Toc208436196][bookmark: _Toc93417077][bookmark: _Toc93442641][bookmark: _Toc20125846]（正反面）
	[bookmark: _Toc93442642][bookmark: _Toc20125847][bookmark: _Toc208427834][bookmark: _Toc208436197][bookmark: _Toc129186568][bookmark: _Toc93417078][bookmark: _Toc93364435]被授权人身份证复印件
[bookmark: _Toc208436198][bookmark: _Toc93364436][bookmark: _Toc93417079][bookmark: _Toc208427835][bookmark: _Toc129186569][bookmark: _Toc93442643]（正反面）




                                               投标人名称（公章）
                                                  年  月  日

[bookmark: _Toc19525][bookmark: _Toc208427836][bookmark: _Toc208436199]
三、投标文件签署授权委托书


本授权委托书声明：我          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。




代  理  人：            性别：    年龄：    

身份证号码：              职务：            

投  标  人：                                

法定代表人：                                

授权委托日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc208427837][bookmark: _Toc208436200][bookmark: _Toc6807]
四、投标函

致：            （招标人名称）
1、根据贵方出售的            （项目名称）     的招标文件，我方经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、技术标准和要求、工程量清单和答疑纪要及其他有关文件后，完全响应招标文件要求。我方愿以(大写)                   人民币，（小写：￥          元，其中措施项目费         元，安全文明施工费         元）的投标报价承包上述工程招标范围内含采购、安装、施工、竣工等所有工作，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。
5、若我方中标，我方保证按投标工期        日历天内完成合同约定的竣工日要求并移交全部工程。
6、我方保证工程质量等级达到           标准（合格/不合格）。
7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
8、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9、我方与本投标函一起，提交了人民币    万元作为投标保证金。
10、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。
11、我方不存在投标人须知中1.4.3规定的投标人不得存在情形。
12、我方所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。如存在虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。
13、本项目委派项目经理是             。
注：投标报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。
投标人：                                 （盖章）
单位地址：                                       
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
邮政编码：         电话：         传真：         
日期：         年      月       日
[bookmark: _Toc208427838][bookmark: _Toc208436201]五、对招标文件和合同条款的承诺
[bookmark: _Toc208427839][bookmark: _Toc208436202]
[bookmark: _Toc16781]（一）商务、合同条款偏离表
项目编号：
项目名称：
	序号
	招标文件商务、合同条款
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	
	建设地点
	
	
	

	
	工期
	
	
	

	
	质量标准
	
	
	

	
	付款比例
	
	
	

	
	质量保修期
	
	
	

	
	投标保证金
	
	
	

	
	投标有效期
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	



投标人（盖公章）：                       
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：         
日    期：         
注：	1. 对完全响应的，在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。
2. 正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。
3. 投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。
4. 在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

[bookmark: _Toc410631184][bookmark: _Toc7005136][bookmark: _Toc416103825][bookmark: _Toc414445775]

[bookmark: _Toc16150]（二）技术偏离表
项目编号：              
项目名称：              
	招标文件条目号
	技术条款要求
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（盖公章）：                       
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：         
日    期：       

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。并在“偏离简述”栏中加以说明。
2.	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。
3.	投标人须按照采购需求逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。
4.	在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


[bookmark: _Toc13994]六、节能、环境标志产品明细表
项目编号：              
项目名称：                                                
	序
号
	产品
名称
	制造
厂家
	规格
型号
	类
别
	认证证书
编号
	数
量
	单
价
	总
价

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币，元）
	

	占磋商响应总价的百分比（%）
	



注：1. 如投标产品为节能、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予价格扣除。
2. 类别填写：节能产品或环境标志产品。
3. 若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库﹝2019﹞19号文）。

投标人（盖公章）：                       
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：         
日    期： 

[bookmark: _Toc26899]七、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括但不限于投标报价汇总表，单位工程造价汇总表，分部分项工程量清单计价表，措施项目清单计价表，规费、税金项目清单计价表，主要材料价格表（表格样式以软件生成格式为准）。工程量清单综合单价分析表（中标后提供）。
已标价工程量清单有注册造价工程师签字并盖执业专用章





[bookmark: _Toc176384096][bookmark: _Toc194095938][bookmark: _Toc200034109][bookmark: _Toc200891363][bookmark: _Toc32764][bookmark: _Toc2396]
投标信用承诺书
[bookmark: _Toc194095939][bookmark: _Toc30349][bookmark: _Toc200034110][bookmark: _Toc14629][bookmark: _Toc165235294][bookmark: _Toc176384097][bookmark: _Toc200891364][bookmark: _Toc149939208]附件1：榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：                     法人代表：
件类型：统一社会信用代码           证件号码：   
承诺有效期限：            
承诺内容：为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：
一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺;
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。
若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
承诺单位：（盖章）             
                       
法定代表人（负责人）签字或盖章：            
                 
法定代表人（负责人）身份证号：            
承诺日期：   年  月  日
注：此承诺书除附在响应文件中还需上传至“信用中国（陕西榆林）”网站供应商自主上报信用承诺书附件（承诺有效期为1年，承诺起始时间为递交响应文件截止之日）。法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。
[bookmark: _Toc149939209][bookmark: _Toc17083][bookmark: _Toc194095940][bookmark: _Toc4685][bookmark: _Toc165235295][bookmark: _Toc200891365][bookmark: _Toc200034111][bookmark: _Toc176384098]
附件2：投标人信用承诺
投标人：                                                                   
统一社会信用代码：                             法人代表：                                  
承诺有效期限：        年      月      日—         年      月      日
在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。
（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。
法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：
                     承诺时间：       年     月      日
[bookmark: _Toc149939210][bookmark: _Toc200034112][bookmark: _Toc194095941][bookmark: _Toc3394][bookmark: _Toc176384099][bookmark: _Toc165235296][bookmark: _Toc15865][bookmark: _Toc200891366]
附件3：投标信用(保证金）承诺书               
项目名称：
投标人：
统一社会信用代码：                               法人代表：                 
在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日



说明：本承诺书效力和作用等同于投标保证金，其有效期与投标有效期一致。



[bookmark: _Toc200034113][bookmark: _Toc200891367][bookmark: _Toc12001][bookmark: _Toc194095942][bookmark: _Toc149939211][bookmark: _Toc893][bookmark: _Toc176384100][bookmark: _Toc165235297]附件4：投标人委托代理人员信用承诺书
在                  项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。
（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日  —        年     月     日
投标人：                                                        
承诺人（签字或盖章）：                 
承诺时间：       年     月     日
[bookmark: _Toc200034114][bookmark: _Toc176384101][bookmark: _Toc20362][bookmark: _Toc17180][bookmark: _Toc200891368][bookmark: _Toc194095943]
提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图

[bookmark: _Toc176384102][bookmark: _Toc200891369][bookmark: _Toc200034115][bookmark: _Toc29448][bookmark: _Toc194095944][bookmark: _Toc16717]
关于信用承诺网上公示的通知及操作指南
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