采购需求
标的名称：泌尿外科、手麻科等手术设备一批采购项目
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、等离子电切设备

	2
	
	1、电切内窥镜2套（常规），要求与等离子主机为同一品牌。

	3
	
	1.1、内窥镜：视向角30°，直径≤4.2mm。

	4
	
	1.1.1、工作长度≥300mm。

	5
	▲
	▲1.1.2、视场中心角分辨力≥3.5C/°。

	6
	
	1.1.3、有效景深范围：3mm～100mm。

	7
	
	1.1.4、显色指数≥90。

	8
	
	1.2、外鞘：≤26Fr，内鞘：≤24Fr。

	9
	
	1.3、操作器：被动式，手术电极行程≥24mm。

	10
	
	1.4、内鞘进水接头，可配合内鞘实施单鞘手术。

	11
	
	2、电切内窥镜1套（细），要求与等离子主机为同一品牌。

	12
	
	2.1、内窥镜，视向角30°。

	13
	
	2.1.1、直径≤3.0mm。

	14
	
	2.1.2、工作长度≥300mm。

	15
	
	2.1.3、显色指数Ra≥90。

	16
	▲
	▲2.1.4、有效景深范围3mm-100mm。

	17
	
	2.1.6、视场角≥80°。

	18
	
	2.2、外鞘：≤22.5Fr，内鞘：≤20.5Fr。

	20
	
	2.4、操作器：被动式，手术电极行程≥23mm。

	21
	
	3、双踏板脚踏开关1个，双踏版

	22
	
	4、等离子体功率源（主机）1台；

	23
	
	4.1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能，一种切割模式，≥三种凝血模式。

	24
	▲
	▲4.2、额定输出频率≥200KHz。

	25
	
	4.3、切割最大输出功率≤240W。

	26
	
	4.4、切割最大功率下额定负载≤200Ω。

	27
	
	4.5、凝血最大输出功率≤120W。

	28
	
	4.6、凝血最大功率下额定负载≤110Ω。

	29
	
	4.7、液晶屏可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等参数。

	30
	
	4.8、具有自动识别双极电极，并自动设定默认功率，并可手动增减与显示。

	31
	
	4.9、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

	32
	
	4.10、具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。

	33
	
	4.11、具有腹腔镜手术模式下双极电凝功能。

	34
	
	5、双极电极2支。

	35
	
	5.1、具有多种电极可选：环状、铲状、梨形电极、杆状等。

	36
	
	5.2、杆状长度≥550mm。

	37
	
	5.3、具有细电切镜配套电极。

	38
	
	6、电切镜专用消毒盒3个和蒸汽灭菌器1台。

	39
	
	二、铥激光手术治疗系统

	40
	▲
	▲1、激光输出方式：连续输出和脉冲输出

	41
	
	2、产品适用范围：泌尿系结石和良性前列腺增生症   

	42
	▲
	▲3、激光中心波长：1940±10nm

	43
	
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK9]4、激光终端最大脉冲功率：≥500W

	44
	▲
	▲5、连续输出最大功率：≥120W可调 

	45
	▲
	▲6、脉冲输出功率：0.5-60W可调  

	46
	
	7、最大脉冲能量：≥6J

	47
	
	8、脉冲输出最大重复频率：≥2200Hz

	48
	▲
	▲9、脉宽范围：0.06-30ms可调  

	49
	
	10、最小脉冲宽度：≤0.06ms  

	50
	
	11、激光设备自带滚轮，无需另配台车

	51
	▲
	▲12、设备应具备水冷冷却方式  

	52
	▲
	▲13、设备厂家有单独的一次性激光光纤注册证，且该光纤可适配该设备（提供注册证证明）

	53
	
	14、设备厂家生产的一次性激光光纤出厂时不可以未经消毒和灭菌，光纤说明书中应明确标明已经环氧乙烷灭菌

	54
	
	1、内窥镜手术刨削器一套，适用于内窥镜手术下对软组织进行绞碎或切除

	55
	
	1.1、主机，能量控制平台，内置负压吸引装置。

	56
	
	1.2、操作手柄(电机)，操作手柄外壳与电机可拆卸分开单独清洁消毒灭菌。

	57
	
	1.3、刨削刀头2套, 刨削刀具最少满足Ø4.8×360mm、Ø4.8×390mm、Ø4.0×360mm、Ø4.0×390mm四种及以上规格可选。

	58
	
	1.4、脚踏开关，档位一：半踩，启动负压吸引；档位二：全踩，保持吸引并启动切割。

	59
	▲
	▲1.5、刨削主机具有智能提示音提示功能，并声音大小可调节，脚踏启动负压吸引时，主机具备吸引功能打开提示音；脚踏启动刀具璇转切割时，主机具备刀具切割工作模拟声音。

	60
	
	1.6、输出转速：≥ 300r/min。

	61
	
	1.7、调速范围：1档～10档可调。

	62
	
	1.8、最大负压值：≥ 80 kPa。

	63
	
	1.9、吸引流量：≥400mL/min。

	64
	
	1.10、电机旋转模式：①单一方向旋转；②往复交替循环旋转。

	65
	
	1.11、空载往复频率：70～110次/min。

	66
	
	1.12、额定负载转矩:：50 mN.m。

	67
	
	[bookmark: OLE_LINK10]1.13、噪音：≤65dB。

	68
	
	1.14、使用期限：≥8年。

	69
	
	2、膀胱内窥镜（粉碎镜）2支，要求与刨削主机为同一品牌。

	70
	
	2.1、视向角0°广角镜，工作长度210 mm±3%。

	71
	
	2.2、插入宽度≤8.0mm、器械通道≥4.9 mm。

	72
	
	2.3、装配及功能要求：膀胱内窥镜与镜鞘安装连接后可360°任意旋转。

	73
	
	3、收集瓶及溢流保护装置，配置两个4L的负压瓶，负压瓶需内置自动防溢流装置。

	74
	
	4、台车，可移动手推台车，满足刨削主机与负压瓶同时存放。

	75
	
	5、电切内窥镜2套（剜除镜），为保证安全及统一售后，要求与刨削主机为同一品牌。

	76
	
	5.1、内窥镜：视向角30°，直径≤4.2mm。

	77
	
	5.1.1、工作长度≥300mm。

	78
	
	5.1.2、有效景深范围：3mm～100mm。

	79
	
	5.2、外鞘：≤26Fr进出水垂直对流。

	80
	
	5.3、内鞘：≤24Fr可360°旋转。

	81
	
	5.4、操作器：被动式，具有光纤通道。

	82
	
	5.5、内鞘进水接头，可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

	83
	
	三、负压吸引装置

	84
	
	1. 医疗废液收集装置罐车容量：≥20L；

	85
	▲
	2. ▲液位计量系统：全量程精度2.5%或50mL；

	86
	
	3. 数码显示屏，可存储数据；

	87
	
	4. 具备电量显示功能； 

	88
	
	5. 具备超液位预警、提醒功能；

	89
	▲
	6. ▲内置锂电池，对接电动排液器自动充电；

	90
	
	7. 清洗液存储位置：内置排液站；

	91
	
	8. 具有进液端溢流保护装置；

	92
	
	9. 负压端具备溢流保护结构；

	93
	
	10. 医疗废液收集装置脚轮锁≥2个；

	94
	
	11. 医疗废液收集装置罐车与电动排液器具有感应系统，自动对接；

	95
	
	12. 具有自动清洗程序：有；

	96
	
	13. 进水管路与排水管路为2个独立管路。

	97
	
	[bookmark: OLE_LINK1]四、无创心输出量测量仪                                         

	98
	
	1. 主要用途
1.1. 无创、连续、实时监测心输出量及相关血流动力学参数。

	99
	
	1.2用于ICU、PICU、NICU、EICU等各类重症部门的液体复苏指导、休克类型快速识别、药代动力学跟踪，以及急救、围手术期、血液透析、心力衰竭、起搏器优化、运动、普通病房监测等。

	100
	
	1.3适用范围：新生儿、儿童、成人（提供医疗器械注册证）

	101
	
	2.测量方法

	102
	▲
	▲无创经胸阻抗法，监测主机自动校准。

	103
	
	3.参数

	104
	
	3.1评估血流-心输出量的参数：

	105
	
	3.1.1每博输出量，监测范围：1～200ml 。

	106
	
	[bookmark: OLE_LINK25]3.1.2体表面积，每博输出量指数，监测范围：0.5～250ml/ m²。

	107
	
	3.1.3 CO 心排量，监测范围：0.1～20 l/min 。

	108
	
	3.1.4 CI(体表面积)心排量指数，监测范围：0.05～250 l/min/ m² 。

	109
	
	3.1.5 HR心率，监测范围：30～250。

	110
	
	3.2评估前负荷-容量的参数：

	111
	
	3.2.1TFC 胸液体容积，监测范围：5～100 。

	112
	
	3.2.2SVV 每搏输出量变异，监测范围：1～50% 。

	113
	
	[bookmark: OLE_LINK11]3.2.3FTC 校正左室射血时间，监测范围：50～900ms。

	114
	
	3.3评估后负荷-血管阻力的参数：

	115
	
	[bookmark: OLE_LINK26]3.3.1SVR 外周血管阻力，监测范围：200-38000dynes/sec / cm⁻⁵。

	116
	
	3.3.2 SVRI(体表面积)外周血管阻力指数，监测范围：200-15000 dynes/sec/cm⁻⁵/m² 。

	117
	
	3.4评估心肌的参数：

	118
	
	3.4.1心肌收缩力指数，监测范围：1～200 。

	119
	
	3.4.2 STR 收缩时间比例，监测范围：0.1～0.9 。

	120
	
	3.4.3 CPI 心脏功能指数，监测范围：0.01～1.0 。

	121
	
	3.4.4 VIC(体重模式) 心肌收缩力指数变异，监测范围：1～50% 。

	122
	
	3.4.5 PEP 预射血期，监测范围：50～200ms 。

	123
	
	3.4.6 LVET 左室射血时间，监测范围：100～400ms。

	124
	
	3.5评估氧供状态的参数：

	125
	
	[bookmark: OLE_LINK27]3.5.1 DO₂输氧量，监测范围：0～1567 。

	126
	
	[bookmark: OLE_LINK28]3.5.2 DO₂I输氧指数，监测范围：0～3000。

	127
	
	3.6.具有决策指南导图、靶向血流动力学管理图、可做被动抬腿实验

	128
	▲
	4.功能
[bookmark: OLE_LINK14]▲4.1. 便携，主机重量≤1000g，有充电电池，满电工作时间≥4小时。

	129
	
	4.2可提示信号强度、起搏器侦测、传感器脱落、电池容量、错误指示。

	130
	
	4.3.传感器数量：≥3个高质量阻抗电极。

	131
	
	4.4测量数据输出时间≤2分钟。

	132
	
	4.5有起搏器模式，可用于携带起搏器患者的心输出量及血流动力学检测。(提供证明材料)

	133
	
	4.6 根据病人信息自动给出个性化正常范围值

	134
	
	4.7测量过程不受体位变化影响；可在患者水肿情况下监测；可在呼吸机条件下监测；操作过程无需人为校正，可抗体动，可配合心脏康复设备做动态监测。

	135
	
	五、自体血液回收机

	136
	
	1、具备≥1个蠕动泵。

	137
	
	2、回收血液类型：红细胞

	138
	
	3、界面显示：高分辨率彩色液晶显示及触摸屏控制，图文数据显示。

	139
	
	4、设备具备打印功能。

	140
	
	5、多种操作模式：自动模式、应急模式、手动模式 。

	141
	
	6、设备处理系统：显示、控制处理反应迅速。

	142
	
	7、内置配套耗材安装指导及常见故障排除指导提示。

	143
	
	8、离心机转速：2000～5600转/分钟，可调整。

	144
	
	[bookmark: OLE_LINK15]9、蠕动泵流量：50～1000毫升/分钟、分级可调，步长≤25毫升/分钟。

	145
	
	10、标准洗涤时间：3～5分钟/周期；

	146
	
	11、红细胞回收率：≥90%

	147
	
	12、回收后血球压积：≥50%

	148
	
	13、抗凝剂（肝素）清除率：≥98%

	149
	
	14、开机自检功能：开机时，仪器检测系统对自身重要部件进行检测，有故障则停止检测，提示用户可能的故障部位，直至故障排除方可进入正常工作程序。

	150
	
	15、记忆功能：正常关机或意外断电时，对当前参数和重要数据进行记忆，再次开机时用户可继续断电前未完成的工作。

	151
	
	16、具备液体容积监测、红细胞血层检测、断流检测、血液洗净度检测、飞溅液体及防护罩锁紧检测功能。

	152
	
	[bookmark: OLE_LINK4]六、可移动手术无影灯

	153
	
	1. 手术灯采用LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≥24个。

	154
	
	2. 手术灯采用超薄三叶型灯头设计，灯头直径≤55cm，厚度≤6cm，带大、小C臂单灯头重量≤9.0Kg。

	155
	
	3. 灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头采用一体化一体化弧面设计。

	156
	
	4. 手术灯灯头≥IPX4防水防尘等级。

	157
	
	5. 照明深度要求：20%光柱深度（大光斑）≥1400mm，60%光柱深度（大光斑）≥900mm。

	158
	
	6. 光斑直径可以调节，满足最小光斑直径d10≤160mm，最大光斑直径d10≥240mm

	159
	
	7. 光斑均匀性：d50/d10 ≥55%。

	160
	
	8. 手术灯深腔照明率≥100%，双遮板无影率≥48%。

	161
	
	9. 显色指数Ra≥96。

	162
	
	10. 显色指数R9≥93。

	163
	
	11. 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m²·lx) 

	164
	
	12. 具有功能操作手柄，能够通过操作手柄实现照度调节。

	165
	
	13. 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。

	166
	
	14.无影灯配有高性能电池。

	167
	
	[bookmark: OLE_LINK5]七、动脉硬化检测系统

	168
	
	功能

	169

	
	1、能对四肢测定下列参数：

	170
	
	（1）同步显示四肢的脉动波形，并进行处理，获得脉搏波传导速度PWV；

	171
	
	（2）四肢血压，臂间压差，腿间压差；

	172
	
	（3）ABI（踝臂指数）。

	173
	
	2、病例查询功能；可按姓名，年龄，门诊号，检查日期

	174
	
	3、多种检测方式供用户选择。

	175
	
	4、病历导入、导出功能：能够生成EXCEL专业表格。

	176
	
	5、报告单：全中文彩色报告单和黑白报告单两种方式选择，报告单可以随时保存成图片格式。

	177
	
	6、中文彩色图文报告系统。

	178
	
	仪器标准配置清单：
[bookmark: OLE_LINK39]1、计算机主机 1台
2、液晶显示器1台
3、打印机1台
4、血压袖带5套
5、ABS推车1台
6、动脉硬化检测软件1套

	179
	
	[bookmark: OLE_LINK16]八、动态血压监测仪

	180
	
	采集盒

	181
	
	1.玻璃面板

	182
	
	2.彩色屏幕显示，显示时间、电池电量、血压测量结果

	183
	
	3.支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取

	184
	
	4.具有防水功能

	185
	
	5.供电要求：直流电源，电池供电

	186
	
	[bookmark: OLE_LINK17]6.数据存储器：闪存储存，可存储≥300组数据

	187
	
	分析软件

	188
	
	1. 能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库

	189
	
	2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

	190
	
	3.可自动删除已读取数据

	191
	
	4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具

	192
	
	5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、等多种分析功能辅助医生分析诊断

	193
	
	6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

	194
	
	7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置

	195
	
	8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表等信息



