### 采购需求

标的名称：泌尿外科、手麻科等手术设备一批采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、等离子电切设备 |
| 2 |  | 1、电切内窥镜2套（常规），要求与等离子主机为同一品牌。 |
| 3 |  | 1.1、内窥镜：视向角30°，直径≤4.2mm。 |
| 4 |  | 1.1.1、工作长度≥300mm。 |
| 5 | ▲ | ▲1.1.2、视场中心角分辨力≥3.5C/°。 |
| 6 |  | 1.1.3、有效景深范围：3mm～100mm。 |
| 7 |  | 1.1.4、显色指数≥90。 |
| 8 |  | 1.2、外鞘：≤26Fr，内鞘：≤24Fr。 |
| 9 |  | 1.3、操作器：被动式，手术电极行程≥24mm。 |
| 10 |  | 1.4、内鞘进水接头，可配合内鞘实施单鞘手术。 |
| 11 |  | 2、电切内窥镜1套（细），要求与等离子主机为同一品牌。 |
| 12 |  | 2.1、内窥镜，视向角30°。 |
| 13 |  | 2.1.1、直径≤3.0mm。 |
| 14 |  | 2.1.2、工作长度≥300mm。 |
| 15 |  | 2.1.3、显色指数Ra≥90。 |
| 16 | ▲ | ▲2.1.4、有效景深范围3mm-100mm。 |
| 17 |  | 2.1.6、视场角≥80°。 |
| 18 |  | 2.2、外鞘：≤22.5Fr，内鞘：≤20.5Fr。 |
| 20 |  | 2.4、操作器：被动式，手术电极行程≥23mm。 |
| 21 |  | 3、双踏板脚踏开关1个，双踏版 |
| 22 |  | 4、等离子体功率源（主机）1台； |
| 23 |  | 4.1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能，一种切割模式，≥三种凝血模式。 |
| 24 | ▲ | ▲4.2、额定输出频率≥200KHz。 |
| 25 |  | 4.3、切割最大输出功率≤240W。 |
| 26 |  | 4.4、切割最大功率下额定负载≤200Ω。 |
| 27 |  | 4.5、凝血最大输出功率≤120W。 |
| 28 |  | 4.6、凝血最大功率下额定负载≤110Ω。 |
| 29 |  | 4.7、液晶屏可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等参数。 |
| 30 |  | 4.8、具有自动识别双极电极，并自动设定默认功率，并可手动增减与显示。 |
| 31 |  | 4.9、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。 |
| 32 |  | 4.10、具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。 |
| 33 |  | 4.11、具有腹腔镜手术模式下双极电凝功能。 |
| 34 |  | 5、双极电极2支。 |
| 35 |  | 5.1、具有多种电极可选：环状、铲状、梨形电极、杆状等。 |
| 36 |  | 5.2、杆状长度≥550mm。 |
| 37 |  | 5.3、具有细电切镜配套电极。 |
| 38 |  | 6、电切镜专用消毒盒3个和蒸汽灭菌器1台。 |
| 39 |  | 二、铥激光手术治疗系统 |
| 40 | ▲ | ▲1、激光输出方式：连续输出和脉冲输出 |
| 41 |  | 2、产品适用范围：泌尿系结石和良性前列腺增生症 |
| 42 | ▲ | ▲3、激光中心波长：1940±10nm |
| 43 |  | 4、激光终端最大脉冲功率：≥500W |
| 44 | ▲ | ▲5、连续输出最大功率：≥120W可调 |
| 45 | ▲ | ▲6、脉冲输出功率：0.5-60W可调 |
| 46 |  | 7、最大脉冲能量：≥6J |
| 47 |  | 8、脉冲输出最大重复频率：≥2200Hz |
| 48 | ▲ | ▲9、脉宽范围：0.06-30ms可调 |
| 49 |  | 10、最小脉冲宽度：≤0.06ms |
| 50 |  | 11、激光设备自带滚轮，无需另配台车 |
| 51 | ▲ | ▲12、设备应具备水冷冷却方式 |
| 52 | ▲ | ▲13、设备厂家有单独的一次性激光光纤注册证，且该光纤可适配该设备（提供注册证证明） |
| 53 |  | 14、设备厂家生产的一次性激光光纤出厂时不可以未经消毒和灭菌，光纤说明书中应明确标明已经环氧乙烷灭菌 |
| 54 |  | 1、内窥镜手术刨削器一套，适用于内窥镜手术下对软组织进行绞碎或切除 |
| 55 |  | 1.1、主机，能量控制平台，内置负压吸引装置。 |
| 56 |  | 1.2、操作手柄(电机)，操作手柄外壳与电机可拆卸分开单独清洁消毒灭菌。 |
| 57 |  | 1.3、刨削刀头2套, 刨削刀具最少满足Ø4.8×360mm、Ø4.8×390mm、Ø4.0×360mm、Ø4.0×390mm四种及以上规格可选。 |
| 58 |  | 1.4、脚踏开关，档位一：半踩，启动负压吸引；档位二：全踩，保持吸引并启动切割。 |
| 59 | ▲ | ▲1.5、刨削主机具有智能提示音提示功能，并声音大小可调节，脚踏启动负压吸引时，主机具备吸引功能打开提示音；脚踏启动刀具璇转切割时，主机具备刀具切割工作模拟声音。 |
| 60 |  | 1.6、输出转速：≥ 300r/min。 |
| 61 |  | 1.7、调速范围：1档～10档可调。 |
| 62 |  | 1.8、最大负压值：≥ 80 kPa。 |
| 63 |  | 1.9、吸引流量：≥400mL/min。 |
| 64 |  | 1.10、电机旋转模式：①单一方向旋转；②往复交替循环旋转。 |
| 65 |  | 1.11、空载往复频率：70～110次/min。 |
| 66 |  | 1.12、额定负载转矩:：50 mN.m。 |
| 67 |  | 1.13、噪音：≤65dB。 |
| 68 |  | 1.14、使用期限：≥8年。 |
| 69 |  | 2、膀胱内窥镜（粉碎镜）2支，要求与刨削主机为同一品牌。 |
| 70 |  | 2.1、视向角0°广角镜，工作长度210 mm±3%。 |
| 71 |  | 2.2、插入宽度≤8.0mm、器械通道≥4.9 mm。 |
| 72 |  | 2.3、装配及功能要求：膀胱内窥镜与镜鞘安装连接后可360°任意旋转。 |
| 73 |  | 3、收集瓶及溢流保护装置，配置两个4L的负压瓶，负压瓶需内置自动防溢流装置。 |
| 74 |  | 4、台车，可移动手推台车，满足刨削主机与负压瓶同时存放。 |
| 75 |  | 5、电切内窥镜2套（剜除镜），为保证安全及统一售后，要求与刨削主机为同一品牌。 |
| 76 |  | 5.1、内窥镜：视向角30°，直径≤4.2mm。 |
| 77 |  | 5.1.1、工作长度≥300mm。 |
| 78 |  | 5.1.2、有效景深范围：3mm～100mm。 |
| 79 |  | 5.2、外鞘：≤26Fr进出水垂直对流。 |
| 80 |  | 5.3、内鞘：≤24Fr可360°旋转。 |
| 81 |  | 5.4、操作器：被动式，具有光纤通道。 |
| 82 |  | 5.5、内鞘进水接头，可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。 |
| 83 |  | 三、负压吸引装置 |
| 84 |  | 1. 医疗废液收集装置罐车容量：≥20L； |
| 85 | ▲ | 2. ▲液位计量系统：全量程精度2.5%或50mL； |
| 86 |  | 3. 数码显示屏，可存储数据； |
| 87 |  | 4. 具备电量显示功能； |
| 88 |  | 5. 具备超液位预警、提醒功能； |
| 89 | ▲ | 6. ▲内置锂电池，对接电动排液器自动充电； |
| 90 |  | 7. 清洗液存储位置：内置排液站； |
| 91 |  | 8. 具有进液端溢流保护装置； |
| 92 |  | 9. 负压端具备溢流保护结构； |
| 93 |  | 10. 医疗废液收集装置脚轮锁≥2个； |
| 94 |  | 11. 医疗废液收集装置罐车与电动排液器具有感应系统，自动对接； |
| 95 |  | 12. 具有自动清洗程序：有； |
| 96 |  | 13. 进水管路与排水管路为2个独立管路。 |
| 97 |  | 四、无创心输出量测量仪 |
| 98 |  | 1. 主要用途 1.1. 无创、连续、实时监测心输出量及相关血流动力学参数。 |
| 99 |  | 1.2用于ICU、PICU、NICU、EICU等各类重症部门的液体复苏指导、休克类型快速识别、药代动力学跟踪，以及急救、围手术期、血液透析、心力衰竭、起搏器优化、运动、普通病房监测等。 |
| 100 |  | 1.3适用范围：新生儿、儿童、成人（提供医疗器械注册证） |
| 101 |  | 2.测量方法 |
| 102 | ▲ | ▲无创经胸阻抗法，监测主机自动校准。 |
| 103 |  | 3.参数 |
| 104 |  | 3.1评估血流-心输出量的参数： |
| 105 |  | 3.1.1每博输出量，监测范围：1～200ml 。 |
| 106 |  | 3.1.2体表面积，每博输出量指数，监测范围：0.5～250ml/ m²。 |
| 107 |  | 3.1.3 CO 心排量，监测范围：0.1～20 l/min 。 |
| 108 |  | 3.1.4 CI(体表面积)心排量指数，监测范围：0.05～250 l/min/ m² 。 |
| 109 |  | 3.1.5 HR心率，监测范围：30～250。 |
| 110 |  | 3.2评估前负荷-容量的参数： |
| 111 |  | 3.2.1TFC 胸液体容积，监测范围：5～100 。 |
| 112 |  | 3.2.2SVV 每搏输出量变异，监测范围：1～50% 。 |
| 113 |  | 3.2.3FTC 校正左室射血时间，监测范围：50～900ms。 |
| 114 |  | 3.3评估后负荷-血管阻力的参数： |
| 115 |  | 3.3.1SVR 外周血管阻力，监测范围：200-38000dynes/sec / cm⁻⁵。 |
| 116 |  | 3.3.2 SVRI(体表面积)外周血管阻力指数，监测范围：200-15000 dynes/sec/cm⁻⁵/m² 。 |
| 117 |  | 3.4评估心肌的参数： |
| 118 |  | 3.4.1心肌收缩力指数，监测范围：1～200 。 |
| 119 |  | 3.4.2 STR 收缩时间比例，监测范围：0.1～0.9 。 |
| 120 |  | 3.4.3 CPI 心脏功能指数，监测范围：0.01～1.0 。 |
| 121 |  | 3.4.4 VIC(体重模式) 心肌收缩力指数变异，监测范围：1～50% 。 |
| 122 |  | 3.4.5 PEP 预射血期，监测范围：50～200ms 。 |
| 123 |  | 3.4.6 LVET 左室射血时间，监测范围：100～400ms。 |
| 124 |  | 3.5评估氧供状态的参数： |
| 125 |  | 3.5.1 DO₂输氧量，监测范围：0～1567 。 |
| 126 |  | 3.5.2 DO₂I输氧指数，监测范围：0～3000。 |
| 127 |  | 3.6.具有决策指南导图、靶向血流动力学管理图、可做被动抬腿实验 |
| 128 | ▲ | 4.功能 ▲4.1. 便携，主机重量≤1000g，有充电电池，满电工作时间≥4小时。 |
| 129 |  | 4.2可提示信号强度、起搏器侦测、传感器脱落、电池容量、错误指示。 |
| 130 |  | 4.3.传感器数量：≥3个高质量阻抗电极。 |
| 131 |  | 4.4测量数据输出时间≤2分钟。 |
| 132 |  | 4.5有起搏器模式，可用于携带起搏器患者的心输出量及血流动力学检测。(提供证明材料) |
| 133 |  | 4.6 根据病人信息自动给出个性化正常范围值 |
| 134 |  | 4.7测量过程不受体位变化影响；可在患者水肿情况下监测；可在呼吸机条件下监测；操作过程无需人为校正，可抗体动，可配合心脏康复设备做动态监测。 |
| 135 |  | 五、自体血液回收机 |
| 136 |  | 1、具备≥1个蠕动泵。 |
| 137 |  | 2、回收血液类型：红细胞 |
| 138 |  | 3、界面显示：高分辨率彩色液晶显示及触摸屏控制，图文数据显示。 |
| 139 |  | 4、设备具备打印功能。 |
| 140 |  | 5、多种操作模式：自动模式、应急模式、手动模式 。 |
| 141 |  | 6、设备处理系统：显示、控制处理反应迅速。 |
| 142 |  | 7、内置配套耗材安装指导及常见故障排除指导提示。 |
| 143 |  | 8、离心机转速：2000～5600转/分钟，可调整。 |
| 144 |  | 9、蠕动泵流量：50～1000毫升/分钟、分级可调，步长≤25毫升/分钟。 |
| 145 |  | 10、标准洗涤时间：3～5分钟/周期； |
| 146 |  | 11、红细胞回收率：≥90% |
| 147 |  | 12、回收后血球压积：≥50% |
| 148 |  | 13、抗凝剂（肝素）清除率：≥98% |
| 149 |  | 14、开机自检功能：开机时，仪器检测系统对自身重要部件进行检测，有故障则停止检测，提示用户可能的故障部位，直至故障排除方可进入正常工作程序。 |
| 150 |  | 15、记忆功能：正常关机或意外断电时，对当前参数和重要数据进行记忆，再次开机时用户可继续断电前未完成的工作。 |
| 151 |  | 16、具备液体容积监测、红细胞血层检测、断流检测、血液洗净度检测、飞溅液体及防护罩锁紧检测功能。 |
| 152 |  | 六、可移动手术无影灯 |
| 153 |  | 1. 手术灯采用LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≥24个。 |
| 154 |  | 2. 手术灯采用超薄三叶型灯头设计，灯头直径≤55cm，厚度≤6cm，带大、小C臂单灯头重量≤9.0Kg。 |
| 155 |  | 3. 灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头采用一体化一体化弧面设计。 |
| 156 |  | 4. 手术灯灯头≥IPX4防水防尘等级。 |
| 157 |  | 5. 照明深度要求：20%光柱深度（大光斑）≥1400mm，60%光柱深度（大光斑）≥900mm。 |
| 158 |  | 6. 光斑直径可以调节，满足最小光斑直径d10≤160mm，最大光斑直径d10≥240mm |
| 159 |  | 7. 光斑均匀性：d50/d10 ≥55%。 |
| 160 |  | 8. 手术灯深腔照明率≥100%，双遮板无影率≥48%。 |
| 161 |  | 9. 显色指数Ra≥96。 |
| 162 |  | 10. 显色指数R9≥93。 |
| 163 |  | 11. 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m²·lx) |
| 164 |  | 12. 具有功能操作手柄，能够通过操作手柄实现照度调节。 |
| 165 |  | 13. 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。 |
| 166 |  | 14.无影灯配有高性能电池。 |
| 167 |  | 七、动脉硬化检测系统 |
| 168 |  | 功能 |
| 169 |  | 1、能对四肢测定下列参数： |
| 170 |  | （1）同步显示四肢的脉动波形，并进行处理，获得脉搏波传导速度PWV； |
| 171 |  | （2）四肢血压，臂间压差，腿间压差； |
| 172 |  | （3）ABI（踝臂指数）。 |
| 173 |  | 2、病例查询功能；可按姓名，年龄，门诊号，检查日期 |
| 174 |  | 3、多种检测方式供用户选择。 |
| 175 |  | 4、病历导入、导出功能：能够生成EXCEL专业表格。 |
| 176 |  | 5、报告单：全中文彩色报告单和黑白报告单两种方式选择，报告单可以随时保存成图片格式。 |
| 177 |  | 6、中文彩色图文报告系统。 |
| 178 |  | 仪器标准配置清单： 1、计算机主机 1台 2、液晶显示器1台 3、打印机1台 4、血压袖带5套 5、ABS推车1台 6、动脉硬化检测软件1套 |
| 179 |  | 八、动态血压监测仪 |
| 180 |  | 采集盒 |
| 181 |  | 1.玻璃面板 |
| 182 |  | 2.彩色屏幕显示，显示时间、电池电量、血压测量结果 |
| 183 |  | 3.支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取 |
| 184 |  | 4.具有防水功能 |
| 185 |  | 5.供电要求：直流电源，电池供电 |
| 186 |  | 6.数据存储器：闪存储存，可存储≥300组数据 |
| 187 |  | 分析软件 |
| 188 |  | 1. 能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库 |
| 189 |  | 2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找 |
| 190 |  | 3.可自动删除已读取数据 |
| 191 |  | 4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具 |
| 192 |  | 5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、等多种分析功能辅助医生分析诊断 |
| 193 |  | 6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 |
| 194 |  | 7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置 |
| 195 |  | 8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表等信息 |