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	1、高温高压密度测量单元：
★1.1 压力控制范围：至少覆盖环境压力~140MPa，压力控制精度：±0.5%FS.，温度控制范围：至少覆盖-10℃~200℃，温度精控制度：≤0.01℃；
⯅1.2 密度测量范围：至少覆盖0~3g/cm3，密度测量准确度：≤0.0001 g/cm3，密度测量分辨率：≤0.00001 g/cm3；
1.3 满足测试的最小样品量不超过2.5mL，测量池材质：金属材质，耐腐蚀高强度哈氏合金。
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	2、动力粘度测量单元：
⯅2.1 测量范围：至少覆盖 0.3~30000mPa.s，温控范围：至少覆盖 -60℃~100℃；
⯅2.2 满足测试最小样品量不超过2.0mL,单次测试即可获得运动粘度、动力粘度、浊点、冰点、密度等数据，运动粘度测量分辨率：≤0.0001 mm2/s，动力粘度分辨率：≤0.0001mPa.s,密度测量分辨率：≤0.00001 g/cm3，粘度重复性：≤±0.1%，密度重复性：≤±0.00005g/cm3，冰点重复性：≤0.5℃，浊点重复性：≤0.5℃。

	3
	
	3、落球粘数测试单元：
⯅3.1 剪切速率测定范围：至少覆盖0.5s-1 ~ 1000 s-1，倾斜度调节范围：至少覆盖15°~ 80°，倾斜度准确度：≤0.1°，倾斜度重复性：≤0.02°，动力粘度测量范围：至少覆盖0.3mPa.s ~ 10000mPa.s，动力粘度测量分辨率：≤0.00001 mPa.s, 动力粘度测试准确度：≤0.5%，动力粘度测试重复性：≤0.1%。
⯅3.2 时间计数分辨率：≤0.001s，时间计数准确度：≤0.05%，控温方式采用环绕式高精度铂尔贴控温系统，温度控制范围：至少覆盖5~100℃，温度控制准确度：≤0.02℃，温度控制精度：≤0.001℃，温度控制重复性：≤0.005℃；
⯅3.3 满足测试最小样品量不超过1.0mL，配备测量覆盖高、中、低粘度的微量粘数测量系统，并提供1.5~1.6mm（覆盖粘度范围0.3~1000 mPa.s），1.7~1.8mm（覆盖粘度范围1000~5000 mPa.s）,2.4~2.5mm（覆盖粘度范围5000~10000 mPa.s）三种规格微径毛细管；
3.4 落球粘数测试单元内置聚合物软件包，用以计算和报告特性粘度、K值、平均摩尔质量等参数，具备聚合物评估功能和聚合物溶剂管理功能；
3.5 落球粘数测试单元耐受酸碱和强极性有机溶剂，滚球采用耐腐蚀镀金材质。
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	4、自动馏分分离单元：
4.1 测试温度最高≥400℃，采用无冷却液半导体控温技术，温度分辨率≤0.1℃，可自定义固定点体积自动修正，配置自动灭火系统；
4.2 采用连续成像光学静态体积检测系统，体积检测分辨率：≤0.01ml，体积检测准确度≤0.1mL，可实现自校准。
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	5、自动闪火测试单元：
5.1 闪火温度最高≥400℃，温度传感器为金属材质，集成温度校准功能，带≥10个温度校准点；
5.2 可针对未知样品提供闪火点快速搜索功能，配置自动灭火系统。
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	6、数据管理与处理平台：
★6.1 需配备数据执行管理软件，支持在多数据接口运行，可连接高温高压测试单元、动力粘度测试单元、落球粘度测试单元、自动馏分分离单元、自动闪火测试单元，一次分析可采集上述测试单元所输出的所有参数指标，实现多参数同步采集与分析，采集刷新频率≤1Hz；
6.2 可根据测试需求设置任意温度点，自动测量并绘制密度-粘度-温度曲线；  
⯅6.3 可实现连续监测≥20000个数据点，可连续检测≥500小时，可选接多种传感器，同时实现对压力、温度、流量、密度、动力粘度、特性粘度、冰点、浊点、馏分、闪点等同步测量。
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	7、配置要求：
7.1、多功能多参数高温高压流体性能分析系统 1套（包含：高温高压密度主机1套，增压装置1套，高压进样装置1套，数显多通道数据监控终端1套，动力粘度测试单元1套，落球粘度测试单元1套，自动馏分分离单元1套，自动闪火测试单元1套，自动联动灭火装置2套，，
粘度测量系统(含1.5~1.6mm、1.7~1.8mm、2.4~2.5mm三种规格微径毛细管） 各1套，镀金滚球300个，循环浴装置2套）
7.2、数据管理与处理平台 1套
7.3、移动工作站（配置要求：Intel U7 255H或以上、64G内存或以上）、激光打印机各1套
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	8、安装技术要求
8.1场地基础承载要求:供货方需根据本次重型仪器整机自重、设备重心分布、配套附属构件总荷载，提供完整设备基础施工图纸、地面荷载验算报告及地面加固技术方案;设备放置区域地面均布承载力不得低于仪器满载总重量1.5倍，局部集中承重点位需满足设备支脚单点承重需求，地面平整度误差≤2mm/m，地面无沉降、空鼓、开裂缺陷;若现场原有地面承载力不满足安装条件，中标单位须免费提供地面加固、承重基座制作全套施工方案并完成施工，所有施工材料、人工、检测费用全部包含在投标总价内。
8.2整机就位、调平与减震安装要求:设备进场就位后，中标单位配备专业高精度水平仪、重型减震调平底座，完成整机多点位调平作业，设备水平度误差控制在0.02mm/m以内;针对重型仪器运行震动、外界地面传导震动问题，配套定制阻尼减震基座、防震垫，隔绝设备运行振动对检测精度的干扰，同时避免设备自重振动破坏建筑地面结构;所有调平、减震组件为原厂标配，不使用简易垫块替代。
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