采购需求

| 序号 | 参数 性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购清单 序号; 货物名称; 数量; 单价; 预算金额（元）; 核心产品. 1; 便携式脑电实验单元; 1; 300000; 300000; √. 2; 眼动轨迹追踪采集单元; 1; 150000; 150000. 3; 智能体征采集单元; 1; 28000; 28000. 4; 在线行为智能调研系统; 1; 60000; 60000. 小计; 538000; /. |
| 2 | 便携式脑电实验单元 | 功能描述：脑电及多生理信号同步采集，捕捉决策过程中的大脑活动模式。支持多人同步、多设备同步。可实时分析脑电时频特征，结合眼动、视频等多模态数据，解析消费者注意力分配、决策偏好及认知反应。 1、▲导联数：单级脑电导联≥64导，生理通道数≥8个双极通道； 2、▲可同时采集心电、眼电（VEOG、HEOG）、皮电、血氧、脉搏、心率等生理参数； 3、▲采样率:≥8000 Hz/导，输入阻抗:≥1GOhms； 4、带宽:DC～2000 Hz, 5、A/D 转换分辨率≥24Bit； 6、共模抑制比:≥110dB； 7、输入噪声:≤2,5uVpp； 8、灵敏度: ≤28nV/bit； 9、输入范围: ≥± 370mV； 10、▲支持升级至128通道，升级后单设备可支持2人同步采集64导联电生理信号，并提供2套独立的GND和REF通道； 11、数据同步：放大器和触发盒可实现无线/有线同步，支持串、并口同步输入输出，事件同步精度≤1ms。触发盒支持声、光、电、按键等多种刺激事件同步； 12、数据传输：WIFI/USB有线传输； 13、电源：内置可充电电池供电；电池支持快充，单次充电可连续工作≥6h； 14、设备可直接接入多模态脑电教学实验系统，并实现脑电、眼动、视频、音频等信号同步导入； 15、支持软件平台通过服务端/客户端互联方式； 16、支持实时脑电时频域特征分析，实时展示各频段多色脑电频谱图，支持多色彩编码，确保高分辨率频谱展示，以揭示不同频率范围内的脑电波活动模式； 17、实现与本次采购的眼动轨迹追踪采集单元等同步 18、支持眼动注视轨迹实时展示，支持实时眼动注视轨迹叠加刺激屏幕展示与注视点坐标波形展示； 19、支持通过系统平台进行头部3D位置实时展示（实时的头部位置3D 坐标与位置波形展示）。 20、支持通过系统平台进行眼动瞳孔直径实时展示（实时双眼瞳孔直径波形展示）； 21、★支持通过配套的128导电极帽，将两台64导便携式脑电实验单元组合使用，合并后系统整体识别并采集为128导数据。 |
| 3 | 眼动轨迹追踪采集单元 | 功能描述：采用遥测暗瞳技术实现双眼追踪。软件支持多范式设计与全流程分析，可提取注视轨迹、瞳孔变化等关键参数，生成热力图与动态分析结果。 1.遥测式； 2.▲采集方式：双眼采集，全视域追踪； 3.▲采样率：≥250Hz（双眼同时采集）； 4.平均精准度：≤0.5°； 5.空间分辨率：≤0.3°； 6.▲3D眼动跟踪算法，自由头动范围：≥25cmx15cm @65cm； 7.屏幕分辨率：≥1920（水平）*1080（垂直）ppi； 8.操作距离：适配50-80cm； 9.刺激呈现设备：可连接笔记本或其他显示设备； 10.摄像头像素：≥200万，≥120Hz； 11.支持室内自然光下进行检测； 12.软件集实验设计、数据采集和数据分析功能于一体； 13.软件可跟随眼动对瞳孔进行追踪；软件可通过相机采集人眼基于特定眼动范式下的运动图像数据，进行实时分析处理，提取出丰富的眼动参数，如：靶点方向、眼跳、第一步眼跳幅度、主眼跳幅度增益、眼跳步数、眼跳峰值速度、潜伏期、空间误差、眨眼、落点误差等参数； 14.软件支持多种多点自动校准模式； 15.软件支持单左眼、单右眼、双眼追踪等多种眼动追踪方式； 16.语言切换，至少支持中英文切换； 17.软件支持多种眼动行为范式； 18.▲软件支持通过D/A转换模块传输眼位置信号，能与Monkey- Logic 等平台交互；支持通过网络传输眼位置数字信号，与 Matlab或第三方软件交互；支持通过串口或并口的方式与第三方脑电进行数据交互与同步。同步时差≤5毫秒； 19.支持眼动数据分析软件，覆盖从基础数据处理到高级可视化的全流程分析需求，适用于心理学实验、临床评估等眼动研究场景，核心功能包含眼动轨迹解析、注视点检测、热力图生成及多维度参数提取。其核心模块与技术功能主要有三方面：一是多范式数据处理系统，支持正向眼动、反向眼动、记忆眼动、双步眼动等传统扫视类眼动任务的数据可视化分析；支持Exploration Eye Movement(EEM)任务可视化分析,可视化呈现注视点轨迹图、注视人力图，支持眼动轨迹动态回放，可提供注视相关的参数（包含：凝视点数量、反应探索评分、注视热力图、眼跳总幅度、眼跳平均幅度、D值等多种注视、扫视眼动参数，以及复合参数）；支持视频类眼动任务可视化分析，支持基于视频的动态注视热力图；支持批量处理与数据管理，支持正向、反向、记忆、双步等经典眼动任务的数据批量处理与导出，包括多个受试者数据批量处理，处理后的数据包括眼动轨迹图、以及相应的眼动参数表。提供开发工具。 |
| 4 | 智能体征采集单元 | 功能描述：用于生理应激与情绪反应的多维度采集监测。同步采集心电、眼电（VEOG、HEOG）、皮电、血氧、脉搏、心率等多项体征，实时记录并存储数据，自动分离事件标记。支持多人同步采集，兼容主流刺激呈现系统。 1.配置多导生理模块，可同时采集心电、眼电（VEOG、HEOG）、皮电、血氧、脉搏、心率等生理参数； 2.支持实时连续或分段采集； 3.被试数据可以实时在线观察并同时存储，支持离线分析； 4.在数据采集过程中所有事件均支持在线和离线自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以分离并导出； 5.记录电极和参考电极可根据实验要求任意选择记录位置； 6.通过触发盒可实现≥10人同步数据采集； 7.可提供实时原始数据API接口和LSL接口GUI软件，支持MATLAB、python、c++环境下的开发工具进行二次开发；开放API接口，支持LSL推流； 8.数据采集软件独立，保证数据可视化的同时记录原始数据，软件兼容E-prime、Presentation、Psychtoolbox等刺激呈现系统； |
| 5 | 在线行为智能调研单元 | 功能描述：支持试次一致性分析、ERP叠加平均等算法，实现数据预处理与可视化。可同步采集与回放多被试体征及行为视频，研究神经与行为数据间的关联。 1.支持试次相干性分析，可评估试次数据的一致性及可信度； 2.支持ERP叠加平均、被试间总平均、时域特征提取（波幅，潜伏期，峰值），可绘制2D、3D地形图； 3.具有常用数据预处理功能，如：滤波、插值坏导、基线矫正、叠加平均、ICA等伪迹去除算法； 4.支持单套软件实时采集和实时显示多名受试者的体征信号数据，支持≥2人多人采集界面分屏显示，支持按照数据名称进行数据回放； 5.支持在线体征（如脑电）信号-视频信号同步记录，可实现行为视频数据和脑电数据同步回放； 6.问卷发布渠道支持自有样本库、匿名作答、连接二维码发布等，支持对被试进行质量控制设置，包括作答次数、历史采纳率、信用分、IP地址限定等，支持对被试进行样本特征限定，如国家、性别、年龄、职业、收入等； |