| 标本配送机器人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能类型 | 名称 | 技术要求 |
| 基础性能 | 机器人尺寸 | ≤1350mm*780mm*550mm（长 *宽 *高）（不含货柜） |
|  | 机器外壳材质 | 钣金材质；表面涂层使用医用油漆 |
|  | 爬坡能力 | ≥8° |
|  | 跨障高度 | ≥20mm |
|  | 越坎宽度 | ≥40mm |
|  | 旋转角度 | 支持原地旋转 |
|  | 转向速度 | ≤60°/s |
|  | 工作环境 | 温度：0~50℃ |
|  |  | 相对湿度：5~95% |
|  | 扬声器 | 数量≥2个 |
|  | 通讯方式 | 支持无公网/4G/5G和医院内网 |
|  | 门禁控制 | 支持门禁控制 |
|  | ▲传感器 | 种类包含但不限于2D激光雷达、3D激光雷达、超声波传感器、深度相机、视觉相机、IMU、舱外存取监控相机、舱内监控相机、RFID、气压计、红外识别相机。（提供产品介绍和设备配置截图） |
|  | 状态指示灯 | ≥3种；包含但不限于网络指示灯、运行指示灯、电量指示灯等。 |
|  | 自重 | ≤150kg |
|  | 载重 | ≥100kg |
|  | 货柜容积 | ≥200L |
|  | 支持前进速度 | 0.8-1.2m/s |
| 导航定位 | 检测障碍物能力 | 探测范围为（0-30）m；扫描角度为360° |
|  | 定位精度 | ≤8mm |
|  | 超声波传感器数量 | ≥4个 |
|  | 2D激光雷达数量 | ≥1个 |
|  | 3D激光雷达数量 | ≥1个 |
| 智能货柜 | 柜门权限控制种类 | ≥2种；包含但不限于IC卡、用户密码等 |
|  | 柜门 | 送药≥4门，送标本≥6门 |
|  |  | 标识：有清晰编号指示 |
|  |  | 位置：机身显示屏同一侧 |
|  | 货舱单元 | 紧急开门装置：智能货柜的每个货舱单元具备紧急开门装置 |
|  |  | 目的地自动识别：智能货柜的每个货舱单元的目的地自动识别 |
|  |  | 收发权限管理；机器人到达目的地后只开相应目的地的舱门 |
|  |  | 拍照取证：机器人收货或者发货时，可以自动进行拍照取证 |
| 安全应急 | 急停开关 | 数量≥1个 |
|  | 急停模式 | 机器人任务执行过程中具备急停模式，恢复之后可继续执行前序任务 |
|  | ▲手动运动控制模式 | 机器人任务执行过程中具备暂停模式，可在一段时间后自行恢复并执行前序任务。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 防碰撞传感器 | 机器人有防碰撞传感器 |
| 电源管理 | 电池容量 | ≥30Ah |
|  | ▲电池循环寿命 | ≥800次，满足服务期间正常使用。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 充电时长 | 由5%电量充至90%电量，充电时间≤3h |
|  | ▲外壳温升 | 机器人持续运行2h，外表最高温升不高于15℃。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 续航时间 | 满载≥13小时 |
|  |  | 空载≥15小时 |
| 人员服务 | 信息化系统 | 需具有与配送业务相匹配的信息化系统 |
| 物流配送机器人 |  |  |
| 功能类型 | 名称 | 技术要求 |
| 基本功能 | 系统专属性 | 系统专为医院物资配送开发 |
|  | 基础模块 | 提供支持医院≥10种应用场景运输需求。（包含但不限于住院药品、检验标本、静配输液、高值耗材、手术室、消供中心等） |
|  | 统计与预警 | 全地图机器人检测功能、操作权限管理功能、自主路径规划功能、操作人员权限管理功能、应用场景设定功能。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
| 设备及资产管理功能 | 设备与权限管理 | 具备运输站点、终端用户权限、院内所运行机器人的管理功能。 |
|  | 资产管理 | 支持对机器人配套物联网设备模块具备管理功能，如智能货柜、门、电梯、通知设备。 |
| 地图及运输路线规划功能 | 实时规划路线 | 支持根据医院运输场景的需求，实时规划合理的运输路线。 |
|  | 地图展示 | 支持后台展示所有涉及到的地图信息。 |
| 业务及资源规划功能 | 排班 | 支持医院运输场景的运输规划和编排，可按星期排班或按照指定日期排班。 |
|  | ▲设置电梯模式 | 支持不同时段为电梯设置不同的工作模式，包括：自动和半自动（人工控制电梯），灵活适配不同医院对电梯的使用要求。（提供配置界面截图） |
|  | 设置收发货类型 | 支持根据运输场景的特点设置不同收发货类型，来满足医院不同场景的运输需求。 |
|  | 软件接口 | 提供软件接口，支持第三方系统接入，满足医院各种运输场景的解决方案。 |
| 订单管理及机器人调度功能 | 多下单模式 | 支持PAD下单、物流机器人屏幕下单和PC端下单等多种订单提交方式。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 多收货点模式 | 支持根据实际运输需求，可自动调度机器人一次发往一个或多个收货点。 |
|  | 设置定时自动任务 | 支持给指定机器人设置定时自动任务，减少人工重复操作。 |
|  | 订单管理 | 支持跟踪订单的分配记录、发货记录、收件记录，并支持订单配送全过程的可视化跟踪。 |
|  |  | 支持通过多种条件进行查询所有订单的功能，可实时导出历史订单的详细信息。支持在任意时间取消未配送完成的订单。 |
|  | 订单插队置顶 | 支持在执行订单列表中，紧急订单插队置顶。 |
|  | 可扩容性 | 为了满足未来机器人设备的扩增，支持根据机器人的投入运行数量进行扩容，数量≥10台。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 资源调度能力 | 多机器人运行时，支持调度机器人排队、会车避让等。 |
|  | 资源整合与分配 | 支持配套门、电梯等物联设备的资源整合、分配功能，保障机器人运输过程高效、有序。 |
| 状态监控功能 | 机器人状态监控 | 支持实时监控所有机器人运行状态及其所在楼层的位置信息；并对机器人的健康状态（电量、网络情况等）、配送状态（订单、位置、绕障/排队/脱困状态等），提供可视化提示信息界面。 |
|  | 车道电梯状态可视化 | 支持对车道资源、电梯资源的占用状态呈现可视化的界面，可实时查看机器人的使用状态。 |
|  | 故障监控体系 | 机器人故障时，支持通过短信和电话通知的方式实时进行报警。 |
| 自动门调度功能 | 过门调度 | 支持接收机器人过门指令，机器人过门过程中，自动门实时响应机器人的过门动作。 |
|  | 防尾随 | 支持机器人采用“防尾随”的方式进入指定区域，即：机器人到达指定的区域门口，可通过电话、门铃或短信的方式向管理人员发送“进门”请求，管理人员确认是机器人后，由管理人员开门，放行机器人进入工作区域。 |
| 电梯控制系统 | 电梯控制功能 | 具备电梯控制功能，电梯可自主接收机器人乘梯需求，完成机器人乘梯任务；机器人进出电梯时，电梯控制系统能保持电梯门处于打开状态；机器人完成乘梯任务，电梯控制系统应自动释放电梯资源，电梯进入待命状态。 |
|  |  | 机器人乘坐电梯期间，电梯控制系统需让电梯与所乘梯机器人保持通讯状态。 |
|  | 乘梯异常处理 | 电梯控制系统具备电梯当前的运行状态监控；机器人在乘梯过程中出现异常，可释放电梯资源；电梯发生异常恢复后，能够重新响应机器人任务规划。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  |  | 机器人乘梯过程中，在非目标楼层被人推出电梯时，机器人及时识别异常，并向后台发出报警。 |
|  | 电梯资源智能分配 | 电梯控制系统支持依据机器人任务、电梯位置状态、电梯楼层信息等关键运行参数自主调度响应乘梯需求；当多台机器人呼叫同一部电梯，不同机器人按照先后次序、依优先等级依次乘坐电梯。 |
| 大数据仪表展示平台 | 机器人使用统计 | 支持全院机器人的应用大数据分析和统计展示。能够显示医院所运行机器人数量，支持按日、月、年统计所有机器人的总工作时长，累计运行时长，累计接单数量，累计配送科室数量。 |
|  |  | 支持按月以图表的方式展示各科室机器人的使用情况。给医院管理人员提供数据支撑。 |
|  |  | 支持展示机器人异常信息及发生时间。 |
|  |  | 支持所有场景下机器人使用时段图。 |
|  | 订单信息展示 | 支持展示所有订单的任务数量，展示关键节点的时间信息，如接单时间、装货时间、卸货时间、签收时间。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 机器人工作状态展示 | 支持展示所有机器人的工作状态，如待命状态、充电状态、运输状态、签收状态、异常状态。 |
|  | 机器人实时位置展示 | 支持实时展示机器人的位置信息。 |
|  | 运输效率展示 | 支持展示平均每个科室的运输时间，图表的形式展示物资运输效率。 |
| 收发货功能 | 一键呼车 | 支持一键呼车，能够根据需要选择不同类型的机器人来运输物资 |
|  | 到站通知 | 发货时，机器人抵达目的后，发出请取出物品提示音。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 提醒警报 | 收货时，如打开的货舱中有多个货箱，操作人员没有全部取完，机器人发出提醒警报。 |
| 自主充电功能 | ▲自主检测充电桩 | 机器人可自主检测充电桩进行自主充电。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 自主返回充电 | 机器人充电时被人推下充电桩或因故脱离充电桩，可以自动再次返回充电。 |
| 运动定位及感知功能 | 自主构建地图 | 支持自主构建业务场景地图 |
|  | ▲常见障碍物识别 | 支持检测到医院常见的病床手推车、轮椅、输液杆、座椅、行人等障碍物，保障运行安全。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 适应强光、黑暗环境 | 机器人能在强光、黑暗等多种复杂环境稳定运行。 |
|  | ▲悬空障碍物识别 | 可识别出悬空物体。（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告，加盖投标人公章） |
|  | 检测反光障碍物 | 能够检测医院常见的高反光障碍物（镜面、不锈钢材质等）、低反光障碍物（黑色材质） |