采购需求
采购包1：
标的名称：车载数字化医用X射线摄影系统
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1 
	
	1. 性能及用途：本机具备数字DR摄影功能，主要对胸部做X射线数字摄影检查，也可以进行头颅、腹部和四肢等部位的DR摄影，适用于：医疗车、体检车、方舱、体检中心等。

	2 
	
	2. 配置：
2.1. 高压发生装置：1套

	3 
	
	2.2. X射线管组件：1只

	4 
	
	2.3. 限束器：1只

	5 
	
	2.4. 球管立柱：1台

	6 
	
	2.5. 平板探测器：1件

	7 
	
	2.6. 胸片架: 1台

	8 
	
	2.7. 采集工作站:1套

	9 
	▲
	3. 高频高压发生器
▲3.1.功率：≥50kW

	10 
	
	3.2输入电源：单项220V，配备电容储能系统。

	11 
	
	3.3.主逆变频率：≥500kHz

	12 
	
	3.4. 摄影
3.4.1.最大摄影管电压：≥150kv

	13 
	▲
	3.4.2. 最大摄影管电流：≥630mA

	14 
	▲
	4.  X射线管组件
▲4.1.阳极热容量：≥300KHU

	15 
	
	4.2. 旋转阳极速度：≥2700rpm

	16 
	
	4.3. 球管焦点：大焦≥1.2mm，小焦≤0.6mm

	17 
	
	4.4.输出功率：大焦点≤50kW ，小焦点≥20kW

	18 
	▲
	5. 平板探测器
▲5.1. 空间分辨率：≥3.7lp/mm

	19 
	
	5.2. 有效探测面积：≥425mm(H)×425mm(V)

	20 
	
	5.3.相素矩阵：≥3040(H)×3036(V)

	21 
	
	5.4.相素大小：≤140μm

	22 
	
	5.5. A/D转换：≥16bit

	23 
	
	6. 胸片架
6.1. 承装探测器的尺寸：17X17英寸

	24 
	
	6.2. 胸片架上下移行程：≥300mm

	25 
	▲
	6.3. 滤线栅：栅焦距180cm，栅比≥10：1

	26 
	
	7. 球管立柱：X射线源组件上下行程：≥300mm

	27 
	
	8. 数字化摄影X射线系统

	28 
	
	8.1. 病历管理：待检查病人搜索；待检查列表刷新；新增患者信息；删除待检查；修改显示信息；常规登记患者；急诊登记患者；已检查病人显示与搜索；删除已检查病历；浏览图像；重新检查；图像归档和刻录；
图像采集：曝光参数设置；曝光指示及报错复位；高压参数设置；患者体型；床台选择；焦点选择；曝光模式选择；修改检查信息；当前检查新增协议；当前检查增加检查项目；

	29 
	
	8.2图像处理：上下翻转；左右翻转；逆时针旋转90°；顺时针旋转90°；任意角度旋转；窗宽窗位；默认窗宽窗位； ROI感兴趣区域窗宽窗位；图像反色；图像拼接；删除当前图像；缩放；高级处理；重置；作废；角度测量；距离测量；点灰度值； ROI放大镜；局部放大镜；图像信息隐藏显示；箭头标记；复制图像；图像粘贴；显示校正；全屏对比；反色对比；图像放大工具；图像缩小工具；自适应显示；实际大小显示；平移图像；左右标记；文本标注；图像裁剪；固定区域裁剪；圆形裁剪；删除标记；

	30 
	
	8.3图像输出：报告编辑；报告打印；图像归档；图像刻录；图像导出；图像打印；自动打印；自定义打印；

	31 
	
	8.4系统管理：系统配置；工作列表配置；存储配置；打印配置；注释信息；工具配置；检查管理；质量管理；用户管理；密码修改；

	32 
	
	8.5配备工作站要求：CPU＞3.0G，处理器＞i5，硬盘＞1T，内存＞16G，≥23寸液晶显示器1台，彩色打印机1台。

	33 
	
	8.6标准DICOM Print 接口，支持多种尺寸胶片打印。

	34 
	
	9.所投产品的平板探测器与球管为进口品牌

	35 
	
	10.防护用品（铅衣、铅帽、铅围裙）≥3套，铅衣架1个

	36 
	
	11.网络对接：实现图文工作站与我院现有影像系统对接，实现传输或通过介质传输。


采购包2：
[bookmark: OLE_LINK2]标的名称：车体改造
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1 
	
	一、旧舱体改造
箱体体检车车体改造（车体长度以实际测量为主）

	2 
	
	1.选择其中2个舱门为整舱的入舱和出舱门，并对其余舱门进行封闭处理，内部固定，焊接锁死。

	3 
	
	2.登舱及出舱门口台阶改造。

	4 
	
	3.对舱内所有隔断，设备，操作平台，储物架等进行拆除，并重新焊接舱内部骨架预埋。

	5 
	
	4.对整车地板进行改造，重新铺设整舱环保材质地板革，材质为PVC塑胶地板革。

	6 
	
	5.对整个舱内饰墙体进行改造，内部铺设环保材质铝塑板墙体。

	7 
	
	6. 对舱顶空调出风口位置进行重新布局，对响应工作区域预留通风出口，实现车内通风及空调制冷系统正常运行且达到国家要求。

	8 
	
	7. 对车外立面进行喷涂改装，按要求喷涂相应标识。

	9 
	▲
	二、铅防护机房改造  
▲1）防护标准：X线防护水平符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）内的要求；

	10 
	▲
	2）防护措施：机房六面采用高密度铅全面防护，防护当量≥3mm/pb，铅板接缝交叠固定，射线照射方向背离X线操作台；

	11 
	▲
	3）推拉铅防护门（达到射线防护要求），带船舱移门锁，操作台一侧设置铅玻璃观察窗；

	12 
	
	4）机房前、后门安装射线警示红灯和电离辐射警示标志；

	13 
	
	5）车载专用X光操作台，安装X光操作台对防护机房对讲系统；

	14 
	
	6）铅房内安装底置空调系统；

	15 
	
	7）铅房内设置视频观察系统1套；

	16 
	
	8）紫外线消毒灯1盏；

	17 
	
	9）DR工作台，实木多层板材结构，柜体与整体效果保持一致；

	18 
	
	10）配备对讲系统。

	19 
	
	三、超声、心电房改造
1.前、后通顶半隔断墙，宽度≤1.2米，高度与内饰顶相配。隔墙内部为钢制骨架焊接，两面木板封闭，骨架空位填接泡棉，预留设备固定预埋及插座、网络接口位置。

	20 
	
	2.检查床，木质板材结构，上部为床铺软垫，下部为带平开门的储物柜，至少2张。

	21 
	
	3.操作台，木质板材结构，顶部为设备操作台面，至少2个。

	22 
	
	4.围帘，隔墙中间固定一套围帘，配合检查床。

	23 
	
	5.设置医生工作椅2套。

	24 
	
	四、妇科检查区  
1.具备独立空间，设置钢制骨架隔墙，木板封闭两面。

	25 
	
	2.隔墙上安装一套平开门。

	26 
	
	3.操作台，木质板材结构，顶部为设备操作台面，下部设置有储物空间。

	27 
	▲
	4.设置医生工作椅1套，配备表面皮质软垫的妇科检查床1套（要求检查床可平放，平时变换为普通检查床使用）。

	28 
	
	五、检查功能区  
1.包含主检区，采血区，眼科工作区，共三套工作台，材质为环保板材。

	29 
	▲
	2.采血区包含50L医用储血冰箱1套（配备车载电源接口）。

	30 
	
	3.眼科检测区设置有电子视力表1套，配备色盲图谱1套；

	31 
	
	4.各功能区均包含医生工作椅2张，高度可调节。

	32 
	▲
	5.多功能检查椅1张、眼底检查镜1台、耳镜2台、鼻部检查镜2套。

	33 
	
	六、电测听室 
1）按照车内空间大小订制，独立双隔音墙技术，多种隔声、隔震、防火材料复合构成，双磁性密封条技术声学性能；供应范围包括：墙体、隔声窗、隔振系统、架承重系统、通风系统等。

	34 
	
	2）配备送风换气系统一套，保证纯音测听室内的空气达到工作要求。

	35 
	
	3）电测听工作台一套，配备有工作站及电测听仪放置位置；

	36 
	▲
	4）车辆电机运行状态下本底噪声≤30dB（A）。

	37 
	
	5）隔音室要求采用 100％环保材料，达到无毒、无味、无辐射要求。

	38 
	
	七、服务设施 
1）衣帽钩；
2）垃圾桶；
3）身高体重称；
4）紫外线消毒灯；
5）饮水机；
6）等待区座椅；
7）整车布置网线及网络端口。

	39 
	
	八、照明设施 
车顶各工作区域安装照明厢灯，符合相关标准。

	40 
	
	九、配电系统 
1.配电箱（包含空气开关、指示灯等）

	41 
	
	2.电源/网线重新布线，相关位置电源插座、网路接口等若干

	42 
	
	3.接地装置（接地钎子、接地线、榔头）

	43 
	
	4.电缆盘(220V)≥50米

	44 
	
	5.系统必须保障车载DR及全车用电

	45 
	
	十、辅料耗材
包含柜子铰链，拉手等五金件，装饰扣，铝型材装饰条，电器压头辅材，固定泡棉，结构、美容胶，螺丝，自攻丝，补色漆料，所提供材料须需为防火材料，配置车载灭火器一个。

	46 
	
	十一、人工、制造费 
包含客户提供设备安装固定，电器设备（包含DR设备，检测仪器设备）人员上装、柜子上车拼接安装，人员工时及项目系统管理等。
车辆运输费 包含车辆运输至指定位置单次费用

	47 
	
	十二、网络端口
包含全车网络端口预留，确保实现与医院现有网络系统数据对接传输。



