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[bookmark: _Toc26252][bookmark: _Toc16667]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc27575]礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目招标公告
项目概况
礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在西咸新区沣西新城沣西国际大厦2号楼2220室获取招标文件，并于 2026年08月28日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：LQGP-BA-2026036
项目名称：礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目
采购方式：公开招标
预算金额：8,000,000.00元
采购需求：
合同包1(礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目):
合同包预算金额：4,000,000.00元
合同包最高限价：4,000,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他医疗设备
	礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目一标段
	1(批)
	详见采购文件
	4,000,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见招标文件
合同包2(礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目):
合同包预算金额：4,000,000.00元
合同包最高限价：4,000,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他医疗设备
	礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目二标段
	1(批)
	详见采购文件
	4,000,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见招标文件
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；
（2）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；    
（4）《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
（5）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
（8）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）；
（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的 通知》（财库〔2021〕20 号）；
（10）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；
（11）关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）；
（12）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库 〔2021〕35 号）；
（13）《陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018 23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财 办采〔2020〕15 号）；
（14）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕 29 号）；
（15）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；
（16）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
合同包2(礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
同合同包（1）
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；
（2）财务状况报告：1）提供经财务审计的2025年财务审计报告（成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2）提供基本存款账户信息及投标文件提交截止时间前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）
（3）税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；（依法不需要缴纳税收的投标人应提供相关证明）
（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）投标人应在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信被执行人，“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/) 未被列入重大税收违法失信主体及在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（7）投标人需具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目采购活动；
（9）法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件；
（10）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证)；
（11）所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
（12）本项目非专门面向中小企业采购。
合同包2(礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目)特定资格要求如下:
同合同包(1)
三、获取招标文件
时间： 2026年08月07日 至 2026年08月13日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）
途径：西咸新区沣西新城沣西国际大厦2号楼2220室
方式：现场获取
售价： 0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2026年08月28日 14时00分00秒 （北京时间）
提交投标文件地点：西咸新区沣西新城沣西国际大厦2号楼2220室
开标地点：西咸新区沣西新城沣西国际大厦2号楼2220室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
获取招标文件时需携带单位介绍信，经办人加盖单位公章的身份证复印件及原件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：咸阳市礼泉县人民医院
地址：礼泉县市政街23号
联系方式：029-35614336
2.采购代理机构信息
名称：陕西中采项目管理有限公司
地址：西咸新区沣西新城沣西国际大厦2号楼2220室
联系方式：029-38990618
3.项目联系方式
项目联系人：高乐
电话：029-38990618
陕西中采项目管理有限公司
2026年08月06日












[bookmark: _Toc17675]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc222740109]投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	礼泉县人民医院

	2
	招标代理机构
	陕西中采项目管理有限公司

	3
	项目名称
	礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	采购预算
	￥8000000.00元

	6
	最高限价
	一标段：￥4000000.00元
二标段：￥4000000.00元
投标报价超出采购预算或招标最高限价情形的，该投标按无效投标处理。

	7
	采购内容
	（具体要求详见第四章采购内容及技术要求）

	8
	是否专门面向
中小企业采购
	否 

	9
	行业划型标准
	本项目属于“其他未列明行业”

	10
	项目地点
	采购人指定地点

	11
	供货周期
	自签订合同之日起30日历天内全部完成
（以项目实际情况为准，并符合甲方实际要求）

	12
	质保期
	终验合格之日起质保2年

	13
	质量要求
及验收标准
	质量要求：达到国家现行技术标准及招标人要求
验收标准：符合国家标准、行业标准及招标人要求

	14
	资格证明文件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
合同包1(礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；
（2）财务状况报告：1）提供经财务审计的2025年财务审计报告（成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2）提供基本存款账户信息及投标文件提交截止时间前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）
（3）税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；（依法不需要缴纳税收的投标人应提供相关证明）
（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）投标人应在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信被执行人，“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/) 未被列入重大税收违法失信主体及在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（7）投标人需具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目采购活动；
（9）法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件；
（10）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证)；
（11）所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
（12）本项目非专门面向中小企业采购。
合同包2(礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目)特定资格要求如下:
同合同包(1)
注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效投标文件处理。 

	15
	是否接受联合体投标
	不接受。      

	16
	投标有效期
	90个日历日（从提交投标文件截止之日算起）

	17
	投标保证金
	本项目不缴纳投标保证金

	18
	备选投标方案和报价
	本项目不接受备选投标方案和多个报价

	19
	签字或盖章要求
	按招标文件格式要求在封面和投标文件中签字和加盖公章

	20
	投标文件份数及要求
	纸质版：正本1份；副本2份。

	
	
	电子版：2份
1）格式要求：提供与纸质投标文件正本一致的PDF格式文件，且盖章、签字处必须扫描并清晰可辨；word版投标文件；
2）电子版表面需标明项目名称、项目编号、投标人名称信息； 
3）载体要求：U盘；
4）随投标文件一起密封或单独密封。

	21
	是否退还投标文件
	不退还

	22
	投标文件提交地点
及截止时间
	时 间：2026年08月28日14时00分00秒（北京时间）
地 点：西咸新区沣西新城沣西国际大厦2号楼2220室

	23
	开 标
	时 间：2026年08月28日14时00分00秒（北京时间）
地 点：西咸新区沣西新城沣西国际大厦2号楼2220室

	24
	采购结果公告
	公示媒介：陕西省政府采购网
公示期限：1个工作日

	25
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，评标委员会推荐排名前三名的投标人为中标候选人。

	26
	履约保证金
	本项目不提交履约保证金

	27
	合同履行过程中
的价格调整
	不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格进行支付，即投标报价标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担。但因法律变化引起的价格调整除外。

	28
	招标代理服务费
	1、以中标价为基准价，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）有关规定，向代理机构一次支付。
2、中标人领取中标通知书之前，向采购代理机构缴纳服务费。

	29
	项目性质
	本项目非专门面向中小企业采购。

	30
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	其他未列明行业

	31
	本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。


















投标人须知
[bookmark: _Toc12272]一、总则
[bookmark: _Toc23499]1、适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目。
1.2参与本次政府采购项目的招标人，招标代理机构、评标委员会、投标人的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc15081]2、名词解释
  2.1“招标人”详见投标人须知前附表。
  2.2“招标代理机构”详见投标人须知前附表。
2.3“评标委员会”指依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.4“投标人”系指符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人。
  2.5“工程”系指投标人为完成本项目所做的建设、辅助工程等建设工程。
  2.6“货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的满足招标文件要求的产品、设备、机械、仪器仪表、包装、备品配件、工具、使用说明以及所有有关的文件和材料。
  2.7“服务”系指招标文件规定投标人须承担的实施内容、技术支持、售后服务以及其他类似的服务。
[bookmark: _Toc22382]3、合格的投标人
3.1 满足“招标公告”资格要求。
  3.2 必须领取招标文件并登记备案，未领取招标文件及未登记备案的潜在投标人均无资格参加本项目投标。
3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.4 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.5 应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。
3.6 如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
3.6.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。
3.6.2 联合体各方均应符合本须知规定。
3.6.3 招标人根据项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
3.6.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同协议作为投标文件的内容提交。
3.6.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议报价总金额的比例。
3.6.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标文件将被认定为无效。
3.7 依据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，投标人信用信息查询具体规定如下：
[bookmark: _Hlk101280670]3.7.1 招标人、招标代理机构在资格审查阶段通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中查询投标人相关信息，并将查询结果随同评审资料一并保存。如投标人出现“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的”情况，将被拒绝参与政府采购活动。
3.8 投标人有《陕西省政府采购领域投标人违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。 
3.9 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 
4、投标文件内容的真实性
[bookmark: _Toc217446047]投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。
5、知识产权
5.1 投标人应保证在本项目使用的任何服务和设备（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
5.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。
5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
6、费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标相关的全部费用，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
7、语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
8、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc28269]二、招标文件
9、招标文件的构成
9.1 招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、评标办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
[bookmark: _Hlk101280656]    （1）招标公告；  
    （2）投标人须知；
    （3）评标办法；
    （4）采购内容及技术要求；
（5）合同格式与主要条款；
（6）投标文件格式；
9.2  投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。
10、招标文件的询问、澄清和修改
10.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构或招标人提出询问。招标代理机构或招标人将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复；询问内容超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，投标人应当向招标人提出。
10.2在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。
10.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在原信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。
11、答疑会或现场考察
本项目无答疑会或现场考察。
12、投标保证金
本项目不缴纳投标保证金。
13、投标有效期
13.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。
13.2 特殊情况下，可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。
三、投标文件
14、投标文件的组成
14.1投标人编写的投标文件组成详见第六章投标文件格式内容。
14.2投标人提供材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。
15、投标报价
15.1 投标报价超过招标文件中规定的采购预算或者最高限价的，将按照无效投标处理。
15.2 投标人须对《采购内容及技术要求》中货物需求和服务要求进行完整报价，招标人及招标代理机构拒绝只对部分货物和服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价及总价。任何有选择的报价将不予接受，每项货物和服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。
15.3 投标报价是完成采购内容并安装调试至使用单位能正常使用的全部费用，包括设备、辅材、运输、仓储、保管、保险、装卸、安装（卸货及安装至各实施学校指定地点）、调试、培训、售后维护服务、验收、利润、相关税费及市场价格风险在内等一切费用。
15.4 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。
16、投标文件的制作和签署
16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
16.2 投标文件的正本须用中文编写，一律采用不褪色的墨水书写或打印，加盖投标人单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。
16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或盖章方为有效。 
16.4 招标人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标文件。
16.5 投标人在投标过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与投标人全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。
16.6 电子版投标文件按“投标人须知前附表”要求制作、密封。
17、备选投标方案
本项目投标人不得递交备选投标方案。
四、投标文件密封、递交及撤回
18、投标文件的装订、密封和标记
18.1 投标文件纸质版装订采用胶装，不得采用活页方式装订。
18.2 纸质版投标文件的正本、副本可以包装在一个封袋中，也可分别密封包装。密封包装袋封皮上均应注明：
（1）正本/副本
（2）项目名称：                      
（3）项目编号：                      
（4）投 标 人：                      （盖章）
（5）法定代表人（单位负责人）或委托代理人：             （签字或盖章）
（6）日    期：                       
18.3 要求所有外层密封袋的封口处均应加贴封条密封，封口及封条应粘贴牢固，并在密封袋封口处加盖投标人公章及法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章。
19、投标文件的递交及拒收 
19.1 投标文件的截止时间及投标地点见本须知前附表的规定。投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标人须知前附表的规定密封后送达投标地点，投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。
19.2 招标代理机构项目接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。
19.3 递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于3个，招标人将报请监督管理机构批准变更采购方式或择日重新组织采购。
19.4 投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：
19.4.1 逾期送达的；
19.4.2 未按照招标文件要求密封或加写标记的；
19.4.3 提交的投标文件与本项目不相符的；
19.4.4 投标人名称与领取招标文件时填写的文件领取登记表中名称不相符的。
20、投标文件的补充、修改和撤回
20.1 投标人在递交投标文件以后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，且以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
20.2 投标人对投标文件的修改、补充和撤回，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改或撤回投标。
20.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc21818]五、开标
21、开标时间和地点
21.1  招标代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间和地点组织开标会议，招标人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
21.2  按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；按本须知规定为无效的投标文件，不予送交评标委员会评审。
22、开标流程
22.1 会议准备：由代理机构工作人员组织招标人、投标人、监督部门相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。
22.2 宣读纪律：开标时间到，招标人或代理机构工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。
[bookmark: _Hlk100257920]22.3 签署承诺：由招标人、招标代理机构及投标人代表共同签署《拒绝商业贿赂承诺书》。 
22.4 开标唱标：开标时，由监标人及各投标人代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后由招标代理机构工作人员当众拆封，并宣读开标一览表中投标人名称、投标报价、供货周期等相关内容。开标时没有启封和唱标的投标文件，不能进入评标程序。
22.5 开标记录：代理机构工作人员对唱标内容进行记录，开标记录表由招标人代表和监督人员签字确认。若投标人代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议。
22.6 会议结束：开标唱标完毕后，代理机构工作人员宣布开标会结束。
22.7 资格审查：开标会结束后，招标人、招标代理机构按招标文件的规定进行资格审查，合格投标人不足3家的，不得评标。 开标会议由招标代理机构主持。
[bookmark: _Toc2349]六、评审
23、评标委员会
23.1 评标委员会严格按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的程序和招标文件规定的人数组成评标委员会。
23.2 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评估和比较，并推荐出3名中标候选人。
23.3 评标委员会与参加投标活动的投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）参加采购活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；
（3）与投标人的法定代表人（单位负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（4）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
23.4 评标委员会的权利与义务及监管制度：
23.4.1 权利：
（1）对政府采购法律制度及相关情况的知情权；
（2）对政府采购项目的独立评审权；
（3）按照规定推荐中标候选人的权利；
（4）按照规定获取评审劳务报酬的权利；
（5）法律、法规规定的其他权利。
23.4.2 义务及监管制度：
（1）评标委员会在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由招标代理机构统一保管，不得记录，复制或者带走任何评审资料；
（2）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（3）及时向财政部门报告评审过程中发现的招标人、招标代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及投标人行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；
（4）维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；
（5）参加由财政部门组织的专题学习、培训；
（6）法律、法规规定的其他义务；
（7）评标委员会应遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的各项监督管理制度。
24、评标办法及落实政府采购政策，详见第三章。
[bookmark: _Toc12595]七、中标
25、定标
  25.1 评标委员会根据评标办法的规定对投标人进行评审排序，推荐中标候选人，形成评审报告。评审报告由评标委员会全体成员签字确认。
  25.2 招标代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送招标人确认。
  25.3 招标人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人，同时复函招标代理机构。招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。
25.4 招标代理机构在接到招标人的中标复函之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公布中标结果。采购结果公告期限为1个工作日。
25.5在公告中标结果的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，招标代理机构将通过邮箱告知未中标投标人的评审最终得分与排序。投标人未提供电子邮件或邮件地址不正确的，招标代理机构不承担任何责任。
26、中标通知书
  26.1  中标人确定之后，招标代理机构将发出《中标通知书》。
  26.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。
[bookmark: _Toc13999]八、合同授予
27、签订合同
27.1 招标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照投标文件和中标人投标文件（包括投标评审中形成的最后报价等补充文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括投标评审中形成的最后报价等补充文件）作实质性修改。
27.2 确定中标人后，中标人因自身原因未按程序签订合同，招标人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，招标人可按评审结果顺序将合同授予第二名中标候选人或重新采购。由此给招标人造成损失的，中标人应予以补偿或者赔偿。
27.3 招标文件、投标文件、中标通知书、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，均为有法律约束力的经济合同组成部分。
27.4 招标人应在规定时限内将政府采购合同报送监管机构备案。
28、履约担保
[bookmark: _Hlk522544593]本项目无履约担保金。
29、中标合同的履约验收
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。招标人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。
九、其他
30、其他情况
30.1 开标会议开始后，出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 投标截止时间结束后，递交投标文件或者经评审的实质性响应招标文件的投标人不足三家的。政府购买服务项目符合（财库〔2015〕124号）的情况除外。
30.2 连续两次进行公开招标活动，因符合投标要求投标人不足3家，经请示政府采购管理部门同意后，可继续进行采购活动。
[bookmark: _Toc4607]30.3 只有1家时，招标人将依法报请本级财政部门批准重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc20338]九、质疑、投诉
[bookmark: _Toc11309631]31、质疑
31.1提出质疑的潜在投标人或投标人应当是参与所质疑项目采购活动的潜在投标人或投标人。投标人对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关政府采购规定办理。
31.2潜在投标人对招标文件条款或技术、商务要求等有异议的，应当按投标人须知10条之规定向招标代理机构提出。
31.3 潜在投标人或投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。
31.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　（2）质疑项目的名称、编号；
　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　（4）事实依据；
　（5）必要的法律依据；
　（6）提出质疑的日期。
　投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。投标人可以委托代理人进行质疑，委托代理人质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应采用财政部颁布的《政府采购投标人质疑函范本》。
31.5质疑函的接收
    （1）质疑函的接收方式：书面形式；
    （2）联系部门：陕西中采项目管理有限公司；
    （3）联系电话：029-38990618高乐；
（4）通讯地址：西咸新区沣西新城沣西国际大厦2号楼2220室；
31.6质疑的提出与答复，执行财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》。
32、投诉
质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
32.1 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
32.2 投诉人应当根据财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。
投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
32.3 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
32.4投诉的提出和处理，执行财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》。
[bookmark: _Toc12518]十、其他
33、招标代理服务费
33.1 中标人在领取《中标通知书》前，须向招标代理机构交纳招标代理服务费。
33.2 招标代理服务费以中标价为基准价，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的有关规定收取。
34、采购政策
34.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行38.1.1、38.1.2、38.1.3条款的价格扣除或加分。)
34.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:
(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。
34.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 
34.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
34.2 落实优先采购节能、环保产品的政策
34.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2.2 对于已列入品目清单的产品类别，招标人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励招标人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
34.2.3 《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。
38.2.4 《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。
34.2.5 “国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
35、关于信用担保、融资的说明
35.1 咸阳市政府采购信用担保及信用融资政策
35.1.1为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，咸阳市财政局制定了《咸阳市财政局关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》，为参与咸阳市市级政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务。投标人在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，投标人违约，开具担保函单位承担连带责任。
35.2 陕西省中小企业政府采购信用融资办法
35.2.1为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。
链接地址：
http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696
35.2.2《操作手册》链接地址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/bzsc/127



[bookmark: _Toc7701][bookmark: _Toc7562][bookmark: _Toc222740127]第三章  评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。
一、资格及符合性检查。
  1、招标人、招标代理机构对投标文件的资格性进行审查：详见本章附件一资格性审查内容。
2、评标委员会对投标文件的符合性进行审查：详见本章附件二符合性审查内容。
3、投标人及投标文件（包含纸质版及电子版）出现下列情况者（但不限于），按无效投标文件处理。
（1）投标人未经过正常渠道获取投标文件或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；
（2）投标人资质的有效性或符合性不符合要求的；
（3）投标文件的格式不符合招标文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；
（4）投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章；
（5）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
（6）投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；
（7）无投标技术方案或投标技术方案不符合要求；
（8）设备技术指标达不到招标文件要求；
（9）投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致（供货周期、付款等项），或附加了招标人难以接受的条件；
（10）规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，投标人提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；
（11）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
（12）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；
（13）投标人在境内参与政府采购活动中有违法违规行为的；
（14）投标报价超出采购预算的；
（15）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（16）其他法律法规规定的情况。
4、通过资格审查和符合性审查的合格投标人不足3家的，不再进行评审。
二、投标文件的澄清与修正
1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2、评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件的，应当以书面形式提出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。
3、投标文件出现下列情况之一者，评标委员会在评审过程中按以下原则修正：
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（5）文字与图表不一致的，以文字为准；
（6）正本与副本不一致的，以正本为准；
（7）投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。 
三、评审价格的确定
对于所有实质性响应的投标人的投标报价按照以下规则进行调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
1、节能产品、环境标志产品政策
1.1 节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。
1.2 若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。
1.3 节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。 
1.4 对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。
1.5 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章，否则不予计分。
2、投标人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评审价计算规则（非专门面向中小企业采购项目执行政策）：
2.1 投标人为非联合体投标的情况：
其评审价=投标报价×（1-10%）；
2.2 投标人为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：
其评审价=投标报价×（1-4%）；
2.3 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
四、核心产品要求（本项目为综合评分法）
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得入围单位推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
五、投标文件的比较和评价
1、评标委员会应按照招标文件中规定的评审方法和标准，对所有实质性响应的投标人所递交的投标文件进行综合比较与评价。
2、投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求投标人在开标现场合理时限内提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3、综合评分法详见本章附表三。
4、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同投标人的投标文件相互混装。
六、评审结果
1、评标委员会各评委独立评分，汇总全体评标委员会对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2、评标委员会成员评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评标委员会成员的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，各种数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。
3、评标委员会完成评审后，向招标人提交书面评审报告。

附件一：资格性审查内容
	序号
	资格项
	评审内容
	评审合格
标准

	1
	有效的主体
资格证明
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；
	合法有效

	2
	财务状况
（三种形式的资料提供任何一种）
	1）提供经财务审计的2025年财务审计报告（成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2）提供基本存款账户信息及投标文件提交截止时间前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）
	合法有效

	3
	税收缴纳
证明
	提供投标文件提交截止时间六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；（依法不需要缴纳税收的投标人应提供相关证明）
	合法有效

	4
	社保资金缴纳证明
	提供投标文件提交截止时间六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）
	合法有效

	5
	无重大违法
记录声明
	投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	以承诺书为准

	6
	信用记录
审查
	投标人应在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信被执行人，“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/) 未被列入重大税收违法失信主体及在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单
	以现场查询内容为准

	7
	设备、技术能力书面声明
	投标人需具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
	以承诺书为准

	8
	企业关系关联书面声明
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目采购活动
	以承诺书为准

	9
	法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
	法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件
	提供有效
证明材料

	10
	医疗器械经营许可证或医疗器械生产备案凭证
	投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证)
	合法有效

	11
	医疗器械注册证或医疗器械备案凭证
	所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证
	合法有效

	12
	声明函
	本项目非专门面向中小企业采购。
	以承诺书
为准

	说明
	1）投标人必须完全提供以上资格证明文件，一项不合格即按照无效响应处理。
2）信用记录审查以开标截止时间后网站查询记录为准，并截图留存。
3）事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与开标时，只须提供身份证复印件。


附件二：符合性审查内容
	序号
	评审项目
	评审标准

	1
	投标文件签署
盖章
	签字、盖章有效，字迹是否清晰可辨，编写格式符合招标文件要求，且无遗漏（包含纸质版及电子版）；

	2
	投标报价
	同时满足以下条款：
（1）投标报价符合唯一性要求；
（2）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；

	3
	投标文件的语言及计量单位
	均符合招标文件的要求；

	4
	投标文件份数
	递交的投标文件份数符合要求（包含纸质版及电子版）；

	5
	备选方案
	无备选方案；

	6
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件的要求；

	7
	投标内容
	投标文件按照“第六章 投标文件格式”内容齐全并完全响应招标文件要求的各项技术、商务实质性条款。

	8
	合同条款
	符合招标文件主要合同条款的要求。








附件三：综合评分表
	 评审内容
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分
报价得分30.00分

	 评审因素分类
	 评审内容
	 具体标准和要求
	 分值
	 客观/主观
	 关联投标（响应）文件格式文件

	详细评审
	企业业绩
	供应商具有2023年1月（以合同签订落款时间为准）至响应文件递交截止时间前类似项目业绩的，业绩证明资料需提供合同协议书，有一个类似业绩得2.5分，本项最高得10分。响应文件中需附业绩证明关键页资料复印件或扫描件加盖公章。业绩证明资料弄虚作假者，取消其投标或者中标资格。
	10
	客观
	

	
	技术响应
	1.投标人投标文件中投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得满分40分。
2.投标人投标文件中所投产品带▲项技术参数每有一项不满足的扣3分，扣完为止。
3.非带▲项技术参数每有一项不满足的扣2分，扣完为止。
注：加▲项技术参数须附证明材料，并详细逐项标明在标书中的页码位置。证明材料与标书中的页码位置不符、不能提供证明材料、或提供证明材料无效的或找不到技术证明材料的一律按负偏离处理。                    
 证明材料包括：具有法定资质检测机构出具的检验报告或技术白皮书的技术参数证明函。
	40
	客观
	

	
	实施方案

	根据本项目特点及采购人实际需求，供应商投标文件中有专门针对本项目的实施方案，包括货品的①包装；②备货；③运输；④交付；⑤验收内容。方案各项内容全面详细、阐述条例清晰详尽，得5分；评审内容每缺一项扣1分；各项中如有缺陷，每有1处扣0.5分，各项扣完为止。 
（注：缺陷是指内容不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）（下述评分标准对“缺陷”定义同此处。）
	5
	主观
	

	
	进度保证（1）

	根据本项目特点及采购人实际需求，投标文件中有明确的①进度计划；②进度保证措施；确保在采购人每次要求供货时，能及时完成货物的供应和安装。以上2项内容均内容完整、合理、不存在缺陷，得4分；评审内容每缺一项扣2分；各项中如有缺陷，每有1处扣1分，各项扣完为止。 
	4
	主观
	

	
	进度保证（2）
	根据拟投入本项目人员的分工情况：岗位分工明确合理，岗位职责描述详细，得2分；评审内容中如有缺陷，每有1处扣0.5分，扣完为止。 
	2
	主观
	

	
	质量保证

	为保证供应商提供的货物质量能达到招标文件中的技术要求，提供①质量管理制度；②产品质量承诺；③产品质量证明资料（不限于厂家授权、销售协议、代理协议、产品合格证等）。以上3项内容均内容完整、合理、不存在缺陷，得6分；评审内容每缺一项扣1分；各项中如有缺陷，每有1处扣0.5分，各项扣完为止。
	6
	主观
	

	
	售后服务

	供应商针对本项目具有科学完善的售后服务，服务内容包含：①售后服务范围；②售后处理响应时间及方式；③售后服务人员配备。以上3项内容均内容完整、合理、不存在缺陷，得3分；评审内容每缺一项扣1分；各项中如有缺陷，每有1处扣0.5分，各项扣完为止。
	3
	主观
	

	异常低价审查
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%; （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%; （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%; （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应》价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
	0
	客观
	

	价格评审
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注： 1.计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2.落实政府采购政策参见政府采购政策评分标准。
	30
	客观
	


















[bookmark: _Toc906]第四章 采购内容及技术要求
一标段：DR及彩超
1.透视摄影X射线机技术规格要求（动态DR)（一台）
	序号
	招标参数和性能要求

	1
	功能及基本商务要求

	1.1
	所招设备为透视摄影X射线机,用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

	1.2
	为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商

	2
	主要技术规格和要求

	2.1
	X线球管及支架系统

	2.1.1
	用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

	2.1.2
	大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

	2.1.3
	阳极热容量≥300kHU

	2.1.4
	阳极旋转速度≥9500rpm

	2.1.5
	球管套可沿水平轴旋转范围≥±135°

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.1.6
	球管套可沿垂直轴旋转范围≥360°

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.1.7
	球管端限束器手动调节采用按键式限束器调节，不接受旋钮式

	2.1.8
	X线球管组件与平板探测器组件具有自动跟随功能

	2.2
	高压发生器

	2.2.1
	输出功率≥65KW

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.2.2
	逆变频率≥500kHz（提供第三方检验报告）

	2.2.3
	千伏范围:40—150KV

	2.2.4
	APR功能及手动调节设置

	2.2.5
	曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s

	2.2.6
	最大输出电流≥800mA

	2.2.7
	最小电流时间积≤0.1mAs

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.2.8
	最大连续透视管电流≥20mA（提供第三方检测报告）

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.2.9
	最大脉冲透视管电流≤40mA（提供第三方检测报告）

	2.2.10
	具有自动曝光控制（AEC）功能

	2.3
	动态平板探测器（静态、动态各一个）

	2.3.1 
	探测器尺寸≥17″×17″

	2.3.2 
	像素尺寸≤139um

	2.3.3
	采集灰阶度≥16bits

	2.3.4
	空间分辨率≥3.7lp/mm

	2.3.5
	采集距阵≥3000×3000

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.3.6
	透视最大采集速率≥30帧/s（提供原厂技术白皮书）

	2.4
	胸片架  

	▲2.4.1
	摄影台垂直移动范围≥1490mm（提供第三方检测报告）

	2.4.2
	探测器中心的标线距地最低≤350mm

	2.4.3
	滤线栅栅密度≥200L/inch

	2.5
	固定摄影床

	2.5.1
	配备固定式摄影床，非移动式

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.5.2
	四向浮动床面板,摄影床床面板纵向移动行程≥980mm（提供第三方检测报告）

	2.5.3
	床面板升降行程≥320mm

	2.5.4
	床面最大承重≥250kg

	2.6
	球管机头端触控屏

	2.6.1
	具备近台操控彩色触摸屏

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.6.2
	屏幕尺寸≥10英寸

	2.6.3
	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

	2.6.4
	可显示患者的详细登记信息

	2.6.5
	可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

	2.6.6
	可调整部位选择

	2.6.7
	显示摆位图示化引导提示

	2.6.8
	具备患者体型选择

	2.6.9
	可以显示SID数值

	2.7
	图像采集工作站

	2.7.1
	windows 10及以上操作系统

	2.7.2
	操作界面语言采用中文设计

	2.7.3
	高压发生器控制与系统操作高度集成，可通过触控系统一键摆位

	2.7.4
	具有图像拼接功能

	2.7.5
	具有曝光参数记录和显示功能

	2.7.6
	具有边缘增强功能

	2.7.7
	具有窗宽窗位调节功能

	2.7.8
	具有图象翻转及旋转功能

	[image: bd9566982a96c81768c5c207b4f055dc]2.7.9
	具有心胸比测量、脊柱测量功能

	2.7.10
	具有图像标注功能

	2.7.11
	具有病人登记，信息管理功能

	2.7.12
	具有故障代码发送功能

	2.7.13
	具有DICOM图像导出存储功能

	2.7.14
	具有图像放大功能

	2.7.15
	具有职业性尘肺病处理功能



[bookmark: _Toc24774]2.全数字彩色多普勒超声诊断仪技术参数及要求（一台）
[bookmark: _Toc16971][bookmark: _Hlk111555523]一、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
[bookmark: _Toc32065]二、主要技术规格及系统概述：
[bookmark: _Toc3137]（一）主机成像系统：
1．高分辨率液晶显示器≥21英寸
2．操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥15英寸，触摸屏可独立调节角度。
3．全新集束精准发射技术
4．数字化全程动态聚焦
5．数字化二维灰阶成像及M型显像单元
6．▲解剖M型技术≥2条取样线，可360度任意旋转
7．曲线解剖M型技术
8．彩色多普勒成像技术
9．彩色多普勒能量图技术
10．方向性能量图技术
11．数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)
12．智能化图像优化技术
13．空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式
14．具备自动血流跟踪技术，
15．▲具备穿刺针增强技术，具备穿刺引导线，可调节穿刺线角度，具备穿刺中位线，有利于穿刺引导
16．超声声速自动校正，可用于多种检查模式，并可智能匹配最佳声速进行组织扫查
17．支持5G超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书
[bookmark: _Toc17485]（二）先进成像技术：
1．造影成像技术及造影定量分析功能
1) ▲可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，心脏探头
2) 支持向后存储，≥6分钟电影
3) 造影定量分析：具有系统内置一体化TIC时间强度曲线分析软件及后处理功能
2．▲助力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标等分析工具，具备多种测量分
3．▲具备实时二维剪切波弹性成像技术，可支持凸阵、线阵，具备质控模式
4．▲剪切波成像技术为指南或专家共识推荐，具备临床诊断参考标准，具备多种定量参数，包括剪切波速度、杨氏模量等
5．内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。
[bookmark: _Toc16118]（三）测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
1．一般测量：距离、面积、周长等
2．全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等
3．具备专业卵泡评估报告功能 ，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）
4．产科测量软件包：要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。
5．自动NT测量
6．心脏测量软件包：心功能测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记
7．血管测量软件包：血管内中膜自动测量，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片）
8．▲髋关节角度自动测量功能，自动标记并测量α和β角度，并提供Graf分型（提供证明图片）
[bookmark: _Toc12484]（四）图像存储
1．硬盘≥1TB，图像存储 
2．▲支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键
[bookmark: _Toc5998]三、系统技术参数及要求：
[bookmark: _Toc19174]（一）系统通用功能：
1．主机探头接口≥5个，全激活、相互通用。
2．预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。
[bookmark: _Toc26378]（二）探头规格
1．单晶体探头≥2种
2．▲单晶腹部凸阵探头（2.0-5MHz）
3．血管/小器官线阵探头（4.0-13.0MHz）
4．单晶心脏相控阵探头（2-4.5MHz）
[bookmark: _Toc26665]（三）二维显像主要参数：
1．增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100（补充单位），可视可调步进≥1（补充单位）。
2．TGC: ≥8段，LGC: ≥8段
3．显示深度≥38cm
4．动态范围：≥240（补充单位），可视可调
[bookmark: _Toc14493]（四）频谱多普勒：
1．显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
2．最大测量速度：≥7m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）
3．偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正
4．取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 
5．零位移动：8级
[bookmark: _Toc3710]（五）彩色多普勒：
1．显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
2．▲取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节
3．彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)
[bookmark: _Toc12049]（六）记录装置：
1．内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。
2．内置USB接口≥6个。
[bookmark: _Toc16095]（七）工作站系统（需要与其设备相匹配）  
1.使用时间≥120分钟；
2.主机:品牌计算机≥I5处理器、≥16G内存、≥2TB固态硬盘、≥24寸液晶显示器 ；

(八)UPS稳压器
1.功率≥5KW ,使用时间≥120分钟；
2.专用B超椅1台，带旋转及升降功能；






[bookmark: _Toc29265]三、全数字化四维妇产彩色多普勒超声诊断仪技术规格（一台）
一、用    途：主要可用于腹部、心脏、妇产、胎儿心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
二、主要技术规格及系统概述：
2.1 主机成像系统：
2.1.1 显示器：≥21英寸，≥1920*1080高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠；
2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达270度；
2.1.3 全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦
2.1.4 脉冲优化处理技术
2.1.5 接收波束并行处理技术
2.1.6 自适应增益补偿技术
2.1.7 智能全程聚焦技术
2.1.8 数字化二维灰阶成像单元
2.1.9 数字化彩色多普勒单元
2.1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)；
2.1.11 数字化能量血流成像单元
2.1.12 B模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK3]2.1.13 解剖M型技术,旋转M型取样线角度方便准确的进行测量；
2.1.14 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；
2.1.15 智能实时图像优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以获取最佳的2D，3D及4D图像；
2.1.16 动态范围≥280dB
2.1.17 全数字式波束形成器，数字化通道≥4,000,000
2.1.18 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（附图证明)，支持凸阵、微凸阵和线阵成像探头；
2.1.19 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级；
2.1.20 反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调；
2.1.21 实时二同步 /三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头；
▲2.1.22 要求所投机型具备“准”字号三类注册证，2022年及以后推出的最新版本（以注册证为准）并具备持续升级能力。
2.2 先进成像技术：
2.2.1 实时三维成像技术
具备三维、四维实时成像功能，可支持腹部、妇产科、腔内检查成像；具有多平面MPR模式、表面模式、骨骼模式等多种成像模式
2.2.2 智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示至少25幅图像（附图证明），断层间隔及深度可调节;具有可调节不同层厚显示方式，层厚0.1mm-10mm（附图证明）。
2.2.3 容积探头扫查角度自动偏转技术：扫查过程中，无需转动探头，扫查角
度可自动偏转，可调档位≥5档，并同时支持多种显示模式（2D、Color、Pw、M-mode）（附图证明） 
2.2.4 自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度）
2.2.5	超声声速自动校正技术
2.2.5.1 针对晚孕期肥胖及困难病人
2.2.5.2 可用于乳腺检查，并可调整级别
2.2.5.3 专门的预置条件
2.2.6 术者模式：液晶触摸屏可与显示器同步显示超声图像
2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；
2.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 
2.3.3 外周血管测量和计算功能；
2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 
2.3.5 心脏功能测量。 
2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；
2.4.2 硬盘≥2TBG，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；
2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；
2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。
2.5 输入/输出信号：
2.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频
2.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出
2.5.3 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件
三、系统技术参数及要求：
3.1 系统通用功能：
3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；
3.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达270度；
3.1.3 成像探头接口选择：≥4个,微型无针式,并激活可互换通用；
3.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个；
3.1.5 具有轻便的机身设计，整机重量≤90千克，方便移动；
▲3.1.6 系统快速启动：从关机状态到启动≤120秒
3.1.7 安全性能：符合国家商品安全质量要求。
3.2 探头规格：
3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz到18MHz
3.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频
3.2.3可支持探头类型：线阵、凸阵、相控阵、机械容积、术中探头、食道探头等
3.2.4 探头配置及频率范围：
腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz）
腔内微凸阵探头（4.0-9.0MHz）
四维容积探头 （2.0-6.0MHz）
3.2.6 扫描深度≥40cm
3.2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD
                电子凸阵：B/PWD;
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]3.2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。
3.3 二维显像主要参数：
▲3.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；
3.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；
3.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；
3.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;
▲3.3.5 扫描速率：相控阵探头，18cm深度，二维扫描帧频≥110Hz；
3.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。
3.4 频谱多普勒：
3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、
                高脉冲重复频率 (HPRF)、
连续波多普勒（CW）；
3.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；
B/CPA/PW；B/CDV/CW；
3.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s（0度夹角）；
▲3.4.4 最低测量速度：≤0.25mm/s (非噪音信号)；
3.4.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒；
3.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
▲3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
3.4.8 零位移动：≥9 级；
3.4.9 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]3.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。
3.5 彩色多普勒：
3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）
3.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率≥11 帧/秒
3.5.3彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)
3.5.4 具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)
3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比
▲3.5.6 线阵探头可平行四边形偏转，角度≥30个；
3.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°
3.6 超声功率输出调节：
3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER
3.6.2 输出功率选择分级可调
3.7 记录装置：
3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存；
3.7.2 主机硬盘容量≥500G；
3.7.3 DVD-RW 或USB图像存储；
3.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输。
3.8 技术手册：中文操作手册
[bookmark: _Toc18716]（四）工作站系统（需要与其设备相匹配）  
1.使用时间≥120分钟；
2.主机:品牌计算机≥I5处理器、≥16G内存、≥2TB固态硬盘、≥24寸液晶显示器 ；

(五)UPS稳压器
1.功率≥5KW ,使用时间≥120分钟；
2.专用B超椅1台，带旋转及升降功能；

[bookmark: _Toc25673]四、心脏应用彩色多普勒超声诊断仪技术规格（一台）
一、主要技术规格及系统概述：
5.1	主机成像系统：
5.1.1	显示器：≥21英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
5.1.2	操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥360度
5.1.3	脉冲优化处理技术
5.1.4	接收波束并行处理技术
5.1.5	自适应增益补偿技术
5.1.6	数字化二维灰阶成像单元
5.1.7	数字化彩色多普勒单元
5.1.8	数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)；
5.1.9	数字化能量血流成像单元
5.1.10	B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能，同时可支持解剖M型
5.1.11	智能化一键图像优化技术；自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像
5.1.12 动态范围≥320dB
5.1.13	空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。
5.1.14	自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。
5.1.15	反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调
5.1.16	实时二同步 /三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头；
5.1.17	内置 DICOM 3.0 标准输出接口；
5.1.18	要求所投机型具备“准”字号三类注册证，2022年及以后推出的最新版本（以NMPA证书为准）并具备持续升级能力。
5.2	先进成像技术：
5.2.1	具备全屏高清放大功能，放大后图像有效显示区域尺寸≥21英寸，显示比率≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）
5.2.2	血管中内膜自动测量与分析
5.2.2.1 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 
5.2.2.2 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 
5.2.3	超声声速自动校正技术
5.2.3.1 针对晚孕期肥胖及困难病人 
5.2.3.2 可用于乳腺检查，并可调整级别 
5.2.3.3 专门的预置条件
5.2.4	扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵、容积探头均具有此功能，且支持空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
5.2.5	组织多普勒成像
▲5.2.5.1 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥30条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析
5.2.5.2 可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析
5.2.6	自动化二维心功能定量技术
5.2.6.1 自动二维左心功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF
5.2.6.2 自动二维左房功能定量，专用左房定量分析功能，快速获取左房最大、最小容积、射血分数及容积曲线
5.2.7 造影成像技术
5.2.7.1 具有闪烁造影成像技术
5.2.7.2 具有造影双计时器
5.2.7.3 造影连续采集时间≥10分钟
5.2.7.4 在机造影时间强度曲线定量分析
5.2.8	具备剪切波弹性技术
5.2.8.1 是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。
5.2.8.2 具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。
5.2.8.3 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s
5.2.8.4 具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印
5.3	测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
5.3.1	一般测量：距离、面积、周长等；
5.3.2	产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 
5.3.3	外周血管测量和计算功能；
5.3.4	多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 
5.3.5	心脏功能测量； 
5.4	图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
5.4.1	数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；
5.4.2	具备主机硬盘图像数据存储；硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥10分钟；
5.4.3	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
5.4.4	可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
5.5	输入/输出信号：
5.5.1	输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频
5.5.2	输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出
5.6	连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件
六、 系统技术参数及要求：
6.1	系统通用功能：
6.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
6.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥360度。
6.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用
6.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节
6.1.5 具有轻便的机身设计，整机重量≤90千克，方便移动
6.1.6 机身前端滚轮各具备2个脚踏锁止装置，可分别限制机身移动方向及制动。
▲6.1.7 系统快速启动：从关机状态到启动≤120秒；
6.2	探头规格
6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从 1 MHz 到18MHz
6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；
▲6.2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵、小微凸、机械容积、电子矩阵
▲6.2.4 可选单晶体探头≥8把，具有腹部、儿科、浅表、心脏、腔内、经食道、腹部容积等全面应用领域
6.2.5 可配备经食道心脏电子矩阵探头，有效阵元数≥2500
▲6.2.6  腹部探头（1.0-5.0MHz）
血管/小器官线阵探头（4.0-12.0MHz）
成人心脏探头（1.0-5.0MHz）
6.2.7	扫描深度≥40cm
6.2.8	 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD，电子凸阵：B/PWD; 
6.2.9	穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；
6.3	二维显像主要参数：
▲6.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；TGC 调节：图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像。（提供证明图片）
6.3.2 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；
6.3.3 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;
6.3.4 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；
6.3.5 扫描速率：相控阵探头，18cm深度，二维扫描帧频≥90Hz；
6.4	频谱多普勒：
6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；
6.4.2 发射频率:电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz，
电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz，
电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz
6.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；
6.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；
▲6.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)（提供证明图片）；
6.4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒；
6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
6.4.9 零位移动：≥ 9级；
6.4.10	显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；
6.4.11	实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
6.5	彩色多普勒：
6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）
6.5.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ≥13Hz；
6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)
6.5.4 具有双同步 / 三同步显示
6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比
6.5.6 线阵探头可平行四边形偏转，角度≥±30个
6.6	超声功率输出调节：
6.6.1	B/M、PWD、COLOR DOPPLER
6.6.2  输出功率选择分级可调
6.7	记录装置：
6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。
6.7.2	DVD-RW 或USB图像存储
6.7.3	USB接口≥5个，面板两侧至少有2个USB接口，方便操作。
6.8 技术手册：中文操作手册
[bookmark: _Toc6978]（四）工作站系统（需要与其设备相匹配）  
1.使用时间≥120分钟；
2.主机:品牌计算机≥I5处理器、≥16G内存、≥2TB固态硬盘、≥24寸液晶显示器 ；

(五)UPS稳压器
1.功率≥5KW ,使用时间≥120分钟；
2.专用B超椅1台，带旋转及升降功能；

七、售后服务要求:（计入商务要求）	
7.1 投标人应对所提供的货物提供24个月的免费维修服务。
7.2 机率 ≥ 99 %，仪器故障要求2小时内应答，8小时形成解决方案。
7.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。
7.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期
7.5 提供400全国免费电话。

▲需要提供实物图片或第三方检测报告
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二、商务要求
[bookmark: _Toc26451]1、本项目中标人应于各实施单位签订采购合同。
[bookmark: _Toc31514]2、货物（产品）供货周期及地点：
    2.1  供货周期：自签订合同之日起30日历天内全部完成。
2.2  供货地点：招标人指定地点。
3、运输、安装、调试：
货物（产品）运输、安装、调试由中标人负责。投标报价是完成采购内容并安装调试至使用单位能正常使用的全部费用，包括设备、辅材、运输、仓储、保管、保险、装卸、安装（卸货及安装至各实施学校指定地点）、调试、培训、售后维护服务、验收、利润、相关税费及市场价格风险在内等一切费用。
4、付款方式：
4.1 合同签订后15日内付40%，安装验收合格后30日内付60%。
4.2 中标人承诺在招标人办理以上各期付款的支付手续前，应出具等额的符合国家规定的发票。
注：投标人须完全响应此付款方式，否则按废标处理。
5、货物（产品）的验收：
    5.1  项目验收分初验和终验：
初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量等进行检查。
终验：所有货物（设备）安装、调试完毕，正常使用30个日历日后，由招标人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。
5.2  验收不合格的中标人，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，招标人可提出索赔或取消其供货合同。招标代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的投标人。
6、产品的质量保证
6.1  货物（产品）的质保期为终验合格之日起质保2年。在质保期内出现的质量问题由中标人负责，费用自理。中标人承诺的质保期超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。质保期起始时间为终验合格之日。
6.2  所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。                                  
6.3  在质保期内进行或指导安装单位进行保养维修工作，并定期派专人检查、调整、润滑、清洁相关设施，免费提供零配件，使设备正常运行。
6.4  质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。
6.5  质保期内中标人如无法达到上述要求，招标人有权委托其它维修商完成此项工作，由此产生的一切费用均由中标人负责。
[bookmark: _Toc19518][bookmark: _Toc1098][bookmark: _Toc24764]三、服务要求
1、技术资料：
[bookmark: _Toc167715254][bookmark: _Toc167712859][bookmark: _Toc167714057][bookmark: _Toc167714058][bookmark: _Toc167712860][bookmark: _Toc167715255]1.1  产品检验报告；
[bookmark: _Toc167715256][bookmark: _Toc167712861][bookmark: _Toc167714059]1.2  产品使用说明书（10万元以上的贵重设备需备双份）；
1.3  厂家对该产品的出厂配置清单；
1.4  其它相关资料。
2、现场培训：
    所有设备安装、调试开始前，中标方负责安排使用单位维修技术人员进行技术培训；在设备安装调试期间或以后，中标方必须安排技术人员现场对使用单位的操作、维护技术人员进行操作应用及维护保养等方面更深入的技能培训，使他们具备操作和必要的调整、维护技能。
3、售后服务要求：
3.1  中标方须指派专人负责与使用单位联系售后服务事宜；
3.2  货物（产品）的现场安装、调试和启动监督；
3.3  就货物的安装、启动、运行及维护等对使用单位的相关人员进行免费培训。主要培训内容为货物的日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用单位未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对使用单位相关人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由使用单位安排；
3.4  质保期自招标人在货物质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价；
3.5  质保期内，中标方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；
3.6  货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 6 时；非工作期间为 12 小时；
3.7  中标方在接到招标人通知后须 24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；若需将产品送回生产厂家，中标人应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。
3.8  如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，使用单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，使用单位根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。使用单位亦可从质保金中扣回索赔金额。
3.9  所有货物售后服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派专员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；
3.10  质保期结束后的货物维修、维护只收取其成本费用。
四、违约责任：
1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供产品或货物质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。
五、其他 
其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。
























[bookmark: _Toc26440]第五章 合同格式及主要条款
[bookmark: _Hlk101280592]本表是对主要合同条款的具体描述，投标人应仔细阅读，中标后合同签订应以本合同条款资料表为准。

	条款号
	内     容

	1
	甲方：是指在合同的买方项下签字的单位； 
乙方：是指在合同的卖方项下签字的中标人；
交货地点：招标人指定地点。
合同货币：人民币

	2
	供货周期：自签订合同之日起30日历天内全部完成

	3
	售后服务（质保期）：终验合格之日起质保2年

	4
	货款支付
1、货物（产品）按下列比例支付价款：
2、付款方式：
1）合同签订后15日内付40%，安装验收合格后30日内付60%
2）中标人承诺在招标人办理以上各期付款的支付手续前，为招标人出具等额的符合国家规定的发票。
4、结算方式：银行转账。

	5
	质量保证：
1、货物（产品）的质保期为终验合格之日起质保2年。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。
2、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
3、乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
4、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。
5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
6、质保期内中标人如无法达到上述要求，招标人有权委托其它维修商完成此项工作，由此产生的一切费用均由中标人负责。 

	6
	验收：后附

	7
	售后服务：后附


签订地点：                                 
签订时间：                                 
使用单位（甲方）：         招标人          
投标人（乙方）：                           
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，和甲方就                      项目（项目编号：            ）的招标文件、投标文件，为保证甲方招标项目的顺利实施，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：
第一条 合同标的及数量
乙方向甲方提供下列货物（产品）：
供货一览表
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	随机配件

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	小写：￥


    第二条 合同价款
1、合同总价为人民币大写：       ， RMB￥：       元。
2、本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。
4、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
第三条 货款支付
1、货物（产品）按下列比例支付价款：
2、付款方式：
1）合同签订后15日内付40%，安装验收合格后30日内付60%。
2）中标人承诺在招标人办理以上各期付款的支付手续前，为招标人出具等额的符合国家规定的发票。
4、结算方式：银行转账。
第四条 交货时间与地点
乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。
1、供货周期： 自签订合同之日起30日历天内全部完成 
2、交货地点：招标人指定地点。
第五条 质量保证
1、货物（产品）的质保期为终验合格之日起质保2年，中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。
2、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
3、乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
4、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。
5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
6、质保期内中标人如无法达到上述要求，招标人有权委托其它维修商完成此项工作，由此产生的一切费用均由中标人负责。
第六条 权利保证
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。
3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。
4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
第七条 包装要求与运输方式（若有）
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。
2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。
3、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。
4、货物（产品）运输方式：             。
5、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法          。
6、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。
第八条 货物验收
1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：
（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方。
（2）到货验收 ：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。
（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，   日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后    日内完成初步验收；初步验收合格后，进入    日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延。
    （4）货物终验：试用期结束后    日内完成最终验收。
（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。
2、货物验收依据：
（1）招标文件；
（2）中标人投标文件；
（3）采购合同及合同补充文件；
（4）供货一览表；
（5）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。
3、货物验收时发现问题的处理办法：
（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受。
（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。
（3）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 
（4）货物安装完成后    日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
（6）超出合理磅差的处理方法：                  。
第九条 技术培训
所有设备安装、调试开始前，乙方负责安排甲方维修技术人员进行技术培训；在设备安装调试期间或以后，乙方必须安排技术人员现场对使用单位的操作、维护技术人员进行操作应用及维护保养等方面更深入的技能培训，使他们具备操作和必要的调整、维护技能。
1、培训内容：                。
2、培训地点：                。
3、培训时间：                。
4、培训人数：                。
5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。
第十条 售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。 
2、伴随服务
（1）卖方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。
①、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等必须的技术资料。
②、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。
③、必须的其它伴随服务。
（2）伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。
第十一条 履约保证金
1、在合同签订前，中标人须向使用单位提交履约保证金人民币大写           元，RMB￥          元。
2、履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3、若中标人不能按本须知规定交纳履约保证金，招标人将有充分理由拒绝签订合同，并没收其投标保证金，由此给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
4、若乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金取得补偿，因此给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
    5、中标人履约担保有效期应截止为本项目合同终止之日，招标人应当在中标人履约担保有效期截止后，甲方财务部门接到甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的   日内，向乙方退还履约保证金。
   第十二条 违约责任
    1、甲方违约责任
（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价  %的违约金；
    （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额   ‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  %。
    2、乙方违约责任
（1）如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价  ％的违约金。
（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达___天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金。
（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的   %的违约金。
（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
    （6）乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的  %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
（7）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  %向甲方承担违约责任。
（8）乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
（9）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
第十三条 合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十四条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第____种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向____________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
　　3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条 合同文件
详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
1、本合同书　
2、中标通知书	
3、协议
4、投标文件(含澄清文件)
5、招标文件(含招标文件补充通知)
第十六条　合同生效及其他
1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同自签订之日起生效。
3、本合同一式___份，甲乙双方各执____份，___份报送政府采购监督管理部门备案。

	甲  方
	乙  方

	（盖章）
	中标人全称
（盖章）

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	全权代表：（签字）
	法定代表人（单位负责人）

	
	或委托代理人：（签字）

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	
	开户银行：

	
	账号:

	日期：  年   月   日
	日期：  年   月   日



政府采购监督管理部门：（盖章）         招标代理机构：  （盖章）

[bookmark: _Toc30958][bookmark: _Toc27765][bookmark: _Toc2439][bookmark: _Toc5645][bookmark: _Toc162][bookmark: _Toc20814][bookmark: _Toc32606]年     月     日















[bookmark: _Toc20757]第六章  投标文件格式
                                
投标文件编制说明：
1、投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求；
2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明；
3、投标文件全部编制完成，签字、加盖印章后，应自行编制目录表并分别胶装成册；
4、当投标人属于中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业时需填写相应的声明函/证明函，否则应当将其留空或直接删除。企业性质证明材料将随采购结果公告一同公布，接受社会监督。 







   【正(副)本】
项目编号: LQGP-BA-2026036

礼泉县人民医院政府采购彩超等医疗设备项目（     标段 ）




投 标 文 件











投标人：                           （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：               （盖章或签字）
日  期：        年       月      日




[bookmark: _Toc7712]目  录
[bookmark: _Toc26528]（自行编制）


















[bookmark: _Toc24710]一、法定代表人（单位负责人）身份证明书

投 标 人：                                                           
单位性质：                                                           
地    址：                                                           
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                           
姓    名：                            性        别：                 
年    龄：                            职        务：                 
系                                （投标人名称）的法定代表人。


附法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反两面）

	

	



                            投标人：                （盖章）
                                             日  期：        年     月    日


[bookmark: _Toc26198]二、法定代表人（单位负责人）授权委托书
致：陕西中采项目管理有限公司
本授权声明：                   （投标人名称）按中华人民共和国法律于     年   月   日成立。          （法定代表人（单位负责人）姓名）特授权           （被授权人姓名）为我方（项目名称：          （     标段），项目编号：         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，本单位均予承认并负全部责任。
本授权有效期自开标之日起90天
附：1、委托代理人信息：
委托代理人姓名：             性别：               年龄：      
  身份证号码：                 职务：            
  通讯地址：                                     
  邮政编码：                   电话：               传真：      
    2、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件（正反两面）
	
	

	
	



                                法定代表人（单位负责人）：          （签字或盖章）
                            委托代理人：                       （签字或盖章）
                            投 标 人：                              （盖章）
                            日    期：            年          月         日

[bookmark: _Toc29007]三、投标函
致：陕西中采项目管理有限公司我方全面研究了（项目名称：               （     标段））招标文件（项目编号：        ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。我方正式授权 （姓名） 代表我方         （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、按照招标文件的规定，我方投标报价为人民币：¥          （大写：            元）。
2、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本贰份，电子文档贰份。
3、如果我方中标，我方根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务；
4、我方已仔细阅读了招标文件的全部内容（含修改部分，如有的话），完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料，同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。
5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。
7、按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，按合同约定实施和完成项目的成果。
8、我方的投标文件在自开标之日起有效期为90个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。
                          投标人：                           （盖章）
  法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：               （签字或盖章）
  通讯地址：                                 
  联系电话：                                 
  传    真：                                 
  电子邮件：                                 
  开户银行：                                 
  帐    号：                                 
  日    期：                                 
[bookmark: _Toc29020]四、开标一览表

项目名称：                         （     标段）
项目编号：                         
	投标报价
（人民币:元）
	供货周期
	[bookmark: _GoBack]售后服务（质保期）

	小写
	¥
	
	

	大写
	



注：1、本表价格应按投标总价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。
    2、本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准。




投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc27580]日  期：         年       月      日



[bookmark: _Toc13497]五、分项报价表
项目名称：                           （     标段）               项目编号：                
	序号
	名称
	品牌
	型号或规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	产品图片
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	大写：
	小写：¥：


注：1、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标报价相等，报价精确到小数点后两位。
2、如果按单价计算的结果与总价不一致时，以单价为准修正总价。
3、投标人可根据内容自行拓展本表格，本表为多页的，按照清单明细，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人公章。    
                                   



投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc31321]日  期：         年       月      日








[bookmark: _Toc11491]六、规格、技术参数偏离表
项目名称：                     （     标段）                      项目编号：                
	序号
	产品名称
	招标文件要求的技术规格（参数）
	投标文件配置、规格及主要技术
参数
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、招标文件中的技术规格（参数），投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。
2、投标人拟提供产品的配置、规格及主要技术参数，投标人应逐条如实填写。
3、“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、投标人必须据实填写，不得虚假投标，否则将取消其中标资格，并按有关规定进行处罚。


投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc7032]日  期：         年       月      日






[bookmark: _Toc19405]七、商务条款偏离表
项目名称：                      （     标段）                      项目编号：               
	序号
	招标文件商务要求
	投标文件商务响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中的商务响应与招标文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。
2、“偏离情况”栏注明“正偏离”或“负偏离”。
3、投标人必须据实填写，不得虚假投标，否则将取消其中标资格，并按有关规定进行处罚。



投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc23170]日  期：         年       月      日






[bookmark: _Toc21370]八、资格文件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；
（2）财务状况报告：1）提供经财务审计的2025年财务审计报告（成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2）提供基本存款账户信息及投标文件提交截止时间前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）
（3）税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；（依法不需要缴纳税收的投标人应提供相关证明）
（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）投标人应在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信被执行人，“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/) 未被列入重大税收违法失信主体及在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（7）投标人需具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目采购活动；
（9）法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件；
（10）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证)；
（11）所投产品属于医疗器械的出具所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
（12）本项目非专门面向中小企业采购。







附件1：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

陕西中采项目管理有限公司：
我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称：        ，项目编号：         ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律.法规和规定，同时郑重承诺：
1、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；
2、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；
3、我公司参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
以上声明若有违反，一经查实，我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。
特此声明！

投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc11455]日  期：         年       月      日


















附件2：

信用记录审查（无重大违法记录声明）

陕西中采项目管理有限公司：
我方作为〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）的投标人，在此郑重声明：
1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中     （填“没有”或“有”）重大违法记录。
2．我方     （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3．我方     （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4．我方     （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。

后附：“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信被执行人，“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/) 未被列入重大税收违法失信主体及在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；



投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
日  期：         年       月      日










附件3：
  
设备、技术能力书面声明
致：     （招标人名称）     
     我公司               （投标人名称）于      年      月      日在中华人民共和国境内（详细注册地址）    合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为               ，现有员工数量为               ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量）      ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。




投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc31253]日  期：         年       月      日

















附件4：
企业关系关联书面声明



一、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人法定代表人（单位负责人）为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
（一）管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位：       (没有填无)。
我单位的上级管理单位：        (没有填无)。
（二）股权关系说明：
我单位控股的单位：       (没有填无) 。
我单位       (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。
（三）法定代表人（单位负责人）：       (没有填无)。
二、其他与本项目有关的利害关系说明：         (没有填无)。
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。



投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc21903]日  期：         年       月      日












附件5：
非联合体声明

（内容格式自拟）














































附件6：

是否为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务书面声明

致：陕西中采项目管理有限公司
我方 存在/不存在 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。



投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc19424]日  期：         年       月      日

























[bookmark: _Toc5409]九、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
    为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向招标人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
3、不向政府招标代理机构和招标人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
5、不采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人。 
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。
7、不与招标人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构采购要求，承担因违约行为给招标人造成的损失。 
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
   




投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc8563]日  期：         年       月      日













[bookmark: _Toc15915]十、投标方案说明书
按照招标文件的采购需求及评标办法编制投标方案说明书，内容包括设备（产品）技术说明、组织供货和和服务的详细说明、技术规格响应表、设备（产品）配置说明彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。格式自定义。




























[bookmark: _Toc29990]十一、类似业绩一览表
	年 份
	用户名称
	项目名称
	规 模
	完成时间
	完成质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：投标人应随此表后提供2023年1月至今类似项目业绩。（以合同签订日期为准，投标文件中附加盖公章的合同复印件，否则不作为评审依据）。




投标人：                     （盖章）
法定代表人（单位负责人）
或委托代理人：         （盖章或签字）
[bookmark: _Toc29244]日  期：         年       月      日




[bookmark: _Toc30875]十二、企业性质证明材料
（以下内容，各投标人按要求根据公司情况如实填写，无需填写请提供空白表）

附件1：中小企业声明函（货物）
附件2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
附件3：残疾人福利性单位声明函
附件4：监狱企业证明



























附件1：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日    期：






1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：
“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

项目名称：                                       
项目编号：                                  
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计
	大写：
	小写：

	备注
	保留小数点后两位。


说明：1、提供的产品属于下列情形，应按规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。
    （1）符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
    （2）符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
    2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



投标人：                     （盖章）
日  期：       年      月     日




附件3：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                单位名称（盖章）：                     
                                日            期：          


























附件4：
[bookmark: _Toc395]监狱企业证明

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。




















[bookmark: _Toc5057]十三、投标人认为有必要补充说明的事宜
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