64排128层螺旋CT（核心产品）（一套）招标参数
X射线计算机体层摄影设备（一套）
1、基本要求：
1.1设备型号：所投产品必须为最新机型和硬、软件最新版本；
1.2核心部件要求：探测器、高压发生器与CT为同品牌；
1.3提供完整的原始datasheet。
2、技术要求：
2.1扫描架系统：
2.1.1孔径：≥70cm； 
2.1.2机架内部冷却方式：风冷或水冷；
2.1.3滑环类型：低压滑环；
2.1.4具备智能触控屏进行扫描部位选择、扫描协议等操作。
2.2探测器：
2.2.1 Z轴方向排列：≥64排；
2.2.2每排物理个数：≥600个；
2.2.3单元总数：≥38400个；
2.2.4扫描图像层数：≥128层/360°；
2.2.5等中心线Z轴有效覆盖宽度：≥38mm；	
2.2.6数据采样率 ：≥2200采样/360°。 
2.3球管及高压发生器：
▲2.3.1发生器功率：≥70kw；
▲2.3.2球管阳极热容量（非等效）：≥7.0MHU；
2.3.3阳极最大散热率：≥1000KHU/min；
2.3.4球管最大电流：≥660mA；   
2.3.5球管最小电流：≤10mA；   
▲2.3.6球管最低电压≤70KV；     
2.3.7小焦点大小：≤0.6mm×1.0mm；  
2.3.8大焦点大小：≤1.0mm×1.0mm； 
▲2.3.9球管最大连续曝光时间：≥120秒。  
2.4扫描床：
2.4.1扫描范围：≥170cm； 
2.4.2水平移动速度：≥200mm/s；
2.4.3床面可降至离地面最低距离：≤55cm；
2.4.4床面可升至离地面最高距离：≥95cm；
2.4.5承重：≥200kg。
2.5扫描要求：
▲2.5.1最快扫描速度（360度非等效）：≤0.35s；
2.5.2具备128层/圈扫描成像技术；
2.5.3重建视野：5~50cm；
2.5.4最小采集层厚：≤0.625mm；
2.5.5最小螺距≤0.5；   
2.5.6最大螺距≥1.5；
2.5.7单次连续螺旋扫描：≥120s；  
▲2.5.8图像最快重建速度：≥60幅/s。
2.6图像质量：
2.6.1空间分辨率：≥16LP/cm；
2.6.2密度分辨率：≤4mm@0.3%；
2.6.3 CT值范围：-1024到+3071；
2.6.4 图像重建矩阵：≥512×512；
▲2.6.5 超高图像重建矩阵：≥1024X1024 。
2.7临床应用软件：
2.7.1具有MPR；
2.7.2具有MPVR；
2.7.3具有3D软件包；
2.7.4具有最大密度投影MIP；
2.7.5具有最小密度投影MinIP；
2.7.6具有与表面三维SSD；
2.7.7具有模拟手术刀技术；
2.7.8具有透明技术；
2.7.9具有三维容积显示VR；
2.7.10具有三维血管CTA；
2.7.11具有CT电影。
2.8临床功能：
2.8.1心脏扫描速度（360度）：≤400毫秒；
2.8.2心脏扫描扇区重建方式：≥2扇区；
2.8.3实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能；
2.8.4提供最新的微辐射影像重建技术；
2.8.5具备70KV低剂量扫描模式；
2.8.6婴幼儿扫描专用软件包；
2.8.7实时智能 X 线剂量调控软件;
2.8.8低剂量肺扫描技术;
2.8.9高分辨率肺扫描软件;
2.8.10提供最新的去金属伪影技术。
2.9具有单键去骨技术。
2.10主控制台：
2.10.1CPU：主频≥2GHz；线程数≥40；
2.10.2内存：≥64GB；硬盘容量：≥10TB；
2.10.3显卡，标准显卡显存≥2GB；图形加速卡显存≥16GB；
2.10.4图像存储量：≥1,900,00幅无压缩图像（512×512）；
2.10.5具有同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行；
2.10.6具备双屏显示器可显示不同方式后处理的图像；
2.10.7显示器：2台，≥LCD 24英寸液晶彩显，分辨率：≥1920*1080；
2.10.8具有Dicom3.0 网络接口。
2.11高级图像后处理工作站系统：
2.11.1CPU：主频≥3.6GHz；核心数≥8，内存：≥16GB；
2.11.2硬盘：SSD≥256GB；SATA≥8T；
2.11.3图像存储(512x512)	≥1,900,00幅 ；
2.11.4显卡：显存≥8G；
2.11.5具CD-RW和DVD-RW：标配；
2.11.6显示器：≥1台，≥24英寸液晶彩显示器，分辨率：≥1920*1080；
2.11.7图像格式、传输存储：DICOM 3.0；
2.12	心脏成像软件包：
2.12.1心脏成像功能；
2.12.2心脏180度采集成像；
2.12.3心电门控扫描系统（含心脏门控装置）；
2.12.4心脏扫描参数平衡系统：扫描参数能自动匹配最佳；
2.12.5心电门控重建系统（有多扇区重建）；
2.12.6心脏多扇区重建：2/3/4/5扇区；
2.12.7主控台能显示和保存心电图信息；
2.12.8心电图信息和图像同步显示；
2.12.9成像窗自动校准，适应心率不齐病人的心脏采集（如房颤）；
2.12.10一体化心电门控；
2.12.11回顾性门控采集重建技术；
2.12.12扫描剂量门控调制；
2.12.13三维锥形束算法心脏重建：标配；
2.12.14心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件；
2.12.15室性早搏校正功能；
2.12.16房性早搏校正功能；
2.12.17二联律校正功能；
2.12.18房颤心律校正功能；
2.12.19心电基线漂移校正功能；
2.12.20心电编辑功能；
2.12.21 4D心脏电影重建；
2.12.22心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件；
2.12.23心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别）；
2.12.24零点击冠脉自动分析功能；
2.12.25冠脉树全自动分离提取功能；
2.12.26冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能；
2.12.27冠脉多维分析功能；
2.12.28冠脉狭窄率自动测量评价功能；
2.12.29心脏图像滤过技术；
2.12.30冠脉硬化斑块定性；
2.12.31斑块彩色编码诊断；
2.12.32冠脉搭桥及支架显示和分析功能；
2.12.33心脏彩色透视；
2.12.34类DSA显示功能；
2.12.35冠脉多背景显示≥5种；
2.12.36心脏四腔位自动成像功能；
2.12.37心脏四维评价功能；
2.12.38心功能分析功能包；
2.12.39心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数；
2.12.40左、右心室功能分析；
2.12.41左、右心房功能分析；
2.12.42选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示；
2.12.43识别舒张末期和收缩末期；
2.12.44牛眼图显示功能；
2.12.45心肌供血冠脉分布立体彩色地形图；
2.12.46左心室及瓣膜运动评价；
2.12.47左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像；
2.12.48左心室运动功能图评价；
2.12.49左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化显示；
2.12.50左心室射血分数功能图评价数值；
2.12.51冠脉球形显示成像功能；
2.12.52冠脉三维地图和二维地图功能；
2.12.53自动/手动ECG心电编辑功能；
2.12.54心脏解剖分离、提取、测量、心功能分析同步后台预处理功能；
2.12.55左右心房、左右心室定量分析；
2.12.56心肌定量分析；
2.12.57心脏三维解剖彩色编码图；
2.12.58全自动心耳去除功能；
2.12.59自动探测舒张末期；
2.12.60自动探测收缩末期；
2.12.61室壁增厚度三维彩色编码图。
2.13具备血管智能后处理平台，可自动识别、命名。
2.14具备低剂量扫描平台。
2.15具备智能扫描平台。
2.16提供最新最先进的低剂量迭代重建技术。
2.17具备高级金属伪影去除平台。
2.18提供防护用品三套（含铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙、铅毯、铅眼镜等），铅衣架一个，三折铅屏风一个。
2.19提供图文报告工作站一套（CPU：主频≥3.6GHz；核心数≥8，内存：≥16GB；硬盘：SSD≥256GB；SATA≥2T；；显卡：显存≥8G；具CD-RW和DVD-RW：显示器：≥1台，≥24英寸液晶彩显示器，分辨率≥1920*1080）；

CT高压注射器（一台）招标参数
1.注射速度：0.1- 10 mL/s，步长0.1mL/s。
2.压力范围：50 - 325 psi，步长1psi。
3.多阶段注射功能：1-8相注射(可设置注射延时或暂停)。
4.注射延时：0-999s，步长1s。
5.扫描延时：0-999s，步长1s。
6.方案储存量：≥100套记录。
7.自动排气功能：具有自动排气功能且排气速率可调节。

智能大屏（两台）
屏幕尺寸≥100；分辨率≥4k；原生刷新频率≥60赫兹；运行内存≥4GB；存储≥32GB;支持HDMI2.1接口；支持USB3.0接口；支持无线投屏（包安装）

3M竖屏参数（两台）招标参数
	序号
	指标项目名称
	技术参数

	1.
	屏幕尺寸
	≥21英寸

	2.
	物理分辨率
	≥2048×1536/1536×2048，可以横竖屏转换。

	3.
	GAMMA位数
	≥16bit

	4.
	最大亮度
	≥2000 cd/㎡

	5.
	对比度
	≥1500:1

	6.
	响应时间
	≤11ms

	7.
	视角
	≥178°

	8.
	医疗影像标准
	显示器完全符合DICOM3.14标准

	9.
	售后服务
	4年质保；提供7*24小时热线技术支持，1小时内响应



影像AI辅助诊疗系统（一套含6个模块）招标参数
	序号
	应用分类
	参数要求

	AI集成平台技术要求

	1
	
	▲为满足医生复杂多变的临床诊疗业务及对不同厂商和不同AI病种使用需求，平台应集成三个及以上的不同厂家和不同诊疗场景的AI辅助应用，包含以下产品：1、CTA冠状动脉辅助诊断；2、CTA肺动脉肺栓塞辅助诊断；3、CTA头颈部辅助诊断；4、CT颅脑脑梗死辅助诊断；5、CT胸部肺结节辅助诊断；6、CT胸部骨折辅助诊断。

	2
	
	支持可根据不同检查部位或检查项目调用多种AI的组合计算，并支持多种AI结果在一个集成界面查看。

	3
	
	支持查看患者基本信息、影像上传时间、影像数据状态、影像详情等内容。

	4
	
	支持数据搜索，可根据医院名称、患者姓名、检查号等信息进行查询。

	5
	
	支持展示院端患者基本信息以及影像辅助分析记录。

	6
	
	支持查看单条结果记录的影像详情及AI结果。

	7
	
	支持展示医生收藏的患者检查记录，用于医生疑难报告讨论，典型案例分享。

	8
	
	支持对接信息化系统和医疗设备，建立与队列服务器的连接后接收数据。

	9
	
	支持自动获取接收数据列表。支持展示患者基本信息、影像信息以及接收时间和状态，方便用户了解接收进度。

	10
	
	支持数据检索，可根据患者的姓名、检查号、接收状态等信息检索需要的数据。

	11
	
	支持查看接收到的影像详情。

	12
	
	支持将影像数据以可视化的方式展示，以便用户更好地理解和利用影像数据。

	13
	
	支持对接收数据进行默认分类计算与过滤，按照一定的规则和优先级管理和调度任务，以确保计算任务的有序执行和资源的有效利用，记录实时计算状态。

	14
	
	支持展示患者信息、AI计算时间、状态等信息和AI计算结果报告，方便医生查阅。

	15
	
	支持手动发送被系统自动过滤的数据进行AI计算。

	16
	
	支持任务调度，计算队列功能会根据任务的优先级和其他调度规则，自动按照先后顺序调度任务的执行。可根据系统负载、任务执行时间等因素，合理分配资源和调度任务的执行顺序。

	17
	
	支持资源管理，计算队列功能模块需要管理和分配计算资源，如CPU、内存等。它可以根据任务的需求和系统的资源状况，动态分配和管理资源，以确保任务能够顺利执行。

	18
	
	支持任务状态监控，提供实时的任务状态监控，包括当前任务的检查时间、AI计算时间等信息。用户或管理员可以随时查看状态，以便了解任务的执行情况。

	19
	
	支持数据搜索，可根据患者的姓名、检查号、算法等信息检索需要的数据。

	20
	
	支持推送任务调度，队列会自动按照先后顺序调度推送任务，确保每个推送任务按照提交的顺序进行推送。如果某个推送任务出现问题（如推送失败、目标用户不可用等），系统可以自动跳过该任务并继续推送下一个任务。

	21
	
	支持推送状态监控，可提供实时的推送状态监控，包括当前推送任务的进度等信息。用户或管理员可以随时查看推送状态，以便了解推送进展。

	22
	
	支持打印列表查询，在多用户、多设备环境下，对打印任务进行管理。支持查看患者信息、打印时间、打印地址、打印状态等信息

	23
	
	支持将本地影像数据上传并进行AI算法处理和分析，支持云存储。

	24
	
	支持上传压缩后的DICOM格式的影像文件。

	25
	
	支持查看AI计算结果并提供链接，可方便与其他用户分享。

	26
	
	支持统计ai结果的使用情况，帮助用户发现数据中的规律和趋势，从数据中获取有价值的信息，支持决策和业务优化。

	27
	
	支持数据可视化，通过饼图、折线图展示对使用情况的分析结果，用户可以通过图表直观地了解数据的分布和趋势。

	28
	
	支持对AI计算资源进行实时监控和数据管理，用户可以通过实时监控了解计算资源的当前状态，及时发现问题和异常。

	29
	
	支持展示数据监控、队列监控和AI计算明细，方便用户查看和分析AI计算资源的队列状态、运行状态和数据计算情况。

	30
	
	▲支持针对医院定制匹配规则，方便用户创建、编辑和管理各种匹配规则，并对规则进行配置和操作，提升医院特殊数据匹配效率。

	31
	
	▲支持定义规则的匹配条件，可以根据特定的属性、数值、关键词等来定义条件。规则内容包括：姓名、年龄、部位等

	32
	医生端服务功能
	支持展示院端患者基本信息以及影像辅助分析记录。

	33
	
	支持查看单条检查记录的影像详情，并对其进行打印、查看图文报告等操作。

	34
	
	▲支持OCR自动识别，可自动检测识别患者检查号；

	35
	
	支持展示系统消息记录，通知医生影像数据AI计算节点状态。

	36
	系统软件服务
	★服务内容包含6款单病种模型调用、算力调用、支持云存储、专网使用费（费用包含在整体报价中）；软件服务期：五年（含模型升级），五年质保服务期满后，软件服务费不得超过影像AI辅助诊疗系统报价金额的3%；



	服务器（一台）
	[bookmark: _GoBack]CPU≥2 *（2.1GHz/36核）CPU模块；
4*64 GB 2Rx4 DDR4-3200内存模块；
6*8 TB  SATA；
2 * 960GBSATA；
2 * 1.92TB PCIe4.0 x4 NVMe U.2；
2 * 2端口10Gb/s PCIe3.0 x8 SFP+光接口以太网卡；
4 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)；
12G SAS RAID卡模块；
超级电容模块；
4端口1Gb/s PCIe2.1 x4 电接口OCP3.0以太网卡；
6 个 风扇模块；
2 * 1300W电源模块；
支持虚拟化，能适配医院信息统一管理及部署；正版授权永久使用；



