### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：动态热机械分析仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 动态热机械分析仪 1▲、动态力范围：≥±40N； 2★、施力频率：至少覆盖 0.001～250Hz（需提供不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料，不满足或未提供证明材料按未实质性响应招标文件处理）； 3▲、控制模式：力和位移测量和马达分离设计，直接测量样品力和位移； 4▲、测量模式：力和位移独立控制模式，可根据样品模量变化自由转换； 5、动态位移范围：≥1500µm； 6、温度范围:至少覆盖-150～500℃（自动液氮冷却方式）； 7、温度准确度：±0.5℃（标准物熔点法校准）； 8▲、刚度范围：10～10８N/ｍ，刚度精度：≤0.2%； 9▲、Tanδ范围：0.0001～1000； 10、加热速率：至少覆盖 0.1～10℃/min，可调； 11、试样尺寸：最大长度:≥100mm； 12、夹具类型：拉伸、剪切、三点弯曲、单/双悬臂、压缩； 13、样品夹具设计：样品在仪器外装夹好； 14、具有四轴校准功能； 15、液氮控制模式： ⑴正常测试：液氮通入炉体中“液氮热交换器”、冷却效应通过炉中气氛传至样品。 ⑵快速冷却：液氮直接吹扫到炉腔； 16、仪器采用线性施力马达，施力稳定，主机配置 7“及以上液晶触摸屏； 17、操作软件：仪器操作系统和分析系统均由计算机控制、配备专业的 DMA 分析软件中/英文，包括温度、力、位移、频率（线性、对数、频率系列、多频扫描）等参数设置的测试方法编辑、实验发送及运行控制，测试原始数据记录与输出，复合模量、储能模量、损耗模量、损耗因子的曲线起始点、最大斜率拐点、峰值等结果分析与标注、时-温等效主曲线测试等。 |
| 2 |  | 设备主要配置包括 1、DMA 主机 1 台 2、操作软件 1 套 3、样品夹具：拉伸、三点弯曲、单/双悬臂、压缩、剪切夹具（固体）、低粘度液体剪切夹具各 1 套。 4、校准标样：包括温度校准用水标样、金属铟标样各 1 盒；位移校准标准块 3 个，力校准模块、标准模量硅条等。 5、随机操作工具 1 套（包括扭力扳手、镊子、切样钢刀、钢尺、样品打磨石）。 6、液氮冷却系统（包含 50L 自增压液氮杜瓦瓶）。 7、数据处理工作站(i7 处理器、16G 内存、1T 硬盘、2G 独立显卡，27”LCD 显示器，Win11 专业版)。 |