标段1 宫腔镜、阴道镜、及其他配套设备（核心产品：宫腔镜）
[bookmark: _Toc9853]一、检查床 30个
1. 规格：1900×620×650 mm±10 mm
2. 床腿采用不锈钢圆管，床面采用不锈钢冷轧钢管；
3. 床面为人造革和高密度海绵；
4. 床腿配有防滑角套。
[bookmark: _Toc17639]二、妇科检查床  2张
规格：1300×550×800 mm±10 mm
1. 床面采用皮革制成，背板及坐板采用多层实木板。
2. 床架为不锈钢
3. 操纵背板齿架可使背板上下折转；
4. 床腿装有塑胶套脚。
5.适用：产前检查等妇科手术。
标准配置：皮革床垫一套，桶一个，腿部支撑两个。
三、 电子阴道镜  1套
1.阴道镜镜头参数	
1.1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL  HD 1080P信号。
1.2.摄像模块像素≥200万，分辨率≥1100TVL。
1.3.放大倍数：1-60倍可调
1.4.视场范围：≥Ø100mm(3X），≥Ø30mm(5X），≥Ø15mm(18X），最大放大倍数≥Ø5mm。
1.5.景深：≥150mm(3X），≥120mm(5X），≥50mm(18X），最大放大倍数≥30 mm。
1.6.光斑直径≥Ø70mm，光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数Ra≥90，工作距离20cm处光源中心温升≤1℃。
1.7.防水按键设计，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。
1.8.通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时可自定义，并可在打印报告中显示时长标记。
1.9.镜头可以控制软件模块与功能，控制进入病人信息、观察检查、检查分析、打印报告和编辑报告；控制按阴道镜质控要求时序显示图像对比，支持6、9、12倍快速切换。
1.10.具有两个独立的视频输出接口，与工作站集成一体，可实现双屏实时同步显示。
1.11.全金属模具结构的可升降直立式支架，镜头可调。
2.阴道镜工作站性能参数
2.1.具有自动提示患者随访管理功能。
2.2.具有病例重点关注功能。
2.3.能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可通过镜头扣手按键一键控制。
2.4.≥2种方式开启计时功能，≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）；
2.5.具有语音播报操作提示功能。
2.6.提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。 
2.7.提供阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，智能评估和报告系统，具有提示活检点和病变位置的功能。
2.8.具有软件操作留痕功能，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等动作。
[bookmark: _Toc5607][bookmark: _Toc21655]四、宫腔镜系统    1套
一、4K内窥镜摄像主机
▲1.具备4K和高清图像处理性能，输出4K图像和高清图像；
2.触摸屏尺寸≥7英寸；
3.自带4K刻录功能，可刻录高清和4K图像；
4.具备饱和度、红色增益和蓝色增益调节；
5.具有U盘设置功能，支持格式化功能；
6.具有水平翻转、垂直翻转、旋转180°、图像冻结等功能；
▲7.兼容≥2种摄像头，腹腔镜摄像头、宫腔镜摄像头等；
8.具有便于连接纤维镜使用的功能；
9.CF或BF级别I 类。
[bookmark: _Toc32194]二、摄像头
1.CF或BF；
2.具有≥2个自定义摄像头按键，支持自定义功能，可实现白平衡、拍照、录像等功能控制；
3.内置CMOS，白光成像，4K输出显示；
4.摄像头可耐受环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌方式以及戊二醛浸泡消毒。
5.摄像头防护等级：≥IPX7。
[bookmark: _Toc14465]三、医用内窥镜冷光源
1.触摸屏≥7英寸；
2.设备类型：Ⅰ类；
3.白光冷光源的输出总光通量≥2000lm；
4.LED灯泡工作寿命≥50000小时；
5.光输出中心照度≥2000000LUX；
6.具有自动调节光源亮度功能；
7.噪音≤55dB；
8.具有光纤插入自动检测和提示功能；
[bookmark: _Toc31347]四、4K医用监视器
1.4K医用LCD监视器，≥21英寸；
2.支持4K 60Hz超高清显示；
3.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口；
4.具有3G-SDI或DVI的全高清接口；
5.最大背光亮度≥800cd/㎡；
6.显示器对比度≥1400；
7.具有≥175°可视角度。
[bookmark: _Toc24384]五、医用台车
1.具有后盖门及线缆管理设计；
2.台车可控制主机、光源的启动和关闭。
[bookmark: _Toc27995]六、宫腔镜
▲1.直径≤4mm；
2.视向角≥30°；
3.视场角≥65°；
4.工作长度≥300mm；
5. 鞘套直径≤6.5mm的鞘套；
6.设备类型：CF型，IPX7防护等级
7.分体鞘套设计
8.独立进水与出水通道设计
9.光学镜及全套手术器械支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷多种灭菌方式；
10.配备与之匹配的器械。
[bookmark: _Toc6195]七、膨宫泵
1.压力设置范围：20-400mmHg；
2.冲洗流速范围：0-1000mL/min；
[bookmark: _Toc14372]八、图文工作站
1.图文工作站，用于出具宫腔镜检查报告；
2.负责与医院系统相互连接，负责开放端口；
3.配备彩色打印机；1台
[bookmark: _Toc22290][bookmark: _Toc7542]九、宫腔镜配置清单
	4K宫腔镜配置价格

	配置
	数量
	单位

	4K主机
	1
	台

	光源
	1
	台

	摄像头
	1
	个

	导光束
	1
	根

	宫腔镜（含3把器械）
	2
	套

	膨宫泵
	1
	台

	膨宫管
	1
	台

	消毒盒
	1
	把

	台车
	1
	台

	4K监视器
	1
	台

	图文工作站
	1
	套




商务要求
所投设备要求原厂全质保3年


标段2 胃肠镜及其他配套设备（核心产品：电子胃肠镜系统）
一、电子胃肠镜系统   1 套  
[bookmark: _Toc11104]一、图像处理器     
1.图像传感器CMOS；
2.与光源分体式设计；
3.支持镜体热插拔；
4.兼容胃镜、肠镜等其他内镜
5.兼容超声微探头系统                
6.输出视频分辨率≥1920×1080；
7.具有DVI、SDI等输出方式；
8.具有红色调、蓝色调及饱和度调节功能；
9.具有自动增益功能；
10.具有特殊光诊断功能；
11.测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光；
12.具有色彩增强功能；
13.具有构造调节功能；
14.具有对比度调节功能；
15.具有白平衡自动修正功能；
16.具有电子放大功能，最大放大≥4倍；
17.有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；
18.具有≥1T内置存储；
19.可通过USB接口一键导出当前检查数据；
20.支持DICOM3.0标准协议；
21.具有画中画功能；
22.具有图像采集和处理功能
[bookmark: _Toc21088]二、冷光源             
2.1采用LED光源；
2.2光源平均连续使用寿命≥20000小时；
2.3具有手动和自动两种调光模式；
2.4气泵流量可调；
2.5具有透光功能。
[bookmark: _Toc70]三、电子胃镜
3.1视场角≥140°；
▲3.2景深2～100mm；
3.3插入外部主软管外径≤9.6mm
3.4具备辅助送水功能；
3.5头端部外径≤9.7mm；
3.6最小器械孔道内径≥3.2mm；
▲3.7弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100°；
3.8工作长度≥1000mm；
3.9镜体全长≥1300mm；
3.10导光部可一键插拔，同时具有全密封设计，可直接浸泡洗消，不需要使用防水帽。
[bookmark: _Toc8342]四、电子肠镜    
4.1视场角≥145°；
4.2景深2～100mm；
4.3头端部外径≤12mm
4.4具备辅助送水功能；
▲4.5插入部主软管外径≤12mm；
▲4.6最小器械孔道内径≥3.8mm；
4.7弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°；
4.8工作长度≥1300mm；
4.9导光部可一键插拔，同时具有全密封设计，可直接浸泡洗消，不需要使用防水帽。
4.10硬度可调。
[bookmark: _Toc18834]五、台车 
专业设计的内镜专用台车。
[bookmark: _Toc22793]六、监视器 ≥27英寸
[bookmark: _Toc21202]七、工作站系统
7.1高清视频采集卡提供多种接口；分辨率≥1080P。
7.2采集的视频录像编码可以自定义，时长或者大小均可以自定义。视频可以回拍，二次提取检查照片，保持原来图片质量。也可以追加时间戳。
7.3数据库全开放管理，病人基本资料项目可提示回溯。具备登记录入功能，历史患者信息可一键复制再次登记
7.4高清晰同步显示实时动态录像，采用数字化采集清晰逼真图像，图像自动裁剪；图片处理中具备上下镜像、左右、伪彩、灰度、增加亮度、插帧补偿、电平控制，局部放大显示打印功能，可对图像进行图形、文字、部位标注、病理描述、示意器官图标注、测量等功能处理
7.5内置诊断词库和通用报告模板，双击、单击、拖动均可以自动添加，报告模板可自由添加、修改、快速录入，所见即所得的报告书写模式，书写与报告时可直接预览整个报告；打印同时间生成电子报告单。
7.6支持患者资料批量导出或者单个导出。图片提供加载功能，可以添加内窥镜主机采集的原图。
7.7支持 DICOM 传输接口，可以二次开发，费用单独计算，接入网络管理模块；
7.8同屏显示设备视频窗口，可预览动态图像，可显示动态窗口，拍照实时显示
[bookmark: _Toc22170]八、注水泵
8.1流量调节范围：0-270mL/min（1-10 档）
8.2最小流量调节单位≤30mL/min
8.3最大传输压强：≤400kPa
8.4限时保护功能：单次连续最长送水时间 20s
8.5泵管内径：≥3.2mm（壁厚≥1.5mm）
8.6工作噪声：≤55dB
[bookmark: _Toc14048]九、提供内镜用二氧化碳送气泵
十、配置清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	图像处理器
	1
	台

	2
	冷光源
	1
	台

	3
	电子胃镜
	1
	根

	4
	电子肠镜
	1
	根

	5
	台车
	1
	台

	6
	显示器
	1
	台

	7
	工作站系统
	1
	套

	8
	注水泵
	1
	台


[bookmark: _Toc8989]十一、配套设备：
[bookmark: _Toc20177]1.≥3000WUPS一台
[bookmark: _Toc24461]2.空气消毒机2台
二、内镜清洗工作站   1套
[bookmark: _Toc27904]4.内镜清洗工作站技术参数
[bookmark: _Toc11619]4.1、清洗消毒槽：数量初洗槽2个
4.1.1 材质要求：高分子复合材料，一次吸塑成型；
4.1.2 清洗槽规格：清洗槽尺寸≧500*750mm；槽内有激光刻度容量标识，标识的分度值≤2L，容量标识误差≤10%。
[bookmark: _Toc31475]4.2、高功能背板
4.2.2 材质要求：高分子复合材料，一次吸塑成型，整机加背板高度≥1750mm
[bookmark: _Toc19275]4.3、干燥台：数量1个，尺寸可根据试剂情况定制；
材质要求：高分子复合材料，一次吸塑成型，表面条形凸起；
[bookmark: _Toc16280]4.4、底柜
4.1 柜体材质：彩晶钢化玻璃。
[bookmark: _Toc16741]4.5、专用水龙头：数量≥2个
材质：304不锈钢，加长出水口设计，360度可旋转，冷热水控制；
[bookmark: _Toc13267]4.6、高压水枪 数量≧2把
材质：304不锈钢一次冲压成型，手握式设计；
[bookmark: _Toc31038]4.7、高压气枪数量≥2把
7.1 材质：304不锈钢一次冲压成型，压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。
[bookmark: _Toc1609]4.8、医用空气压缩机 数量1台
4.8.1 参数：采用无油活塞式设计
4.8.2 储气量：≧30L
4.8.3压力可调
[bookmark: _Toc27889]5.给排水系统
5.1 进水管全304不锈钢高压编织供水软管
5.2 排水管优质的PP-R管材和管件
[bookmark: _Toc24212]6.净水器 数量1台
[bookmark: _Toc27656]7.过滤精度≤0.01μm
8.整个设备根据院内实现情况定制调整
[bookmark: _Toc25346]三、双缸全自动消毒机   1台
用途： 适用于各种型号的软式内窥镜
1.具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器太脏或水压太低或太高报警；内镜漏气报警；排水受堵报警；消毒槽水位太低报警。
2.水槽内部岛式设计，消毒液箱添加消毒液量可调节，针对不同内镜，可自由添加8—12升的消毒液；
3.设备设计有旋转式喷淋装置。
4.具有两种测漏功能模式；
5.设备内置空气过滤器，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%
6.具备自身消毒功能；
7.多酶与酒精壶装有可调节液位浮球；
8.开放式消毒液，可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯的消毒剂，消毒时间均可调整。
9.具有消毒液使用次数记录功能。
10.具备打印功能。
11.设备具有机动门盖，有显示屏触摸开关门。
12.设备配置外接过滤器≤0.02μm。
13.采用排水泵进行强排水；
14.提供邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯消毒液的第三方消毒检测报告；
15.通过电磁兼容性监测
16.供水要求及压力自来水，水量≥40L/分；0.2Mpa≤压力≤0.5Mpa
17.可独立运行
[bookmark: _Toc3273]四、医用纯水机    1台
1用途：为医院消毒供应中心，内镜清洗中心提供无菌水 
▲2产水量≥300L/h/套（25℃） 
3水利用率 ≥60% 
4脱盐率 ≥ 99% 
5产水水质
5.1水质符合GB5749的规定，细菌总数≤10CFU/100ml。
5.2符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范。 
6设备主要技术要求/标准性能
6.1采用≥7英寸彩色触摸屏智能人机控制系统，全自动控制操作，全程监控设备运行状态，具备自动液位保护、压力故障保护停机、水质超标报警排放。
6.2超滤器具有开机自动冲洗、水满待机冲洗、自动循环冲洗功能。
6.3反渗透主机部分设计开/关机自动冲洗、脉动循环正反洗、水满待机冲洗功能。
6.4设备配备各种显示仪表，实时在线的显示水质，流量，压力等信息。
6.5供水管路采用蛇形循环方式，设置定时循环模式。
6.6主机采用一体化设计。
7采用智能人机控制方式，一键自动运行。
8原水泵，过流部件为304不锈钢，流量2m³/h.扬程≥30m
9纯水输送系统：含压力控制器及304自吸式射流输送泵，输送泵配压力控制器，终端设备用水启用，停用水时根据压力自动进入待机状态。
10主机采用开放式结构，底部自带万向轮；采用模块化设计和安装。
11消毒系统；消毒采用化学消毒方式，结合紫外线回路消毒，输送管道采用循环方式。
12系统具有故障诊断能力，可根据压力、流量、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备具有原水缺水、停电、过载、过流的自动保护功能；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗；具备电器过流报警与保护装置。
五、双门内窥镜存储柜1台
1.柜内设计有内镜悬挂架，配有紫外线循环风消毒设施。
2.可储存镜体数量≥6条。
六、内镜转运车  2台
1.双层设计，车体由钢体喷塑而成，周转盘由高分子复合材料独立开模制成，配备带刹车的万向轮。
七、侧漏装置  1台
[bookmark: _Toc31432]八、氩气刀    1套
1提供切割、混切等多种单极电切模式、喷凝、柔凝等多种不同的电凝模式，以及双极电凝工作模式，是内窥镜、消化系统治疗手术时的高频功率源。
2自动智能化功率补偿功能。
3工作频率：360～460kHz，可以配合氩气控制器、内镜、宫腔镜等使用。
4整机外形：分体式设计，功能布局合理，分布清晰，易于操作。
5氩气输出流量范围：0.1L/min～12L/min。
[bookmark: _Toc17013][bookmark: _Toc7148]九、空气消毒机    40台
[bookmark: _Toc1514][bookmark: _Toc4671]1.基本参数
1.1消毒因子：253.7nm紫外线
1.2适用空间体积≥100m3
1.3设备采用LCD屏幕显示设备状态
1.4安装方式：壁挂安装
1.5循环风量≥850m3/h
1.6噪声≤45dB（A）
1.7紫外线辐射强度≥1.4x104（㎼/cm2）
1.8紫外线灯管寿命≥5000h
1.9运行60min臭氧泄漏量≤0.003mg/m3
1.10运行60min紫外线泄漏量≤0.003㎼/cm2
1.11风速：多档风速可调
1.12操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式
1.13程控数量≥9组
1.14可查看数据：可查看北京时间、设备累积工作时间等
1.15故障提示和自修复功能：具备风机故障、紫外线灯故障、过滤网过期等提示功能；具备灯管故障后备用灯管自动启动功能。
[bookmark: _Toc15185][bookmark: _Toc4964]2.消毒性能
2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.99%
2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌落数≤15（cfu/m3）
2.3设备对>100m3空间作业120Min后，该空间中自然菌的平均消亡率＞95%
2.4设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%
十、病床    140套
1、规格：2140×980×500（mm）（±30mm）；
2.床头尾板可拆卸装，床尾带病员牌（床头牌、护理级别、饮食牌三位，插取方便）；
3.床边四角配输液架插孔；
4.护栏：具备防夹手功能，可根据需要做升降调整。
5.床框两侧置有引流尿袋挂钩；
6.床脚架具有一键式刹车开关功能，下架配带有杂物框；
7.背部倾斜可任意调节；
8、床体有效荷载≥200kg；                                                                                                                       9、餐桌板：（855-1100）*350*28mm±5mm；
10、床垫：规格尺寸与相应双摇床、单摇床及监护床配套，厚度≥8㎝（高密海绵＋棕垫）。                                                                                                                                                                11、床头柜：配备毛巾架、杂物挂钩，颜色与床体一致。
十一、碳13呼气试验检测仪    1台
基本要求
1. 检测通道：标配双路同步检测，支持基线气+服药后气成对检测
2. 检测速度：单组样本检测≤3分钟/对，支持急诊快速检测
3. 测量范围：DOB值0～50‰，满足临床全量程诊断需求
4. 检测精度：示值误差≤±0.5‰，标准偏差SD≤0.3‰，变异系数CV≤±2.0%
5.检出限：最低检出限≤0.1‰，避免弱阳性漏检
6. 判读标准：自动计算DOB值，内置DOB≥4.0‰为阳性临床判读阈值，支持自定义阈值
7. 开机稳定：开机预热时间≤20分钟
功能配置参数
1. 样本处理：兼容一次性集气袋/吹嘴直接进样，无需样本前处理
2. 数据存储：存储≥10万份患者检测报告，支持历史数据追溯、查询、筛选
3. 报告输出：自动生成标准化中文报告，支持打印、PDF/Excel导出，断电数据不丢失
4. 系统对接：标配USB/网口/RS232，支持HIS/LIS系统负责现与HIS/LIS等系统的全部对接
5. 质控功能：内置自动校准、自检、质控定标、异常报警功能，满足院感及室间质评要求。
6. 操作界面：全中文操作界面，支持一键式测量。
7. 仪器重量≤20kg
8.≥10通道进气孔
标准配置
主机、操作软件、进样管路、数据传输线、电源线、出厂校准证书、注册证、说明书、保修卡；

商务要求
1、所投设备要求原厂全质保3年
2、本项目须完成电子胃肠镜系统使用所需环境建设，达到设备验收、使用标准，并通过合规性验收。
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