标段1 宫腔镜、阴道镜、及其他配套设备（核心产品：宫腔镜）

# 一、检查床 30个

1. 规格：1900×620×650 mm±10 mm

2. 床腿采用不锈钢圆管，床面采用不锈钢冷轧钢管；

3. 床面为人造革和高密度海绵；

4. 床腿配有防滑角套。

# 二、妇科检查床  2张

规格：1300×550×800 mm±10 mm

1. 床面采用皮革制成，背板及坐板采用多层实木板。

2. 床架为不锈钢

3. 操纵背板齿架可使背板上下折转；

4. 床腿装有塑胶套脚。

5.适用：产前检查等妇科手术。

标准配置：皮革床垫一套，桶一个，腿部支撑两个。

# 三、 电子阴道镜  1套

  - 1.阴道镜镜头参数

1.1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL  HD 1080P信号。

1.2.摄像模块像素≥200万，分辨率≥1100TVL。

1.3.放大倍数：1-60倍可调

1.4.视场范围：≥Ø100mm(3X），≥Ø30mm(5X），≥Ø15mm(18X），最大放大倍数≥Ø5mm。

1.5.景深：≥150mm(3X），≥120mm(5X），≥50mm(18X），最大放大倍数≥30 mm。

1.6.光斑直径≥Ø70mm，光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数Ra≥90，工作距离20cm处光源中心温升≤1℃。

1.7.防水按键设计，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。

1.8.通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时可自定义，并可在打印报告中显示时长标记。

1.9.镜头可以控制软件模块与功能，控制进入病人信息、观察检查、检查分析、打印报告和编辑报告；控制按阴道镜质控要求时序显示图像对比，支持6、9、12倍快速切换。

1.10.具有两个独立的视频输出接口，与工作站集成一体，可实现双屏实时同步显示。

1.11.全金属模具结构的可升降直立式支架，镜头可调。

  - 2.阴道镜工作站性能参数

2.1.具有自动提示患者随访管理功能。

2.2.具有病例重点关注功能。

2.3.能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可通过镜头扣手按键一键控制。

2.4.≥2种方式开启计时功能，≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）；

2.5.具有语音播报操作提示功能。

2.6.提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。

2.7.提供阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，智能评估和报告系统，具有提示活检点和病变位置的功能。

2.8.具有软件操作留痕功能，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等动作。

# 四、宫腔镜系统    1套

一、4K内窥镜摄像主机

▲1.具备4K和高清图像处理性能，输出4K图像和高清图像；

2.触摸屏尺寸≥7英寸；

3.自带4K刻录功能，可刻录高清和4K图像；

4.具备饱和度、红色增益和蓝色增益调节；

5.具有U盘设置功能，支持格式化功能；

6.具有水平翻转、垂直翻转、旋转180°、图像冻结等功能；

▲7.兼容≥2种摄像头，腹腔镜摄像头、宫腔镜摄像头等；

8.具有便于连接纤维镜使用的功能；

9.CF或BF级别I 类。

## 二、摄像头

1.CF或BF；

2.具有≥2个自定义摄像头按键，支持自定义功能，可实现白平衡、拍照、录像等功能控制；

3.内置CMOS，白光成像，4K输出显示；

4.摄像头可耐受环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌方式以及戊二醛浸泡消毒。

5.摄像头防护等级：≥IPX7。

## 三、医用内窥镜冷光源

1.触摸屏≥7英寸；

2.设备类型：Ⅰ类；

3.白光冷光源的输出总光通量≥2000lm；

4.LED灯泡工作寿命≥50000小时；

5.光输出中心照度≥2000000LUX；

6.具有自动调节光源亮度功能；

7.噪音≤55dB；

8.具有光纤插入自动检测和提示功能；

## 四、4K医用监视器

1.4K医用LCD监视器，≥21英寸；

2.支持4K 60Hz超高清显示；

3.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口；

4.具有3G-SDI或DVI的全高清接口；

5.最大背光亮度≥800cd/㎡；

6.显示器对比度≥1400；

7.具有≥175°可视角度。

## 五、医用台车

1.具有后盖门及线缆管理设计；

2.台车可控制主机、光源的启动和关闭。

## 六、宫腔镜

▲1.直径≤4mm；

2.视向角≥30°；

3.视场角≥65°；

4.工作长度≥300mm；

5. 鞘套直径≤6.5mm的鞘套；

6.设备类型：CF型，IPX7防护等级

7.分体鞘套设计

8.独立进水与出水通道设计

9.光学镜及全套手术器械支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷多种灭菌方式；

10.配备与之匹配的器械。

## 七、膨宫泵

1.压力设置范围：20-400mmHg；

2.冲洗流速范围：0-1000mL/min；

## 八、图文工作站

1.图文工作站，用于出具宫腔镜检查报告；

2.负责与医院系统相互连接，负责开放端口；

3.配备彩色打印机；1台

九、宫腔镜配置清单

| 4K宫腔镜配置价格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置 | 数量 | 单位 |
| 4K主机 | 1 | 台 |
| 光源 | 1 | 台 |
| 摄像头 | 1 | 个 |
| 导光束 | 1 | 根 |
| 宫腔镜（含3把器械） | 2 | 套 |
| 膨宫泵 | 1 | 台 |
| 膨宫管 | 1 | 台 |
| 消毒盒 | 1 | 把 |
| 台车 | 1 | 台 |
| 4K监视器 | 1 | 台 |
| 图文工作站 | 1 | 套 |

商务要求

所投设备要求原厂全质保3年

标段2 胃肠镜及其他配套设备（核心产品：电子胃肠镜系统）

一、电子胃肠镜系统   1 套

# 一、图像处理器

1.图像传感器CMOS；

2.与光源分体式设计；

3.支持镜体热插拔；

4.兼容胃镜、肠镜等其他内镜

5.兼容超声微探头系统

6.输出视频分辨率≥1920×1080；

7.具有DVI、SDI等输出方式；

8.具有红色调、蓝色调及饱和度调节功能；

9.具有自动增益功能；

10.具有特殊光诊断功能；

11.测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光；

12.具有色彩增强功能；

13.具有构造调节功能；

14.具有对比度调节功能；

15.具有白平衡自动修正功能；

16.具有电子放大功能，最大放大≥4倍；

17.有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

18.具有≥1T内置存储；

19.可通过USB接口一键导出当前检查数据；

20.支持DICOM3.0标准协议；

21.具有画中画功能；

22.具有图像采集和处理功能

# 二、冷光源

2.1采用LED光源；

2.2光源平均连续使用寿命≥20000小时；

2.3具有手动和自动两种调光模式；

2.4气泵流量可调；

2.5具有透光功能。

# 三、电子胃镜

3.1视场角≥140°；

▲3.2景深2～100mm；

3.3插入外部主软管外径≤9.6mm

3.4具备辅助送水功能；

3.5头端部外径≤9.7mm；

3.6最小器械孔道内径≥3.2mm；

▲3.7弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100°；

3.8工作长度≥1000mm；

3.9镜体全长≥1300mm；

3.10导光部可一键插拔，同时具有全密封设计，可直接浸泡洗消，不需要使用防水帽。

# 四、电子肠镜

4.1视场角≥145°；

4.2景深2～100mm；

4.3头端部外径≤12mm

4.4具备辅助送水功能；

▲4.5插入部主软管外径≤12mm；

▲4.6最小器械孔道内径≥3.8mm；

4.7弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°；

4.8工作长度≥1300mm；

4.9导光部可一键插拔，同时具有全密封设计，可直接浸泡洗消，不需要使用防水帽。

4.10硬度可调。

# 五、台车

专业设计的内镜专用台车。

# 六、监视器 ≥27英寸

# 七、工作站系统

7.1高清视频采集卡提供多种接口；分辨率≥1080P。

7.2采集的视频录像编码可以自定义，时长或者大小均可以自定义。视频可以回拍，二次提取检查照片，保持原来图片质量。也可以追加时间戳。

7.3数据库全开放管理，病人基本资料项目可提示回溯。具备登记录入功能，历史患者信息可一键复制再次登记

7.4高清晰同步显示实时动态录像，采用数字化采集清晰逼真图像，图像自动裁剪；图片处理中具备上下镜像、左右、伪彩、灰度、增加亮度、插帧补偿、电平控制，局部放大显示打印功能，可对图像进行图形、文字、部位标注、病理描述、示意器官图标注、测量等功能处理

7.5内置诊断词库和通用报告模板，双击、单击、拖动均可以自动添加，报告模板可自由添加、修改、快速录入，所见即所得的报告书写模式，书写与报告时可直接预览整个报告；打印同时间生成电子报告单。

7.6支持患者资料批量导出或者单个导出。图片提供加载功能，可以添加内窥镜主机采集的原图。

7.7支持 DICOM 传输接口，可以二次开发，费用单独计算，接入网络管理模块；

7.8同屏显示设备视频窗口，可预览动态图像，可显示动态窗口，拍照实时显示

# 八、注水泵

8.1流量调节范围：0-270mL/min（1-10 档）

8.2最小流量调节单位≤30mL/min

8.3最大传输压强：≤400kPa

8.4限时保护功能：单次连续最长送水时间 20s

8.5泵管内径：≥3.2mm（壁厚≥1.5mm）

8.6工作噪声：≤55dB

# 九、提供内镜用二氧化碳送气泵

十、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理器 | 1 | 台 |
| 2 | 冷光源 | 1 | 台 |
| 3 | 电子胃镜 | 1 | 根 |
| 4 | 电子肠镜 | 1 | 根 |
| 5 | 台车 | 1 | 台 |
| 6 | 显示器 | 1 | 台 |
| 7 | 工作站系统 | 1 | 套 |
| 8 | 注水泵 | 1 | 台 |

# 十一、配套设备：

## 1.≥3000WUPS一台

## 2.空气消毒机2台

## 二、内镜清洗工作站   1套

## 4.内镜清洗工作站技术参数

### 4.1、清洗消毒槽：数量初洗槽2个

4.1.1 材质要求：高分子复合材料，一次吸塑成型；

4.1.2 清洗槽规格：清洗槽尺寸≧500*750mm；槽内有激光刻度容量标识，标识的分度值≤2L，容量标识误差≤10%。

### 4.2、高功能背板

4.2.2 材质要求：高分子复合材料，一次吸塑成型，整机加背板高度≥1750mm

### 4.3、干燥台：数量1个，尺寸可根据试剂情况定制；

材质要求：高分子复合材料，一次吸塑成型，表面条形凸起；

### 4.4、底柜

4.1 柜体材质：彩晶钢化玻璃。

### 4.5、专用水龙头：数量≥2个

材质：304不锈钢，加长出水口设计，360度可旋转，冷热水控制；

### 4.6、高压水枪 数量≧2把

材质：304不锈钢一次冲压成型，手握式设计；

### 4.7、高压气枪数量≥2把

7.1 材质：304不锈钢一次冲压成型，压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。

### 4.8、医用空气压缩机 数量1台

4.8.1 参数：采用无油活塞式设计

4.8.2 储气量：≧30L

4.8.3压力可调

## 5.给排水系统

5.1 进水管全304不锈钢高压编织供水软管

5.2 排水管优质的PP-R管材和管件

## 6.净水器 数量1台

## 7.过滤精度≤0.01μm

## 8.整个设备根据院内实现情况定制调整

# 三、双缸全自动消毒机   1台

用途： 适用于各种型号的软式内窥镜

1.具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器太脏或水压太低或太高报警；内镜漏气报警；排水受堵报警；消毒槽水位太低报警。

2.水槽内部岛式设计，消毒液箱添加消毒液量可调节，针对不同内镜，可自由添加8—12升的消毒液；

3.设备设计有旋转式喷淋装置。

4.具有两种测漏功能模式；

5.设备内置空气过滤器，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%

6.具备自身消毒功能；

7.多酶与酒精壶装有可调节液位浮球；

8.开放式消毒液，可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯的消毒剂，消毒时间均可调整。

9.具有消毒液使用次数记录功能。

10.具备打印功能。

11.设备具有机动门盖，有显示屏触摸开关门。

12.设备配置外接过滤器≤0.02μm。

13.采用排水泵进行强排水；

14.提供邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯消毒液的第三方消毒检测报告；

15.通过电磁兼容性监测

16.供水要求及压力自来水，水量≥40L/分；0.2Mpa≤压力≤0.5Mpa

17.可独立运行

# 四、医用纯水机    1台

1用途：为医院消毒供应中心，内镜清洗中心提供无菌水

▲2产水量≥300L/h/套（25℃）

3水利用率 ≥60%

4脱盐率 ≥ 99%

5产水水质

5.1水质符合GB5749的规定，细菌总数≤10CFU/100ml。

5.2符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范。

6设备主要技术要求/标准性能

6.1采用≥7英寸彩色触摸屏智能人机控制系统，全自动控制操作，全程监控设备运行状态，具备自动液位保护、压力故障保护停机、水质超标报警排放。

6.2超滤器具有开机自动冲洗、水满待机冲洗、自动循环冲洗功能。

6.3反渗透主机部分设计开/关机自动冲洗、脉动循环正反洗、水满待机冲洗功能。

6.4设备配备各种显示仪表，实时在线的显示水质，流量，压力等信息。

6.5供水管路采用蛇形循环方式，设置定时循环模式。

6.6主机采用一体化设计。

7采用智能人机控制方式，一键自动运行。

8原水泵，过流部件为304不锈钢，流量2m³/h.扬程≥30m

9纯水输送系统：含压力控制器及304自吸式射流输送泵，输送泵配压力控制器，终端设备用水启用，停用水时根据压力自动进入待机状态。

10主机采用开放式结构，底部自带万向轮；采用模块化设计和安装。

11消毒系统；消毒采用化学消毒方式，结合紫外线回路消毒，输送管道采用循环方式。

12系统具有故障诊断能力，可根据压力、流量、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备具有原水缺水、停电、过载、过流的自动保护功能；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗；具备电器过流报警与保护装置。

五、双门内窥镜存储柜1台

1.柜内设计有内镜悬挂架，配有紫外线循环风消毒设施。

2.可储存镜体数量≥6条。

六、内镜转运车  2台

1.双层设计，车体由钢体喷塑而成，周转盘由高分子复合材料独立开模制成，配备带刹车的万向轮。

七、侧漏装置  1台

# 八、氩气刀    1套

1提供切割、混切等多种单极电切模式、喷凝、柔凝等多种不同的电凝模式，以及双极电凝工作模式，是内窥镜、消化系统治疗手术时的高频功率源。

2自动智能化功率补偿功能。

3工作频率：360～460kHz，可以配合氩气控制器、内镜、宫腔镜等使用。

4整机外形：分体式设计，功能布局合理，分布清晰，易于操作。

5氩气输出流量范围：0.1L/min～12L/min。

# 九、空气消毒机    40台

- 1.基本参数

1.1消毒因子：253.7nm紫外线

1.2适用空间体积≥100m3

1.3设备采用LCD屏幕显示设备状态

1.4安装方式：壁挂安装

1.5循环风量≥850m3/h

1.6噪声≤45dB（A）

1.7紫外线辐射强度≥1.4x104（㎼/cm2）

1.8紫外线灯管寿命≥5000h

1.9运行60min臭氧泄漏量≤0.003mg/m3

1.10运行60min紫外线泄漏量≤0.003㎼/cm2

1.11风速：多档风速可调

1.12操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式

1.13程控数量≥9组

1.14可查看数据：可查看北京时间、设备累积工作时间等

1.15故障提示和自修复功能：具备风机故障、紫外线灯故障、过滤网过期等提示功能；具备灯管故障后备用灯管自动启动功能。

- 2.消毒性能

2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.99%

2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌落数≤15（cfu/m3）

2.3设备对>100m3空间作业120Min后，该空间中自然菌的平均消亡率＞95%

2.4设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%

十、病床    140套

1、规格：2140×980×500（mm）（±30mm）；

2.床头尾板可拆卸装，床尾带病员牌（床头牌、护理级别、饮食牌三位，插取方便）；

3.床边四角配输液架插孔；

4.护栏：具备防夹手功能，可根据需要做升降调整。

5.床框两侧置有引流尿袋挂钩；

6.床脚架具有一键式刹车开关功能，下架配带有杂物框；

7.背部倾斜可任意调节；

8、床体有效荷载≥200kg；                                                                                                                       9、餐桌板：（855-1100）*350*28mm±5mm；

10、床垫：规格尺寸与相应双摇床、单摇床及监护床配套，厚度≥8㎝（高密海绵＋棕垫）。                                                                                                                                                                11、床头柜：配备毛巾架、杂物挂钩，颜色与床体一致。

十一、碳13呼气试验检测仪    1台

基本要求

1. 检测通道：标配双路同步检测，支持基线气+服药后气成对检测

2. 检测速度：单组样本检测≤3分钟/对，支持急诊快速检测

3. 测量范围：DOB值0～50‰，满足临床全量程诊断需求

4. 检测精度：示值误差≤±0.5‰，标准偏差SD≤0.3‰，变异系数CV≤±2.0%

5.检出限：最低检出限≤0.1‰，避免弱阳性漏检

6. 判读标准：自动计算DOB值，内置DOB≥4.0‰为阳性临床判读阈值，支持自定义阈值

7. 开机稳定：开机预热时间≤20分钟

功能配置参数

1. 样本处理：兼容一次性集气袋/吹嘴直接进样，无需样本前处理

2. 数据存储：存储≥10万份患者检测报告，支持历史数据追溯、查询、筛选

3. 报告输出：自动生成标准化中文报告，支持打印、PDF/Excel导出，断电数据不丢失

4. 系统对接：标配USB/网口/RS232，支持HIS/LIS系统负责现与HIS/LIS等系统的全部对接

5. 质控功能：内置自动校准、自检、质控定标、异常报警功能，满足院感及室间质评要求。

6. 操作界面：全中文操作界面，支持一键式测量。

7. 仪器重量≤20kg

8.≥10通道进气孔

标准配置

主机、操作软件、进样管路、数据传输线、电源线、出厂校准证书、注册证、说明书、保修卡；

商务要求

- 1、所投设备要求原厂全质保3年

- 2、本项目须完成电子胃肠镜系统使用所需环境建设，达到设备验收、使用标准，并通过合规性验收。