采购需求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | MRI屏蔽项目清单. 一; 扫描室屏蔽工程. 序号; 项 目; 描 述; 要求; 数量; 单位. 1; RF射频屏蔽体; 主材：优质铜皮，厚度：0.3MM,焊接工艺; 199.75; m2. 2; 地面绝缘; PVC板(3MM）; 50.00; m2. 3; 地面强化处理; 耐压板; 50.00; m2. 4; RF单开屏蔽门（含门框）; 铜型材，单开屏蔽小门; 外形:2100*1200MM; 1.00; 套. 5; RF屏蔽窗（含窗框）; 双层铜网及白玻璃。; 外形:1500*900MM; 1.00; 套. 6; 进风波导器; 网状结构，材质不锈钢；散流器; 1.00; 套. 7; 回风波导器; 网状结构，材质不锈钢；散流器; 2.00; 套. 8; 紧急排风波导; 网状结构，材质不锈钢；散流器; 1.00; 套. 9; 平衡波导; 网状结构，材质不锈钢；散流器; 1.00; 套. 10; 失超管; 材质：不锈钢; 管径273MM，长度暂估40米，拐弯按6个考虑; 1.00; 套. 11; 轴流风机150-300W; R300; 1.00; 套. 12; 传导板框; 黄铜3MM; 尺寸：1400*800MM; 1.00; 套. 13; 空调风管、风道; PVC波纹风管、保温棉、接头等。包括设备间铁制风管; 1.00; 套. 14; 直流电源; 220V 2.0 KW; 1.00; 套. 15; 直流电源滤波器; 2*25A; 2.00; 台. 16; 医用气体波导器; 25MM; 1.00; 个. 17; 紧停开关连线; 2*25A; 1; 套. 二; 扫描室照明工程. 序号; 项 目; 描 述; 要求; 数量; 单位. 1; LED平板灯; 600*600; 12V，5W.; 12.00; 套. 2; 直流照明射灯; PAR38; 220V，80W.; 4.00; 套. 3; 电缆槽及维修插座; 铝合金梯装结构含细木工板; 1.00; 套. 4; 传导板小门; 双面防火板、铝合金盖封条; 尺寸：1400*800MM; 1.00; 套. 5; 进回风散流器; 铝合金; 400*400MM; 6.00; 个. 6; 铝合金散流器; 回风装饰口; 600*600MM; 2.00; 个. 三; 屏蔽射频效能测试（第三方）; 1.00; 项. |