（一）项目概况
本项目为西安石油大学地科院实验室仪器从雁塔校区搬迁至鄠邑校区。服务包含前期勘测建档、精密设备专业拆卸、多层级防震包装、跨校区密闭运输、校内上楼、就位安装、调试、管线复原、实验室封窗施工、仪器专用水电气路配套改造、施工垃圾清运、售后质保一体化全流程服务。
1.项目总预算
本项目总预算人民币39.8万元，采用总价包干模式，报价包含人工、拆装耗材、包装、运输、上楼、安装、调试、管线改造、实验室封窗施工、仪器专用水电气路配套改造、垃圾清运、保险、税费、质保所有费用，采购人无需额外支付任何费用。
2.工期要求
合同签订10日历天内全部完成拆卸、运输、安装、改造、调试全流程工作，设备精度恢复搬迁前标准，达到正常科研使用标准并完成整体验收交付。
3. 搬迁设备明细
需要搬迁仪器的详细信息如下表所示：
	序号
	仪器名称
	品牌型号
	搬迁等级
	备注

	1
	场发射电镜/能谱
	Tescan  MAIA3
	A
	各1套

	2
	场发射电镜的前处理
	
	B
	2台

	3
	研究级显微镜
	DM4500
	B
	6台

	4
	激光拉曼仪
	inViaReflex
	A
	1套

	5
	脉冲渗透率仪
	PDP-200
	B
	1套

	6
	等温吸附仪
	美国康塔Quadrasorb evo-4
	A
	1台

	7
	元素分析仪
	德国元素
	A
	1台

	8
	抽提仪
	
	B
	2台

	9
	百万分之一天平
	
	B
	2套

	10
	显微冷热台
	GP600
	B
	1套

	11
	阴极发光仪
	RelionIIICL
	A
	1套

	12
	激光共聚焦仪
	LEICA SP8
	A
	1套

	13
	覆压孔渗仪
	CMS-300
	A
	1套

	14
	岩电系统
	SCMS-H型
	B
	1套

	15
	成藏模拟仪
	HBYQ-VI型
	B
	1套

	16
	压汞仪
	美国康塔PoreMaster33、美国康塔AutoPoreIV9500
	C
	2台

	17
	色质联用仪
	7890A-5975C
	A
	1套

	18
	气相色谱仪
	美国HP公司7890A
	A
	1套

	19
	稳定同位素仪
	德国Isoprime
	A
	1套

	20
	有机碳分析仪
	CS-2001HF
	A
	1套

	21
	岩土动三轴仪
	DYNTTS/STDDPC V3
	A
	1套

	22
	岩土静三轴仪
	UNSAT/STDDPC V2
	A
	1套

	23
	钻样机
	
	B
	1台

	24
	切样机
	
	B
	4台

	25
	通风橱
	
	B
	5个

	26
	气瓶
	
	D
	15个


分类规则如下表。
设备及物品分级表
	分类
	要求

	A级
	仪器设备必须由具备同类设备搬迁经验的专业技术人员现场指导搬迁。搬迁前，设备由采购人、中标人技术人员双方共同确认仪器设备原有状态，出具仪器性能技术报告。搬迁到位调试完成后，再次进行测试，由采购人、中标人技术人员双方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态。典型如电镜、激光拉曼仪、质谱、色谱、有机碳分析仪等精密分析设备。

	B级
	仪器设备必须由具备同类设备搬迁经验的专业技术人员现场指导搬迁。搬迁前，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备原有状态。搬迁到位调试完成后，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备能正常运行。典型如天平、钻样机、显微冷热台等设备。

	C级
	搬迁后只需确认外观正常即可接收的仪器设备，例如压汞仪等物品。确保与搬迁前使用状态一致。

	D级
	指需要进行特殊拆卸安装流程，运用特殊设备工具才能完成的迁移物品，如重型设备等；或者有特殊要求的物资，如气体、化学品（包括但不限于易燃易爆和易制毒试剂等）有特殊保温要求的试剂等。


（二）技术服务要求（用户需求书中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款）
1.前期勘测与资产建档
中标24小时内组建专项项目组，完成新旧校区现场勘测，结合工期制定搬迁计划；逐台设备拍照、编号、贴标、建档，记录外观、配件、运行状态，双方签字确认资产台账；按精密光学仪器、分析仪器、重型岩土设备分类编制搬迁、应急预案。
2.精密设备标准化拆卸
所有仪器由持证工程师规范拆解，严格执行断电验电、线路分色标记、配件分类收纳流程；激光、质谱、高精度天平的镜头、传感器等精密组件单独隔离防护；螺丝、管路小件全部编号分装，确保配件完整可追溯；三轴等重型设备拆卸前做结构加固，防止设备变形。
3.多层级防震防护包装
精密分析仪器采用海绵、加厚气泡膜、防撞护角、硬质纸箱多层防护，高价值设备加装实木木箱；光学玻璃、细小管路单独隔离包装；箱体统一标注易碎、直立、轻放标识，设备分区打包，杜绝挤压、倒置。
4.跨校区及校内转运
全程使用密闭减震货车；校内错峰施工，避开教学时段，服从校园管理；大件设备转运路线提前报备校方；所有精密仪器保持直立运输，全程轻拿轻放，禁止拖拽、抛扔。
5.就位安装、与精度调试
按照校方指定点位调平放稳，完成水、电、气管路复原对接；所有设备通电自检、功能调试、精度校准，搬迁后精度恢复原有科研标准；完工后清理全部包装废料，恢复实验室原貌。
（1）就位与初步固定
在新址按照规划平面图精确放置设备；
使用激光水平仪确保安装精度（激光辅助定位，精度0.05mm；水平度≤0.02mm/m）；
大型设备采用液压搬运系统就位，立即进行初步固定。
（2）系统连接与恢复
按照拆卸时的标记和照片，逐项恢复电缆、管路连接；
先完成机械安装，再进行电气连接；
接地线连接必须可靠确认。
（3）功能测试与性能校准
逐项测试设备基础功能；
对照设备技术手册和搬迁前的参数记录，逐项验证设备性能指标；
对精密仪器的调试可能需要3天以上，需预留充裕时间。
（4）环境适应性调整
精密仪器待新实验室环境参数（温湿度、电磁干扰）稳定后，再进行最终精细调试；
所有设备完成单机调试后，进行联动测试，确保系统兼容性。
6.三级清点验收制度
落实搬迁前建档、转运中途点检、就位后终验三级清点；项目完工提交全套搬迁台账、设备状态记录表、竣工验收资料，配合校方完成资产对账、整体验收。
▲7.迁移配套服务
为了迁移后能实时掌握大型精密仪器的运行状态，确保仪器搬后故障界定有依据，且能高效解决，投标人需提供仪器智能信息服务：
提供仪器设备二维码管理服务：中标商提供13台完成迁移的A级精密仪器设备动态信息二维码，粘贴在仪器上。通过扫描二维码可实现精准学习，学习资料可覆盖仪器的各个方面，如操作规程、产品手册、操作视频、维护视频、相关标准、相关方法等。投标文件中需提供能实现上述服务的演示过程截图证明资料。
▲8.建立项目过程管理预案和信息沟通机制：为提高迁移效率，对迁移工作的进展、物品状态进行精准掌控，管理系统需实现以下功能：项目管理、设备管理、任务分配、安装场地核查、仪器拆卸前测试、仪器拆解打包、仪器安装后测试、运输装车卸车管理、工程师管理、大数据可视化平台。(投标文件中需提供上述10个系统功能截图加盖投标人公章作为证明材料，中标后5个工作日内提供该系统给采购人核验，不符合要求的视为虚假应标，取消中标资格)。
9.1中标人在采购人迁进实验室前，使用经国家认可的计量认证机构计量认证过的专业测量仪器对采购人实验室环境（如供电、供气、通风、温湿度）进行评价，确保迁进实验室状况达到仪器使用标准，对不达标情况提供整改建议书。
▲9.2投标时需提供专业测量仪器：数字式风速计、数字万用表、辐射剂量测试仪、气体检测仪、示波器、紫外辐射照度计的购买发票和检测计量报告扫描件（由具有CNAS或CMA第三方检测机构近一年（开标前）出具），投标人需在中标后5个日历日内提供计量报告原件核查，否则采购人有权与中标人终止合同。
关于试剂（含危险化学品）的搬运工作,投标人必须承诺使用具有道路危险货物运输许可证，按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志的专业车辆负责运输。运输、搬运人员必须具备相应资格证、化学品搬运相关安全知识和技能，有从事化学品搬运的经历；搬运剧毒、强腐蚀性危化品的相关人员，须穿戴相应的防化服；（投标文件中需提供承诺书并加盖公章）。
10.安全文明施工要求
全体施工人员统一工装、持证上岗，保障10天工期；做到工完场清；中标方承担全过程人员、实验设备、校园设施全部安全责任，实现施工零事故、设施零损坏、配件零丢失。
（三）专项服务质量管控要求
1. 人员服务质量
（1）所有进场人员统一工装、佩戴工牌，言行文明规范，不得喧哗吵闹、与师生发生争执；禁止在实验室吸烟、饮食、随意丢弃杂物；现场项目负责人全程在岗，校方合理调整需求10分钟内到场处置，不得推诿拖延；未经实验室老师许可，不得触碰、挪动未搬迁仪器、试剂及办公用品。
（2）作业人员操作规范统一，禁止野蛮施工、违规拆解精密核心部件。
（3）项目总负责人、中标单位委派的场发射扫描电镜技术主管全程驻场协调，校方提出合理调整需求10分钟内到场响应处置，不得推诿拖延。
2. 施工工艺质量标准
（1）拆装、包装、运输、复原工序严格执行精密仪器行业规范，电镜拆装、包装、运输、复原全流程严格遵循场发射电镜原厂拆装规范，严禁减省防护耗材、简化作业流程，校方可随时现场抽查，发现偷工减料立即停工整改，工期不予顺延；
（2）设备复原后的平整度、密封性、管路匹配度、检测精度必须达到搬迁前使用标准，调试不合格需免费反复整改直至验收通过，产生的人工、耗材成本全部由中标方自行承担。
（3）实验室封窗、水电气配套改造外观规整，线路管路排布整齐，无渗漏、无静电干扰、无安全隐患，满足设备长期稳定运行环境要求。
3. 全过程质量监督机制
（1）建立每日质量巡检制度，项目负责人每日向校方报送当日施工进度、设备防护现场照片、质量自查小结；
（2）校方人员可全程旁站监督所有拆装、运输、安装工序，任一环节存在防护不到位、操作不规范等质量问题，供应商须无条件立即整改，由此造成工期延误、额外成本全部由中标方承担；
（3）项目验收硬性考核标准：设备整机完好率100%、精密配件无丢失、实验室场地无破损、仪器一次调试合格率100%，未达到上述标准不予通过验收。
（四）售后服务要求
1.质保服务：项目验收合格后提供不少于60天专项搬迁质保期，因拆装、运输、安装施工导致的设备真空泄漏、精度偏移、电路故障、管路渗漏等问题，提供免费上门复检、校准、维修服务；
2.搬迁途中造成仪器损毁、配件遗失，按设备采购原值或第三方评估价格全额赔付。
[bookmark: _GoBack]3.应急响应保障：提供7×24小时售后专线应急响应，接到校方设备故障通知后24小时内技术工程师抵达鄠邑校区现场处置维修、校准。
