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	1
	水生生物定性定量
	浮游动物智能识别系统
	1.总体要求
符合《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇《水和废水的生物监测方法》（2002年）、HJ 1216-2021《水质 浮游植物的测定0.1mL计数框-显微镜计数法》和《水生态监测技术要求 淡水浮游动物（试行）》的要求。
2.参数要求
▲2.1计数框：备有0.1ml、1ml、5ml计数框，采用多层液封、磁吸方式，使得盖框与底板保持紧密连接，保证容纳槽的密封，组装和拆卸方便快捷（投标人须提供加盖生产厂家公章的产品实物照片作为证明）；
2.2显微镜：用于扫描拍摄和智能检测的生物显微镜，含显微镜机架、三目观察筒、D型6孔物镜转盘、镜臂、平场消色差物镜；
2.3物镜：配备4倍、10倍、20倍、40倍物镜一套，保证图像的锐度、清晰度和色彩还原性，为数字成像提供高质量和高性能的解决方案；
2.4光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm；
2.5聚光镜：摆出式聚光镜，NA 0.9/0.25，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏有刻度标记，样品检测在40倍镜、20倍镜、10倍镜、4倍镜不同需求情况下自动切换聚光镜；
2.6相机：配备于生物显微镜上的工业相机，像素不低于3000万，连续拍摄时帧率不低于每秒30帧；
▲2.7连续多液层扫描拍摄方式：搭载生物显微镜的载物台在X/Y/Z轴方向微米级运动，并具备闭环运动控制功能，可实现连续多液层扫描拍摄和自动视野切换拍摄，获取样品中不同视野和不同液层位置上浮游生物对焦清晰的显微图像，为智能检测识别提供技术支撑（投标人须提供加盖生产厂家公章的由设备自动拍摄的一个视野内不同焦平面图像、自动合成后带识别结果的图像）；
2.8对焦方式：自动对焦，不需要人工辅助找到初始位置或清晰的焦平面；
▲2.9物镜自动切换：仪器在检测浮游植物、浮游动物（枝角桡足）、浮游动物（轮虫）、原生动物样品时，物镜自动切换40倍镜、20倍镜、10倍镜、4倍镜，无需人工辅助。
2.10实时图像及合成图像：图片拍摄与自动识别计数同步进行，检测过程中，软件界面能显示生物显微镜实时图像，及当前视野不同焦平面图片合成处理后的图像，合成图上显示浮游生物名称（投标人须提供加盖生产厂家公章的软件界面截图作为证明）；
2.11浮游植物检测：浮游植物手动进样可一次检测8个样品，计数框须具有2层及以上密封结构，待测水样8小时不产生气泡，并能够对每个检测样品设置浓缩倍率换算系数和检测视野数，显微镜自动切换40倍物镜、自动对焦、自动拍照、自动识别（投标人须提供加盖生产厂家公章的仪器检测运行中的照片和相关密封技术作为证明）；
★2.12枝角类和桡足类检测：样品须置于5 ml浮游生物计数框内，计数框须具有2层及以上密封结构，待测水样8小时不产生气泡，显微镜自动切换4倍物镜、自动对焦、自动拍照、自动识别，一次可检测4个样品（投标人须提供加盖生产厂家公章的仪器检测过程中的照片作为证明）；
2.13轮虫检测：样品须置于1ml浮游生物计数框内，计数框须具有2层及以上密封结构，待测水样8小时不产生气泡，显微镜自动切换10倍物镜、自动对焦、自动拍照、自动识别，一次可检测8个样品（投标人须提供加盖生产厂家公章的仪器检测过程中的照片作为证明）；
2.14原生动物检测：样品须置于0.1ml浮游生物计数框内，计数框须具有2层及以上密封结构，待测水样8小时不产生气泡，显微镜自动切换20倍物镜、自动对焦、自动拍照、自动识别，一次可检测6个样品（投标人须提供加盖生产厂家公章的仪器检测过程中的照片作为证明）；
▲2.15一体化设计：主机自带一块不小于18.5寸高清显示屏；
▲2.16样品分析结果动态展示功能：在样品检测过程中，软件能够动态地显示当前视野下样品的浮游生物分析数据，即当前视野拍摄完成后可以立即展示该视野的分析结果，并同步更新样品分析数据，然后再进行下一个视野的拍摄和分析。更新的样品分析数据包括：名称、数量、密度、生物量、密度占比、生物量占比和是否优势种属等数据（投标人须提供样品检测时连续不少于两个视野的实时显示扫描图像和附带浮游生物名称的合成图像的软件界面截图并加盖制造商公章）；
▲2.17样品检测状态动态展示功能：在进行样品分析时，软件能够动态地显示样品检测的状态，包括：样品进样状态、回零状态、当前样品检测视野数、当前样品耗时、样品总耗时、密度标准差变化曲线等（投标人须提供加盖生产厂家公章的软件界面截图作为证明）；
2.18数据定位功能：对已检测的样本，可通过浮游生物种属名称定位到其对应的原始图片及合成图片，以方便相关人员学习和比对；
2.19鉴别方式：融合深度神经网络和专家知识辅助的浮游生物自动识别，在实验员没有浮游生物专业知识的情况下应能独立完成仪器操作并获取数据；
2.20识别种类：能自动识别常见的藻属310个属以上，浮游动物100个以上大类或属；
2.21检测数据：自动获取精确到属的浮游藻类和浮游动物检测数据，浮游藻类包括门、名称，当前数量，数量占比，密度，生物量，以及样本的总密度，生物量等数据，浮游动物包含类别、名称、当前数量，数量占比，密度，以及样本的总密度；
2.22评价指数：自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、丰富度指数；
2.23标准图谱：系统配有浮游藻类和浮游动物标准图谱，供用户参考学习；
2.24人工校验：结合识别图像信息，用户可增加、删减、修改识别物种信息，并实时更新样品分析结果，实现人工数据核对；
3.配置：
3.1浮游生物快速浓缩仪           1套  
3.2控制系统（含电脑达到或优于：8G显存显卡，16GB内存，4TB硬盘）	  1套                
3.3物镜自动切换系统         1套                      
3.4数字显微影像自动扫描系统	    1套                  
3.5图像采集系统         1套                             
3.6浮游藻类智能识别软件模块	    1套                      
3.7浮游动物智能识别软件模块	    1套                   
4.售后服务：整机质保≥3年；提供免费上门安装调试、人员培训。                  
	套
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	水生生物定性定量
	底栖动物鉴别系统
（核心产品）
	1.控制系统
1.1系统一体化：整个系统一体化设计，集成数字显微扫描模块、拍照成像模块、识别模块和存储显示、以及控制模块等（投标人须提供第三方计量测试机构出具的测试报告以及仪器检测过程中的照片进行佐证）；
1.2 控制器配置：8核16线程，运行内存不低于16G，通讯接口不少于2个；
1.3 连续变倍：支持1X到20X连续变倍，在全倍率范围内保证图像的锐度、清晰度和色彩还原性，为数字成像提供高质量和高性能的解决方案；
★1.4 扫描方式：搭载具备X/Y/Z三轴方向移动功能的电子显微集成相机，实现微米级运动，可实现连续多平面连续扫描拍摄，获取样品中不同视野和不同点位的清晰显微图像，为智能检测与识别提供技术支撑（投标人须提供第三方计量测试机构出具的测试报告以及仪器检测过程中的照片进行佐证）；
1.5 载物台放置载物盘：载物盘采用分区设定，配置黑色底盘，可实现一次性连续扫描，提高图像对比度与清晰度（投标人须提供第三方计量测试机构出具的测试报告以及仪器检测过程中的照片进行佐证）；
1.6 光源系统：采用双支机器视觉光源，提供匀光补光照射，避免明显圆形光斑；支持程控或手控补光强度，使关照条件自动配备底栖动物样品拍摄需求，亮度范围：0～99%；
1.7拍照模块：系统标配不低于500万像素高分辨率相机，可满足毫米级体积底栖生物样品的成像需求；支持扩展不低于4500万像素的更高分辨率相机，用于毫米级以下体积底栖生物样品的识别；
1.8 格子盘检测模式下，单次可检测不少于90个体长不超过22毫米的中、小体型的底栖动物个体，放大倍数1-20倍，可在2分钟内完成单盘样品的批量拍摄和检测识别过程；
1.9 平盘检测模式下，用户可把底栖动物样品直接放在托盘中进行识别，支持检测体长超过22毫米的大体型底栖动物个体，放大倍数1-4.8倍，可在1分钟内完成拍摄和识别过程。
2.图像采集系统
2.1 提供多种对焦方式，对焦区域可调；支持多种对焦，在高倍率下可将多个对焦区域通过实时处理，获取更高质量的图像；
2.2 支持自动光学变焦与物理变焦条件下的图像识别，部分底栖动物种类具备识别至属级别的能力；
2.3 检测样品：样品适用尺寸不小于1mm；
2.4 自动化程度：系统可自动完成底栖动物识别、分类、计数与统计分析,并自动生成鉴定分析报告；
2.5 智能识别与分类：基于 AI 深度学习的底栖动物自动识别系统；部分种类可扩展到属级别识别；分类识别与计数过程自动完成；支持本地扩展功能，可快速导入并训练新物种；
▲2.6 实时观察：实现图片拍摄与自动识别、计数的同步进行，检测过程中，软件界面可实时显示体视显微镜实时图像及对应的底栖动物名称，支持图像预识别功能（投标人须提供第三方计量测试机构出具的测试报告以及仪器检测过程中的照片进行佐证）；
▲2.7 样品在线展示功能：在样品检测过程中，软件可实时显示当前视野下底栖动物的识别数据；当前视野拍摄完成后，可立即展示该视野的分析结果，再进行下一个视野的拍摄与分析（投标人须提供第三方计量测试机构出具的测试报告以及仪器检测过程中的照片进行佐证）；
3.样品数据图库：
3.1系统采用深度融合卷积神经网络（CNN）技术，能够对底栖生物实现自动识别；
3.2底栖动物智能识别系统搭载的智能识别模型基于至少15万张底栖动物照片进行训练，底栖动物分类库包含不少于86个科属（250多种）以上常见底栖动物（投标人须提供第三方计量测试机构出具的测试报告以及仪器检测过程中的照片进行佐证）；
3.3样品识别率：部分常见种类的底栖动物识别准确率不低于90%；
3.4 重复性测试：相对偏差≤10%；
3.5 数据存储：支持用户管理、用户登录及用户数据库保存；系统识别结果可与标准图谱进行对比分析说明；分类展示支持列表或树形结构，支持检索与查询，并展示对应标准图像；支持结果回放功能；支持拍照图片放大、缩小查看；支持模型置信度、交并比等参数展示；图片集识别结果支持入库管理，可以查询历史数据集；支持将识别结果以图标模式展示并导入excel数据库；支持一键导出统计信息等功能（投标人须提供第三方计量测试机构出具的测试报告以及仪器检测过程中的照片进行佐证）；
3.6 标准图谱：系统内置底栖动物标准图谱，供用户比对、学习与参考使用（投标人须提供第三方计量测试机构出具的测试报告以及仪器检测过程中的照片进行佐证）；
3.7 本地数据库建立：支持根据本地底栖动物种类情况，扩展新增需要识别的底栖动物种类；
3.8 强化识别功能：支持普通照片导入后，从本地数据库进行比对、筛选，并输出识别结果；
3.9 人工校验：支持结合识别图像信息，由用户对识别物种进行增加、删减或修改，并实时更新样品分析结果，实现人工数据复核；
▲3.10带数据库终身免费升级服务承诺函。
4.配置：
4.1底栖动物智能识别整机机架        1套
4.2控制系统 （8G显存显卡，16GB内存，4TB硬盘）                   1套
4.3显示器24寸            1台
4.4连续变倍显微集成相机   1套
4.5底栖动物自动识别软件   1套
4.6图像采集系统           1套
4.7配套耗材：样品格盘     1个
4.8配套耗材：样品平盘     1个
4.9配套耗材：底栖动物保存液（不少于5L）
5.售后服务：整机质保≥3年；提供免费上门安装调试、人员培训。
	套
	1
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	水生生物定性定量
	体视显微镜
	1.光学系统：整机采用复消色差光学系统，优化光路设计，实现高分辨率、高反差成像。
★2.变倍系统：变倍比不低于12.5：1，支持连续变倍或卡位档位式变倍，具备内装式用于控制景深的双可变光阑。
▲3.放大倍率：配置10×目镜、1.0×标准物镜条件下，系统最小放大倍率≤8倍，最大放大倍率≥100倍。
4.标准物镜：1.0×平场复消色差物镜。
5.标准工作距离：标配1.0×物镜(NA≥0.10)，工作距离≥60mm。
▲6.目镜：倾角为30°的三目镜筒，可实现分光比50%/50%，10×高眼点宽视野目镜，视场数≥23mm。瞳距调节范围不低于55mm～75mm。
7.照明系统：
7.1配备LED透射光照明装置光源，提供明场照明。亮度可连续调节，可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温，配备落射光照明装置光源，平均寿命使用20000小时以上。
▲7.2有反差模式、暗场照明。
8.数字成像：配套设备原厂彩色数码成像系统，≥1200万像素高清数码摄像头，支持图像采集、视频录制；配套软件具备采集图像并对图像进行编辑处理、曝光、增益、白平衡调节功能，支持标尺标注、测量功能。
9.设备标准：整机电气安全、抗干扰符合行业国际标准，结构稳固，适合实验室长期连续运行。
10.配套工作站：16G内存，2T硬盘，24寸显示器，其中1台配置高性能激光彩色打印机，可自动双面打印。
11.售后服务：整机质保≥3年；提供免费上门安装调试、人员培训；配备全国免费服务热线，3个工作日内现场响应，提供终身维护服务。
	台
	3
	12.8
	38.4
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	水生生物定性定量
	普通正置生物显微镜
	1.工作环境：适配实验室常规环境，工作温度5℃-35℃，湿度20%-80%，220V/50Hz市电供电，运行稳定。
2.光学系统：采用无限远校正光学系统，物镜齐焦距离符合GB/T 22057.2-2008标准，名义齐焦距离45mm，成像高分辨率、高对比度。
▲3.物镜配置：标配平场消色差整套物镜：
4×(NA≥0.10)、WD≥26.2mm
10×(NA≥0.25)、WD≥7.8mm
20x(NA≥0.40)、WD≥0.92mm
40×(NA≥0.65)（带弹簧缓冲保护）、WD≥0.31mm
100×(NA≥1.25)油镜（带弹簧缓冲保护）、WD≥0.1mm
配备≥5孔位物镜转换器，切换精准、光路稳定。
★4.目镜系统：配置10倍高眼点目镜，视场数≥20mm，带屈光度校正；瞳距不低于52mm-75mm连续可调；配备三目观察筒，目镜带防脱落结构，镜筒可旋转，支持外接成像设备，可实现分光比50%/50%或20%/80%。聚光器数值孔径≥0.9，孔径光阑具备对应物镜倍率的刻度标记。
5.机身结构：载物台行程范围≥7.6x2.6cm，自支撑圆角无外露齿条设计，安全防磕碰；左右手同轴手轮，自带一体式搬运握柄、电源线收纳结构。
6.调焦带扭矩调节，对焦平稳精准。调焦机构：粗/微调同轴调节，总调焦行程≥25mm，微调格值≤3um。
7.照明系统：透射LED光源，亮度连续可调、无频闪，使用寿命≥50000h，适配长期观测使用。标配明场观察，可拓展暗场、相差、荧光功能；配备适配干镜、油镜的多功能聚光镜。
▲8.成像系统：配备原厂数码成像系统，有效像素≥2000万；配套原厂成像软件，支持参数调节、拍照、录像、测量标注、多格式导出，兼容多系统。
9.设备标准：整机电气安全、抗干扰符合行业国际标准，结构稳固，适合实验室长期连续运行。
10.配套工作站：16G内存，2T硬盘，24寸显示器，其中1台配置高性能激光彩色打印机，可自动双面打印。
11.售后服务：整机质保≥3年；提供免费上门安装调试、人员培训；配备全国免费服务热线，3个工作日内现场响应，提供终身维护服务。
	台
	3
	7
	21




二标段：
	序号
	名称
	功能
	规格参数
	单位
	数量
	最高限价
	合计

	
	
	
	
	
	
	（万元）
	（万元）

	1
	现场采样设备
	彼得逊采泥器
	抓斗式底泥采样器，304不锈钢材质，防腐耐用；机械式自动闭合结构，触底闭合不跑样；适配河流、湖泊、水库底泥及底栖生物野外采样，适配常规水深作业。采样面积‌1/16m²，带配套绳索。
	套
	2
	0.5
	1

	2
	现场采样设备
	水生生物耗材
	1.13号浮游生物网1个：标准水生生物采样网，网体致密均匀，耐腐蚀、耐拉扯，适配水体浮游生物样品采集，适配野外水环境监测作业。
2.25号浮游生物网1个：常规浮游生物采样专用网具，网孔规整、透水性好，材质坚固耐磨，适用于各类水体微型浮游生物采集作业。
3.索伯网（30cm×30cm）3个：标准底栖生物采样网，网框规整牢固，网体抗磨损、抗腐蚀，适配河道、湖泊底栖生物样品采集。
4.手抄网（30cm×30cm）3个：采用可拆卸伸缩杆设计，拆装便捷、收纳小巧；一体式坚固网框，柔性耐磨网体，操作轻便，适用于浅水水域水生生物快速捞取采样。
5.三角拖网1个：标准化水生生物拖采网具，结构稳固、拖拽顺畅，耐水体冲刷，适配深水及大范围水域水生生物拖网采样作业。
6.40目筛网（40cm）1个：筛孔均匀规整，材质防腐防锈、坚固耐用，用于水体样品、底泥样品筛分过滤，适配野外实验筛分作业。
7.40目筛网（60cm）1个：大尺寸精密筛分网，筛目标准、受力均匀，耐磨抗造，满足大批量水生生物、底泥样品筛分处理需求。
8.工兵铲1个：多功能便携工兵铲，材质坚硬、防锈耐腐蚀，可折叠便携，适配野外采样场地清理、底泥辅助取样作业。
9. 便携折叠桌椅1套：轻量化折叠设计，承重稳定、收纳便捷，防水耐候，适配野外水生采样现场记录、样品分拣操作。
10.整体要求：所有采样网具、筛网孔径标准、做工规整，耐腐蚀、抗拉扯，适配户外复杂水环境长期采样使用；全套耗材满足常规水生生物野外监测、采样实验标准。
	批
	3
	0.7
	2.1

	3
	现场采样设备
	便携标签打印机
	便携式热转印标签打印机，一体式撕纸刀；无轴纸仓设计，装纸便捷，支持蓝牙连接，能够打印25*25mm和40*70mm标签，配备充电器和充电电池，适配水生态采样系统。
	套
	6
	0.05
	0.3

	4
	现场采样设备
	便携标签打印机耗材
	树脂基碳带100卷，适配PET、合成纸标签，耐高低温、防有机溶剂腐蚀，适配便携标签打印机。
标签纸：防水、防油、不易撕毁；自带强力不干胶背胶。25*25mm白色标签纸100卷，40*70mm白色标签纸100卷。
	套
	1
	0.8
	0.8

	5
	现场采样设备
	激光测距望远镜
	1.测量范围：3m-3000m 。
2.误差：±0.3m 。
3.防护等级：IP54 。
4.电池容量：750mAh锂电池直充 。
5.内置强磁可吸附固定 。
6.高清红显/黑显可切换。 
7.空间任意两点测量 。
8.方位距离测量 。
9.测距/测角/测高/测速/连续测量/跨距测量。
	台
	1
	0.5
	0.5

	6
	现场采样设备
	便携式综合气象仪
	1.风速量程：0.6~30m/s，分辨率0.1m/s。
2.照度量程：10~200000LUX/FC,分辨率1LUX。
3.紫外线量程：0.0~15.00mW/cm²，分辨率±0.01mW/cm²。
4.大气压：1~110Kpa，分辨率0.1Kpa。
5.温度/湿度：-10~60℃ (14~140F); 5~99%RH，0.1℃/0.1°℉; (1%RH)。
6.具备数据存储不低于20万笔、数据导出、报警设置、自动关机等功能。
	台
	1
	0.6
	0.6

	7
	水生生物定性定量
	浮游植物前处理仪
	1.符合标准：
《水质 浮游植物的测定 0.1ml计数框-显微镜计数法》（HJ1216-2021）
《内陆水域浮游植物监测技术规程》（SL 733-2016）。
2.具备对浮游生物的沉降浓缩功能，每批次浓缩的样品不少于9个。
3.操作员可根据自身实际需求设定浓缩时间，浓缩倍率。
4.可触摸屏控制，液晶触摸屏不小于7寸。
5.具备即时浓缩功能，即对现有样品立即浓缩，不再等待预设时间。
6.具备样品容器自动清洗功能。
7.样品体积测量校准，可对已浓缩的样品二次测量校准体积，浓缩后体积测量误差<3%。
8.设备配置：
8.1自然沉降法浮游生物浓缩装置主机一台
8.2浓缩瓶 一套
8.3 专用大容量浓缩桶一套
9.售后服务：整机质保≥3年；提供免费上门安装调试、人员培训。  
	套
	1
	17
	17

	8
	水生生物定性定量
	全自动浮游植物智能识别系统
	1.总体要求
符合《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇《水和废水的生物监测方法》（2002年）、HJ 1216-2021《水质 浮游植物的测定0.1mL计数框-显微镜计数法》和《水生态监测技术要求 淡水浮游动物（试行）》的要求。
2.参数要求
2.1具备对浮游生物全自动化检测，全自动完成自动进样、自动对焦、自动切换视野、自动扫描水样、自动识别计数功能。
2.2仪器自带数据库可识别北方常见的170个以上分类的浮游植物、100个以上分类的浮游动物，数据库免费更新，仪器供应后每年应对西安主要河流进行至少两次采样并补充数据库工作。(提供承诺)
▲2.3自动进样单元：具备自动摇匀样品、电动移液枪自动转移注射样品至载玻片功能。(提供实物照片佐证)
▲2.4样品快速浓缩单元：采用切向流过滤技术(TFF)进行浮游生物样品快速浓缩，原液样品量1~2L，样品浓缩倍率（样品浓缩前体积与样品浓缩后体积比值）不少于10，可触摸屏控制，中空纤维管孔径<0.3um，浓缩时长<15min，浓缩后体积测量误差<3%。(提供实物照片佐证)
▲2.5为了准确计算浮游生物的体积和生物量数值：(术语参照SC/T 9402-2010《淡水浮游生物调查技术规范》)
对于个体细胞为圆盘或圆柱体群体性蓝藻细胞藻类，系统应在在实时扫描检测样品时，以线段自动实时标记和实时显示当前视野范围内每个个体细胞的高、直径。(提供含有常见的假鱼腥藻属、尖头藻属、束丝藻属、颤藻四属蓝藻群体的水样实测样品软件截图佐证，并提供软件实测视频录像备查)。
▲2.6活体浮游生物识别功能：在自动镜检过程中，运动的浮游生物在不同焦平面位置不同，系统应可自动判断不同焦平面游动的浮游生物活体是否为同一浮游生物个体。(提供不同焦平面的同一个浮游生物运动时的实时检测过程软件录像截屏为证，录屏过程需体现实时扫描的不同位置，及检测去重过程。)
2.7对于倾斜藻类检测时应采用倾斜框体标注(检测框体边与图像的边不平行，提供不少于50属的藻类检测结果图像佐证)。
2.8结果和数据查询：具备综合分析与结果输出功能，可自动计算香农—威纳指数、丰富度指数、密度、生物量、Simpson指数，支持图形化显示与数据导出功能。
★2.9上样后一键对焦检测，检测浮游动物时，自动切换10倍物镜检测轮虫，自动切换4倍物镜检测枝角类、桡足类浮游动物。检测藻类应按国标自动切换40倍物镜扫描分析检测。
2.10数据校验：完成样品分析后，用户可查看、修正和导出数据。可增加、删减、修改识别物种信息，更新样品分析结果，可测量生物尺寸(附软件截图加盖公章佐证)。
2.11地图标记：可根据采集地地理坐标在地图上定位及标注，可在地图上查看采样点分布并点击采样点直接打开查看样品数据。
2.12样品检测速度：水样多景深扫描+自动识别分析时间≤15 分钟(100个视野，每个视野有效检测图像5张以上，附软件截图加盖公章佐证)。
▲2.13每次批量检测样品个数不少于8个(提供实物照片佐证)。
2.14多景深自动扫描：具备多景深连续自动扫描功能，获取不同液层位置上生物对焦清晰的显微图像。
2.15软件提供藻类标准电子图谱，并按门纲目属种分列。
2.16计数方式：全片法、随机视野法、对角线法、行格法。
3设备配置
3.1工作站1台：8G显存显卡，16GB内存，4TB硬盘，高性能激光双面彩色打印机1台，可自动双面打印。
3.2自动进样单元1套：配置不低于：8孔位进样器、电动注射器、转移机械轴件一组。
3.3样品快速浓缩单元1套：
配置不低于：7寸液晶可触摸控制屏幕，中空纤维管三套孔径<0.3um，水路一组。
3.4浮游生物自动识别软件1套：免费更新5年，每季度更新1次以上
3.5浮游生物自动识别主机1套：
配置不低于：生物级全自动显微镜，6孔自动转盘、4X、10X、40X物镜，平台精度±1um，图像采集模块像素>2500万。
3.6耗材1套：
可重复使用载玻片1套(含0.1ml、1ml、5ml三种国标容量)、一次性使用载玻片50个。
4.售后服务：整机质保≥3年；提供免费上门安装调试、人员培训。  
	套
	1
	105
	105

	9
	藻类水华异味物质监测
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪（核心产品）
	1.工作条件
1.1 电源:220V，50Hz
1.2 温度范围:操作环境15℃-35℃
1.3 湿度范围: 40-80% 
2.性能指标
2.1 气相色谱仪
2.1.1 柱温箱	
2.1.1.1 柱箱温度：室温上5℃-450 ℃，不低于19梯度/20平台程序升温
2.1.1.2 升温速率：最大升温速度120℃/min 
2.1.1.3 降温速率：从450℃降至50℃<4分钟 
2.1.1.4 温度设定精度：0.1℃ 
2.1.1.5 温度波动（稳定性）: ＜0.01℃ /1℃环境变化
2.1.2 分流不分流进样口
2.1.2.1 可编程设定压力、流速、分流比
▲2.1.2.2 分流比＞13000:1
2.1.2.3 压力设定范围：0-100psi, 控制精度0.001psi
2.1.2.4 载气流量设定范围：0~500ml/min
2.1.2.5 进样口惰性化要求：包括进样口流路及管线均采用化学惰性化处理
2.1.2.6 维护便利性要求：具备扳转式密封系统，维护进样口或更换衬管可徒手操作，无需拆卸螺丝
2.1.3 多模式进样口
2.1.3.1 主要功能：可实现包括分流不分流进样功能，大体积进样功能、程序升温及冷却进样等功能
2.1.3.2 进样模式选择： 热分流/不分流进样；冷分流/不分流进样；脉冲分流/不分流进样；溶剂排空进样；直接进样
2.1.3.3 温度控制：可采用空气冷却或液氮冷却两种模式
▲2.1.3.4 最低温度范围：液氮制冷可低至-160 ℃，空气冷却可低至室温以上10 ℃
2.1.3.5 进样口温度程序：最多可达10 个梯度，最高升温速率 900℃ /min
2.1.3.6 进样口最高温度：450℃
2.1.3.7 维护便利性要求：具备扳转式密封系统，维护进样口或更换衬管无需工具也无需拆卸螺丝
2.1.4 其他色谱性能要求
2.1.4.1 气相主机具有高灵敏度的彩色电容触摸屏操作界面
2.1.4.2 有三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面
2.1.4.3 彩色触摸屏上可以显示质谱参数，包括分子涡轮泵转速，离子源温度和真空状态等关键运行参数，便于及时了解仪器运行状态。
2.2 自动进样器
2.2.1 自定位“即插即用”式，拆卸方便，便于进样口维护
▲2.2.2 快速注射技术，进样速度：＜100 毫秒
2.2.3 进样体积：0.01 μL-250.0 μL
2.2.4 样品数量：≥16，后期可以扩展150位
2.2.5进样量线性：≥99%
2.2.6自动进样针可以自行调节进样深度，重叠进样，节省时间，提高效率
2.2.7具有自动稀释、柱前衍生和加热等扩展功能
2.3 质谱部分
2.3.1 质量数范围：10-1000 m/z              
▲2.3.2 仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：
仪器检测限指标(EI MRM IDL)小于3.5fg  （测试条件： 30m×0.25μm×0.25mm的-5MS 色谱柱，通过对 1 µL 2 fg/µL 的 OFN 标样 8 次连续不分流进样所得峰面积精密度在 99% 置信水平下统计得出，m/z 272 & 222 处的 MS/MS 离子对驻留时间 100 毫秒。）
2.3.3 分辨率：0.4~4amu分辨可调 。
▲2.3.4 碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调
2.3.5 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms 
▲2.3.6 最大离子化能量：不低于280eV
2.3.7 离子源类型: EI离子源，离子源可独立控温 
★2.3.8 四极杆质量分析器：满足各类水质、职业卫生、食品及环境目标物有机化合物的分析标准，采用石英镀金双曲面四极杆，四极杆能独立温控(非预四极杆加热)，最高可达 200℃或以上
2.3.9 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350℃
2.3.10 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）
2.3.11 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能。
2.3.12 二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少于8个MRM离子对数据。
2.3.13 可以满足一针进样筛查植物性基质中超过1000种农残及环境污染物的应用需求
2.4 数据处理系统
▲2.4.1 定性分析软件标配解卷积功能，解决化合物未分离共流出，充分挖掘数据信息（提供定性分析软件实际数据解卷积处理操作截图作为证明）；
2.4.2 通用谱库: 最新的NIST谱库和化学结构式库 
2.6 配置要求：
2.6.1 气相色谱仪主机（含触摸屏）1套
2.6.2 多模式进样口1套
2.6.3 16位液体自动进样器（可扩展至150位）
2.6.4 三重四极杆质谱仪主机1套
2.6.5 质谱接口1套
2.6.6 质谱工作站1套（电脑：16G内存，2T硬盘，24寸显示器，配置高性能激光打印机，可自动双面打印。）、NIST谱库1套
2.6.7 载气纯度智能报警装置1套
2.6.8 备品备件（石墨密封垫圈1包、O型圈1包、分流衬管1包、不分流衬管1包、进样隔垫1包、氦气捕集阱1包） 数量1套
3.售后服务
3.1 厂家售后服务通过ISO质量体系认证
3.2 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。
3.3 仪器保修期自验收合格日期起为2年。
3.4 仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。
3.5 供应商设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为不少于2名用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。
3.6 厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
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