1.采购项目概况
本项目主要用于西安石油大学极端条件下天然气管道输送与流动安全保障实验子平台建设，是其重要组成部分。
2.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 450000.00
采购包最高限价（元）: 450000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额（元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	真空压力衰减检漏仪
	1.00
	450000.00
	套
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


3.技术要求
采购包1：
标的名称：真空压力衰减检漏仪
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	测量装置

	1.1
	★
	可实现真空模式下的泄漏检测，氦气的最低可检测泄漏率（喷枪测试）≤5×10-13Pa·m³/s，氢气的最低可检测泄漏率（吸枪检测）≤5×10⁻¹⁰Pa.m³/s。

	1.2
	★
	支持⁴He、³He、H₂等气体，检测量程基于最高真空度（≤0.1Pa）可调。

	1.3
	
	检漏压强≥2500Pa，耐压≥10000Pa，抽气速率≥2.5L/s，响应时间≤1s。

	1.4
	
	具备旁抽功能，可独立控制电磁阀、分子泵、质谱室运转。

	1.5
	
	能够监测分子泵、机械泵的运行时间，监测灯丝工作时间，自动提示润滑油、灯丝更换等功能。

	1.6
	
	配备检漏盘、喷枪、真空脂、球胆、密封圈、泵润滑油、灯丝等配件和耗材（至少3套）。配备不少于2套检漏接管、管嘴、阀门。

	2
	
	数据分析处理

	2.1
	
	专用分析、处理、显示终端（计算能力FP32峰值≥15TFlops,计算能力FP64峰值≥2Tflops，内存≥64G，数据储存能力≥8T）。具备I/O、RS232、USB等通讯接口，可实现数据的实时采集、存储、传输与分析。具有自动、手动调零、调峰和校准功能。

	2.2
	★
	具备容器本体真空绝热/保冷层自动参数建模功能，根据泄漏率/真空度测量结果开展保温能力计算，考虑导热、辐射作用，分析被测对象总热阻。具备分析含冷屏容器的保冷能力计算功能，分析被测对象总热阻，自动输出计算结果、温度分布。
具备容器接管保温层自动参数建模功能，根据温度、流量测量结果开展保温能力计算，考虑导热、对流作用，分析被测对象总热阻，自动输出计算结果、温度分布。

	3
	
	氢气探测器
含探测、报警、信号输出功能，数量≥2套；当局部环境氢气体积浓度达到200ppm时触发报警机制。

	4
	★
	供应商拟投产品必须满足所有技术参数要求，提供相关证明材料。
其中，标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性；
未标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于技术方案、产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、技术偏离表、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性。



