### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：稳瞬态荧光光谱仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.光学系统结构：L型 2.光谱范围：200-1700nm 3.光源： ▲(1) 除臭氧氙灯(集成式电源)功率≥300W，可以显示功率、电压、电流和使用时间，并提供光源照片； (2)皮秒脉冲发光二极管，脉冲频率20MHz-20KHz，波长375nm； （3）皮秒脉冲二极管激光器，频率:2.5kHz-80MHz，波长450nm； ▲(4)高能脉冲氙灯，光源脉宽1.5-2.5us。平均功率≥60W； 4.标准信噪比≥32000:1，水拉曼峰测试，激发波长350nm，狭缝5nm，积分时间1s。 5.激发单色器： (1)类型：Czerny-Turner； (2)三光栅塔轮结构，全软件控制转动； (3)三个光源入口； (4)分辨率≤0.05nm； ▲(5)带宽：至少覆盖0-25nm； (6)最小步进≤0.01nm； ▲(7)单色器内内置电动滤光片消除高级衍射光 6.发射单色器 (1)类型：Czerny-Turner； (2)三光栅塔轮结构，全软件控制转动； (3)两个检测器出口； (4)分辨率≤0.05nm； (5)带宽：至少覆盖0-25nm； (6)最小步进≤0.01nm； ▲(7)单色器内内置电动滤光片消除高级衍射光，并提供实物图。 7.紫外可见检测器 (1)红敏光电倍增管； ▲(2)半导体制冷模块，工作温度≤-20℃; (3)暗噪声≤100cps(-20℃)； (4)光谱范围：至少覆盖200-850nm 8.荧光寿命部分 (1)工作原理：时间相关单光子计数（TCSPC）测量； (2)激发光源：皮秒脉冲发光二极管，脉冲频率：至少覆盖20MHz-20KHz，可调，波长375nm;皮秒脉冲二极管激光器，频率:至少覆盖2.5kHz-80MHz,可调，波长450nm； (3)荧光寿命范围40ps-50us； ▲(4)最小时间分辨率≤306fs，计算公式为最小时间宽度/最大通道数，并提供软件截图； (5)通道数256-8192； (6)光源通道数（START）：3，检测器通道数（STOP）:3； ▲(7)采集模式包含至少正向和反向双采集模式。 9.磷光寿命部分 （1）工作原理：多通道单光子计数（MCS）测量； （2）激发光源：闪烁氙灯功率≥60W，光谱脉宽：至少覆盖1.5-2.5us，可调，重复频率 0.1-100Hz； （3）磷光寿命范围1us-50s； ▲（4）最小时间分辨率≤10ns。计算公式为最小时间宽度/最大通道数 10.近红外检测器 (1)近红外光电倍增管； (2)液氮制冷，工作温度≤-80℃; (3)暗噪声≤70000cps(-80℃)（典型值）； (4)光谱范围：至少覆盖500-1700nm； 11.六方形大样品仓 (≥40L），计算机自动控制的激发侧衰减片； 12.样品室内包含液体石英皿支架及带有温度传感器的循环水出入口； ▲13.样品仓内标配用于保护探测器的快门开关、计算机控制的信号衰减器； 14.软件完成稳态、瞬态光谱测量以及数据分析。具有批量测试功能，对于同一样品的不同测试需求，可在软件上设定好所有的稳态和瞬态测试条件，软件控制程序按顺序自动进行测试，测试结束后可得到全部测试结果； 15.前表面样品支架测试固体、薄膜、粉末、高浓度液体及浑浊液体前表面荧光，在样品仓外部微调支架位置； 16.配置一体化光学平台； |