[bookmark: _Toc4565]第三部分  技术参数及要求
1标段：
	全自动生化分析仪
	2套


一、模块组合式全自动生化分析仪（1套），
1.测试速度≥4000测试/小时，
2.模块数≤2，配套样本传输系统，通过轨道连为联机； 
3.样本容量：同时装载≥300个样本；
4.电解质模块测试速度：≥600测试/小时；
5. 试剂完全开放；  
6. 分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法； 
▲7. 单模块检测波长≥13个； 
8. 分光系统采用光栅后分光技术； 
9. 具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能； 
10. 采用恒温水浴加热； 
11. 最小总反应体积：≤80uL； 
12. 最小样品体积：≤1.5uL（0.1 uL 步进）； 
13. 单模块试剂仓具有冷藏功能，冷藏功能，R1+R2 试剂位≥100个； 
▲14. R1和R2 最小试剂体积均：≤10uL（1uL 步进）； 
15. 样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示； 
16. 可拓展性：可按需与同品牌样本传输系统升级为流水线； 
▲17. 反应杯材质：永久性石英比色杯； 
18. 内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则； 
19. 可进行单向和双向LIS通讯；负责与医院 LIS系统链接，费用包含在设备报价中
▲20. 室间质评：ALT项目在2025年的陕西省临检中心常规化学室间质评中，至少有一次实验室检测系统的仪器上报家数≥50家（要求提供证明文件） 
二、单模块全自动生化分析仪（1套）
1.测试速度≥2000测试/小时，
2.配套样本传输系统
3.电解质模块测试速度：≥600测试/小时；
4. 试剂完全开放；  
5. 分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法； 
▲6. 检测波长≥13个； 
7. 分光系统采用光栅后分光技术； 
8. 具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能； 
9. 采用恒温水浴加热； 
10. 最小总反应体积：≤80uL； 
11. 最小样品体积：≤1.5uL（0.1 uL 步进）； 
12. 试剂仓具有冷藏功能，冷藏功能，R1+R2 试剂位≥100个； 
▲13. R1和R2 最小试剂体积均：≤10uL（1uL 步进）； 
14. 样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示； 
15. 可拓展性：可按需与同品牌样本传输系统升级为流水线； 
▲16. 反应杯材质：永久性石英比色杯； 
17. 内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则； 
18. 可进行单向和双向LIS通讯；负责与医院 LIS系统链接，费用包含在设备报价中
▲19. 室间质评：ALT项目在2025年的陕西省临检中心常规化学室间质评中，至少有一次实验室检测系统的仪器上报家数≥50家（要求提供证明文件）

7标段：
	全自动化学发光仪
	1套


1.总体要求：模块式全自动化学发光免疫分析仪
2.模块数≤2个
▲3. 测试速度≥900T/H； 
4. 配套样本传输系统，支持随时连续进样，一次进样样本管数量≥300个； 
5. 试剂位≥70个，自带2~8℃冷藏； 
6. 反应原理：采用全自动化学发光法； 
 7. 急诊优先：可在任何时间即时插入急诊样品，即时测试；
8. 加样方式：采用钢针或TIP枪头加样，携带污染率≤0.1PPM； 
 9. 试剂混匀：支持试剂上机快速混匀，无须手工混匀； 
10. 支持不停机状态装载试剂盒及辅助耗材； 
 11. 溯源性：配备与试剂同一品牌的校准品并具备完整的溯源性（要求提供校准品溯源性报告）
▲12. 检测项目：包含肿瘤（含PIVKA-II）、甲功（含rT3）、传染病、性激素、心肌、炎症等，可检测项目≥80项； 
 13. 可进行样本自动稀释与自动复测
 14. 可拓展性：可与同品牌生化分析仪组成流水线
[bookmark: _Hlk225177548] ▲15. 保证同品牌肿瘤标志物检测项目甲胎蛋白(AFP)，胚抗原(CEA)参加国家卫健委临检中心室间质量评价计划(EQA)实验室家数≥400家（以2025年临床检验室间质量评价汇总数据为准）
16.负责与医院现有LIS对接，费用包含在设备报价中。
17.提供配套试剂、校准品、质控品价格（报价仅作为参考，不计入本次设备报价中）
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