采购需求

一、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●智能三维体态评估系统 | 本次配置包含智能体测评估一体机一台，便携式工作站一台。 一、评估参数 1.通过非接触式红外时差测距，结合人工智能图像识别技术，自动标记和追踪人体体表关键点。 2.检测方法:拍摄1张正面图、1张背面图、1段原地踏步视频，可重构人体表面三维形貌，识别关键点，并生成形体分析报告。 3.检测项目包含体表关键点检测、体态检测、关节位置变化检测。 ★4.动态体态分析包括骨盆摆动分析、关节磨损风险、足部受力分析、关节损伤风险、下肢偏离分析、内外八风险，体态纠正建议，体态评分。 ▲5.体态姿态测试包括头部、颈部、肩部、背部、骨盆、膝盖、足部。 6.可视化运动交互平台显示屏尺寸：≥45英寸。 7.便携工作站： (1）屏幕尺寸：≥12 英寸 (2) 处理器： ≥12 代 i3 （3）运行内存：≥8GB （4）固态硬盘：≥128GB 二、软件功能及服务 1.软件具有患者档案管理功能，可查询历史评估记录。 ▲2.根据检测结果提供相关的风险分析报告。 3.支持中文英文操作语言切换。 4.保修期内软件免费升级。 | 套 | 1 |
| 2 | 足底压力分布系统 | 1.起始响应： ≤55g 2.最大量程：≥ 1Mpa ★3.感应区域： ≥1100mm*400mm 4.传感器数量： ≥30000 点 ▲5.感应点密度： ≥4 点/cm2 6.扫描频率：≥ 150Hz 7.耐久次数： ≥900 万次 8.专用高速处理芯片系统 9.航空插口，数据≥ USB2.0 传输接口 10.系统功耗 ：≤25w 11.厚度：≤35mm 12.重量：≤16Kg 13.表面材质为柔性亲肤材料 14.铝合金结构材质 15.最大承重：≥160KG | 套 | 1 |
| 3 | 表面肌电测试仪 | 一、系统配置 1.肌电传感器≥4通道 2.充电套装≥1套 3.电极贴≥100贴 4.软件系统≥1套 二、软件参数 1.系统包含≥4通道的无线表面肌电，每个肌电传感器与接收器之间为无线连接，可在软件中直接进行肌电数据的采集与分析。 2.系统支持同步采集肌电数据与动作视频，可通过肌电数据定位对应的视频帧，也可通过视频帧定位到对应的数据时刻。 3.支持对肌电数据进行单项处理包括：数据去漂、数据翻正、低通滤波、带通滤波、数据导出、还原以及生成快照等。 4.支持对肌电数据进行组合分析：计算均方根振幅、最大值、最小值、平均值；功率谱分析、计算中位频率；计算积分肌电、线性包络线、计算激活周期；计算平均积分值、标准差、过零率、中值频率、平均功率频率等。 5.可以绘制肌电数据的均方根曲线、中值频率曲线、平均功率频率曲线、平均值曲线、积分曲线。 6.软件可以分析多种肌电数据，至少包括 c3d、asc、txt、csv等格式。 7.可单通道训练使用。 8.可实时监测目标肌肉的激活程度、对称性。 9.可根据MVC值进行自定义训练计划，训练计划≥8个等级。 三、硬件参数 1.尺寸：每个传感器≤ 37mm*37mm*15mm 2.重量：每个传感器≤12g 3.示值灵敏度：≥0.05μV/div~20000μV/div 4.示值准确度：误差≤±10% 5.分辨率（测量灵敏度）：≤2μV 6.系统噪声：≤1μV 7.通频带：≥15Hz~500Hz 8.差模输入阻抗：≥10 MΩ 9.共模抑制比：≥110 dB 10.模块内置电池：≥3.7V/25mAh 11.模块续航时间：≥3小时 | 套 | 1 |
| 4 | 便携式血乳酸测试仪 | 1.仪器类型：手持便携式仪器 2.标本类型：毛细血管全血 3.取样量：≤1μL 4.测量范围：0.5 mmol/L - 25.0 mmol/L 5.检测时间：≤12秒 6.数据存储：≥300个测试结果 | 套 | 1 |
| 5 | 便携式肌力测试仪 | 1.测试功能：握力、步速 2.通过彩色触摸屏操作 3.握力传感器检测范围0-90kg 4.可更换握柄 5.握力测试可选性别 6.测距传感器，支持步速检测最大距离≥10米，最小距离≤4米 7.支持红外光点辅助定位 8.内置充电电池：待机时长≥5小时 9.支持切换语言：中文或英文；支持切换重量单位：千克或磅 10.测试完成后支持数据存储 11.主机重量≤500g，支持手持使用 配置要求： 主机1台，握柄2个，充电线和充电电源1个，便携箱1个。 | 套 | 1 |
| 6 | 康复训练设备 | 1.肌力训练十件套。 2.采用液压阻尼阻力模式。 3.配置要求:至少具备夹/扩胸训练器、坐式推胸/划船训练器、坐式推肩/高拉训练器、内/外展腿训练器、深蹲训练器、背/腹肌训练器、坐式踢腿/勾腿训练器、二头肌/三头肌训练器、骑马机、蹬腿训练器。 4.阻尼装置可调节參数≥12档。 5.后附移动轮。 | 套 | 1 |
| 7 | 全身肌肉模型 | 1.全身肌肉模型采用可拆卸模块化设计，可拆分头颈部、躯干、上肢、下肢等多个部位肌群。 2.模型应精准还原成人全身主要浅层及深层肌肉形态，清晰呈现每块肌肉的起止点位置、肌纤维走向，以及浅层肌肉与深层肌肉的分层叠加关系。 3.规格尺寸：自然大小，170±10CM,直立姿势，固定在底座上。 4.环保PVC材料，环保油漆。 | 个 | 2 |
| 8 | 心理实验测试系统 | 1.课堂管理功能 （1）支持自主学习模式和翻转课堂学习模式，可自定义课堂实验任务，图形化呈现学习进展、任务完成情况、课堂进度，方便教师管理学生。 （2）教师可自主创建多个课堂，设置课堂的开始、结束时间。可添加学生，也可以通过分享课堂代码，让学生自行加入。 （3）课堂内可添加任务列表，包括实验、作业、文档、问答、资源分享等等。任务列表支持批量添加实验。支持学生在线实验、提交实验报告、扩展学习、提交作业及课后问答等。 （4）教师可通过课堂查看学生学习进度、学习成果，并批阅作业。提供批阅模板定义、批量作业批阅功能。支持学习成果的批量导出。 2.实验管理功能 （1）实验呈现方式直观形象并可快速定位：实验清单为心理学实验缩略图形式，支持关键字查找、多维度标签查找。 （2）支持实验结果报告自动生成并导出为WORD格式。实验报告模板包括实验论文名称、论文参与者、摘要、关键词、引言、方法、被试、仪器和材料、实验程序、结果、讨论、结论、参考文献、附录、原始数据（自动生成）、分析图表（自动生成）。学生可以基于统一的实验报告格式，完成自己的实验报告。 （3）支持多维度标签化实验管理。可以为一个实验定义实验类型、多个实验标签，方便快速定位查找，也满足不同实验组织方式的需求。 （4）实验包括常见的心理学实验范式，范式内容规范，包括实验简介、操作步骤、参考文献等信息。内容覆盖普通心理学、认知心理学、实验心理学、儿童心理学、教育心理学、运动心理学等多个方面。 （5）支持实验结果的查询、查看和导出。可导出实验数据为Excel格式，方便进一步分析统计和处理。 3.课程内容要求提供作品著作权证书。 | 套 | 10 |
| 9 | 功率自行车 | 1.控制面板：LED显示屏，时间、速度、距离、心率、卡路里、瓦特等功能 2.运动呼吸灯可根据使用者心率数据变换颜色 3.具有自发电模式 4.电磁控阻力： ≥30段 5.单向自发电惯性轮 6.手握式心率测试 7.鞍座可调节 8.最大负重：≥140KG | 台 | 1 |
| 10 | 低频电刺激治疗仪 | 1.输入功率：≤55VA 2.使用电源：220V，50Hz 3.彩色触摸屏：≥7英寸 4.四通道台面款：具有≥2组电疗、≥2组电针输出，独立可控 5.时间设定范围：1-99min，步长为1min，允差±2% 6.定时时间到后有声音提示功能 7.电疗输出参数： (1)具有双向不对称方波和双向对称方波 (2)输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10% (3)输出电流：最大输出电流有效值应≤50mA (4)脉冲能量：负载为500Ω时，皮肤电极单个脉冲最大输出的能量应≤300mJ (5)电源中断再恢复时无输出 (6)开路测量时，输出电压峰值≤500V (7)脉冲周期：0.005s-2s，允差±10% (8)脉冲重复频率为0.5Hz-200Hz，允差±10% 8.具有电针输出 9.可进行通断调制 | 台 | 1 |
| 11 | 中频电刺激治疗仪 | 1.输入功率:≤120VA 2.使用电源：220V，50Hz 3.台面款，液晶触摸屏操作 4.具有≥4路输出通道，4路可独立控制，同时治疗4名患者或4个部位；亦可组合使用，形成2组干扰电数量 5.具有≥5种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式 6.具有≥100个内置处方及10个自定义处方 7.输出电流：≤50mA ▲8.载波频率：1kHz～12kHz，允差±10%； 9.载波波形：脉冲波； 10.调制波频率：0～150Hz，允差±10% 11.具有≥8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波 12.差频频率范围：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz 13.差频变化周期：15～30s，允差±10% 14.动态节律：4～10s，允差±10% 15.调幅度：0～100%，调幅度允差±5% 16.定时功能：1～99min，步长为1min，允差±2% 17.安全保护：超温保护、开路、短路、过流 20.程序中具有锁定功能 | 台 | 1 |
| 12 | 超短波治疗仪 | 1.使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 2.仪器类别：I类BF型 ▲3.工作频率：≥40.68MHz，误差±1.5% 4.输入功率：≤1000VA 5.输出功率：≥200W，误差±20% 6.输出强度：50W、100W、150W、200W连续可调 7.治疗时间：0～99min可调 8.输出模式：≥3种模式，具有脉冲、连续、断续波输出 9.断续波输出：50%占空比输出频率，10～200Hz，步进10Hz，误差±10% 10.脉冲波输出：脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差±10% 11.显示装置：彩色液晶屏 12.输出电极：≥3种规格电极板 | 台 | 1 |
| 13 | 超声波治疗仪 | ▲1.台面款机型，彩色液晶显示屏 2.探头：1MHz 3.声工作频率：1MHz±10% 4.功率：≥80VA 5.额定输出功率：≥5W±20% 6.使用电源：220V，50Hz 7.波束类型：准直型 8.波束不均匀系数：≤8 9.治疗头有效辐射面积：≥2.5cm²±20% 10.额定输出有效声强：≤3.0W/cm² 11.波束最大声强：≤24W/cm² 12.治疗时间：≥30分钟 13.调制波形：脉冲波 14.脉冲重复周期：≥10ms，误差±5% 15.具有旋钮编码器操作功能 16.实时显示治疗通道、治疗档位、工作模式、有效声强、输出功率、工作状态、治疗时间等参数 | 台 | 1 |
| 14 | 红外偏振光治疗仪 | 1.输入功率：≤400VA 2.工作条件：AC 220V±22V，50Hz±1Hz 3.柜式一体机，≥2通道 4.操作方式≥7英寸触摸屏 5.治疗时间1～30min可调，步进1min，允差±10% 6.治疗前，治疗头、输出模式、输出档位、治疗时间可调 7.治疗头输出时，连续输出功率不稳定度≤±10% 8.连续工作时间：≥4h 9.发散式红外辐射头输出光谱在0.4～4.0μm范围内 10.输出光口尺寸：≥147mm 11.发散式红外辐射头连续输出光功率范围为0～30W，误差≤±10%。 12.输出方式：连续输出 13.集束式偏振光辐射头输出光谱在0.6～1.6μm范围内 14.输出方式：连续输出和脉冲输出 | 台 | 1 |
| 15 | 深层肌肉电刺激仪 | 1.手持式全金属材质振动头，原装电机，传动结构件 ▲2. ≥三种规格钛合金振动头 3.振动头振动频率≥60Hz 4.振动头振幅≥6mm，误差≤±1mm 5.重量≤4kg 6.标配订制手提箱、电源适配器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解 7.工作噪音≤65dB 8.输入功率：≤60W。 | 台 | 1 |
| 16 | IQ脊柱矫正枪 | 1.频率调节：≥3档变频 2.力度细分：不少于100N、200N、300N、400N 3.额定电压：100-240V~50/60Hz 1.5Amax输出48V 1.5A 4.力度调节：≥4 档可调 5.单次使用时长：≥ 20 分钟，外线长 ≥4 米 6.整枪重量≤1KG 7.适用范围：适用于脊柱、四肢关节、软组织损伤引起的疼痛的辅助治疗 | 把 | 1 |
| 17 | PT电动升降床 | 1.外形尺寸：190*125*(50-80)（±5cm） 2.电源电压：AC220V，50Hz 3.额定输入功率≤400 VA 4.床体升降调节范围：50cm-80cm（±5cm） 5.配备电动推杆升降系统，配有二键手控器≥1台 6.配有≥4只医用万向轮； ▲7.配有升降刹车系统 8.最大承载力≥200kg 9.材质：主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹发泡绵，外包人革皮 | 张 | 1 |
| 18 | 四肢联动训练器 | 1.控制面板：≥150×80mm 液晶显示屏，可显示时间、距离、卡路里、速度、心率等数据。 2.阻力控制：拉线马达 1-24 段阻力调节，档位细腻，适配不同肌力人群康复训练。 3.飞轮规格：双向内磁控惯性轮，运行平稳静音、无顿挫。 4.电源输入：外接 220V 常规市电，适配常规场地使用。 5.心率测试：配备手握式心率检测，实时监测训练心率，保障训练安全。 6.训练步幅：≥210mm，充分满足上下肢关节活动康复训练需求。 整机尺寸：展开尺寸≤1600×100×1400mm，结构紧凑、占地小。 7.承载能力：最大负重≥130KG，整机结构稳固、承重性能优异。 8.核心功能：支持四肢同步联动康复训练，适配多人群康复实训，自带过载保护，安全耐用。 | 台 | 1 |
| 19 | PT训练床 | 1.规格尺寸：设备外形尺寸≥190×100×45cm，允许误差 ±5cm，床体空间充足，适配成人多体位康复训练。 2.设备用途：专为康复训练设计，可为受训者提供安全、稳定的多体位训练平台，支持体位摆放、关节松动、肢体康复、平衡训练等多种康复治疗技术。 3.承载性能：床体结构稳固，静态额定承重≥200kg，受力均匀、不易变形，满足各类成人患者康复训练承重需求。 4.床面材质：采用医用抗菌耐磨皮革面料，防水防污、便于酒精擦拭消毒；内部为高密度高回弹海绵，软硬适中，贴合人体、训练舒适。 5.安全设计：具备防倾倒稳固结构，训练过程安全稳定，适配常态化康复教学与临床治疗使用。 | 张 | 5 |
| 20 | 智能化心肺检查综合训练实验系统 | - 系统配置 （1）内置显示屏幕≥10 英寸，集成平板模块1台 （2）内存：≥4GB （3）硬盘：≥64GB （4）内置微电脑音频控制系统 1套 （5）心肺触诊听诊检查模拟人 1具 2.仿真标准化病人的皮肤。邵尔A硬：10-15，拉伸强度≥2MPa。皮肤纹理清楚真实，体表解剖标志准确。 3.心肺触诊：模拟各种心前区细震颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语音震颤等十二种心肺触诊体征。 4.支持多人、多点位独立听诊，覆盖心脏、肺部全部听诊区域，各点位声音互不干扰，适配分组教学。 5.体征库容量：系统涵盖心肺触诊与听诊综合体征≥300种，除基础教材内容外，深度覆盖临床复杂病例。 6.多媒体教学系统：配备2D/3D动画引擎，动态仿真心跳、大血管搏动、瓣膜开闭、血流动力学改变、膈肌运动及肺通气过程，直观展示心音产生机理、心律失常机制及异常呼吸音成因 7.技能训练与鉴别：通过计算机编程控制仿真模型，精准再现触觉语颤、胸膜摩擦感、杂音传导等体征。系统内置易混淆听诊体征鉴别单元，提供文字、图表及音频对照分析，支持在模型上反复进行差异化听诊训练与考核。 8.具备训练、自学、标准化考试三种模式，可自动记录实训数据、生成考核结果，满足日常教学与技能测评需求。 | 套 | 1 |
| 21 | 老年人能力评估系统（含工具箱） | 配置清单（≥32 项，含痴呆筛查） 1.助食勺子：防滑手柄、弯曲角度适配老人握持，食品级材质 2.助食叉子：同助食勺，防噎设计 3.筷子：防滑、易夹持，适配手部功能受限老人 4.碗：带防滑底、防烫，口径≥12cm 5.斜口杯：防呛、倾斜设计，容量≥200mL 6.仿真食物：高仿真、安全无毒，用于进食与认知训练 7.简易穿衣板：模拟穿衣动作，训练上肢协调 8.记忆牙刷：软毛、大手柄，适配手部灵活度差老人 9.长柄梳子：弯柄、易握持，自理能力训练 10.剃须刀：安全电动 / 手动，适配老人使用 11.一次性手套：医用级、无粉，卫生防护 12.毛巾：纯棉、吸水，清洁护理 13.老人手表：大字体、时间 / 日期显示，认知与定向训练 14.国旗：标准尺寸，认知识别训练 15.画钟测验示意图：标准化模板，痴呆筛查（认知评估） 16.时钟模型：可拨动指针，时间定向与认知训练 17.认知功能评估记录：国标量表，含 MMSE / 画钟测验记录 18.数字卡片：0–9 大字体，认知与计算训练 19.视力测量工具卡：标准对数视力表卡片，便携 20.声音测量工具：简易分贝仪 / 听力筛查音叉，感知觉评估 21.三围测量尺：软尺、刻度清晰，体型评估 22.体温测量枪：红外、非接触，精度 ±0.2℃ 23.血压测量计：电子上臂式，示波法，适用老人 24.数字时钟：大字体、24 小时制，时间认知 25.认知识别卡片：人物 / 物品 / 颜色，认知筛查 26.职业识别卡片：常见职业图示，社会认知评估 27.免洗手消毒液：医用级，便携，卫生防护 28.简易算定评估工具：简易计算器 / 算珠，计算能力评估 29.生命体征测量工具：含体温、血压、脉搏配套工具 30.老化镜：模拟老花 / 白内障，共情体验与评估 31.评估记录工具：文件夹、记录笔、垫板，配套表单 32.时间计数工具：秒表 / 沙漏，评估计时 | 套 | 1 |
| 22 | 老年人模拟体验装置 | 1.设备配置：老人行动模拟服1套，专为老年生理衰退特征设计，适配成人穿戴体验，适用于护理共情教学、养老服务实训、医护礼仪培训等场景。 2.材质工艺：采用环保高强复合面料，安全无异味，具备耐磨、抗拉伸、可水洗、易消毒特性，长期反复使用不易变形、破损，符合教学设备环保安全标准。 3.体验功能：可全身穿戴式模拟老年生理状态，能够真实还原老年人躯干老化、肢体僵硬、行动不便、体态佝偻等特征，让体验者沉浸式感知老年人日常活动困难，提升老年护理共情能力与服务意识。 4.角度调节功能：设备躯干、背部弯曲角度可自由调节并带锁定定位功能，可模拟不同程度老年人驼背、脊柱弯曲状态，调节稳定不松动，适配多场景实训教学。 5.整体耐用性：结构牢固，调节部件耐反复调试。 | 套 | 1 |
| 23 | 轮椅 | 第一款：基础轻便款（日常短途出行 / 基础护理） 1.座深：≥40cm 2.座宽：≥45cm 3.整车净重：≥15kg 4.背高：≥40cm 5.后轮尺寸：≥60cm 6.轮胎类型：免充气胎 7.座高：≥50cm 8.轮毂材质：碳钢 9.车架材质：碳钢 10.轮椅承重：≥200kg 第二款：功能升级款（中重度行动障碍 / 长期照护） 1.座深：≥45cm 2.靠背高：≥70cm 3.后轮尺寸：≥24英寸 4.座宽：≥44cm 5.轮胎类型：免充气胎 6.整车净重：≤25kg 7.轮毂材质：碳钢 8.车架材质：碳钢 9.含坐便盒 × 1 餐车板 × 1 10.轮椅承重：≥200kg | 把 | 各1把，共2把 |
| 24 | 老年护理模拟人 | 根据男性老年人生理特征仿真设计，适用于临床护理教学、基础护理技能实操培训，可完成老年人全套基础护理实训操作。 1.肢体与躯干活动功能 （1）躯干：支持旋转、屈伸动作，可灵活变换护理体位。 （2）颈部：具备旋转、屈伸、侧弯功能，活动范围符合人体生理标准。 （3）肩部、臀部：可完成内收、外展、旋转、屈伸动作。 （4）肘部：可旋内、旋外；膝部：可旋内、旋外。 （5）腕部：可旋内、屈伸。 （6）踝部：支持内翻、外翻、内收、外展动作。 （7）所有关节配备阻尼定位结构，可模拟老年人关节僵硬生理特点，体位摆放后固定稳固，满足长时间实训要求。 2.无创血压模拟测量功能 （1）支持收缩压、舒张压独立参数设置，操作便捷。 （2）血压量程：收缩压 0～300mmHg，舒张压 0～120mmHg。 （3）血压模拟精度：示值误差≤±3mmHg，符合医用计量相关规范。 3.整机通用要求 （1）整体为标准男性老年人仿真造型，体表解剖标志清晰，形态逼真。 （2）主体采用医用高分子环保材质，仿真皮肤触感真实，无异味、耐磨损、易清洁消毒。 （3）可实现仰卧、侧卧、坐位等多种常用护理体位，适配各类老年护理操作训练。 （4）结构坚固耐用，关节活动顺畅，反复使用不易松脱、损坏。 | 台 | 1 |

备注：1、“●”内容项为核心产品；

2、“★”内容项为实质性条款，未响应、有缺漏将被视为无效投标；

3、“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。

4、本项目采购医疗器械包括：低频电刺激治疗仪、中频电刺激治疗仪、超短波治疗仪、超声波治疗仪、红外偏振光治疗仪、深层肌肉电刺激仪、IQ脊柱矫正枪、PT电动升降床、PT训练床。

二、商务要求

（一）工期：自合同签订之日起60天完成项目产品供货、安装调试。

（二）地点：咸阳师范学院渭城校区指定地点。

（三）供货渠道证明：提供合法来源渠道证明文件，包括但不限于销售协议或代理协议或原厂授权等。

（四）履约保证金的缴纳与退还

合同签订前，成交商向采购人缴纳项目履约保证金，金额为合同总金额的5%。项目验收合格后，采购人一次性无息返还。

（五）付款时间、付款额度及付款方式

1. 合同签订后，达到付款条件起 10个工作日，预付合同总金额的40.00%；项目验收合格且成交商向采购人开具、交付与合同总金额等值的增值税专用发票后，达到付款条件起10个工作日，支付合同总金额的60.00%。

（六）售后服务

1.质保期3年，质保期内软件系统进行免费升级维护，除人为因素损坏外，成交商对所供产品实行免费更换或免费维修，免费提供所有设备正常使用所需的备品备件，且成交商维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产。

2.质保期内，成交商对所售设备免费提供7*24小时技术支持、不少于2次/年上门巡检等服务。

3.质保期内，成交商接到采购人维修通知，应在工作日2小时内(非工作日4小时内）或与采购人约定时间内，派人现场处理；如经检测，无法在12小时内完成修复的，免费提供同档次或更高档次的配件，保证设备正常使用直至故障排除。

4.质保期内，成交商未在规定或约定时间进行维修，造成采购人人身、财产损害时，采购人可依据有关法律、法规进行追偿；成交商不能及时到场，采购人可安排其他公司技术人员进行维修，期间产生的维修费用，由成交商支付给采购人；接到采购人维修通知后，成交商累计超过4次（含4次）未在约定保修时间内进行维修时，成交商向采购人支付的金额为本次维修费用的2倍。

5.质保期内，出现产品非人为因素损坏而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过20天（含20天），则质保期自产品修复之日起重新计算。

6.质保到期前的一个月，成交商须免费对所供设备进行一次全面维护保养服务。

（七）其他要求

1.针对本项目编制具体可行的安全文明施工措施。内容包含施工现场环境保护措施、文明施工措施、安全防护措施、临时用电措施。

2.按照国家法规制度、政府相关部门规定，提前自行办理相关审批手续。

三、质量保证

1.成交商须保证所供产品为制造商原厂生产的全新、未经使用并达到采购参数技术要求的产品；外观为未启封全新包装，序列号、包装箱号、出厂批号内外一致，并可追索查阅；供货产品的规格型号、数量与采购内容一致，技术参数与投标文件一致且技术参数符合采购人招标要求，否则，采购人有权向成交商退货，或者要求成交商进行更换，期间一切费用由成交商负责。

2.安装调试：成交商应配合采购人的时限要求，负责在现场对产品进行安装、调试和试运行，直至验收合格。成交商应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。