采购需求
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、旧舱体改造
箱体体检车车体改造（车体长度以实际测量为主）

	2
	
	1.选择其中2个舱门为整舱的入舱和出舱门，并对其余舱门进行封闭处理，内部固定，焊接锁死。

	3
	
	2.登舱及出舱门口台阶改造。

	4
	
	3.对舱内所有隔断，设备，操作平台，储物架等进行拆除，并重新焊接舱内部骨架预埋。

	5
	
	4.对整车地板进行改造，重新铺设整舱环保材质地板革，材质为PVC塑胶地板革。

	6
	
	5.对整个舱内饰墙体进行改造，内部铺设环保材质墙体。

	7
	
	6.对舱顶空调出风口位置进行重新布局，对相应工作区域预留通风出口，实现车内通风及空调制冷系统正常运行且达到国家要求。

	8
	
	7.对车外立面进行喷涂改装，按要求喷涂相应标识。

	9
	▲
	二、铅防护机房改造 
▲1）防护标准：X线防护水平符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）内的要求；

	10
	▲
	▲2）防护措施：机房六面采用高密度铅全面防护，防护当量≥3mm/pb，铅板接缝交叠固定，射线照射方向背离X线操作台；

	11
	▲
	▲3）推拉铅防护门（达到射线防护要求），带船舱移门锁，操作台一侧设置铅玻璃观察窗；

	12
	
	4）机房前、后门安装射线警示红灯和电离辐射警示标志；

	13
	
	5）车载专用X光操作台，安装X光操作台对防护机房对讲系统；

	14
	
	6）铅房内安装空调系统；

	15
	
	7）铅房内设置视频观察系统1套；

	16
	
	8）紫外线消毒灯1盏；

	17
	
	9）DR工作台，实木多层板材结构，柜体与整体效果保持一致；

	18
	
	10）配备对讲系统。

	19
	
	三、超声、心电房改造
1.前、后通顶半隔断墙，宽度≤1.2米，高度与内饰顶相配。隔墙内部为钢制骨架焊接，两面木板封闭，骨架空位填接泡棉，预留设备固定预埋及插座、网络接口位置。

	20
	
	2.检查床，木质板材结构，上部为床铺软垫，下部为带平开门的储物柜，至少2张。

	21
	
	3.操作台，木质板材结构，顶部为设备操作台面，至少2个。

	22
	
	4.围帘，隔墙中间固定一套围帘，配合检查床。

	23
	
	5.设置医生工作椅2套。

	24
	
	四、妇科检查区 
1.具备独立空间，设置钢制骨架隔墙，木板封闭两面。

	25
	
	[bookmark: OLE_LINK3]2.隔墙上安装一套上悬吊式平开门。

	26
	
	3.操作台，木质板材结构，顶部为设备操作台面，至少2个。

	27
	▲
	▲4.设置医生工作椅1套，配备表面皮质软垫的妇科检查床1套（要求检查床可平放，平时变换为普通检查床使用）。

	28
	
	五、检查功能区 
1.包含主检区，采血区，眼科工作区，共三套工作台，材质为环保板材。

	29
	▲
	▲2.采血区包含≥50L医用储血冰箱1套（配备车载电源接口）。

	30
	
	3.眼科检测区设置有电子视力表1套，配备色盲图谱1套；

	31
	
	4.各功能区均包含医生工作椅2张，高度可调节。

	32
	▲
	▲5.多功能检查椅1张。

	33
	
	六、电测听室
1）按照车内空间大小订制，独立双隔音墙技术，多种隔声、隔震、防火材料复合构成，双磁性密封条技术声学性能；供应范围包括：墙体、隔声窗、隔振系统、架承重系统、通风系统等。

	34
	
	2）配备送风换气系统一套，保证纯音测听室内的空气达到工作要求。

	35
	
	3）电测听工作台一套，配备有工作站及电测听仪放置位置；

	36
	▲
	▲4）车辆电机运行状态下本底噪声≤30dB（A）。

	37
	
	5）隔音室要求采用 100％环保材料，达到无毒、无味、无辐射要求。

	38
	
	七、服务设施
1）衣帽钩；
2）垃圾桶；
3）身高体重称；
4）紫外线消毒灯；
5）饮水机；
6）配备工作台作业及等待区座椅；
7）车内合适位置配备绑带若干；
8）整车布置网线及网络端口。

	39
	
	八、照明设施
车顶各工作区域安装照明厢灯，符合相关标准。

	40
	
	九、配电系统
1.配电箱（包含空气开关、指示灯等）

	41
	
	2.电源/网线重新布线，相关位置电源插座、网路接口等若干

	42
	
	3.接地装置（接地钎子、接地线、榔头）

	43
	
	4.电缆盘(220V)≥50米

	44
	
	5.系统必须保障车载DR及全车用电

	45
	
	十、辅料耗材
包含柜子铰链，拉手等五金件，装饰扣，铝型材装饰条，电器压头辅材，固定泡棉，结构、美容胶，螺丝，自攻丝，补色漆料，所提供材料须需为防火材料，配置车载灭火器一个。

	46
	
	十一、人工、制造费
包含客户提供设备安装固定，电器设备（包含DR设备，检测仪器设备）人员上装、柜子上车拼接安装，人员工时及项目系统管理等。
车辆运输费包含车辆运输至指定位置费用。

	47
	
	十二、网络端口
包含全车网络端口预留，确保实现与医院现有网络系统数据对接传输。



