采购需求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、旧舱体改造 箱体体检车车体改造（车体长度以实际测量为主） |
| 2 |  | 1.选择其中2个舱门为整舱的入舱和出舱门，并对其余舱门进行封闭处理，内部固定，焊接锁死。 |
| 3 |  | 2.登舱及出舱门口台阶改造。 |
| 4 |  | 3.对舱内所有隔断，设备，操作平台，储物架等进行拆除，并重新焊接舱内部骨架预埋。 |
| 5 |  | 4.对整车地板进行改造，重新铺设整舱环保材质地板革，材质为PVC塑胶地板革。 |
| 6 |  | 5.对整个舱内饰墙体进行改造，内部铺设环保材质墙体。 |
| 7 |  | 6.对舱顶空调出风口位置进行重新布局，对相应工作区域预留通风出口，实现车内通风及空调制冷系统正常运行且达到国家要求。 |
| 8 |  | 7.对车外立面进行喷涂改装，按要求喷涂相应标识。 |
| 9 | ▲ | 二、铅防护机房改造 ▲1）防护标准：X线防护水平符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）内的要求； |
| 10 | ▲ | ▲2）防护措施：机房六面采用高密度铅全面防护，防护当量≥3mm/pb，铅板接缝交叠固定，射线照射方向背离X线操作台； |
| 11 | ▲ | ▲3）推拉铅防护门（达到射线防护要求），带船舱移门锁，操作台一侧设置铅玻璃观察窗； |
| 12 |  | 4）机房前、后门安装射线警示红灯和电离辐射警示标志； |
| 13 |  | 5）车载专用X光操作台，安装X光操作台对防护机房对讲系统； |
| 14 |  | 6）铅房内安装空调系统； |
| 15 |  | 7）铅房内设置视频观察系统1套； |
| 16 |  | 8）紫外线消毒灯1盏； |
| 17 |  | 9）DR工作台，实木多层板材结构，柜体与整体效果保持一致； |
| 18 |  | 10）配备对讲系统。 |
| 19 |  | 三、超声、心电房改造 1.前、后通顶半隔断墙，宽度≤1.2米，高度与内饰顶相配。隔墙内部为钢制骨架焊接，两面木板封闭，骨架空位填接泡棉，预留设备固定预埋及插座、网络接口位置。 |
| 20 |  | 2.检查床，木质板材结构，上部为床铺软垫，下部为带平开门的储物柜，至少2张。 |
| 21 |  | 3.操作台，木质板材结构，顶部为设备操作台面，至少2个。 |
| 22 |  | 4.围帘，隔墙中间固定一套围帘，配合检查床。 |
| 23 |  | 5.设置医生工作椅2套。 |
| 24 |  | 四、妇科检查区 1.具备独立空间，设置钢制骨架隔墙，木板封闭两面。 |
| 25 |  | 2.隔墙上安装一套上悬吊式平开门。 |
| 26 |  | 3.操作台，木质板材结构，顶部为设备操作台面，至少2个。 |
| 27 | ▲ | ▲4.设置医生工作椅1套，配备表面皮质软垫的妇科检查床1套（要求检查床可平放，平时变换为普通检查床使用）。 |
| 28 |  | 五、检查功能区 1.包含主检区，采血区，眼科工作区，共三套工作台，材质为环保板材。 |
| 29 | ▲ | ▲2.采血区包含≥50L医用储血冰箱1套（配备车载电源接口）。 |
| 30 |  | 3.眼科检测区设置有电子视力表1套，配备色盲图谱1套； |
| 31 |  | 4.各功能区均包含医生工作椅2张，高度可调节。 |
| 32 | ▲ | ▲5.多功能检查椅1张。 |
| 33 |  | 六、电测听室 1）按照车内空间大小订制，独立双隔音墙技术，多种隔声、隔震、防火材料复合构成，双磁性密封条技术声学性能；供应范围包括：墙体、隔声窗、隔振系统、架承重系统、通风系统等。 |
| 34 |  | 2）配备送风换气系统一套，保证纯音测听室内的空气达到工作要求。 |
| 35 |  | 3）电测听工作台一套，配备有工作站及电测听仪放置位置； |
| 36 | ▲ | ▲4）车辆电机运行状态下本底噪声≤30dB（A）。 |
| 37 |  | 5）隔音室要求采用 100％环保材料，达到无毒、无味、无辐射要求。 |
| 38 |  | 七、服务设施 1）衣帽钩； 2）垃圾桶； 3）身高体重称； 4）紫外线消毒灯； 5）饮水机； 6）配备工作台作业及等待区座椅； 7）车内合适位置配备绑带若干； 8）整车布置网线及网络端口。 |
| 39 |  | 八、照明设施 车顶各工作区域安装照明厢灯，符合相关标准。 |
| 40 |  | 九、配电系统 1.配电箱（包含空气开关、指示灯等） |
| 41 |  | 2.电源/网线重新布线，相关位置电源插座、网路接口等若干 |
| 42 |  | 3.接地装置（接地钎子、接地线、榔头） |
| 43 |  | 4.电缆盘(220V)≥50米 |
| 44 |  | 5.系统必须保障车载DR及全车用电 |
| 45 |  | 十、辅料耗材 包含柜子铰链，拉手等五金件，装饰扣，铝型材装饰条，电器压头辅材，固定泡棉，结构、美容胶，螺丝，自攻丝，补色漆料，所提供材料须需为防火材料，配置车载灭火器一个。 |
| 46 |  | 十一、人工、制造费 包含客户提供设备安装固定，电器设备（包含DR设备，检测仪器设备）人员上装、柜子上车拼接安装，人员工时及项目系统管理等。 车辆运输费包含车辆运输至指定位置费用。 |
| 47 |  | 十二、网络端口 包含全车网络端口预留，确保实现与医院现有网络系统数据对接传输。 |