政府采购项目

采购项目编号：HRC-ZBDL-2026-00517

陇县中医医院“两专科一中心”建设项目设备采购

招 标 文 件

采    购  人：陇县中医医院

采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司

日        期：二〇二六年五月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	7

第三章  评标方法和标准	34

第四章  拟签订的合同文本	50

第五章  采购需求及要求	55

第六章  投标文件格式	63

第一章  招标公告

项目概况

陇县中医医院“两专科一中心”建设项目设备采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2026年6月   18日14:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

## 项目编号：HRC-ZBDL-2026-00517

## 项目名称：陇县中医医院“两专科一中心”建设项目设备采购

## 采购方式：公开招标

## 预算金额：4600000.00元

## 采购需求：

## 合同包1(数字减影血管造影系统)：

## 合同包预算金额：4600000.00元

## 合同包最高限价：4600000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用X线 诊断设备 | 数字减影血管造影系统 | 1(批) | 详见采购文件 | 4600000.00 |

## 本合同包不接受联合体投标

## 合同履行期限：合同签订之日起60天内交付安装调试完成。

## 二、申请人的资格要求

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

## 合同包1(数字减影血管造影系统)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

## （1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（11）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；（12）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）；（13）其他需要落实的最新政府采购政策；（14）本项目非专门面向中小企业。

## 3.本项目的特定资格要求：

## 合同包1(数字减影血管造影系统)特定资格要求如下：

## （1）投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；

## （2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及授权代表身份证；
    （3）投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体，被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标；
   （4）企业资质：①投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、投标人和DSA制造厂商辐射安全许可证；②投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）和DSA制造厂商辐射安全许可证。③所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
    （5）投标人不得存在下列情形之一：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2026年5月29日至 2026年6月4日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途经：全国公共资源交易平台（陕西省 · 宝鸡市） 网站〖首页〉 电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 时间： 2026年6月18日14时00分00秒 （北京时间）

## 提交投标文件地点：线上提交

## 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市） 网站〖首页〉 电子交易平台〉 陕西政府采购交易系统〉企业端〗不见面开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目的潜在投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http：//ggzy.baoji.gov.cn/），交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，可从〖我的项目〉项目流程〉交易文件下载〗中下载电子文件（*.SXSZF格式）。未完成网上报名成功的或未在文件下载时限内从电子交易平台下载采购文件的，无法完成后续流程后果自负；

2.投标人在网上填写单位信息（单位名称、营业执照相关信息）时应与采购文件要求及后期上传的电子响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负；

3.本项目为“全流程电子化”，不见面开标模式，实行线上电子投标方式，各投标人须自行在网上下载采购文件、缴纳投标保证金，登录全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http：//ggzy.baoji.gov.cn/）-服务指南-下载专区-下载“政府采购电子化交易-投标单位培训实操演示及操作手册”和“宝鸡不见面开标大厅操作手册-投标人”，并下载政府采购电子标书制作工具，按照流程制作电子标书并在规定的响应文件递交截止时前上传加密电子响应文件。开启时间前提前登录“宝鸡市公共资源交易中心不见面开标系统”；

4.请投标人按照陕西省财政厅关于《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库；

5.本项目按照财政规定，采用全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）平台进行全线上获取文件，各投标人自行在招标文件获取时间内下载电子招标文件，未在规定时间内下载招标文件的投标人，后期无法参与投标，承担的后果自行负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陇县中医医院

地址：宝鸡市陇县

联系方式：0917-4606142

2.采购代理机构信息

名称：华睿诚项目管理有限公司

地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座30层

联系方式：13992392449

3.项目联系方式

项目联系人：李宁

电话：13992392449

第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 名称：陇县中医医院 地址：宝鸡市陇县 联系方式：0917-4606142 |
| 1.2 | 采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司 地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座30层 联系人：李宁 电话：13992392449 |
| 1.3.3 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下证明材料： （1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）投标文件截止之日前两年内(2024或2025年度)内任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明； （3）依法缴纳税收的相关材料； （4）依法缴纳社会保障资金的相关材料; （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、证明投标人符合特定资格条件的证明材料： （1）投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人，被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体，被“中国政府采购网”网址上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标； （2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及授权代表身份证； （3）①投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、投标人和DSA制造厂商辐射安全许可证；②投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）和DSA制造厂商辐射安全许可证。③所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （5）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 ## （6）本项目不允许联合体投标，提供非联合体说明。 ## 以上资格证明文件为必备资料，某项不符合要求，视为无效响应文件。 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品:否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.7 | 项目所属行业：工业（制造业） |
| 2.2 | 项目预算金额：4600000.00元； 项目最高限价：4600000.00元； |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 12 | 投标人须从公户向采购代理机构递交人民币： 伍万元（￥：50000.00元）的投标保证金。 投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。 收取投标保证金账号：80602000142101980617943 账户名称：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 联系人：李工 联系电话：13992392449 注：投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动： （1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； （6）中标人拒绝履行合同义务的。 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金。 如投标保证金以保函形式交纳，投标人须将保函原件附在投标文件中，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。 |
| 13.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日 |
| 14.1 | 投标文件在线上传（交易平台上传），于投标文件递交截止时间前上传，逾期系统不予接收。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2026年6月18日14时 00 分 |
| 18.1 | 开标时间：2026年6 月18日 14时 00 分 开标地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)不见面开标大厅系统。 |
| 19.2 | 信用查询时间：采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时的信用查询结果为准。 |
| 20.5 | 支持本国产品： ☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 |
| 20.6 | 核心产品：无 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 履约保证金形式：支票/汇票/本票/保函等非现金形式 履约保证金金额：/ |
| 32.1 | 预付款比例为：/ |
| 33 | 1.招标代理服务费参照发改价格【2011】534号及计价格【2002】1980号文件规定标准下浮15%计取。中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性足额支付。 2.招标代理服务费交纳账户 银行户名：华睿诚项目管理有限公司 开户银行：西安银行小寨东路支行 账号：8160 1158 0000 1012 24 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：华睿诚项目管理有限公司 联 系 人：李工 联系电话：13992392449 |
| 其他内容： |  |
| 1 | 现场勘查、标前答疑会： （1）投标人认为有必要可自行踏勘。 （2）踏勘地点：陇县中医医院 （3）联系电话：0917-4606142 （4）踏勘现场所发生的费用自理。 （5）投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员意外和财产损失。 （6）投标人根据踏勘情况及招标内容要求，自主报价。 |
| 2 | 特别注意事项: （1）本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时如因投标人自身原因数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标处理。 （2）制作电子投标文件，投标人须在“ 全国公共资源交易中心平 台（陕西省）http://www.sxggzy jy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF ”的电子投标文件。 （3）递交电子投标文件登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzy jy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 （4）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标投标人需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面。 （5）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。 （6）投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。 |
| 3 | 纸质版投标文件要求： （1）中标单位在开标后三个工作日内将纸质版文件递交至招标代理公司（开标前，不接收纸质版文件）。 （2）投标文件共四份，其中正本一份，副本二份，电子文件（U盘或移动硬盘，谢绝光盘）一份。正、副本分别各自装订成册。正本须按规定和要求进行签字(或盖章）、加盖公章（鲜章），副本可以是正本的复印件，电子文件与正本保持一致（电子文件为WORD版格式及签字盖章的PDF格式），具有同等法律效力。 |

（二）投标人须知

一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为华睿诚项目管理有限公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    联合体说明：见投标人须知前附表中规定。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额和预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和同级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场勘查或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标保证金：详见投标人须知前附表

13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1  电子投标注意事项：见投标人须知前附表。

14.2   投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的加密

15.1   加密要求：投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省·宝鸡市）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传至招标文件中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和加密情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须在投标截止时间前按要求重新提交，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、加密。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人电子解密投标文件，在系统中公布投标人在开标一览表中所填写的全部内容。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书或相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给子20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

20.6   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

带"★"的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足的参数需求，否则为投标无效；带"▲"的参数为重要参数允许负偏离，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。

23.4   落实其他政府采购政策条款。

24.   废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标投标人的评审总得分。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31.    履约保证金

31.1   本项目不需要缴纳履约保证金。

32.    预付款

32.1   预付款见投标人须知前附表规定执行。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号：

华睿诚项目管理有限公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他投标人、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

电话：

日期：       年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 未满足招标文件中商务要求或技术实质性要求、存在漏项或数量与要求不符；

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

## 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、本项目不允许联合体投标。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

6、政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对投标人所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求投标人澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8、异常低价审查

8.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9、中标候选人并列时的处理方式

采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |
| 2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）提供递交投标文件截止之日前两年内（2024年度或2025年度）任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 |
|  |  | （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。 |
| 5 | 作出承诺 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 6 | 作出声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 7 | 作出说明 | 提供非联合体说明。 |
| 8 | 特定资格要求 | 8-1投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体，被“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标。（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时的信用查询结果为准）。 |
|  |  | 8-2法定代表人/单位负责人身份证明书和授权委托书 （1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明和授权委托书。 |
|  |  | 8-3①投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、投标人和DSA制造厂商辐射安全许可证；②投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）和DSA制造厂商辐射安全许可证。③所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。 |
|  |  | 8-4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  |  | 8-5为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

## 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件按招标文件要求签署或盖章。 |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价没有超出采购预算和最高限价。 |
| 4 | 预防不正当竞争 | 投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况。 |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求。 |
| 6 | 投标内容 | 投标内容满足招标文件要求、不存在漏项或数量与要求不符。 |
| 7 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形。 |

注：

1、评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，不符合的不得进入后续评审；对审查“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

## 附表三  评审标准

（采用综合评分法时适用）

| 评标 因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 （小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的价格参加评审。） |
| 投标产品评审 | 30 | 一、节能、环境标志产品（1分） 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）： - 所投产品属于节能产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。 - 所投产品属于环境标志产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、投标产品技术指标评审内容（24分） 1、投标人所投设备完全满足（均响应或正偏离）招标文件技术参数且标“▲ ”号技术参数均提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告或产品彩页或产品说明书或官网功能截图等，予以证明参数的技术响应性）与之对应，得24分； 2、标“▲ ”号参数每负偏离一项扣3分，非“▲ ”号参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。 三、投标产品的可靠性（5分） 1、所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得5分； 2、所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； 3、所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。 |
| 实施 方案 | 19 | 依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含： 1、供货方案（5分）：内容完整、可实施、且有针对性得5分；内容完整、可实施得3分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、安装调试方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、质量保证方案（5分）：内容完整、可实施、且有针对性得5分；内容完整、可实施得3分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、项目实施进度计划（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 5、验收方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 17 | 依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 1、售后服务范围及保障措施（5分）：内容完整、可实施、且有针对性得5分；内容完整、可实施得3分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 5、企业能力（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 业绩 | 4 | 提供自2023年1月1日至今的所投产品业绩合同，每份业绩得1分，满分4分。以合同签订时间为准，未提供有效业绩的不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（采购人）

乙方：（成交单位名称）

- 一、合同内容:

- 二、合同价款

1、合同总价：人民币：              元：（大写：              ）

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款方式：合同签订后，采购设备交付安装调试并验收合格后30日内付总金额的30%，设备运行第2年且无质量问题付总金额的30%，设备运行第3年且无质量问题付总金额的30%，设备运行第4年且无质量问题付清剩余款项。

2、支付方式：银行转账。

四、交货条件:

1、交货地点：陇县中医医院指定地点

2、交货期：合同签订之日起60天内交付安装调试完成。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

3、中标单位向医院提供送货计划，并且所有货物的运输、搬运及安装必须由专业的公司或生产厂家负责，不接受快递、代送等形式。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为3年。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付，所有费用均有厂家承担，中标单位督导协调。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在12小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

- 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误：如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。协商不成，可向    人民法院提起诉讼；或双方协议向    提起仲裁

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五章 采购需求及要求

一、商务要求

- （一）项目名称：陇县中医医院“两专科一中心”建设项目设备采购。

- （二）交货地点：采购人指定地点。

- （三）质保期：≥3年（原厂质保，并提供原厂质保承诺函）。

- （四）交货期：合同签订之日起60天内交付安装调试完成。

- （五）质量标准：符合国家行业相关标准规范要求。

（六）运输：

- 1、运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从设备供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等合理费用。

- 2、运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

- （七）付款方式：

1.付款方式：合同签订后，采购设备交付安装调试并验收合格后30日内付总金额的30%，设备运行第2年且无质量问题付总金额的30%，设备运行第3年且无质量问题付总金额的30%，设备运行第4年且无质量问题付清剩余款项。

2.结算方式：银行转账

3.付款前，乙方开具符合甲方要求的合规发票。

（八）验收：

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收时提供设备计量检定或校准证书，验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

（九）售后服务：

1、具备正规、及时、完整、可靠的售后服务机构和技术维修能力，可为医院提供报修后2小时内电话响应及12小时内上门维修。

- 2、在中国国内的维修机构具有专用服务电话。

- 3、技术培训要求：乙方应提供现场技术培训，并安排甲方2人至三级医院开展专项技术培训，培训累计时长不少于1个月，培训期间所有费用由乙方承担。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

- 技术参数及要求

| 一、设备名称 |  | 数字减影血管造影系统 |
| --- | --- | --- |
| 二、整体要求 |  | 1.满足心脏、神经及外周血管的造影和介入治疗，包含高清成像低剂量技术平台一套 2.提供投标产品完整的原厂技术白皮书。 |
| 三、技术要求 |  |  |
| 1 |  | 机架系统 |
| ▲1.1 |  | 悬吊机架系统，机架运动轴≥6 个 |
| 1.2 |  | 机架多位置预设，存储位置≥100 种 |
| 1.3 |  | C 型臂头足成角范围头侧成角≥90 ° |
| 1.4 |  | C 型臂头足成角范围足侧成角≥90 ° |
| 1.5 |  | C 型臂左右成角范围左成角≥120 ° |
| 1.6 |  | C 型臂左右成角范围右成角≥180 ° |
| ▲1.7 |  | C 型臂水平横向运动范围≥200cm |
| 1.8 |  | C 型臂水平纵向运动范围≥280cm |
| 1.9 |  | C 臂弧深≥95cm |
| 1.10 |  | 机架旋转范围≥±135 ° |
| 1.11 |  | 机架可移动至与床完全分离 |
| 1.12 |  | 准直器和平板探测器具备跟踪旋转技术 |
| 1.13 |  | SID 可变范围≥30cm，最小距离≤90cm |
| 2 |  | 导管床 |
| 2.1 |  | 床面为碳纤维材料，满足全身检查、治疗的要求 |
| 2.2 |  | 最大患者承重≥250kg |
| 2.3 |  | 床与C型臂为同一品牌 |
| 2.4 | 床长度≥300cm |  |
| 2.5 | 床宽度≥48cm |  |
| 2.6 | 床高度最低≤78cm，升降范围≥30cm |  |
| 2.7 | 床水平横向运动范围≥±17cm |  |
| 2.8 | 床水平纵向运动≥125cm |  |
| ▲2.9 | 床面旋转≥270 ° |  |
| 2.10 | 床边支持高压注射器连接和移除 |  |
| 2.11 | 支持任意位置 CPR，无需撤回原点 |  |
| 3 | 高压发生器 |  |
| 3.1 | 最大输出电功率≥100kW |  |
| 3.2 | 最大管电流≥1000mA |  |
| 3.3 | 最小管电压≤40kV |  |
| 3.4 | 最短曝光时间≤1ms |  |
| 3.5 | 最大管电压≥125kV |  |
| 3.6 | 最小管电流≤5mA |  |
| 3.7 | 逆变频率≥100kHZ |  |
| 3.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |  |
| 4 | X 射线球管 |  |
| 4.1 | 采用水冷+油冷或直接油冷技术 |  |
| 4.2 | 球管阳极转速≥9000rpm |  |
| 4.3 | 小焦点≤0.4mm |  |
| 4.4 | 小焦点功率≥25KW |  |
| 4.5 | 中焦点≤0.6mm |  |
| 4.6 | 中焦点功率≥45KW |  |
| 4.7 | 大焦点≥1.0mm |  |
| 4.8 | 大焦点功率≥100KW |  |
| ▲4.9 | 最大阳极热容量≥3.5MHu，连续透视功率≥3000W |  |
| 4.10 | 栅控 X 线球管，阳极散热功率≥5500W |  |
| 5 | 平板探测器 |  |
| 5.1 | 非晶硅数字平板探测器 |  |
| 5.2 | 像素尺寸≤150μm |  |
| ▲5.3 | 最大灰阶≥16bit |  |
| 5.4 | 最大图像分辨率≥2040 x 1900 |  |
| 5.5 | 成像面积≥39cmx 29cm |  |
| 5.6 | 分辨率≥3.25 lp/mm |  |
| 5.7 | DQE≥77% |  |
| ▲5.8 | 物理成像视野≥6 个 |  |
| 5.9 | 平板探测器最小视野面积≤11x11cm |  |
| 5.10 | 平板探测器上具备控制平板升降、旋转运动的按键 |  |
| 6 | 图像显示系统 |  |
| 6.1 | 检查室屏幕≥4 块，尺寸≥23英寸 |  |
| 6.2 | 屏幕分辨率≥1920 x 1200 |  |
| 6.3 | 控制室屏幕 ≥2 块，尺寸≥23英寸 |  |
| 6.4 | 分辨率≥1920 x 1200 |  |
| 6.5 | 屏幕可视角度≥178 ° |  |
| 6.6 | 屏幕最大亮度≥500 cd/m2 |  |
| 6.7 | 吊架旋转角度≥300 ° |  |
| 7 | 患者数据管理 |  |
| 7.1 | 数据导入：支持将 DICOM 格式的患者图像数据从 PACS、CD、DVD、 USB 导入到本机 |  |
| 7.2 | 数据归档：支持将 DICOM、TIF、JPEG、BMP 格式的患者图像归档至 CD、DVD、USB、PACS |  |
| 7.3 | 图像打印：支持 DICOM 打印机打印患者图像 |  |
| 7.4 | 主机图像文件存储容量≥10 万张（1k 图像，12bit） |  |
| 8 | 2D 图像采集 |  |
| 8.1 | 脉冲透视频率≥6 档 |  |
| 8.2 | 最小脉冲透视帧频≤0.5fps |  |
| 8.3 | 最大脉冲透视帧频≥30fps |  |
| 8.4 |  | 透视图像存储≥60s 或≥1000帧 |  |
| 8.5 |  | 双透视导航：支持参考屏实时显示造影图像与透视图像叠加 |  |
| 8.6 |  | 双透视放大：支持参考屏显示实时放大图像 |  |
| 8.7 |  | 在控制室和检查室均能独立进行透视操作 |  |
| 8.8 |  | Roadmap 可实时调节血管、导管对比度及解剖背景 |  |
| 8.9 |  | 支持在 roadmap 过程中自动进行运动伪影消除 |  |
| 8.10 |  | 支持用 DSA 的图像做 roadmap |  |
| 8.11 |  | DSA 支持实时自动像素位移消除移动伪影 |  |
| 8.12 |  | 高分辨率 DSA 采集支持 2K 采集 |  |
| 8.13 |  | 高速 DSA 模式，帧频≥30fps 采集 |  |
| 8.14 |  | 动态 DR 最高帧频≥10fps |  |
| 8.15 |  | 数字电影最高帧频≥30fps |  |
| 8.16 |  | 支持一键运动到参考图的角度及床的位置 |  |
| 9 |  | 2D 图像处理 |  |
| 9.1 |  | 支持在显示屏上进行控制室和检查室的教学和互动 |  |
| 9.2 |  | 支持在实时图像上添加图形，用于手术定位 |  |
| 9.3 |  | 支持放大缩小平移、翻转、标注、反色、还原 |  |
| 9.4 |  | 支持窗宽窗位调节、边缘增强调节 |  |
| 9.5 |  | 支持电子光栅 |  |
| 9.6 |  | 支持减影和原图像切换 |  |
| 9.7 |  | 支持移动/替换蒙片 |  |
| 9.8 |  | 支持最大造影剂充盈图像 |  |
| 9.9 |  | 支持自动校准、导管校准、长度校准 |  |
| 9.10 |  | 具有直线测量、曲线测量、比例测量、角度测量功能 |  |
| 9.11 |  | 支持将两幅不同序列图像在同一屏幕并排显示，同步播放术前术后序列或正侧位等不同时间位置的造影图像 |  |
| 9.12 |  | 支持对序列图像进行裁剪，删除不需要的帧幅。 |  |
| 9.13 |  | 可在控制室显示屏上显示之前的透视图像 |  |
| 9.14 |  | 同屏显示两个序列，图像并且实现同步运动观察 |  |
| 9.15 |  | 一次透视可以看到全局，也可以观察到局部放大的细节 |  |
| 10 |  | 3D 图像采集 |  |
| 10.1 |  | 原厂 3D 采集和重建 |  |
| ▲10.2 |  | 支持在正位及侧位进行 3D旋转采集 |  |
| 10.3 |  | 正位机架旋转采集最快速度≥50 度/秒 |  |
| 10.4 |  | 侧位机架旋转采集最快速度≥40 度/秒 |  |
| 10.5 |  | 最快采集速率≥60 帧/秒 |  |
| 10.6 |  | 支持原厂 CBCT 采集和重建 |  |
| 10.7 |  | 3D 血管采集：支持减影和非减影模式 |  |
| 10.8 |  | 3D 重建时间≤10s |  |
| 10.9 |  | 支持在正侧位进行锥形束 CT 扫描 |  |
| 11 |  | 三维重建及分析功能 |  |
| ▲11.1 |  | 与主机同一品牌，原厂生产 |  |
| 11.2 |  | 支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI 裁剪、缩放、平移、标注、3D 测量、重置 |  |
| 11.3 |  | 支持 3D Roadmap，允许 SID、C 臂角度调节、机架运动等 |  |
| 11.4 |  | 支持发送 3D 角度、支持 VR 图像与 C 臂关联 |  |
| 11.5 |  | 支持多容积重建，数据源≥4 |  |
| 12 |  | 低剂量算法平台，如Philips 提供 Clarity IQ，Siemens 提供 OPTIQ，GE 提供 AutoRight， UI 提供 uVeraIQ， 其余厂家提供各自最新的独立高清低剂量算法 |  |
| 12.1 |  | 针对于器官运动的自动配准，脑部、胸腹部、四肢等采用特定的柔性配准方式 |  |
| 12.2 |  | 具有图像增强技术 |  |
| 12.3 |  | 具有噪声削减技术 |  |
| 13 |  | 其他 |  |
| 13.1 |  | 具备床旁运动控制盒，包含机架运动控制，床运动控制，限束器控制，FOV 调节。 |  |
| 13.2 |  | 具备触控屏控制功能：包括控制射线锁定、运动锁定、Roadmap、智能参考、保存透视、保存参考图、计时器、取消透视报警、平板探测器横竖切换、屏幕布局切换、透视剂量切换、减影/原像切换、图像播放控制等。 |  |
| 13.3 |  | 具备一键开机/关机，射线锁定、运动锁定、图像播放控制、保存透视、保存图像、保存参考图、自定义高频使用功能；具备控制室三键手闸，床旁脚闸，双向对讲系统，头巾架，手托，输液架，臂托。 |  |
| 13.4 |  | 高压注射器1台； 器械台/柜（存放导丝、导管）1台； 多参数监护仪1台（含有创压力监测模块）； 除颤仪1台； 呼吸机1台； 吸引器1台； 急救推车1台； 铅悬挂防护屏1个； 床侧防护帘1个； 移动铅屏风1个； 分体式铅衣不少于5套（含铅围脖、铅眼镜、铅帽）。 |  |
| 13.5 |  | 负责DSA机房装修、辐射防护、环评、预控评和第三方检测，本项目为交钥匙工程。 |  |
| 13.6 |  | 负责与医院PACS链接。 |  |
| 13.7 |  | 控制室：工作台：320X80cm，4把椅子，3台电脑(配3台24英寸显示屏)，打印机1台，垃圾桶1个。 操作间：护士工作站：操作台：120X80cm;电脑1台(配置显示屏)，椅子1把，仪器车1辆(放置除颤仪、有创监护仪)，负压吸引1台，材料柜1个，急救柜(急救药品)1个，血压计1个，不锈钢治疗盘4个，中心供氧装置1套，物品柜(放置导管器材)1台；药品柜1个(放置液体、常用药);治疗车3辆;铅门自动开关(高低、内外各2套)；垃圾桶2个（大）；监视系统1套；平车2辆；活动椅子2把；患者信息自动录入系统1套。 材料室：材料柜2个（器械、文件）。 留观室：中心吸氧装置1套。 谈话间：电脑1台(含显示屏2台)，加厚玻璃窗;桌子2张(200X80cm)椅子3把。 换鞋室：鞋柜1个;垃圾桶3个(大) 更衣室：衣柜(男女)2个;铅衣架1-2个 清洁洗手间：不锈钢自动洗手池1个 卫生间：洗浴装置1套 休息室：床2张，衣架2个，办公桌1张，椅子1把。 |  |

# 第六章  投标文件格式

陇县中医医院“两专科一中心”建设

项目设备采购

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：                               (公  章)

法定代表人或被授权人：              (盖章或签字)

时    间：

目  录

- 一、资格证明文件

1、身份证明文件

2、资格证明文件

- 二、商务及技术文件

1、投标函

2、开标一览表

3、投标分项报价表

4、技术偏离表

5、商务条款偏离表

6、《中小企业声明函》/《 监狱企业证明文件》/《残疾人福利性单位声明函》

7、投标产品评审资料

8、实施方案

9、售后服务方案

10、业绩

11、投标保证金缴纳凭证

12、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、资格证明文件

第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：         性别：     年龄：    职务：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                     法定代表人

（公章）：                                （签字或盖章）：

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄）在我单位任       职务，是我单位的法定代表人。

法定代表人身份证复印件 （正反面）

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电       话：

第二部分  资格证明文件

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下证明材料：

1.投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.投标文件截止之日前两年内(2024或2025年度)内任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明；

3.依法缴纳税收的相关材料；

4.依法缴纳社会保障资金的相关材料;

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1.投标人在递交投标文件截止时间前被“中国执行信息公开网”列入

失信被执行人，被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体，被“中国政府采购网”网址上列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参加投标；

2.投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参

加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及授权代表身份证；

3.①投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、投标人和DSA制造厂商辐射安全许可证；②投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）和DSA制造厂商辐射安全许可证。③所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

4.投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的，代理商参与提供代

理商及生产厂家的《辐射安全许可证》，生产厂家直接参与的提供厂家《辐射安全许可证》；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.本项目不允许联合体投标，提供非联合体说明。

要求：以上资格证明文件须提供加盖投标人公章的扫描件，后附部分相关格式。

附件1：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

华睿诚项目管理有限公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

附件2：

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

华睿诚项目管理有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

附件3：

投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

华睿诚项目管理有限公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

附件4：

投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

华睿诚项目管理有限公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

二、商务及技术文件

投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）    元（￥：   元）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：____________________________

地址：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：_____________

_____年_____月_____日

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）:

日    期：

注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格和型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人                            法定代表人或授权代表

（公章）：                          （盖章或签字）：

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物 名称 | 招标文件技术 要求 | 投标文件技术响应情况 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 备注 | 证明材料的具体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填写招标文件设备参数 | 填写投标文件产品的实际参数 |  | 不得虚假响应，负责视为无效文件 |  |

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（盖章或签字）:

日    期：

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但须提供空白表。

2.偏离填写：正偏离或负偏离。

3.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（盖章或签字）:

日    期：

中小企业声明函(货物)

（注：本次所投产品的生产厂家应符合中小企业划型标准的企业请提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加   (单位名称)  的   (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.    (标的名称)  ，属于工业( 采购文件中明确的所属行业) 行

- 业 ；制造商为         (企业名称)  ，从业人员      人，营业收

- 入为     万元，资产总额为     万元，属于         (中型企业、

- 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

投标产品评审资料

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

实施方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

售后服务方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标保证金缴纳凭证

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日　期：