采购需求

采购包1：

标的名称：医疗设备（202601B）采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 消化内镜系列及主机 设备配置要求： 1.高清电子内镜图像处理器1台2.内镜专用高清液晶监视器1台3.内镜工作站1套4.内镜专用台车1个5.内窥镜用送水装置1台6.内窥镜用二氧化碳送气装置1台7.电子胃镜5根（2根普通胃镜、2根治疗胃镜、1根细径胃镜）8.电子结肠镜2根9.电子十二指肠镜2根10.专用测漏器1个 技术参数要求： 一、高清电子内镜图像处理器1台 ★1.主机和光源一体化设计，支持4K超高清数字化处理和数字化输出； 2.照明光源：≥4色LED光源，光源寿命≥30000小时； 3.具备特殊光与染色功能； 4.采用CMOS显像元器件； ▲5.双观察模式：可将白光图像和特殊光图像同屏对比； ▲6.兼容性：可兼容胃镜、肠镜、光学放大内镜、超声内镜、十二指肠镜等多镜种； 二、内镜专用高清液晶监视器1台 1.显示器 分辨率≥3840×2160； 2.尺寸：≥32英寸； 3.最大亮度：≥1000cd/m²； 4.视频信号输入接口类型：具备HDMI、DVI-D、SDI、DP； 5.视频信号输出接口类型：具备DVI-D、SDI、DP 三、内镜工作站1套 1、高清图文工作站系统：内镜专用工作站；CPU I7及以上、内存≥16G、硬盘≥1T、采集卡、显示器≥23英寸、彩色喷墨打印机一台 2、支持以项目数量、费用、医生、设备等多维度自由综合统计，统计结果提供饼图、柱状图等； 四、内镜专用台车1个 1、可转动液晶显示器，可不同角度观察图像； 2、可升降支架，可同时悬挂≥2根镜子； 3、可拉伸键盘托盘，不同角度操作； 五、送水装置1个 1.定时时间 ≥20秒 2.定时精度 ≤±3s 3.流量 ≥300ml/min，≥10档可调， 4.自动流量设置记忆 5.注水瓶容量 ≥1000ml 六、二氧化碳送气装置1台 1、气流量调节：可在低气流量和标准气流量之间切换； 2、可连接医用二氧化碳气体管路和钢瓶两类供气来源。 七、高清电子胃镜2根 1、图像传感器： CMOS 图像传感器； 2、能够实现正常光观察与≥4种特殊光观察； 3、视场角：≥140°； 4、景深：≥2-100mm； 5、先端部直径：≤9.2mm； 6、弯曲部直径：≤9.3mm； 7、有效长度：≥1050mm； 8、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°； 9、钳道直径：≥2.8mm； 10、具备辅助送水功能 11、防水等级≥IPX7 八、高清电子治疗胃镜2根 1、图像传感器：CMOS 图像传感器； 2、能够实现正常光观察与≥4种特殊光观察； 3、视向角：0°（直视）； 4、视场角：≥140°； 5、景深：≥2-100mm； 6、先端部直径：≤9.8mm； 7、弯曲部直径：≤9.8mm； 8、有效长度：≥1050mm； ▲9、弯曲角度：上：≥210°、下：≥150°、左：≥100°、右：≥100°； ▲10、钳道直径：≥3.2mm； 11、具备辅助送水功能 12、防水等级≥IPX7 九、高清电子细径胃镜1根 1、图像传感器： CMOS 图像传感器； 2、能够实现正常光观察与≥4种特殊光观察； 3、视向角：0°（直视）； 4、视场角：≥140°； 5、景深：≥2-100mm； 6、先端部直径：≤8.0mm； 7、有效长度：≥1050mm； 8、弯曲角度：具备大角度弯曲 9、钳道直径：≥2.8mm； 10、具备辅助送水功能 11、防水等级≥IPX7。 十、高清电子结肠镜2根 1、图像传感器： CMOS 图像传感器； 2、能够实现正常光观察与≥4种特殊光观察； 3、视向角：0°（直视）； 4、视场角：≥170°； 5、景深：≥2-100mm； 6、先端部直径：≤12.8mm； 7、弯曲部直径：≤12.8mm； 8、有效长度：≥1300mm； 9、弯曲角度：上：≥170°、下：≥170°； 10、钳道直径：≥3.8mm； 11、具备辅助送水功能 12、防水等级≥IPX7 十一、电子十二指肠镜2根 1、视向角： 15°（后方斜视）； 2、视场角：≥100°； 3、景深：≥4-60mm； 4、弯曲角度：上：≥120°、下：≥90°、左：≥90°、右：≥110°； 5、先端部直径：≤13.5mm； 6、软性部直径：≤12mm； 7、钳道直径：≥4.2mm； 8、工作长度：≥1250mm； 9、配可拆卸式头端帽 10、防水等级≥IPX7，可浸泡式灭菌、消毒； 11、插拔次数：导光插头插拔次数≥500次无故障。 十二．厂家原装专用测漏器1个 十三.内窥镜用送水装置1台 1.送水量可调范围 0-600ml/min 2. 送水袋挂件的安全工作载荷 ≥2 kg 3. 单次开启最长送水时间 ≥20s 4.最大传输压强 ≥400kPa 十四.内窥镜用二氧化碳送气装置 1台 1. 适用气源 医用高纯二氧化碳气体 2.具有气体输入输出压强异常报警功能 3.流量输出≥2档可调 4. 定时模式 ≥3种（15min，30min，无） 5. 输出气体温度范围 15 ～ 35℃ |
| 2 |  | 内窥镜储镜柜 设备配置要求： 1. 主体结构配置 双门/多格设计，可满足消化内镜室胃镜、肠镜的分区存放，每台设备有效储镜数量≥10条，带独立编号标识位。内胆采用ABS+PMMA优质复合材料，整体吸塑成型，符合院感要求。配备分层可拆卸挂架，适配不同型号内镜的悬挂需求。材质具备耐消毒剂腐蚀、耐高低温、抑菌特性，无毒无异味，符合医用卫生材料要求。 2.功能模块配置 2.1消毒灭菌模块：支持臭氧/紫外线双重消毒模式，可对柜内空气、内镜表面进行高水平消毒，消毒过程全程密闭。明确臭氧定时工作、延时排风功能，消毒完成后自动排风散尽臭氧，柜门开启前柜内臭氧浓度降至安全值。 2.2防交叉污染配置：柜内气流采用上送下回式设计，不同内镜存放区域气流独立。 2.3操作记录系统：可存储消毒、开门、温湿度等运行数据，记录导出，符合院感追溯要求。 2.4声光报警系统：对温湿度异常、消毒故障、柜门未关等情况实时预警。 3. 环境与安装配置 3.1 功率≤500W。 3.2尺寸适配：单台占地面积≤0.8㎡，高度≤2200mm，适配内镜室储镜间布局，预留维护空间。 3.3配套附件：专用内镜保护套、挂架、密封条、操作说明书及维护工具包。 技术参数要求： 1. 适用范围：用于对各类软式内镜，如胃镜、肠镜、十二指肠镜、小肠镜、气管镜、超声内镜洁净后的干燥及储存。 2. 储镜容量：单台可存放≥10条软式内镜（兼容胃镜、肠镜），支持分区存放 3. 柜体材质：内胆采用ABS复合材料，整体吸塑成型； 4. 消毒方式：臭氧+紫外线双重消毒，臭氧浓度≥10ppm，紫外线强度≥70μW/cm² 5. 消毒模式及效果：消毒模式支持定时启停、多档位时长可调，适配不同使用场景。对柜内空气及内镜表面细菌杀灭率≥99.99%，符合《软式内镜清洗消毒技术规范》 6. 干燥功能：柜内空气循环干燥，相对湿度可稳定控制在≤60%。配备热风干燥/洁净风干功能。 7. 温湿度控制：柜内温湿度可控，温度20℃～25℃，相对湿度≤60%，实时显示、超阈值报警 8. 过滤系统：配备初效+高效双重过滤器，对柜内空气进行净化，过滤效率≥99.97% 9. 柜体密封性：柜门密封性能良好，关闭后柜体密闭，防尘、防蚊虫、防外界气溶胶污染。 10. 安全保护：柜门开启时自动切断臭氧/紫外线输出 11. 噪音≤55dB(A) 12. 设计使用寿命≥8年 |
| 3 |  | 子镜主机 设备配置要求： 子镜主机1套 技术参数要求： 1. 图像处理系统：采用专用成像控制器图像处理系统，满足医用内镜成像处理需求。 ▲2.导管兼容适配能力：可兼容适配≥10种市场主流规格医用成像导管 3.图像缩放功能：设备具备图像放大、缩小调节功能，调节档位≥2档。 4.图像冻结功能：具备实时图像冻结、解除冻结功能。 5.图像边框调节功能：具备多种图像显示边框/界面布局调节模式，可调节模式≥5种。 6.白平衡校准功能：支持一键白平衡校准。 7.光源配置：采用医用级LED冷光源，光源配备独立开关。 8.光源亮度调节：LED光源亮度支持分级调节，亮度调节档位≥5档。 9.具备图像自动曝光、自动增益、自动对焦、自动饱和度、锐度调节、3D降噪、色彩还原、边缘增强、对比度调节等图像调节功能。 10.主机面板为物理按键。 11.视频输出支持≥2种主流医用视频输出格式，支持DVI、CVBS、USB等通用输出接口，同时支持视频输出格式拓展，可适配各类显示器、录像设备、外接终端。 12.具有支持U 盘存储录像文件和图片文件的 USB 接口，提供图像摄录和存储功能。 ▲13.适配的成像导管具有阑尾腔和胰胆系统适应症。 14.主机光源一体化设计。 |
| 4 |  | 麻醉机 设备配置要求： 1. 麻醉机主机1台；2.七氟醚专用挥发罐1个；3.钠石灰二氧化碳吸收罐1个 技术参数要求： 一．技术参数 1.基础配置 1.1 后备电池：内置可充电备用电池，断电后可支持设备完整正常工作≥90分钟。 1.2 设备接口：标配RS-232接口、HL7医疗数据接口，配备≥3个辅助电源接口，支持数据传输及外设拓展。 1.3 移动机架：配备医用静音推车，带侧防护栏杆、超大工作台面、多层储物抽屉。 1.4 术中照明：设备配备台面顶光灯。 1.5 防误关机保护：非待机状态下关机旋钮具备10秒延迟关机功能。 2. 气源系统 2.1 标配氧气、压缩空气双气源输入。 2.2 快速充氧流量范围：25L/min～75L/min，输出稳定、无气流冲击。 3. 流量计系统 3.1 采用双管机械式流量计，断电可正常使用、读数直观。 3.2 配备纯机械式氧安全联动装置，不受断电影响，输出氧气浓度≥25%。 4. 麻醉挥发罐系统 4.1 标配单挥发罐位，支持拓展双罐位配置。 4.2 配置七氟醚专用挥发罐，具备温度、气压、流量全自动补偿功能。 4.3 挥发罐加药量：干药芯首次加药量≥300ml，再次加药量≥300ml。 5. 呼吸回路系统 5.1 一体化集成呼吸回路设计，无裸露外接管线，可徒手快速拆装。 5.2 回路整体可耐受134℃高温高压灭菌消毒。 5.3 二氧化碳吸收罐有效容积≥1450ml。 5.4 回路内置吸入端、呼出端双流量传感器。 5.5 低容积回路设计：配备2L手动皮囊，机控模式回路总容积≥2500ml。 5.6 具备回路整体加温功能 5.7 配备吸收罐智能锁定识别报警功能。 6. 呼吸机通气系统 6.1 气动电控呼吸机，全中文界面、全中文操作菜单。 6.2 标配通气模式：容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP；支持选配SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护的压力支持通气。 6.3 潮气量范围：容量控制20ml～1500ml；压力控制5ml～1500ml，满足成人及小儿麻醉需求。 6.4 吸气压力设置范围：5～60cmH₂O。 6.5 呼吸频率：4～100次/分钟。 6.6 吸呼比：4:1～1:8。 6.7 压力限制范围：10～100cmH₂O。 6.8 电子PEEP可调：关闭、4～30cmH₂O。 6.9 吸气暂停功能：关闭、5%～60%吸气时间可调。 6.10 采用上升式可视化风箱，可直观观察患者呼吸起伏状态。 6.11 具备双传感器动态潮气量自动补偿功能，可自动补偿气体压缩、回路泄漏、新鲜气体波动、回路顺应性变化带来的潮气量误差。 7. 监测与报警系统 7.1 具备三级声光分级报警，红、黄报警灯分级提示。 7.2 配备≥10.0英寸彩色触控显示屏，可同屏显示≥3通道呼吸波形及≥1组呼吸环图。 7.3 内置监护插件拓展槽，支持插件热插拔升级。 7.4 监护插件通用性强，可同品牌设备通用。 7.5 支持选配呼末二氧化碳（CO₂）监测模块。 7.6 可自由显示压力时间、流速时间、容量时间、呼末CO₂波形，支持P-V、F-V、P-F呼吸环图显示。 7.7 潮气量监测范围：0～1500ml。 7.8 分钟通气量监测范围：0～100L/min。 |
| 5 |  | 智能内窥镜储镜柜 设备配置要求： 每套：主机1台、内镜连接接头24套、内镜托盘或挂架20个 技术参数要求： 1. 存储容量：支持≥8条软式内镜独立垂直或盘式存放，可满足不同品牌内镜储存需求。 2. 柜体材质：外壳医用级光滑ABS复合材质，内胆304不锈钢材质储篮框，耐腐蚀、无死角、易清洁。 3. 内镜适配性：通用型悬挂/盘式接口，兼容市面所有品牌软式内镜。 4. 干燥系统：全自动恒温恒湿循环风干燥，智能湿度控制。具备对管腔内部进行真空吸引，设备自带气源，3小时内达到干燥效果，温度20~25℃，相对湿度≤60%。 5. 洁净环境：柜内微正压设计，防止外部空气污染，支持内镜长效洁净储存，可实现72小时≥免晨消管理。 6. 过滤参数：进气须经 HEPA13级高效过滤器，对0.3 μm颗粒物过滤效率≥99.95%。 7. 智能控制系统：全触屏智能操控，全自动运行、智能启停、程序可预设。 8. 安全保护：柜门故障自动报警、滤芯预警。温湿度异常报警、干燥系统故障报警；柜门开启时自动停止风机、负压、消毒/干燥流程。 9.设计使用年限≥8年。 10. 数据追溯：将系统内储存的追溯数据，通过 USB 接口导出，方便存档；设备运行及消毒记录长期存储，支持查询、导出、打印，满足院感质控标准。数据本地存储时长≥90天。 11.应急开门：具备应急开锁，在停电或者故障时，应能打开柜门。 12.控制系统：采用≥7英寸彩色触摸屏和PLC控制系统，屏幕能实时监控柜内温度、湿度、舱体内储存情况 13.储存稳定性：对已清洗消毒合格内镜，≥72 h内微生物指标稳定，符合WS 507要求。 14. 电气安全：具备漏电、过流、过热保护；绝缘与接地符合医用电气设备安全标准。 |
| 6 |  | 全自动内镜清洗消毒机 设备配置及功能要求： 1、单台全自动内镜清洗消毒机配置包括：主机、连接头、连接水管、塑料软管、超滤过滤器、泄露测试系统、自身消毒程序、干燥程序、温度控制、定量系统、原厂正品滤芯10个。 2、内镜自动清洗消毒机符合GB30689-2026《内镜自动清洗消毒机卫生要求》及YY/T相关行业标准；具备清洗、消毒、漂洗、自身消毒功能；宜具备侧漏、水过滤、干燥、数据打印等功能。 3、内镜专用清洗管路、适配器（兼容奥林巴斯、富士、宾得、澳华、开立等主流品牌内镜）适配各品牌软式内镜，兼容不同接口类型。全套共8套接头 技术参数要求： 一、技术参数 1.设备主机：单缸结构，可同时清洗消毒≥2条内镜，清洗时间≤25分钟 2.酶洗功能：根据酶洗要求设备按比例自动添加，也可手动调整比例。酒精干燥功能与自身喷淋消毒功能：可对槽体、槽盖、全管道及过滤装置等自身消毒 3.打印记录功能，追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗消毒的时间日期、过程、状态、操作人员等信息，数据存储。洗消全流程数据存储≥6个月，支持查询、导出、打印。 4.设备使用年限≥8年。 5.设备具有消毒液、酶液不足报警和设备故障时自动报警功能。具有全程故障报警功能、清洗酶液不足报警、酒精不足报警、内镜漏气报警、消毒液储液箱液位低报警、管道通畅测试等常规工作状态检测 6.脚踏电动开关，面板控制开关两种开盖方式，设备脚踏开关为单键。槽盖为透明材质，具有防夹功能。 7. 功能要求 具备内镜测漏、管道畅通性检测、压力监测及报警功能，防止内镜损坏，可兼容各类符合国家标准的内镜消毒剂，支持重复使用型消毒剂配套使用，内置空气过滤系统，干燥气体过滤精度≤0.2μm，滤除率≥99.9%设备运行状态、故障信息、操作日志可自动存储 8. 电器安全要求：电器设计应符合GB4064的规定，网电源与壳体间耐受交流1500V/50Hz；正常状态对地漏电流≤5mA，单一故障状态≤10mA；保护接地点与可触及金属部件之间阻抗≤0.2 Ω。 二、性能要求 （一）测漏系统 1.具备自动测漏+声光报警功能，泄漏时自动中断程序；支持互动式测漏，泄漏处可见气泡。 2.液体接触内镜前完成≥1次测漏。 （二）清洗系统 1. 冲洗：内外表面全覆盖冲洗，冲洗水严禁复用，阶段结束即排放。 2. 清洗剂洗：配套医用清洗剂，清洗水严禁复用、阶段排放，无残留影响消毒。 3. 漂洗：水质符合GB 5749，漂洗水严禁复用、阶段排放，彻底去除清洗剂残留。 4. 压力/流量：清洗压力0.2–0.5 MPa，流量≥2 L/min，管路无堵塞、无死腔。 （三）消毒系统 1. 消毒方式：支持化学消毒（过氧乙酸、戊二醛等）。 2. 消毒参数：化学消毒剂浓度精准，误差≤±5%；消毒时间符合内镜耐受及消毒剂要求，时间误差≤±10 s。 3. 消毒效果：对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.0 lg，分枝杆菌达标。 （四）终末漂洗系统 1.水质：电导率≤15 μs/cm（25℃），菌落总数≤10 CFU/100 mL，不得检出铜绿假单胞菌、分枝杆菌、嗜肺军团菌。 2.过滤：配0.2 μm除菌过滤器，灭菌级内镜漂洗水需无菌。 3.残留：戊二醛≤1.0 mg/m²，过氧乙酸≤0.5 mg/L，铅≤0.1 μg/cm²、镉≤0.01 μg/cm²。 （五）干燥系统 干燥后内镜内表面无可见水迹，干燥温度≤60℃。 （六）自身消毒系统 具备腔体、管路、循环系统自消毒，支持化学消毒模式，可记录参数。 三、控制与安全要求 1. 追溯系统：记录清洗、消毒、漂洗、自身消毒，全流程数据存储≥6个月，支持查询、导出、打印。 2. 安全防护：门体密封防渗漏，开盖即停机；配消毒剂、终末漂洗水采样口。 3. 材质：腔体、管路采用304不锈钢或耐消毒剂防锈材料，抗菌、防生物膜。 4. 程序控制：全流程自动运行，时间、温度、浓度精准可控，异常声光报警并记录。 四、卫生指标（强制达标） 终末漂洗水：无菌（灭菌级内镜）或微生物指标合规，无致病菌。消毒效果：微生物杀灭率达标，无生物膜、无交叉污染。化学残留：消毒剂、重金属析出量符合限值，无二次污染。 |
| 7 |  | 洁净气源 设备配置及功能要求： 内镜洗消吹镜专用全无油洁净压缩气源成套设备1套（含空压机+干燥净化系统+多级过滤+终端调压除菌+配套管路+吹镜气枪4把），用于软式内镜清洗后管腔吹干，满足三甲医院院感、WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》、YY0992-2016 《内镜清洗工作站》规范、GB50751-2012 《医用气体工程技术规范》、ISO8573-1:2010压缩空气标准要求。 技术参数要求： 1. 气体：终端气体含油量≤0.01mg/m³；压力露点≤-40℃；固体颗粒符合ISO8573-1 Class1；终端配0.22μm除菌过滤，出气无致病菌。 2. 机组配置：全无油空压机，220V供电，额定出气≥120L/min(0.4MPa)，满足≥8条内镜同时吹干作业，运行噪音≤58dB(A)；配套储气罐≥15L、冷干机、四级分级过滤系统。 3. 供气工位：≥4路独立输出，单路调压0.2～0.3MPa，每路独立调压+独立终端除菌过滤器，配套医用吹镜气枪4把。吹镜气枪独立微调阀：单路输出0.2～0.3MPa专用工作气压，微调精度≤0.02MPa，气压过高保护，避免高压损伤内镜活检孔道。枪体304不锈钢/医用PP材质，耐酸碱浸泡消毒，可拆卸清洗，适配各类软式内镜注气吹干接口。 4. 管路：卫生级316L不锈钢管路，内壁光洁无二次污染。 |