[bookmark: _Toc14118]一、项目概况
本套装置主要模拟封闭体系下煤岩中的干酪根热解生烃过程。其基本工作原理是将样品装进密封的内置封闭体中，模拟地层相应的高温环境进行实验以及后续的测定工作。整个仪器能够实现页岩在不同温度、加热方式条件下的生烃情况。同时该装置属于低温热解接近中温裂解的装置，产生煤气、焦油和半焦等产物。
[bookmark: _Toc21045]二、采购清单及技术要求、配置要求：
1、采购内容
	序号
	名称
	技术参数
	配置要求
	数量

	1
	富油煤原位热解热-化-力耦合效应模拟与在线分析平台
	1、核心功能与接口要求：
本装置需采用模块化集成设计，除基础热解反应外，必须开放并预留以下专业接口及功能：
① 伺服加载接口：支持轴向压力≥12MPa，围压≥15MPa，具备孔压（孔隙压）≥12MPa的控制与反馈接口；
② 声发射监测接口：预留标准声发射传感器接口，支持高频信号采集（采样率≥5MSPS），用于岩石破裂信号捕捉；
③ 超声波/声波监测接口：预留超声波换能器接口，支持纵波、横波波速实时监测；
④ 在线色谱分析接口：配备高温伴热管线及自动进样阀接口，支持与气相色谱仪联用，实现热解气组分（H₂、CH₄、CO等）实时在线分析；
⑤ 多物理场数据采集接口：需集成温度场（0~1000℃）、应变场、渗透率及导热系数的同步采集与传输功能。
2、核心工艺指标：
① 反应系统：耐温≥700℃（设计750℃），耐压≥15MPa（设计30MPa），反应器材质310S；
② 流体控制：氮气/氧气质量流量计，量程0~160NL/min，控制精度±1%，工况15MPa；
③ 加热系统：预热炉功率≥3kW，反应炉功率4kW，炉体加热段适配Φ50 * 100mm煤样；
④ 分离与分析：配备盘管冷凝器、焦油收集器、气液分离罐及在线气相色谱接口。
3、控制与安全：采用工控组态软件，具备超温、超压报警及联锁保护功能。
	见详细配置清单及要求
	1台



2、详细配置清单及要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	质量流量计
	介质：氮气
工作压力：15MPa
设计压力：30MPa
流量范围：0～160NL/min
工作温度：常温
压差：≤0.3MPa
精度：±1%
输出信号：0-5V2
接口：1/4"卡套
 材质：316SS 
	1

	3
	减压阀
	入口压力：15MPa
出口压力：5MPa
接口：1/4"卡套
材质：316SS
介质：氢气 

	2

	4
	背压阀
	入口压力：10MPa
出口压力：常压
接口：1/4"卡套
材质：316SS
介质：氢气等 
	1

	5
	压力传感器
	压力：0-16MPa
接口：1/4"NPT
材质：316SS
输出：4-20mA
 电源：DC24V 
	2

	6
	精密压力表
	量程：0~16MPa
介质：氢气
精度：0.25级
接口：1/2"NPT（径向）
表盘直径：Ф150
检测方式：禁油检测 
	1

	10
	卸荷阀
	泄压：1000~1500psi
介质：水、氮气、空气
温度：700℃
接口：1/4"卡套
材质：316SS 
	2

	11
	针型阀
	介质：氮气、空气
温度：常温
工作压力：15MPa
接口：1/4"卡套
材质：316SS 
	1

	12
	球阀
	介质：氮气、空气
温度：300℃
工作压力：15MPa
接口：1/4"卡套
材质：316SS 
	1

	13
	球阀
	介质：氮气、空气
工作压力：5MPa
温度：常温
接口：1/4"卡套
材质：316SS 
	3

	14
	气体过滤器
	介质：氮气、空气
工作压力：5MPa
温度：常温
接口：1/4"卡套
孔径：7μ
材质：316SS 
	2

	15
	单向阀
	开启压力：10psi
介质：氮气、空气
温度：常温
接口：1/4"卡套
材质：316SS 
	3

	16
	直通
	介质：氮气、煤裂解气
温度：700℃
接口：1/4"卡套-1/4"卡套
材质：316SS 
	3

	17
	直通
	介质：氮气、煤裂解气
温度：300℃
接口：3/8"卡套-3/8"卡套
材质：316SS 
	3

	18
	NPT接头
	介质：氮气、煤裂解气
温度：300℃
工作压力：5MPa
接口：3/8"卡套-3/8"卡套（中）-1/2"NPT
材质：316SS 
	1

	19
	NPT接头
	介质：氮气、煤裂解气
温度：300℃
工作压力：5MPa
接口：3/8"卡套-1/4"卡套（中）-1/2"NPT
材质：316SS 
	1

	20
	三通
	介质：氮气
温度：常温
工作压力：5MPa
接口：1/4"卡套-1/4"卡套-1/4"卡套
材质：718 
	10

	21
	三通
	介质：氮气
温度：常温
工作压力：5MPa
接口：3/8"卡套-1/4"卡套-3/8"卡套
材质：718 
	1

	22
	变径三通
	介质：氮气、煤裂解气
温度：常温
工作压力：5MPa
接口：1/4"卡套-1/4"卡套（中间）-3/8"卡套材质：718 
	2

	23
	三通焊接头
	介质：氮气、煤裂解气
温度：700℃
工作压力：5MPa
接口：3/8"卡套-1/4"卡套（中间）-20 Tube管插焊
材质：718 
	1

	24
	四通
	介质：氮气、煤裂解气
温度：常温
工作压力：5MPa
接口：1/4"卡套-1/4"卡套-1/4"卡套-1/4"卡套
材质：718 
	2

	25
	压力表接头
	介质：氮气、煤裂解气
温度：常温
工作压力：5MPa
接口：1/4"卡套
-1/2"FNPT
材质：718 
	9

	27
	管线
	接口：3/8"、1/4"、
材质：718 
	10米

	28
	热电偶
	形式：K 型热偶
测温范围：0～1000℃
规格：φ3*200 
	6

	31
	热偶插座
	与热电偶配套
	9

	32
	固态继电器
	40H
	5

	34
	制冷机
	容积：7.3L
温度：-5℃ 
	1

	35
	伴热带
	耐温：0～800℃
	4

	36
	保温材料
	保温套、保温棉、保冷棉
	1批

	37
	手摇泵
	工作压力0-60MPa
	2

	38
	气体预热系统
	操作温度：600~850℃
	1

	39
	反应器
	反应器规格：φ 102X286mm
操作压力：15MPa（操作温度700°C） 
	1

	40
	加载框架
	用于对反应釜提供密封压力。
	1

	41
	盘管冷凝器
	材质：718
	1

	42
	焦油收集器
	材质：718
	1

	43
	直管冷凝器
	材质：718
	1

	44
	气液分离罐
	容积：2L
材质：316SS 
	1

	45
	仪表控制系统
	
	1

	46
	控制软件
	工控组态软件
	1

	47
	控制柜
	730*730*987mm
	1

	48
	自控附件
	端子、卡子、继电器、电线、电缆等
	1



[bookmark: _Toc2769]三、商务要求
1、交货期：合同签订后30日历天。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、质保期：自验收合格交付之日起1年。
4、售后服务：供应商需具备非标集成能力，提供安装调试、人员培训及2小时响应/24小时到场售后服务。
5、付款方式：
（1）结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税发票给采购人。
（2）国产产品付款方式：
签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。国内产品安装调试经学校验收合格后一次性支付60%合同金额的余款，同时缴纳的5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。
[bookmark: _GoBack]6、货物存放地点：西安科技大学雁塔校区气体与粉尘爆炸防控实验室。
