一、项目概况

本套装置主要模拟封闭体系下煤岩中的干酪根热解生烃过程。其基本工作原理是将样品装进密封的内置封闭体中，模拟地层相应的高温环境进行实验以及后续的测定工作。整个仪器能够实现页岩在不同温度、加热方式条件下的生烃情况。同时该装置属于低温热解接近中温裂解的装置，产生煤气、焦油和半焦等产物。

二、采购清单及技术要求、配置要求：

1、采购内容

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富油煤原位热解热-化-力耦合效应模拟与在线分析平台 | 1、核心功能与接口要求： 本装置需采用模块化集成设计，除基础热解反应外，必须开放并预留以下专业接口及功能： ① 伺服加载接口：支持轴向压力≥12MPa，围压≥15MPa，具备孔压（孔隙压）≥12MPa的控制与反馈接口； ② 声发射监测接口：预留标准声发射传感器接口，支持高频信号采集（采样率≥5MSPS），用于岩石破裂信号捕捉； ③ 超声波/声波监测接口：预留超声波换能器接口，支持纵波、横波波速实时监测； ④ 在线色谱分析接口：配备高温伴热管线及自动进样阀接口，支持与气相色谱仪联用，实现热解气组分（H₂、CH₄、CO等）实时在线分析； ⑤ 多物理场数据采集接口：需集成温度场（0~1000℃）、应变场、渗透率及导热系数的同步采集与传输功能。 2、核心工艺指标： ① 反应系统：耐温≥700℃（设计750℃），耐压≥15MPa（设计30MPa），反应器材质310S； ② 流体控制：氮气/氧气质量流量计，量程0~160NL/min，控制精度±1%，工况15MPa； ③ 加热系统：预热炉功率≥3kW，反应炉功率4kW，炉体加热段适配Φ50 * 100mm煤样； ④ 分离与分析：配备盘管冷凝器、焦油收集器、气液分离罐及在线气相色谱接口。 3、控制与安全：采用工控组态软件，具备超温、超压报警及联锁保护功能。 | 见详细配置清单及要求 | 1台 |

2、详细配置清单及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量流量计 | 介质：氮气 工作压力：15MPa 设计压力：30MPa 流量范围：0～160NL/min 工作温度：常温 压差：≤0.3MPa 精度：±1% 输出信号：0-5V2 接口：1/4"卡套 材质：316SS | 1 |
| 3 | 减压阀 | 入口压力：15MPa 出口压力：5MPa 接口：1/4"卡套 材质：316SS 介质：氢气 | 2 |
| 4 | 背压阀 | 入口压力：10MPa 出口压力：常压 接口：1/4"卡套 材质：316SS 介质：氢气等 | 1 |
| 5 | 压力传感器 | 压力：0-16MPa 接口：1/4"NPT 材质：316SS 输出：4-20mA 电源：DC24V | 2 |
| 6 | 精密压力表 | 量程：0~16MPa 介质：氢气 精度：0.25级 接口：1/2"NPT（径向） 表盘直径：Ф150 检测方式：禁油检测 | 1 |
| 10 | 卸荷阀 | 泄压：1000~1500psi 介质：水、氮气、空气 温度：700℃ 接口：1/4"卡套 材质：316SS | 2 |
| 11 | 针型阀 | 介质：氮气、空气 温度：常温 工作压力：15MPa 接口：1/4"卡套 材质：316SS | 1 |
| 12 | 球阀 | 介质：氮气、空气 温度：300℃ 工作压力：15MPa 接口：1/4"卡套 材质：316SS | 1 |
| 13 | 球阀 | 介质：氮气、空气 工作压力：5MPa 温度：常温 接口：1/4"卡套 材质：316SS | 3 |
| 14 | 气体过滤器 | 介质：氮气、空气 工作压力：5MPa 温度：常温 接口：1/4"卡套 孔径：7μ 材质：316SS | 2 |
| 15 | 单向阀 | 开启压力：10psi 介质：氮气、空气 温度：常温 接口：1/4"卡套 材质：316SS | 3 |
| 16 | 直通 | 介质：氮气、煤裂解气 温度：700℃ 接口：1/4"卡套-1/4"卡套 材质：316SS | 3 |
| 17 | 直通 | 介质：氮气、煤裂解气 温度：300℃ 接口：3/8"卡套-3/8"卡套 材质：316SS | 3 |
| 18 | NPT接头 | 介质：氮气、煤裂解气 温度：300℃ 工作压力：5MPa 接口：3/8"卡套-3/8"卡套（中）-1/2"NPT 材质：316SS | 1 |
| 19 | NPT接头 | 介质：氮气、煤裂解气 温度：300℃ 工作压力：5MPa 接口：3/8"卡套-1/4"卡套（中）-1/2"NPT 材质：316SS | 1 |
| 20 | 三通 | 介质：氮气 温度：常温 工作压力：5MPa 接口：1/4"卡套-1/4"卡套-1/4"卡套 材质：718 | 10 |
| 21 | 三通 | 介质：氮气 温度：常温 工作压力：5MPa 接口：3/8"卡套-1/4"卡套-3/8"卡套 材质：718 | 1 |
| 22 | 变径三通 | 介质：氮气、煤裂解气 温度：常温 工作压力：5MPa 接口：1/4"卡套-1/4"卡套（中间）-3/8"卡套材质：718 | 2 |
| 23 | 三通焊接头 | 介质：氮气、煤裂解气 温度：700℃ 工作压力：5MPa 接口：3/8"卡套-1/4"卡套（中间）-20 Tube管插焊 材质：718 | 1 |
| 24 | 四通 | 介质：氮气、煤裂解气 温度：常温 工作压力：5MPa 接口：1/4"卡套-1/4"卡套-1/4"卡套-1/4"卡套 材质：718 | 2 |
| 25 | 压力表接头 | 介质：氮气、煤裂解气 温度：常温 工作压力：5MPa 接口：1/4"卡套 -1/2"FNPT 材质：718 | 9 |
| 27 | 管线 | 接口：3/8"、1/4"、 材质：718 | 10米 |
| 28 | 热电偶 | 形式：K 型热偶 测温范围：0～1000℃ 规格：φ3*200 | 6 |
| 31 | 热偶插座 | 与热电偶配套 | 9 |
| 32 | 固态继电器 | 40H | 5 |
| 34 | 制冷机 | 容积：7.3L 温度：-5℃ | 1 |
| 35 | 伴热带 | 耐温：0～800℃ | 4 |
| 36 | 保温材料 | 保温套、保温棉、保冷棉 | 1批 |
| 37 | 手摇泵 | 工作压力0-60MPa | 2 |
| 38 | 气体预热系统 | 操作温度：600~850℃ | 1 |
| 39 | 反应器 | 反应器规格：φ 102X286mm 操作压力：15MPa（操作温度700°C） | 1 |
| 40 | 加载框架 | 用于对反应釜提供密封压力。 | 1 |
| 41 | 盘管冷凝器 | 材质：718 | 1 |
| 42 | 焦油收集器 | 材质：718 | 1 |
| 43 | 直管冷凝器 | 材质：718 | 1 |
| 44 | 气液分离罐 | 容积：2L 材质：316SS | 1 |
| 45 | 仪表控制系统 |  | 1 |
| 46 | 控制软件 | 工控组态软件 | 1 |
| 47 | 控制柜 | 730*730*987mm | 1 |
| 48 | 自控附件 | 端子、卡子、继电器、电线、电缆等 | 1 |

三、商务要求

1、交货期：合同签订后30日历天。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、质保期：自验收合格交付之日起1年。

4、售后服务：供应商需具备非标集成能力，提供安装调试、人员培训及2小时响应/24小时到场售后服务。

5、付款方式：

（1）结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税发票给采购人。

（2）国产产品付款方式：

签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。国内产品安装调试经学校验收合格后一次性支付60%合同金额的余款，同时缴纳的5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。

6、货物存放地点：西安科技大学雁塔校区气体与粉尘爆炸防控实验室。