| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 冲击试验系统 |
|  | 1.1 | 碰撞频率≤10min／1000次@（负载0~25KG） |
|  | 1.2 | 最大碰撞冲击峰值加速度≥500g@（负载0~25KG） |
|  | 1.3 | 脉冲持续时间（ms）：1.3～10 |
|  | 1.4 | （500g）脉冲持续时间（ms）≥1.3 |
|  | 1.5 | 台面铝合金材质，台面尺寸（长×宽）≥300mm×300mm（铝合金） |
| ★ | 1.6 | 波形：半正弦波 |
|  | 1.7 | 负载≥300kg |
|  | 1.8 | 要求设备的操控系统人机界面友好、数据详尽、操作便捷，能够显示所有试验所需数据信息；要求设备的信号采集与控制集成在一个软件窗口，可对峰值加速度、脉冲宽度、碰撞频次等试验参数进行自行设定。 |
|  | 1.9 | 要求设备的测量控制系统的输入通道≥2个。 |
|  | 2 | 高温试验箱系统 |
|  | 2.1 | 工作室尺寸容积：≥1m×1m×1m |
| ★ | 2.2 | 温度范围：RT+10℃～+200℃ |
|  | 2.3 | 温度均匀度（℃）：≤2 |
|  | 2.4 | 升温时间：3~5℃/min可调 |
|  | 2.5 | 温度偏差（℃）：±2 |
|  | 2.6 | 满足试验方法：GB/T2423、GJB 150A、D0-160G、IEC60068等； |
|  | 2.7 | 内壁箱体内壁采用SUS304不锈钢板制作。 |
|  | 2.8 | 箱体大门采取密封措施。 |
|  | 2.9 | 样品架：SUS304不锈钢样品架2层，均布载荷25kg/层。 |
|  | 2.10 | 测试孔：Φ50mm测试孔1个，带不锈钢孔盖。 |
|  | 2.11 | 控制器：采用全彩触摸屏程序控制器，人机界面中文显示。 |
|  | 2.11.1 | 试验过程中可实时显示当前目标温度、测量温度、加热输出量、运行时间等重要参数。程序运行时能同屏显示环境试验所需的设定值、测量值、运行程序名称或程序号、步数、每步计时。 |
|  | 2.11.2 | 程序容量：预设程序运行功能，提供可预置≥100条程序曲线，每条曲线最大可设定100步，每步可设定0~500小时，6组小循环，每条程序可循环999次。 |
|  | 2.11.3 | 运行程序曲线用户可自行设计，须提供承诺函。 |
|  | 2.12 | 安全保护功能：断电保护，自诊断，超温保护功能等。 |
|  | 3 | 总体要求 |
| ★ | 3.1 | 提供高温试验箱与冲击试验系统集成方案(包括但不限于集成图片、组合方式说明等)，实现0~25KG电路板在200°C高温环境下同步开展最高500g、脉宽1.3ms(容差士15%)的半正弦冲击试验。冲击台采用气动驱动，配空气弹簧与液压阻尼双重缓冲结构;设备按200°C连续高温工况选型设计，具备≥500小时级保温运行能力，具体保温时长以试验大纲要求为准。 |
|  | 3.2 | 配备加速度传感器2支（量程：±2000g，采样频率范围：1-10KHz，提供第三方计量报告），2根配套的传感器线缆。 |
|  | 3.3 | 配备电路板专用测试夹具和电路板测试软硬件，实现复合环境下电路板关键节点（≥60路、≥6½位分辨率、≤0.004%精度）状态的同步监测和硬件阈值报警功能。 |
|  | 3.4 | 设备设计应充分考虑人员安全，具备相应的安全保护功能。 |
|  | 4 | 技术文件 |
|  | 4.1 | 装箱单1份，提供设备使用说明书1份，质量合格证一份。 |
| 注：★项技术参数在响应文件中需提供证明材料，包括但不限于产品彩页、白皮书、第三方检测报告等相关佐证材料，未提供或提供但无法佐证的按无效响应处理。 |  |  |