### 采购需求

采购包1：

标的名称：货物

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 一、装备需求 序号; 产品名称; 规格; 数量; 单位; 技术参数要求. 1; 电泳仪; 电泳槽+电泳电源; 1; 套; 1.水平电泳槽 1）外形尺寸（L×W×H）：≥300×150×80mm； 2）凝胶托盘尺寸（W×L）：大胶≥120×120 mm，小胶≥60×60 mm； 3）缓冲液容积：≥550mL； 4）采用高透明度PC材料，一次注塑成型； 5）开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全； 6）凝胶托盘可耐高温，100℃高温不变形； 2.电泳电源 1）输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）； 2）输出范围：5～300V、1～400mA、1～120W； 3）最小单位：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）； 4）定时范围：1min～99h59min； 5）显示功能：液晶屏显示电压、电流、功率、定时时间； 6）输出插孔：4组； 7）可存储≥10个常用电泳方法； 8）▲微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，防止样品跑过； 9）安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能。. 2; 蓝光切胶仪; /; 1; 台; 1.内置LED蓝光，最大发射波长≥470nm； 2.滤光片面积≥100×190mm； 3.LED寿命：≥30000h。. 3; 电子天平; /; 1; 台; 1.量程：≥10000g； 2.读数精度：0.1g； 3.重复性负载为5%量程时的典型值：≤0.08g； 4.线性偏差典型值：≤0.08g； 5.稳定时间：≤1.2s； 6.秤盘尺寸：≥180×180mm； 7.单体传感器，确保高精度的称重结果； 8.内置实时水平监控，简化天平调水平的流程； 9.具有温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，具有校准审计追踪功能； 10.内置应用程序：动物称重、计数、密度测定、称重、百分比称量、混合、组分； 11.具有自动校准、自动显示、去皮重、数据输出、超载保护功能。. 4; 荧光定量仪; 8通道; 1; 台; 1.用于文库制备DNA样本浓度的简单、快速测定； 2.DNA、RNA和蛋白质样本检测时间≤8s/样本； 3.▲样品容量：同时定量≥8个样本，样本体积1至20µL； 4.灵敏度：最低检测可达1pg/µL（dsDNA HS）； 5.可触屏。. 5; 台式离心机; 常温型; 1; 台; 1.常温型台式离心机，对生物样本中不同密度的组分进行分离，实现固液/液液快速分离； 2.配置气密性角转子1个，容量：24×1.5/2.0mL离心管； 3.▲最大转速≥15000rpm，最大相对离心力≥20000×g； 4.离心计时：5s至9h59min，可连续离心； 5.加速时间（零至最高转速）：≤15s； 6.减速时间（最高转速至零）：≤15s； 7.超低噪音≤60dB； 8.可调加速/减速功能≥10档； 9.具有延迟离心功能，可在样品孵育时间结束后自动启动离心； 10.显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间； 11.具有≥3个快速程序键； 12.具有瞬时离心功能，一按即可启动，且可设定瞬时离心的最大转速； 13.具有转子自动识别功能； 14.▲离心结束后，离心机盖自动开启（功能可关闭）； 15.具有紧急开盖功能。. 6; 台式离心机（核心产品）; 低温型; 1; 台; 1.低温型台式离心机，对生物样本中不同密度的组分进行分离，实现固液/液液快速分离；配备制冷系统防止热敏感样本降解，温控范围：-10℃至40℃； 2.配置气密性角转子1个，容量：24×1.5/2.0mL离心管； 3.▲最大转速≥15000rpm，最大相对离心力≥20000×g； 4.离心计时：5s至9h59min，可连续离心； 5.加速时间（零至最高转速）：≤15s； 6.减速时间（最高转速至零）：≤15s； 7.超低噪音≤60dB； 8.具有软刹车功能，加速档/刹车档≥2个； 9.▲具有定速计时功能，离心结束计时功能； 10.具有转子自动识别功能； 11.快速锁定转子盖，可快速、可靠地锁紧或打开转子盖； 12.在最高转速也可保持4℃； 13.快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃所需时间≤8min； 14.高效压缩机控制，具备自动待机功能，优化制冷性能； 15.▲具有冷凝水槽可防止离心机腔体内冷凝水积聚； 16.不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷； 17.具有紧急开盖功能。. 7; 迷你离心机; /; 3; 台; 1.适用于微量样品的瞬时离心、细胞分离等试验； 2.两种速度设计（4000rpm和6000rpm），可满足不同实验要求； 3.最大相对离心力：1200×g(4000rpm)，2000×g(6000rpm)； 4.▲配置三合一复合转子，无须更换转子即能满足不同实验要求，适用于：6×1.5/2.0mL离心管、6×0.5mL离心管、16×0.2mL PCR管、2×8×0.2mL PCR排管； 5.具有翻盖开关功能。. 8; 96孔板离心机; /; 1; 台; 1.适用于96孔PCR板离心； 2.最高转速：≥2000rpm； 3.最大相对离心力：≥480×g； 4.样品处理量：≥2块96孔PCR板； 5.时间设置：0～10min； 6.具有点动和定时两种模式； 7.自动刹车功能，刹车时间≤35s。. 9; 垂直旋转混合仪; /; 1; 台; 1.▲混合仪兼容1.5/2.0mL、15mL、50mL离心管，离心管模块组装方便，多种模块任意选择组合； 2.可调转速范围：1～80rpm，速度旋转增量：1rpm； 3.定时范围：1s～99min59s； 4.混匀模式≥10种； 5.具有电子屏显示指标参数和声音报警提示功能。. 10; 震荡混匀仪; /; 3; 台; 1.适用于样品组织、细胞、化学试剂等的振荡、混匀； 2.多种模式混匀，可以触发式点动运行、可长时间连续运行、还可设定运行时间； 3.转速可调，速度范围：300～3000rpm； 4.振荡方式：圆周； 5.振幅：≥3mm； 6.定时范围：1s～999min； 7.配置两个振动模块：标准头、1.5/2.0mL离心管泡沫模块。. 11; 超净工作台; /; 2; 台; 1.产品类型：双人单面超净工作台； 2.气流模式：垂直层流； 3.外形长度：≤1500mm； 4.工作区长度：≥1300mm； 5.操作台面平均菌落数：≤0.5CFU（皿●0.5h）； 6.采用内嵌式照明，工作区内部照度：≥350LX； 7.采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）； 8.具有便捷更换的初效预过滤器； 9.工作台面选用304不锈钢材质； 10.具有紫外杀菌延时启动功能。. 12; 超低温冰箱（-86℃）（核心产品）; /; 1; 台; 1.有效容积≥540L； 2.温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃至-86℃可调； 3.电子触摸屏，可显示箱内和环境温度，设定温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 4.具有一体式手把门锁；内门数量：≥4，可独立分别存取物品； 5.采用环保制冷剂，单制冷系统可燃制冷剂灌注量≤150g； 6.▲制冷系统：采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；高温级提供低温级的负荷，不单独参与箱内制冷； 7.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 8.保温材料：使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm； 9.▲依据GB/T 20154-2024规定的方法进行检测，温度均匀度＜3℃；温度波动度＜1.5℃；降温时间≤190min；开门恢复时间＜20min；断电保温时间≥275min； 10.标配5V冷链供电系统。. 13; 生物安全柜（核心产品）; /; 1; 台; 1.气流循环模式：30%气体外排，70%气体循环； 2.单人或双人操作，外形尺寸≤1400×800×2500mm（宽深高），工作区尺寸≥1100×600×680mm（宽深高）； 3.柜体外壳一体焊接成型，污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； 4.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护； 5.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1.5cm,在频率10Hz和10kHz之间的振动净振幅≤5µm(rms)；工作台面中心加载20kg压力后，台面不产生变形； 6.主过滤器：过滤效率≥99.9995%@0.12µm，工作区洁净度等级≥10级； 7.前窗玻璃：单层玻璃厚度≥6mm；玻璃门采用手动升降； 8.风机：具有自动调节风速功能； 9.风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s； 10.安全柜的噪声≤65dB； 11.实时数字显示设备运行情况：下降气流和流入气流流速、运行时间、UV灯的运行时间、高效过滤器运行时间； 12.风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，超限时自动声光报警。监测过滤器阻力，在使用寿命剩余10%时自动提示； 13.具有智能联锁控制功能，配备两个磁吸合开关； 14.具有一键式预约紫外灯消毒时间功能； 15.LED照明灯平均照度≥855LX； 16.具有开门高度警示功能； 17.具有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； 18.具有关门监测功能，未关严门有声光报警提示。. 14; 卧式冷冻柜（-40℃）; /; 4; 台; 1.-40℃卧式冷冻柜，容积≥300L； 2.冷冻能力≥15(kg/12h)。. 15; 冰箱; /; 2; 台; 1.立式三门冰箱，总容积≥290L，冷冻室容积≥80L，冷藏室容积≥140L； 2.冷冻能力≥4(kg/12h)。. |
| 2 | ▲ | 二、软件升级需求 序号; 产品名称; 规格; 数量; 单位; 技术参数要求. 1; 3500基因分析仪升级服务; /; 1; 套; 1.▲新增安装物种鉴定分析软件，该软件用于通过分子生物学手段（如DNA条形码测序）对物种进行快速、精准鉴定的分析； 2.物种鉴定分析软件可以同时处理多个样本，并且可以自动化整合正反向的测序序列，提升分析效率； 3.物种鉴定分析软件嵌入NCBI以及BOLD数据库，用户可自行选择相应的数据库进行软件自动化在线比对； 4.用户可添加国家重点保护野动物预警名录表格，物种鉴定分析软件会自动在分析过程中，比对并预警名录中的检出物种，给用户以预警提示； 5.可根据研究目的或用户具体要求，定制化生成分析报告的内容模块与呈现格式； 6.▲升级实验室现有3500基因分析仪的数据分析软件ID-X至1.7版本；GeneMapper ID-X软件（1.7版本）是一项自动化基因分型软件解决方案，可满足人类身份鉴定工作的数据分析需求，包括法医案件、数据库数据分析以及亲子鉴定数据分析； 7.GeneMapper ID-X 1.7软件采用PostgreSQL数据库，符合互联网安全中心（CIS）安全规范的数据库架构； 8.混合DNA分析：软件内置混合样本分析算法，精准估算DNA混合样本的贡献者数量，提升复杂样本解析能力； 9.精细化峰型处理：可针对每个基因座单独配置Stutter比例阈值，支持自定义单基因座分析阈值，内置Pull up干扰峰自动识别过滤模块； 10.可选分析选项：根据需要选择等位基因特异性影子峰、遗传标记特异性滤波器及拔起峰滤波器，节省数据审查时间； 11.▲多任务处理：支持同时打开≥5个项目（单项目最大384样本），并行开启≥8个电泳图谱窗口，可跨项目完成DNA图谱比对，支持自定义匹配相似度阈值； 12.数据备份：实验室可安排自动化数据备份，亦可手动(临时)数据库备份、存储功能和计划备份功能，并可根据需要自动扩容，无需再手动调整； 13.输出能力：最高支持≥500页批量打印，可直接导出符合规范的STR分型图谱、Ladder图谱及Panel配置文件； 14.▲升级实验室现有3500基因分析仪的数据收集软件至DC4.0.1版本；Data Collection Software 4.0.1主要用于法医学、遗传学等科研领域的数据采集； 15.信号优化与校正：内置信号优化因子参数，支持3500机型的空间校准，降低毛细管间的数据差异； 16.异常信号处理：支持异常信号（Off-scale）恢复及降低光谱上拉功能，支持对新型染料集的异常信号恢复，并允许启用或禁用这些功能； 17.数据处理功能：支持染料组的光谱拖影自动降低，可手动开启/关闭超量程数据恢复功能，避免有效分型数据丢失； 18.灵活性：支持运行过程中追加样本板，运行暂停后可重新调整进样顺序，提升仪器使用效率； 19.兼容适配性：适配实验室现有3500基因分析仪； 20.▲软件应经过广泛的验证测试，确保其设计功能稳健、性能卓越且具有可重复性； 21.升级实验室现有3500基因分析仪的配套控制服务器（2套）： - 操作系统：数据处理模块 - 处理器：≥Intel Core i9性能 - 内存：≥2×8GB - 硬盘：≥2×512GB - 内置光驱：高速DVD+/-RW光驱 - 显示器：≥21英寸 22.性能验证服务： - 控制服务器设置和软件参数检查，灌胶系统、光路系统、电泳系统等使用状态检查； - 耗材更换：更换8道毛细管、POP-4胶(384)、阳极缓冲液槽(ABC)及阴极缓冲液槽(CBC)； - 运行确认：光学性能测试，空间定位和光谱性能验证；仪器性能验证确认后出具升级服务报告。. 原厂全套佐证不作为投标否决项，供应商可自愿提交参与商务打分；中标人签约前必须提交原厂盖章全套资料，缺失采购人有权暂缓签约、禁止进场实施升级校准。 |
| 3 | ▲ | 三、购置书籍资料 序号; 产品名称; 规格; 数量; 单位; 技术参数要求. 1; 中国动物志; /; 1; 套; 1.编者：中国科学院中国动物志编辑委员会 2.出版社：科学出版社 3.▲中国动物志（1978-2015年,144卷146册）；涵盖脊椎动物、无脊椎动物、昆虫纲、两栖纲、鸟纲、爬行纲、硬骨鱼纲等多个类群，每卷系统记述物种的形态特征、分类系统、地理分布等，并提供分类检索表。. |
| 4 | ▲ | 四、试剂耗材需求 序号; 产品名称; 规格; 数量; 单位; 技术参数要求. 1; 动物组织基因组DNA提取试剂; 48次/盒; 5; 盒; 1.试剂盒适用于动物组织、培养细胞、抗凝血液、体液、分泌液等生物样品的DNA提取； 2.采用硅胶柱纯化方法，组织样品可处理范围：1～20mg、抗凝血液或体液样品可处理范围：1～200µL。. 2; 法医样本纯化试剂盒; 50次/盒; 2; 盒; 1.试剂盒适用于从法庭科学涉及检材中纯化DNA，如血斑、骨头、性侵犯样本、拭子、滤纸等； 2.采用硅胶膜离心柱提取方法，洗脱体积：20～100µL。. 3; 通用型柱式基因组提取试剂盒; 200次/盒; 2; 盒; 1.试剂盒适用于从新鲜或冷冻的动物组织、细胞、血液、细菌等多种样品中提取DNA； 2.采用硅胶膜离心柱提取方法，可纯化获得分子量最大为50kb DNA片段，纯化过程不需使用苯酚或氯仿等有毒溶剂，无需乙醇沉淀。. 4; 双链DNA (dsDNA)荧光定量检测试剂盒; 500反应/盒; 2; 盒; 1.即用型预混液，无需配制工作液，简化操作步骤； 2.▲灵敏度：准确定量0.2～100ng dsDNA； 3.特异性：特异性的检测dsDNA，对一些常规污染物具有较好的耐受性； 4.染料结合速度快：2min内即可达到饱和。. 5; 0.5mL薄壁PCR管; 500个/包; 2; 包; 1.平盖0.5mL聚丙烯薄壁PCR单管； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 6; 0.2mLPCR八联管; 125个/包; 2; 包; 1.平盖0.2mL聚丙烯薄壁PCR八联管； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 7; 动物扩增引物试剂盒; 50反应/盒; 2; 盒; 1.▲试剂盒包含COI、Cytb、12S及16S基因的多对特异性引物组合，可实现对哺乳动物、禽类、鱼类及野生动物不同类群的高效物种鉴定； 2.▲试剂盒支持灵活使用一对或多对引物对样本进行PCR扩增； 3.最低PCR起始量≤100pg。. 8; DNA引物合成; （PAGE纯化11-59个碱基； 总量：1 OD）; 800; 碱基; 根据采购人需求的DNA序列进行引物定制合成：COI基因-LCO1490、COI基因-HCO2198、Cytb基因-L14816、Cytb基因-H15173、12S rRNA基因-L1091、12S rRNA基因-H1478、COI基因-BirdF1、COI基因-BirdR1、Cytb基因-L14724、Cyt b基因-H15915、16S rRNA基因-16sar-L、16S rRNA基因-16sbr-H、16S rRNA基因-L2513、16S rRNA基因-H2714、12S rRNA基因-L1085、12S rRNA基因-H1259。. 9; PCR预混液; 1 mL/盒 （约40次反应）; 6; 盒; 1.用于热启动PCR的2×预混液； 2.▲可扩增从常规到疑难靶标（如高GC、高AT、引物二聚体形成区域、均聚物重复序列等）。. 10; RT-PCR 级水; 10支 × 1mL/盒; 5; 盒; 经DEPC处理且高温高压消毒的纯水，适用于样品的制备、反应液配制等，不含RNase、DNase和Proteinase。. 11; PCR纯化试剂; 100反应/盒; 3; 盒; 1.▲PCR纯化试剂用于扩增PCR产物的酶促纯化，水解过量的引物和核苷酸； 2.反应构建仅需一个移液步骤和两次孵育。. 12; 核酸预染琼脂糖预制胶; 10片/盒; 10; 盒; 即用型琼脂糖预制胶，预制胶含无毒核酸染料。. 13; TAE电泳缓冲液; 400mL/瓶; 5; 瓶; TAE电泳缓冲溶液用于琼脂糖凝胶电泳实验。. 14; DNA上样缓冲液; 1mL/支; 5; 支; 用于DNA样品在琼脂糖凝胶电泳中的上样和迁移监测。. 15; DNA Marker; 500µL /支; 5; 支; 1.预混有上样缓冲液的即用型DNA分子量标准，由6条线状双链DNA条带组成； 2.条带大小：100bp、250bp、500bp、750bp、1000bp、2000bp； 3.用途：适用于对100～2000bp的双链DNA分子大小的估算。. 16; 循环测序试剂盒; 24反应/盒; 10; 盒; 1.▲基于Sanger双脱氧终止法，利用荧光标记的双脱氧核苷酸（ddNTPs）在 DNA 合成过程中随机终止链延伸，产生不同长度的片段，通过毛细管电泳分离并检测荧光信号，实现碱基序列读取； 2.适用于从头测序，重测序以及PCR产物、质粒、fosmid以及富含G的模板(GT和GC)进行高质量的测序。. 17; 测序纯化试剂盒; 纯化树脂 +纯化液 各一瓶; 2; 盒; 1.▲测序纯化试剂盒由纯化树脂+纯化液组成； 2.试剂可完全除去循环测序反应组分(如:游离盐离子、未结合的染料终止子和aNTPs等)。. 18; POP-4聚合物; 384次/盒; 2; 盒; 1.▲适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用； 2.即插即用型，进样即可运行的袋装。. 19; 阳极缓冲液 (ABC); 4 瓶/盒; 1; 盒; 1.适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用； 2.3500系统上最多进样120次，或3500XL系统上最多进样50次； 3.规格：每盒包含4瓶（容量≥30mL）的阳极缓冲液。. 20; 阴极缓冲液 (CBC); 4 瓶/盒; 1; 盒; 1.适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用； 2.3500系统上最多进样120次，或3500XL系统上最多进样50次； 3.规格：每盒包含4瓶（容量≥30mL）的阴极缓冲液。. 21; 调节试剂; 1次用量/盒; 2; 盒; 1.适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用； 2.即用型，袋中预装调节试剂足够一次使用，用于启动或关闭仪器时清洗进样泵，以及更换不同类型的分离胶时，清洗进样泵和毛细管。. 22; 上样胶垫; 20块/包; 1; 包; 适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用。. 23; 去离子水; 500mL/瓶; 5; 瓶; 通过离子交换等技术去除水中离子杂质的高纯度水，电导率范围：0.1～1uS/cm。. 24; 核酸外切酶; 750U/支; 2; 盒; 单链特异性3′→5′核酸外切酶，分解生成5′-单核苷酸。本酶对单链DNA的特异性高，不分解双链DNA及RNA。. 25; 碱性磷酸酶; 300U/支; 2; 支; 用于去除DNA片段的5′-末端的磷酸基团。本酶催化所有磷酸单酯的水解，但不能催化磷酸二酯以及磷酸三酯的水解。. 26; DNA片段纯化试剂盒; 50Rxns/盒; 2; 盒; 试剂盒是从PCR反应液或其它各种酶促反应液中纯化DNA片段的试剂盒，适用于从PCR反应液或其它各种酶促反应液中除去酶蛋白、DNA引物、dNTP等。. 27; 96孔半裙板; 10块/盒; 5; 盒; 1.96孔板采用薄壁设计； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 28; 1.5mL离心管; 500支/盒; 1; 盒; 1.平盖1.5mL离心管； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 29; 300µL盒装透明吸头; 96支/盒; 10; 盒; 1.300µL盒装透明吸头； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 30; 300µL袋装透明吸头; 1000个/包; 5; 包; 1.300µL袋装透明吸头； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 31; 200µL阔口吸头; 1000个/包; 1; 包; 1.200µL袋装阔口吸头； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 32; 100µL盒装透明吸头; 96支/盒; 10; 盒; 1.100µL盒装透明吸头； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 33; 100µL袋装透明吸头; 1000个/包; 6; 包; 1.100µL袋装透明吸头； 2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。. 34; 热封膜（易撕）; 100张/盒; 7; 盒; 38µm热封膜，适用于热封微孔板样品储存和PCR反应实验，热封后可剥离。. |