| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式X射线衍射仪 | 1 X射线光源 1.1. X射线发生器 ▲1.1.1 输出功率：≥3kW 1.1.2 额定电压：≥50kV 1.1.3 额定电流：≥60mA 1.2 X射线光管 1.2.1 X射线光管：Cu靶，陶瓷X光管 1.2.2 光管功率：≥ 1.8 kW ▲1.2.3 焦斑：光管本身具备点焦斑和线焦斑两种模式，切换过程中无需关闭水冷 1.2.4焦斑大小：≤ 0.4×12 mm 1.3 电流电压稳定度：±0.005%（外电压波动10%时） 1.4 射线防护：防护罩外任何一点计量≤1μSv/h ▲1.5 辐射豁免：设备具备国家环保部门颁发的辐射豁免公告 2. 测角仪 2.1 扫描方式：θ/θ方式 2.2 角度范围：至少覆盖-10°～160° ▲2.3 最小可控步长：≤0.0001°， 角度重现性：≤ ±0.0001° 2.4 测角仪半径：≥ 240 mm 2.5 全谱范围内所有峰角度偏差：≤ ±0.01° 3. 探测器 3.1 探测器类型：阵列探测器 ▲3.2 最大计数：≥ 3×107 cps，且探测器能量分辨率：≤ 380eV 3.3 探测器分辨率：≤ 75μm 3.4 背景强度：≤ 0.5 cps 4. 光路部分 4.1 所有光学附件及样品台均采用模块化设计，更换后无需校准光路 ▲4.2所有光学附件智能芯片识别、自动精确定位 ▲4.3 单毛细管透镜，光斑直径：≤ 500μm 5 样品台系统 ▲5.1用于分析各种块体及粉末样品，各种规格样品架≥20个 5.2 微区样品台 5.2.1 行程范围：X轴≥25mm，Y轴≥50mm，Z轴≥50mm 5.2.2 最小步进：X轴≤10μm，Y轴≤10μm，Z轴≤1μm 5.2.3最小分析区域：≤ 1 mm × 1 mm 5.2.4 激光高度计：可与XYZ样品台组合实现一键高度定位 5.2.5 光学显微系统：放大倍数≥10倍，实现微区拍照及定位功能 6 原位分析腔体 ▲6.1 工作温度范围：室温至-1200℃ 6.2 控温方式：程序控温 6.3 控温精度：±0.1℃ 6.4 温度梯度：≤50℃ 7. 自动进样器 7.1进样器位数：≥4位 7.2样品架个数：≥20个 7.3可以对每个样品设置不同的测试条件 8. 仪器控制数据处理软件：含数据库、定性分析软件、无标样定量分析软件、结构精修及粉末衍射解结构软件、物相检索软件等 9. 配置要求 9.1 X射线高压发生器 1套 9.2 X射线光管 1根 9.3高精度测角仪 1套 9.4能量阵列检测器 1套 9.5发散狭缝、接收狭缝、放散射狭缝 各1套 9.6单毛细管透镜 1套 9.7 XYZ样品台 1套 9.8 激光高度计和CCD相机 1套 9.9 自动进样器 1套 9.10 仪器控制和数据处理软件 1套 9.11 水冷系统（制冷量≥5kW，控温精度≤±1℃） 1套 9.12 延时电源（最大功率≥20KVA，延时≥30分钟） 1套 9.13 数据处理器（处理器频率≥3.0GHz，处理器总内核数≥12核，内存≥16GB，固态硬盘≥1TB，显示器≥24英寸，正版操作系统）1套 |