采购需求
采购包1：
标的名称：高温高压油气水分离及大型变温多相流体流态模拟系统
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	高压密闭反应腔体单元

	
	1.1
	腔体构造及基材构型：内外双层奥氏体不锈钢复合成型结构，腔体有效容纳容积标定值1L，本体基材022Cr17Ni12Mo2，承压设计阈值 ≥4MPa，介质耐受温度≥150℃；腔体入口压力0～60MPa，当入口压力≥60MPa时，自动开启排空管路泄压，直至入口压力≤4MPa时，关闭泄压管路，正常进入下一步工作流程；入口流量≥50mL/min。

	
	1.2
	流体扰动驱动组件：配套变频无级调速驱动模组，旋转速度0～1500r/min连续可调。快拆式插接结构

	
	1.3
	恒温调控与介质采集端口：腔体外部配置夹层式换热循环回路，全域温度控制偏差0.5℃；腔体轴向分段布设三组介质采集通道，分别对应腔体上部、中部、下部区域，支持工况不间断原位介质取样检测。

	
	2
	透明可视观测管路单元

	●
	2.1
	透光基材与承压指标：高透光透明基材成型，承压设计阈值≥4MPa，管路内径公称尺寸Φ10mm，有效观测段轴向长度350mm。

	
	2.2
	管路构型与计量标识：观测管路外壁一体标记微米级线性计量刻度；管路两端配置金属紧固拉杆组件与快开式密封法兰连接结构。

	
	3
	多维度工况感知传感组件

	
	3.1
	压强感知元件：智能化一体化压力采集模块，测量精度等级不劣于0.25级，信号采集量程0～6MPa，标准输出4-20mA模拟电流信号。

	
	3.2
	温感采集元件：A级分度PT100测温元件，温度测量最大偏差±0.15℃。

	
	3.3
	介质流量计量元件：浮筒式容积流量计量装置，介质流通量程0.1～100mL/min，流量测量误差±0.5%。

	
	4
	全域恒温循环换热调控单元

	
	4.1
	可输出换热介质温度覆盖区间-5℃～150℃，换热介质可选纯水、导热油两类载体，为密闭反应腔体、透光观测管路提供全域恒定温度场。

	
	4.2
	整套系统温控综合误差±0.1℃，电加热额定输出功率≥2kW，压缩制冷额定输出功率≥1kW。

	
	5
	微观介质形貌智能解析模块

	
	5.1
	图像采集解析运算程序，搭载离散相微元智能识别、量化测算子程序；

	
	5.2
	自动识别透明观测管路内分散态微小介质单元，实时完成微元数量统计、等效直径换算、全域粒径区间分布（PSD）演算等，自动生成标准化量化分析报表文件。

	
	6
	原油高频电脱水单元

	
	6.1
	6.1.1该单元包括:主控电源柜、多频脉冲输出模块、控制器及远程控制接口、电压/电流实时监测与调节模块、多频高压变压器、绝缘油箱、高压输出端口及高压连接电缆、散热与安全保护装置。包括如下功能：供电AC220V±10%，50Hz±5％；控制器接口：光纤接口；
●6.1.2脱水电源输出基础频率：50Hz～20000Hz全程可调；
6.1.3脱水电源输出调制频率：5Hz～100Hz全程可调；
6.1.4脱水电源输出高压电压：0KV～15KV全程可调；
6.1.5脱水电源脉宽设定：10%～80%全程可调；
6.1.6电源容量：5KVA；保护电流设定：0-50A;带物联网远程功能，在手机上能远程查看运行参数，远程设定运行参数；
6.1.7脱水电场为脉冲交流；脱水电压、频率、脉宽及电流均是数字显示表；稀油的原油脱水时间：≤1h，处理后原油含水率≤0.5%；中质油、稠油的原油脱水时间：≤4h，处理后原油含水率≤0.5%。

	
	6.2
	脱水腔体：脱水腔体与高压密闭反应腔体单元使用同一腔体；腔体安装内外电极，内电极的外部采用四氟绝缘；外电极固定在釜盖上，与内电极产生圆柱型电场。来液含气量在10%～90%大范围内变化时，通过调整脱水腔体的排气口和排液口压差，使含气量和气出口含液量控制在5%以下。

	
	7
	全域工况集成测控单元

	
	7.1
	数据终端： 8核，16线程，主频≥3.2GHz、≥16GB内存、≥256GB固态存储盘+≥1TB机械存储盘，≥27英寸显示终端。配备正版操作系统。

	
	7.2
	一体化测控程序平台：工况控制软件，兼容LabVIEW开发框架，集成试验预设参数配置、多物理量（温度、压强、介质流量、旋转速率、微观成像）同步实时采集、历史工况曲线回溯调取、试验数据报表自动导出打印全流程功能。

	
	
	注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理；
2、带●的技术参数与性能指标需要提供证明材料，证明材料为产品彩页、官网（功能）截图、检测报告、生产厂家盖章的技术白皮书其中任意一个(技术参数与性能指标中对证明材料有要求的以要求的为准)，未提供或提供的证明材料低于文件规定的相应技术参数时视为负偏离。






