标的名称：固态电池电化学综合测试系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 电化学综合测试仪硬件： ▲ 1.通道数≥8； ▲ 2.每个通道电压范围：±10V； ★ 3.每个通道最大标配电流1nA～4A，且最大并联电流≥32A； 4.电位测量精确性：±0.1%； ▲ 5.电流测试精度：±0.1%； 6.电位扫描方式：具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIRCASE阶梯波扫描两种方式； ★ 7.实际阻抗测试范围为10 μHz～20 MHz； 8.频率分辨率：≤百万分之0.02； 9.阻抗模块最大输出电压：≥±40V 峰值； ▲ 10.阻抗测试精度：≤0.15%； 11.输入系统：三组独立的分析器平行工作，2电压（AC、DC）+1电流； 12.所有通道可并行测试，均可开展EIS测试，并满足固态电池电化学测试要求； 13.可满足连续7天的电化学测试及数据采集要求，配备专业独立的阻抗解析软件。 |