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	1
	中红外量子级联激光器模块
（核心产品）
	一、技术参数要求：
（一）激光器：
▲1、输出功率：≥20mW。
2、峰值工作波长：4.6μm。
3、光谱宽度（FWHM）：≤2MHZ。
4、波长温度系数：≤0.6nm/℃。
5、波长电流系数：≤0.2nm/mA。
6、输出功率稳定度（15分钟）：≤±1.0%。
7、输出功率稳定度（8小时）：≤±2.0%。
8、发散角：≤5mrad。
▲9、可见光：含共轴红光输出。
（二）驱动器：
1、温控稳定度：±0.01℃，温控设置范围：0℃-50℃。
2、驱动电流设置范围：0-1500mA。
3、电流分辨率：≤0.01mA。
4、工作温度：0℃-55℃。
5、存储温度：-20℃-65℃。
6、控制方式：上位机、触摸屏。
▲7、屏幕及软件可实现OTA空中升级。
▲8、上位机可设置自启动使能。
（三）上位机界面：
▲1、可设置内容：设定电流、电流上限、设定温度、TEC电流上限、PID参数。
2、显示内容：温度曲线、电流曲线、当前值。
3、其他功能：数据保存及错误日志显示。
（四）中红外探测器：
光电导型红外探测器，适用1–4.7μm中红外波段，含外壳及检测电路。峰值探测率≥1.2x1010cm.Hz1/2/W（@1kHz），峰值电流响应率 Ri：≥21000V/W。
（五）数据处理器：
CPU主频≥2.5GHz，内存≥8G，硬盘≥512G SSD，预装操作系统，显示器≥23.8英寸。
（六）聚焦透镜：
1、平凸透镜，硒化锌材质。
2、直径≥25.4mm。
3、焦距25.4 mm±1%。
4、孔径≥Ø20mm。
二、配置要求：
1、中红外量子级联激光器模块1台。
2、中红外探测器1个。
3、数据处理器 1个。
4、聚焦透镜1个。
	1台

	2
	超窄线宽可调激光模块
	一、技术参数要求：
▲1、中心波长1550nm±2nm。
▲2、线宽≤5kHz。
▲3、扫频速度10kHz。
▲4、扫描范围100GHz。
▲5、输出光功率≥20mW。
6、输出光纤类型：保偏PM1550。
7、数据处理器：CPU主频≥2.5GHz，内存≥16G，硬盘≥512G SSD，预装操作系统，显示器≥23.8英寸。
8、光学平台：整体焊接支架带脚轮，支架带上下两套高度（水平）调节机构，总高度可调范围-10～+15mm。固有频率:7～20Hz。尺寸≥1200×900mm，表面喷黑塑处理，带接杆定位装置及干涉实验附件。平面度：0.1mm/600mm×600mm，台面：上台板4～6mm厚不锈钢，下底板4～6mm厚，表面喷黑塑处理，平台上有固定实验装置的螺纹孔。
二、配置要求
1.超窄线宽可调激光模块1个。
2.数据处理器1个。
3.光学平台1个。
	1台



