[bookmark: _Hlk239068682]采购需求
采购包1：
标的名称：西安市中心医院高压氧舱及康复医疗配套专用设备项目
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、电动起立床
1、直立角度≥0°～90°连续可调。

	2
	
	2、床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围≥-30°～＋30°（±5°），跖屈背屈调节范围≥-60°～+30°（±5°）。

	3
	
	3、床面升降范围≥500～840mm（±20mm）。

	4
	
	4、扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围≥0～660mm（±20mm），前后调节范围≥0～310mm（±20mm），患者可在站立训练时进行上肢功能训练。

	5
	
	5、脚踏板在2000N载荷下变形量≤10mm，提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告。

	6
	▲
	▲6、保护带≥3组，分别保护膝关节、髋关节和胸部等；膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。

	7
	
	7、床面采用医用PVC皮革。

	8
	
	8、最大承重≥200kg。

	9
	
	9、具备紧急开关。

	10
	
	10、采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。

	11
	
	11、具备≥2个电机和一侧气弹簧三重保护，床体电机负载≥8000N。

	12
	
	12、配置：床体，1张；脚托板，1副；扶手桌面（餐板），1件。

	13
	
	二、蜡疗机（电脑恒温电蜡疗仪）
1、仪器组成：熔料装置、饼箱装置、加热装置、排放料管道系统装置、泥蜡、蜡疗袋、托盘、控制系统及嵌入式软件等组成。

	14
	
	2、功率：≥2600W

	15
	▲
	▲3、容积：熔料装置≥70升、饼箱装置≥180升。

	16
	
	4、功能：自动开关机、融料、多重过滤、自动完成制饼、恒温储存蜡饼和蜡疗袋。

	17
	
	5、微电脑智能控制，一键放料和制饼。

	18
	
	6、蜡疗袋：具备自动熔化和恒温功能。

	19
	▲
	▲7、联合使用：具备与泥蜡、蜡疗袋联合使用功能。

	20
	
	8、蜡袋数量≥3套：具备颈肩腰腹关节系列蜡疗袋和固定绑带，另配可充电蜡疗袋一个。

	21
	
	9、具备急停按钮。

	22
	
	10、指示装置：具有电源、熔料箱和饼箱运行、警示等状态指示灯装置。(提供证明文件)

	23
	
	11、温控范围：熔料装置：60.0℃~95.0℃;饼箱装置：30.0℃~85.0℃;温控精度≤±0.1℃。

	24
	
	12、智能控制：具有24小时智能循环任意时段控制设置，各功能参数一键保存并自动执行控制。

	25
	
	13、智能显示：采用液晶屏触摸式控制，仪器工作运行状态参数全程实时显示。

	26
	
	14、运行模式：具有全自动模式一和全自动模式二， 一键切换。

	27
	
	15、饼箱装置：采用多层分组分区，可根据需要制作不同数量的料饼及蜡疗袋。

	28
	
	16、制饼厚度：厚度可选智能一键，标准厚度为15mm。

	29
	▲
	▲17、蜡饼数量：制饼数量≥16盘，采用分区独立控制，并智能一键选择。

	30
	
	18、消毒模式：多重过滤消毒结合。

	31
	
	19、制饼模式：具备立即制饼、预约制饼、假期制饼、饼箱制饼等多制饼模式。

	32
	
	20、立即设置：具有智能一键立即制饼功能。

	33
	
	21、预约设置：具有可设置预约制饼工作起始时间点。

	34
	
	22、假期设置：具有全年假期设置功能，可在假期结束前提前开始启用和自动完成制饼。

	35
	
	23、急熔急冷：具有可将用过泥蜡块放入饼箱托盘内，即可直接急熔后自动冷却制饼并保温储存。

	36
	
	24、饼箱制饼：具有预约凌晨自动放料到托盘中自动制饼功能。

	37
	
	25、智能放蜡：每个蜡盘均有单独的出蜡装置，智能管道防堵设计。

	38
	
	26、医用泥蜡：设备具有标配的泥蜡石蜡。(提供产品检测报告)

	39
	
	27、标配泥蜡：≥50公斤。

	40
	
	28、料饼效果：具备风道设计，饼温差≤±0.8℃,内部无夹心无液体包裹。

	41
	
	29、视觉设计，设有较大观察窗和LED节能照明系统。

	42
	
	30、设备材质：采用高标铝合金、SUS304不锈钢及冷轧板喷塑工艺制作。

	43
	
	31、设备结构：模块化嵌入式框架结构设计。

	44
	
	32、防护密保，设置相关权限。

	45
	
	33、应急预案：具备停断电自动记忆识别恢复功能。

	46
	
	34、安全保护：具备漏电、超温过热、防干烧、过压、短路、接地保护等多重安全防护。

	47
	
	35、外形尺寸：≥700mm*730mm*1500mm。

	48
	
	36、使用期限：≥8年。(提供证明文件)

	49
	
	37、具有国家医疗器械注册证或备案证。

	50
	
	38、配置清单：主机1台；特制蜡盘16个；不锈钢箱底防护垫1个；不锈钢双层圆筒过滤网1个；10A电源线1个；羊毛蜡刷1把；清洁用刮板2把；取蜡用帆布防护手套1副；2.5寸带水平垫脚轮4个；保险丝2个； 简易操作流程卡1张。

	51
	
	三、微波治疗仪
1、适用范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、男科、呼吸科、老年科、儿科、皮肤科、消化科、中医科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。

	52
	
	2、微波频率：2450±30MHz

	53
	▲
	▲3、输出功率：治疗0～100W可调；理疗0～40W可调

	54
	
	4、辐射器电压驻波比：≤3

	55
	
	5、微波泄露：≤10mW/cm2

	56
	
	6、定时范围： 1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）

	57
	
	7、输入功率：≤400VA

	58
	▲
	▲8、工作方式：脉冲波、三角波、正弦波、连续波，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果。脉冲波的周期、占空比可调节，三角波、正弦波的周期可调。可根据病人情况设定不同的方案。

	59
	
	9、微电脑智能输出控制。

	60
	▲
	▲10、辐射器配置
马鞍形辐射器 （2只）、圆形辐射器（3只）、柱形辐射器 （1只）、热凝器（9只），尺寸按采购人需求配置

	61
	
	11、主机采用一体化推车机柜。

	62
	
	四、中频脉冲电治疗仪
1、额定输入功率：≥180VA。

	63
	
	2、显示方式：数码触摸显示。

	64
	
	3、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。

	65
	
	4、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

	66
	
	5、低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

	67
	
	6、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

	68
	
	7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

	69
	
	8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

	70
	
	9、干扰电性能：
工作频率：4kHz，允差±10%。
调制频率：0.125Hz，允差±10%。
差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。
调幅度：0%、100%，允差±5%。
差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。动态节律参数8S，允差±10%。

	71
	
	10、具备≥100个固定处方。

	72
	
	11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度0～99级可调。

	73
	
	12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

	74
	
	13、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压≤500V。

	75
	
	14、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

	76
	
	15、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。

	77
	
	16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤50mA，分0～99级可调。

	78
	
	17、具有通用电极板。

	79
	
	18、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间有音响提示，并停止输出，时间允差≤±1min。

	80
	
	19、该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4～5小时。固定形式：柜内存放，临时固定。

	81
	
	五、4人站立架
1、外形尺寸（长×宽×高）≥120cm×120cm×100 cm（±20%）；

	82
	
	2、肘部垫宽度：≥4cm；

	83
	
	3、肘部垫额定承载：≥500N；

	84
	
	4、具备安全绑带与护栏。

	85
	
	六、超短波治疗仪
1、机器类别：I类BF型

	86
	▲
	▲2、工作频率：40MHz，误差±1.5%

	87
	
	3、输入功率：≤1000VA

	88
	
	4、输出功率：≥200W，误差±20%

	89
	▲
	▲5、输出强度：具有50W、100W、150W、200W连续输出四档可调

	90
	
	6、治疗时间：0～30min，分0、10、15、20、25、30≥6档可调

	91
	
	7、输出模式：连续波输出

	92
	
	8、调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐

	93
	
	9、智能控制：微电脑计算处理器，开机预热、输出强度等智能控制

	94
	
	10、输出电极：≥3种规格电极板，大、中、小各一对

	95
	
	11、输出导线：铜质电缆线

	96
	
	12、导线长度：导线长度≥1米

	97
	
	13、场强指示：指示电极板输出功率分布和强弱

	98
	
	14、电流指示：量程为≥300mA，精度不低于2.5级

	99
	
	15、产品样式：立式落地推车式，具有电极板存放装置

	100
	
	16、配置：主机1台；电源线1条；玻璃保险管4枚；玻璃保险管4枚；高频输出导线2条；高频治疗电极板3对；电极绑带2条；电子管2对；测试灯管1支；吸水毛巾2块；

	101
	
	七、言语认知训练系统
1、由服务器端和客户端组成，客户端包括机构端、康复师端和患者端。机构端包含终端管理、康复师管理、机构设置；康复师端包含患者管理、任务管理、终端管理、方案管理；患者端包含训练任务、评估任务、基础训练、个人中心和沟通助手。

	102
	
	2、访问控制：软件通过账号和密码登录使用

	103
	
	3、支持最大并发数≥100个用户，生成报告平均响应时间≤2s。

	104
	
	4、机构端：由主页、终端管理、康复师管理、日志查询、机构设置等模块组成。

	105
	
	5、康复师端：主页界面实时显示患者档案数量、启用患者档案数量、归档患者档案数量、患者终端数量、通知列表、通知详情等数据管理信息。

	106
	
	5.1患者管理：可添加、查看、启用、归档患者账号，一站式查看包括基本信息、终端授权信息、是否启用、康复周期信息、专项病症周期信息、档案详情等操作；

	107
	▲
	▲5.2评估功能：包括但不限于：S-S语言发育迟缓评价法、Token测验、OPT口肌定位疗法测评、普通话构音语音能力评估、汉语失语症检查表(ABC)、汉语标准失语症检查表(CRRC)、改良波士顿诊断性失语症检查(mBDAE)等7种评测量表，具有评测进度管理功能，评测结束后系统自动生成评估报告及自动推荐训练项目，可查看患者评测报告历史得分趋势图及整评估报告内容和打印输出报告；

	108
	
	5.3训练功能：系统提供语言理解、语言表达、基础训练、听觉统合、言语功能、口肌训练、自定义训练≥七大类别，≥240项训练。

	109
	
	5.4完成康复训练或周期结束后可查看训练的总体分析、板块解析、巩固建议；

	110
	
	5.5康复训练IEP方案：可根据不同的测评结果与能力阶段设置康复方案（IEP）并分配到30个自然日，方案包含听觉统合、言语功能、语言理解、语言表达等训练内容，也可以根据提前设置的训练方案或者病症推荐的方案设置IEP方案。

	111
	
	5.6档案详情：可一站式查看患者档案信息、康复周期信息、专项周期信息等，包括测评报告、IEP方案、训练进度、记录、总结，可进行阶段跟进；

	112
	
	6、终端管理：可查看所有训练终端的连接数量、未连接数量、登录数据、未登录数量、空闲中数量、训练中数量、评估中数量等终端状态；

	113
	
	7、康复师预设方案：可以进行训练方案预设管理，包括方案新增、查看、检索、修改和删除。

	114
	
	8、患者端管理：可点击查看康复师开设的训练任务、评测任务，包括完成进度、完成状态、完成次数、开始时间、结束时间、训练结果等；评估记录：可查看康复师开设的评测通知，包括测评时间、测评类型、测评分数、测评时长、进度、测评报告等，基础训练项目、个人中心详情、沟通助手等功能；

	115
	▲
	▲9、具有口肌训练功能：可查看训练项内容进行训练，录制实操视频；每个训练项都对应不同的训练步骤，每个步骤都有不同的训练指导视频、训练目标、操作说明、注意事项；可查看训练内容进行训练，可录制实操视频、预览视频、重新录制、查看视频时长；完成后可进入下一项训练；

	116
	
	10、快速筛查功能：康复师可根据临床经验，从各种语言评估量表题目中选择具有针对性的量表题目，组合生成快速筛查量表。

	117
	
	11、具备自动语音识别技术，具备实时智能语音识别技术。

	118
	
	12、具有自定义训练功能：系统支持用户上传训练内容，如音频（方言、音乐、亲友语音等）图片等。
配置：语言软件 U 盘；加密狗；麦克风；

	119
	
	八、深层肌肉刺激仪
1、显示方式：液晶触控显示屏。显示当前转速、治疗强度、电量。

	120
	
	2、供电方式：同时具备直流交流电源，
电池≥2套，续航时间≥3小时。

	121
	
	3、振动幅度：6～12mm, 可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。

	122
	
	4、转速：400～4500rpm 可调，步近10rpm, 允差±5%,共≥410个档位可 调 ，满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案的设置和治疗。

	123
	
	5、最高振动频率：≥75Hz。

	124
	
	6、工作时间：智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，≤10min 自动断电，允差±5%,避免因过度的刺激造成肌肉损伤。

	125
	
	7、噪声：≤60dB(A), 正常工作时，电机运转平稳，噪声低。

	126
	▲
	▲8、按摩头：≥25种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求(具体尺寸见附表)。可通过更换按摩头种类，模拟传统 按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、 推、垂、击、拍、打、叩等。

	127
	
	9、配置两个配重条。

	128
	
	10、手柄配有专用橡胶防滑皮套

	129
	
	11、配有航空拉杆行李箱。

	130
	
	九、四肢联动康复机
1、适用范围：适用于改善患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复。

	131
	
	2、产品组成：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统）。

	132
	
	3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以椭圆（踏步）运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。

	133
	▲
	▲4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整。

	134
	
	5、时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可显示为正计时或者倒计时。
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	6、操作与显示：≥10英寸真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态。

	136
	
	7、治疗期：整个治疗期分为预热期、主动期、放松期、被动期。

	137
	▲
	▲8、踏车参数：
电机转速：15～55r/min可调；助力扭矩：1～29Nm可调，≥29Nm（提供有效证明）；阻力扭矩：1～25Nm可调，≥25Nm（提供有效证明）；急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作。

	138
	
	9、设备具有“保护（脉氧）停机功能”，具有可接收脉搏血氧仪设备（“脉搏血氧仪”为选配件）数据的接口，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。

	139
	
	10、座椅可双向90度旋转。
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	11、康复踏车可实现远程通讯，具备软件远程升级功能。（提供证明材料）

	141
	
	12、具备“患者特征”选项，“肌肉痉挛”可进行无级调节。

	142
	
	13、踏车软件具备≥2种动画类型、≥3种动画人物、≥6种背景音乐选项，以及多种对应肌肉电极片粘贴方法图示。

	143
	
	14、具有患者治疗方案信息存储、数据导出以及信息恢复功能。

	144
	
	15、情景互动PAD画面可无线投屏到外扩显示设备，可单台或多台康复踏车同时投屏。

	145
	
	16、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

	146
	
	17、配有设备管理系统，可接入医院信息系统，显示设备状态、使用次数、工作时长等。

	147
	
	18、配置：四肢联动肢体锻炼器1台；平板电脑1块；平板支撑板1个；座椅头枕1个；万向节1个；电源线1根；四肢联动转运脚轮使用说明1份；SYC手腕绑带2个；保险丝 Ф5×20mm F3AL 250V1个；保险丝 Ф5×20mm F4AL 250V1个。
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	十、五官超短波治疗仪
1、适用范围：适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。（提供证明材料）

	149
	
	2、输出功率:≥50W，偏差±20%。
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	▲
	▲3、工作频率:27MHz偏差±1%。
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	4、治疗时间:分10、15、20、25、30min≥五档可调，允偏差±10%。
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	5、额定输入功率≥280VA。

	153
	
	6、工作制:连续工作≥4h。

	154
	
	7、配置：保险丝管7个；大、中、小号硅橡胶圆电极各1对；治疗臂2支；测试用日光灯管1支；硅胶输出线2条；电源线1条

	155
	
	十一、颈腰椎牵引床
1、规格尺寸：2000×600×650mm（±20 mm），由床体、牵引装置、手摇控制器、测力计、牵引带及固定绑带组成，带万向轮便于移动。

	156
	
	2、牵引性能：颈椎最大牵引力≥10kg，腰椎最大牵引力≥30kg。

	157
	
	3、安全载荷：床体静载荷≥150kg，持续≥6h不变形；钢丝绳、支架、吊钩承重合格，测力计误差≤±10%或1kg。

	158
	
	十二、颈腰椎牵引椅
1、规格（mm）：435*555*1895（±20 mm）

	159
	
	2、牵引椅由靠背、椅架、椅板(人造革、海绵、木板或金属板)、手轮、传动轴、钢丝绳、止退阀、牵引支架、测力计、颈椎牵引带组成。

	160
	
	3、牵引椅的静载荷能力:在椅板上放置100kg重物,历时6h，应平稳无晃动，牵引椅整体不得变形。

	161
	
	4、牵引椅最大牵引力≥10kg，牵引椅的钢丝绳、牵引带支架及牵引带吊钩载荷能力；牵引椅的牵引带吊钩拉起10kg重物，历时≥6h，牵引椅的钢丝绳不断裂、牵引带支架不得变形。测力计误差±10%或1kg(取其大者)。

	162
	
	5、止退阀要求:牵引椅的止退阀应动作可靠，动作后应立刻解除牵引装置的牵引力。

	163
	
	6、钢丝绳要求:牵引椅所用的钢丝绳展开长度应≥2700mm。

	164
	
	十三、温控银质针治疗仪
1、产品组成：由主机、温控探头、医用银质针组成，适用于腰椎管外软组织损伤等疼痛疾病治疗。

	165
	▲
	▲2、通道与控制：≥32 路独立通道，每路可单独测温、控温、显示，支持整体 / 单独温度设定，智能恒温控制。

	166
	
	3、温度与时间：温度设定范围1℃–125℃，步进1℃，误差≤5℃；治疗时间0–99 分钟可调，超温自动断电 + 蜂鸣报警。

	167
	
	4、安全与供电：输入 AC220V，探头 DC24V 安全电压；每路功耗≤7W，符合 GB9706.1、YY0505 医用安全标准。

	168
	
	5、结构工艺：主机采用液晶触摸屏；探头耐高温、导热均匀；银质针含银量≥85%，可高温高压消毒重复使用。

	169
	
	6、标准配置：主机 1 台、温控探头 32 路、医用银质针 200 根、移动台车 1 台。

	170
	
	十四、医用空气加压氧舱
（一）执行标准：
1、TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》。
2、GB/T 150.1~150.4-2024《压力容器》。
3、GB/T 12130-2020《氧舱》。
4、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》。
5、GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》。
6、GB9706.1《医用电气设备第一部分：基本安全和基本性能的通用要求》。
7、GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》。
8、GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》。

	171
	
	（二）舱体部分
 1.舱体规格：（内截面宽×内截面高×长度）2600×2600×10000 mm（±20%）

	172
	
	 2.最高工作压力：≤0.3MPa

	173
	★
	★3.额定进舱人数：16人
治疗舱12人，过渡舱4人。
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	4.人均舱容≥3m3      

	175
	▲
	▲5．舱门形式及尺寸数量：治疗舱、过渡舱门为平移方式，无门槛，采用悬挂式推拉自动密封门技术，舱门尺寸 （高×宽）≥1800×1100mm，数量4个。

	176
	
	6．照明装置数量： 14只
   治疗舱10只，过渡舱4只
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	7．观察窗数量：6只
   治疗舱4只，过渡舱2只
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	8．递物筒透光尺寸及数量：DN300mm    2套
   治疗舱、过渡舱各1套

	179
	
	9．舱内、外饰装材料：采用蜂窝铝板装饰。
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	10．舱内配吸氧装具：16套，其中治疗舱12套，过渡舱4套。

	181
	
	11．药品柜：2套，每舱1套。

	182
	
	12．输液吊架：2套，每舱1套。

	183
	
	13．舱内座椅：采用轿车座椅，治疗舱设置12套，过渡舱设置4套。

	184
	
	14．舱内地板：采用大理石纹瓷砖。

	185
	
	15．舱内装饰材料阻燃等级：A级。

	186
	
	16．供氧方式：采用微阻力供氧方式；加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置微阻力呼吸装具。

	187
	
	17．排氧方式：缓冲式舱外排氧，每舱1套。

	188
	
	18．加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动+计算机自动化操作三种控制方式。

	189
	
	19．管路材质：压力调节系统中供气管路及消防系统管路全部采用不锈钢材料，供排氧管路采用不锈钢管或紫铜管。

	190
	
	20．配备消防系统，设置2m³气水罐 1台。
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	21．数据存储设备 1套。
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	22．按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。

	193
	▲
	▲（三）控制中心
采用电气双路控制系统，计算机和触摸控制箱并联控制整个控制中心电气系统。
1．手动加减压阀（带刻度手轮）4套
2．手动供排氧阀（带刻度手轮）4套
3．压力显示系统7套
4．触摸屏 2套
5．应急呼叫装置2套
6．氧舱对讲机1套
7．网络机顶盒1套
8．吸氧流量计16套
9．取样流量计4套
10．测氧仪2套
11．舱内环境检测模块2套
12．定标阀4套
13．标志、铭牌1套
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	（四）压力调节系统
1．空压机：螺杆空压机2台，排气压力≥1.25MPa，排气量≥2.2m3/min
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	2．储气罐为：容积≥20m3，1台

	196
	
	3．配冷干机2台
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	4．配气水分离器、空气过滤器进行多级过滤。
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	5.具备电动调节阀门技术。
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	（五）呼吸气系统
1．供氧方式：采用微阻力供氧方式。

	200
	▲
	▲2．排氧方式：缓冲式舱外排氧或低阻力排氧,配置高压氧舱排氧气水过滤系统。

	201
	
	3．单人供氧截止阀：16套。
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	4．供氧缓冲箱：4套。

	203
	
	5．微阻力呼吸调节器：16套。
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	6．吸排氧装具：16套。
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	7．缓冲式排氧系统 ：4套
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	（六）舱内环境调节系统
1．舱内空调采用吸顶式分体冷暖空调，治疗舱3P   1台，过渡舱3P   1台。

	207
	
	2. 循环方式：舱内循环
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	3. 送风方式：氧舱专用传动送风方式
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	（七）舱内观察系统
配备彩色电视摄像监视系统4套（治疗舱、过渡舱各2套），≥ 55英寸液晶电视1台，硬盘录像机1台。
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	（八）消防系统
按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度≥50L/（m2.min），喷水动作响应时间≤3S，并在舱内外系统管路上设置手动控制阀。医用氧舱消防水喷淋系统的气水罐容积≥2m31台。
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	（九）计算机自动化操作控制系统
需满足GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》。
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	1. 医疗方案程序化自动控制
（1）加减压系统程序化自动控制。
（2）排氧系统程序化自动控制。
（3）多种医疗方案的优化选择。
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	2. 具有人机界面。
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	3. 对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录。
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	4. 具有语音提示功能。

	216
	
	5. 具有安全锁定氧浓度功能。

	217
	
	6. 具有故障报警自检功能。

	218
	
	7. 具有自动稳压功能。

	219
	
	8. 具有数据记录功能。

	220
	
	9. 采用高压氧舱计算机监控方法。

	221
	
	（十）应急安全项目
1、舱体各舱室应配置安全阀各2只；储气罐、气水罐配置安全阀各1只；

	222
	
	2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套；
递物筒配装压力显示仪表各1套；
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	3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置；
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	4、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置；
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	5、各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记；
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	6、舱内装饰用材达A级以上消防等级；

	227
	
	（十一）设备各项性能指标必须达到或优于GB/T 12130-2020《氧舱》标准要求



