[bookmark: _GoBack]采购需求
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	性能要求
	1
	可实现常温常压状态和高温高压状态各类原油、聚合物、钻井液、压裂液、二氧化碳（含增稠后）、酸液等的黏度、黏温性、黏弹性、流变性等参数精准测量。

	基本参数要求
	2
	[bookmark: OLE_LINK7]▲空气轴承，振荡最小扭矩≤1nN·m，扭矩分辨率≤0.1nN·m。

	
	3
	★旋转扭矩5nN·m～210mN·m。

	
	4
	[bookmark: OLE_LINK11]★法向力0.001N～50N,法向力分辨率≤0.1mN。

	
	5
	▲频率0.000001～150Hz（测试值，非计算值），角速度≥310rad/s，角分辨率≤3nrad。

	
	6
	预留具备在线取样、连接其他检测仪器等功能。

	同轴圆筒测试系统参数要求
	7
	同轴圆筒测试系统升降温可控，测试样品温度-30℃～200℃,精度±0.05℃。

	
	8
	配套的同轴圆筒测量转子及样品杯，带自动识别（用于黏温曲线测试）。

	
	9
	配套的桨叶测量转子，带自动识别。

	
	10
	[bookmark: OLE_LINK2]黏度测试范围：1mPa.s～109mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min;适用于原油，聚合物，钻井液等各类流体。

	锥/平板测试系统参数要求
	11
	▲锥/平板测试系统升降温可控，温度-40℃～220℃，精度±0.05℃。

	
	12
	配套的平行板测量转子，带自动识别；配套的锥板测量转子，带自动识别；配套的防打滑平行板转子，带自动识别。

	
	13
	防打滑底板。

	
	14
	黏度测试范围：1mPa.s～1010mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min。

	高温高压耐酸测试系统参数要求
	15
	▲蓝宝石轴承设计，压力≥17MPa。

	
	16
	高压池设计必须满足防样品爬杆。

	
	17
	▲与酸样直接接触的杯体及转子需采用哈氏合金B3及以上材质，安全阀等需采用哈氏合金C276及以上材质。

	
	18
	测量系统包括同轴圆筒转子测试系统。

	
	19
	高温高压耐酸测试系统温度≥200℃，精度±0.05℃。

	
	20
	黏度测试范围：10mPa.s～108mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min。

	高温高压测试系统参数要求
	21
	[bookmark: OLE_LINK3]▲测试样品室温～300℃，常压～15MPa。

	
	22
	测量系统包括配套的同轴圆筒转子及配套的4片桨叶测试系统。

	
	23
	黏度测试范围：5mPa.s～108mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min。

	显微流变测试系统参数要求
	24
	包含CMOS摄像机功能，可以在流变剪切的同时观察记录样品内部微观结构的变化。

	
	25
	▲显微流变测试系统室温～300℃，精度±0.05℃。

	
	26
	对比度、亮度、积分时间、显微镜焦距及径向位置，光源强度、偏振片调整等可进行设置调整。

	
	27
	[bookmark: OLE_LINK4]CMOS彩色摄像机，分辨率≥2048×1536，帧率≥120帧/秒，USB3.0接口。

	
	28
	黏度测试范围：1mPa.s～107mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min。

	
	29
	光源辐射功率≥6000mW。

	摩擦磨损系统参数要求
	30
	▲摩擦副包括球-三垫盘（材质100Cr6及PTFE）、球-三板（材质304不锈钢及PTFE）、球-三球（316不锈钢）。

	
	31
	温度-40℃～200℃，精度±0.05℃。

	
	32
	摩擦系数测量范围：0.01～1，精度0.01。

	测试分析软件功能要求
	33
	▲配备至少包含聚合物分析包测试分析功能，包含主曲线，分子量和分子量分布及松弛时间谱功能。

	配置清单
	34
	1、旋转流变仪主机1台；
2、适配旋转流变仪主机的中文界面分析和控制软件1套；
3、适配旋转流变仪主机的原装进口空气过滤及干燥系统，含分子筛干燥器、二级精密过滤器和水气分离系统各1套；
4、适配旋转流变仪主机的锥/平板控温系统（带自动识别功能）1套；
5、适配旋转流变仪主机的平行板测量系统（带自动识别功能）1套；
6、适配旋转流变仪主机的锥板测量系统（带自动识别功能）1套；
7、适配旋转流变仪主机的防打滑测量系统1套；
8、适配旋转流变仪主机的圆筒控温系统1套；
9、适配旋转流变仪主机的圆筒测量系统1套；
10、适配旋转流变仪主机的高温高压耐酸测试系统：
（1）高温高压测量池：1套；
（2）高温高压专用同轴圆筒测量转子：2套；
（3）蓝宝石轴承备件：10套；
（4）压力气瓶：1套
11、适配旋转流变仪主机的高温高压测试系统：
（1）高温高压测量池：1套；
（2）高温高压专用同轴圆筒测量系统：1套；
（3）高温高压专用双间隙测量系统：1套；
（4）高温高压专用桨叶测量系统：1套；
（5）压力气瓶：1套
12、适配旋转流变仪主机的显微流变测试系统：
（1）显微测试平台：1套；
（2）CMOS摄像机：1套；
（3）高功率光源：1套；
（4）显微专用测量转子，石英玻璃材质：1套；
（5）显微流变控温系统：1套；
13、适配旋转流变仪主机的摩擦磨损系统：
（1）球-三垫盘、球-三板、球-三球；
（2）具备升降温控温功能；
14、适配旋转流变仪主机的无油空气压缩机1套；
15、适配旋转流变仪主机的高低温循环水浴1套；
16、适配旋转流变仪主机的数据处理及显示系统，分辨率≥2048×1536，内存≥32G＋1T硬盘，1套，独立显卡、正版操作系统、10核16线程，睿频4.5GHz
17、提供纸质版操作说明书，1套。



