采购需求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 性能要求 | 1 | 可实现常温常压状态和高温高压状态各类原油、聚合物、钻井液、压裂液、二氧化碳（含增稠后）、酸液等的黏度、黏温性、黏弹性、流变性等参数精准测量。 |
| 基本参数要求 | 2 | ▲空气轴承，振荡最小扭矩≤1nN·m，扭矩分辨率≤0.1nN·m。 |
|  | 3 | ★旋转扭矩5nN·m～210mN·m。 |
|  | 4 | ★法向力0.001N～50N,法向力分辨率≤0.1mN。 |
|  | 5 | ▲频率0.000001～150Hz（测试值，非计算值），角速度≥310rad/s，角分辨率≤3nrad。 |
|  | 6 | 预留具备在线取样、连接其他检测仪器等功能。 |
| 同轴圆筒测试系统参数要求 | 7 | 同轴圆筒测试系统升降温可控，测试样品温度-30℃～200℃,精度±0.05℃。 |
|  | 8 | 配套的同轴圆筒测量转子及样品杯，带自动识别（用于黏温曲线测试）。 |
|  | 9 | 配套的桨叶测量转子，带自动识别。 |
|  | 10 | 黏度测试范围：1mPa.s～109mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min;适用于原油，聚合物，钻井液等各类流体。 |
| 锥/平板测试系统参数要求 | 11 | ▲锥/平板测试系统升降温可控，温度-40℃～220℃，精度±0.05℃。 |
|  | 12 | 配套的平行板测量转子，带自动识别；配套的锥板测量转子，带自动识别；配套的防打滑平行板转子，带自动识别。 |
|  | 13 | 防打滑底板。 |
|  | 14 | 黏度测试范围：1mPa.s～1010mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min。 |
| 高温高压耐酸测试系统参数要求 | 15 | ▲蓝宝石轴承设计，压力≥17MPa。 |
|  | 16 | 高压池设计必须满足防样品爬杆。 |
|  | 17 | ▲与酸样直接接触的杯体及转子需采用哈氏合金B3及以上材质，安全阀等需采用哈氏合金C276及以上材质。 |
|  | 18 | 测量系统包括同轴圆筒转子测试系统。 |
|  | 19 | 高温高压耐酸测试系统温度≥200℃，精度±0.05℃。 |
|  | 20 | 黏度测试范围：10mPa.s～108mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min。 |
| 高温高压测试系统参数要求 | 21 | ▲测试样品室温～300℃，常压～15MPa。 |
|  | 22 | 测量系统包括配套的同轴圆筒转子及配套的4片桨叶测试系统。 |
|  | 23 | 黏度测试范围：5mPa.s～108mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min。 |
| 显微流变测试系统参数要求 | 24 | 包含CMOS摄像机功能，可以在流变剪切的同时观察记录样品内部微观结构的变化。 |
|  | 25 | ▲显微流变测试系统室温～300℃，精度±0.05℃。 |
|  | 26 | 对比度、亮度、积分时间、显微镜焦距及径向位置，光源强度、偏振片调整等可进行设置调整。 |
|  | 27 | CMOS彩色摄像机，分辨率≥2048×1536，帧率≥120帧/秒，USB3.0接口。 |
|  | 28 | 黏度测试范围：1mPa.s～107mPa.s，转速范围：0.001r/min～2800r/min。 |
|  | 29 | 光源辐射功率≥6000mW。 |
| 摩擦磨损系统参数要求 | 30 | ▲摩擦副包括球-三垫盘（材质100Cr6及PTFE）、球-三板（材质304不锈钢及PTFE）、球-三球（316不锈钢）。 |
|  | 31 | 温度-40℃～200℃，精度±0.05℃。 |
|  | 32 | 摩擦系数测量范围：0.01～1，精度0.01。 |
| 测试分析软件功能要求 | 33 | ▲配备至少包含聚合物分析包测试分析功能，包含主曲线，分子量和分子量分布及松弛时间谱功能。 |
| 配置清单 | 34 | 1、旋转流变仪主机1台； 2、适配旋转流变仪主机的中文界面分析和控制软件1套； 3、适配旋转流变仪主机的原装进口空气过滤及干燥系统，含分子筛干燥器、二级精密过滤器和水气分离系统各1套； 4、适配旋转流变仪主机的锥/平板控温系统（带自动识别功能）1套； 5、适配旋转流变仪主机的平行板测量系统（带自动识别功能）1套； 6、适配旋转流变仪主机的锥板测量系统（带自动识别功能）1套； 7、适配旋转流变仪主机的防打滑测量系统1套； 8、适配旋转流变仪主机的圆筒控温系统1套； 9、适配旋转流变仪主机的圆筒测量系统1套； 10、适配旋转流变仪主机的高温高压耐酸测试系统： （1）高温高压测量池：1套； （2）高温高压专用同轴圆筒测量转子：2套； （3）蓝宝石轴承备件：10套； （4）压力气瓶：1套 11、适配旋转流变仪主机的高温高压测试系统： （1）高温高压测量池：1套； （2）高温高压专用同轴圆筒测量系统：1套； （3）高温高压专用双间隙测量系统：1套； （4）高温高压专用桨叶测量系统：1套； （5）压力气瓶：1套 12、适配旋转流变仪主机的显微流变测试系统： （1）显微测试平台：1套； （2）CMOS摄像机：1套； （3）高功率光源：1套； （4）显微专用测量转子，石英玻璃材质：1套； （5）显微流变控温系统：1套； 13、适配旋转流变仪主机的摩擦磨损系统： （1）球-三垫盘、球-三板、球-三球； （2）具备升降温控温功能； 14、适配旋转流变仪主机的无油空气压缩机1套； 15、适配旋转流变仪主机的高低温循环水浴1套； 16、适配旋转流变仪主机的数据处理及显示系统，分辨率≥2048×1536，内存≥32G＋1T硬盘，1套，独立显卡、正版操作系统、10核16线程，睿频4.5GHz 17、提供纸质版操作说明书，1套。 |