标的名称：综合手术床等医疗设备一批

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 品目1：综合手术床 |
| 2 |  | （一）技术参数： |
| 3 |  | 1、适用范围：满足医院不同手术的需求尤其是眼科、耳鼻喉科、神经外科及整形外科手术。 |
| 4 |  | 2、手术台床身、立柱罩、底座、侧轨和附件等采用304不锈钢。 |
| 5 | ▲ | 3、采用电动液压工作方式 |
| 6 |  | 4、具有电动液压刹车、遥控器一键刹车的功能。 |
| 7 |  | 5、床体最大承重≥300kg |
| 8 |  | 6、具备电动腰桥功能，腰桥行程≥120mm，可用于X光透视手术。 |
| 9 |  | 7、配备液晶遥控器及立柱应急控制面板；遥控器可显示手术体位及角度等相关信息。 |
| 10 |  | 8、间歇方式运行，防水等级≥IPX4。 |
| 11 |  | 9、台面长度2100mm±50mm |
| 12 |  | 10、台面宽度500mm±50mm |
| 13 | ★ | 11、台面最低高度≤500mm; |
| 14 |  | 12、台面升降行程≥500mm; |
| 15 |  | 13、台面前倾：≥30° |
| 16 |  | 14、台面后倾：≥25° |
| 17 |  | 15、背板上折角度≥75°，下折角度≥45° |
| 18 |  | 16、具有电动平移功能，台面平移距离≥300mm ，可配合C型臂使用。 |
| 19 |  | 17、头板上折角度≥60°，下折角度≥90° |
| 20 |  | 18、腿板上折角度≥20°，下折角度≥90°，外展角度≥90° |
| 21 |  | 19、配有充电电池（可满足≥50次手术需要） |
| 22 |  | 20、具有一键复位、一键屈曲反屈、反向体位健功能。 |
| 23 |  | 21、床垫厚度≥80mm，为多层减压记忆海绵制成,床垫透气不透水。 |
| 24 |  | （二）配置要求: |
| 25 |  | 支身架 2 个、支肩架 2 个、麻醉架1 套、托腿架 2 个、截石位凝胶垫 2 个、头圈凝胶垫 2 个、臀垫 1 个、四肢固定垫 2 个，托手板2个 |
| 26 |  | 品目2：电动手术台 |
| 27 |  | （一）技术参数： |
| 28 |  | 1、用于眼科、五官科、美容科诊查患者手术使用。 |
| 29 |  | 2、手术床整体采用304不锈钢材质，手术床由头板、背板、壁板、腿板组成。 |
| 30 |  | 3、手术台长度2000mm±50mm,宽度550mm±20mm, |
| 31 | ▲ | 4、采用电动升降控制 |
| 32 |  | 5、最低台面≤600mm,最高台面≥700mm |
| 33 |  | 6、脚踏控制手术台的升降和背部俯仰，满足眼科手术体位调节。 |
| 34 |  | 7、头板上折角度≥45°或头板升降行程≥150mm |
| 35 |  | 8、台面平移行程≥300mm。 |
| 36 |  | 9、台面升降行程≥300mm。 |
| 37 |  | 10、背板上折角度≥70° |
| 38 |  | 11、手术台承重≥200kg |
| 39 |  | 12、具有脚踏刹车功能 |
| 40 |  | 13、采用电动推杆驱动 |
| 41 |  | 14、海绵床垫厚度≥60mm |
| 42 |  | 15、配备高分子凝胶材质碗型头圈 |
| 43 |  | 16、具备蓄电池（提供相关证明材料） |
| 44 |  | （二）配置要求: |
| 45 |  | 手术台 1台、海绵垫 1套、搁臂架 2个、头圈1个、托手架 2个、方锁止器 4只、脚踏开关 1个、医生座椅1个 |
| 46 |  | 品目3：电动妇科手术台 |
| 47 |  | （一）技术参数： |
| 48 |  | 1、适用于妇科诊断、检查和一般手术使用. |
| 49 |  | 2、背板上折角度 ≥70° |
| 50 | ▲ | 3、电动升降高度：最低≤750mm，升降行程≥250mm |
| 51 |  | 4、搁腿架角度可调节 |
| 52 |  | 5、搁手板可外摆180° |
| 53 |  | 6、台面尺寸:长度1800mm±50mm，宽度610mm±50mm |
| 54 |  | 7、底座下装有≥2个万向轮，带锁止功能。 |
| 55 |  | 8、台面、搁手板、搁腿架软硬适中，防水，且易于清洁， |
| 56 |  | （二）配置要求: |
| 57 |  | 妇科手术台1台，脚踏开关1件，搁手板2件，搁腿架2件，把手1个，辅助台1件，污物盆1个，承合器2件， |
| 58 |  | 品目4：电动手术台 |
| 59 |  | （一）技术参数： |
| 60 |  | 1、满足医院胸、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、骨科等多科室综合手术需求，可配合C型臂X射线机使用。 |
| 61 |  | 2、台面长度2000mm±50mm |
| 62 |  | 3、台面宽度550mm±20mm（不含侧轨） |
| 63 |  | 4、台面高度（最低）≤750mm |
| 64 |  | 5、台面高度（最高）≥950mm |
| 65 | ▲ | 6、台面纵向平移300±20mm（电动） |
| 66 |  | 7、床面前后倾角度（电动）前倾≥15°、后倾≥20° |
| 67 |  | 8、床面左右倾角度（电动）左倾≥15°、右倾≥15° |
| 68 |  | 9、头板折转角度（手动）上折≥35°、下折≥90° |
| 69 |  | 10、背板上折角度（电动）上折≥75°、下折≥10° |
| 70 |  | 11、腿板折转角度（手动）上折≥15°、下折≥90°，轴式，可展开180°，可拆卸 |
| 71 |  | 12、承重≥240kg |
| 72 |  | （二）配置要求: |
| 73 |  | 麻醉屏架1件；托手架2件；托腿架2件；肩托2件；腰托2件；内置腰桥1套；手控器1件； |
| 74 |  | 品目5：LED手术无影灯 |
| 75 |  | （一）技术参数： |
| 76 |  | 1、满足胸科、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、骨科、美容整形等综合手术使用。 |
| 77 |  | 2、照度（可调）：40000-160000Lx |
| 78 |  | 3、色温（可调）:3700K-5000K |
| 79 |  | 4、显色指数:85-98 |
| 80 |  | 5、光柱深度≥900mm |
| 81 |  | 6、光斑直径:120-250mm |
| 82 |  | 7、照度调节1%-100% |
| 83 |  | 8、光源类型:LED |
| 84 |  | 9、LED使用寿命:≥50000h |
| 85 |  | 10、术者头部温升:≤1℃ |
| 86 |  | （二）配置要求: |
| 87 |  | 灯头 1套、平衡臂 1套、立柱 1套、底座（含开关电源）1套、万向轮4只、消毒手柄 2件 |
| 88 |  | 品目6：手术辅助照明灯 |
| 89 |  | （一）技术参数： |
| 90 |  | 1、用于早孕妇女做妇科检查照明使用。 |
| 91 |  | 2、立式照明灯，高度1200mm-1500mm间调节。 |
| 92 |  | 3、光源类型:LED。 |
| 93 | ▲ | 4、灯光照度：≥25000LX，亮度可调 |
| 94 |  | 5、灯头前后左右可调节，范围0-70°有防护罩、调光旋钮。 |
| 95 |  | 6、色温：≥4500k. |
| 96 |  | 7、灯杆采用不锈钢管制作。 |
| 97 |  | 8、操作：脚踏开关。 |
| 98 |  | （二）配置要求: |
| 99 |  | 灯头角度调节手柄1个、灯头1个、升降调节按钮1个，立柱1个，灯头角度调节手柄1个，脚踏式开光1个，实心底座1个。 |
| 100 |  | 品目7：LED手术无影灯 |
| 101 |  | （一）技术参数： |
| 102 |  | 1、用于外科、产科、妇科急诊、牙科与整形外科、内窥镜检查与介入治疗等手术使用。 |
| 103 | ▲ | 2、照度（可调）:≥120000Lx |
| 104 |  | 3、色温（可调）:3700K-5000K |
| 105 |  | 4、光斑直径:150-250mm |
| 106 |  | 5、调光系统：无极调光系统 |
| 107 |  | 6、显色指数:≥90 |
| 108 | ▲ | 7、光柱深度≥1200mm |
| 109 |  | 8、术者头部温升:≤1℃ |
| 110 |  | 9、光源类型：LED |
| 111 |  | 10、术野区域温升≤2℃ |
| 112 |  | 11、演色性指数≥90 |
| 113 |  | 12、色彩还原指数≥90 |
| 114 |  | 13、LED使用寿命≥80000h |
| 115 |  | （二）配置要求: |
| 116 |  | 灯头 1 套； 消毒手柄 2 个；LED灯组 1 套，平衡臂 1 套；旋转臂（含固定底座） 1 套； |

标的名称：手术动力系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 品目8：手术动力系统 |
| 2 |  | （一）技术参数： |
| 3 |  | 1、用于对人体骨质的精细打磨与切割，满足眼科的使用需求。 |
| 4 |  | 2、动力主机 |
| 5 | ▲ | 2.1主机采用电动驱动方式工作。 |
| 6 |  | 2.2屏幕尺寸≥5英寸。 |
| 7 | ▲ | 2.3触摸屏显示设置参数及实际的工作状态，控制。 |
| 8 |  | 2.4可自动识别手机并自动设置最佳运行参数； |
| 9 |  | 2.5可根据手术需要预设参数并储存； |
| 10 |  | 2.6可驱动≥2把手机及≥1个脚踏同时工作,两把手柄可以同时工作； |
| 11 |  | 2.7主机自带冲水泵，可根据手术需要对流量进行调整，最高流速≥150ml/min，具备预灌注功能。 |
| 12 |  | 3、脚踏开关 |
| 13 |  | 3.1全封闭防水防污染设计 |
| 14 |  | 3.2具有无级变速，预设转速等多种转动模式。 |
| 15 |  | 3.3脚踏开关采用多键式设计，可根据使用者习惯自主编程设定按键功能。 |
| 16 |  | 4、微型钻 |
| 17 | ▲ | 4.1最高转速≥50000转/分 |
| 18 |  | 4.2手机及连线可高温高压消毒 |
| 19 |  | 4.3手柄具备免拆卸保养。 |
| 20 |  | 4.4具有不同接头可选，拆卸无需工具； |
| 21 |  | 4.5兼容手控开关 |
| 22 |  | 4.6手机外侧采用涂层工艺处理，耐热抗腐蚀 |
| 23 |  | 4.7手柄防水等级≥IPX7 |
| 24 |  | 5、矢状锯 |
| 25 |  | 5.1最高运行速度≥20000 cpm； |
| 26 |  | 5.2振幅≥5 度； |
| 27 |  | 5.3锯片可安装在≥4个不同位置； |
| 28 |  | 5.4手机及连线可高温高压消毒； |
| 29 |  | 5.5兼容手控开关； |
| 30 |  | 5.6手机外侧有涂层处理，耐热抗腐蚀； |
| 31 |  | 5.7手柄防水等级≥IPX7 |
| 32 |  | 6、摆动锯 |
| 33 |  | 6.1运行速度≥ 20000 cpm； |
| 34 |  | 6.2锯片可安装在≥5个不同位置 |
| 35 |  | 6.3最高振幅≥5度； |
| 36 |  | 6.4手机及连线可高温高压消毒； |
| 37 |  | 6.5兼容手控开关； |
| 38 |  | 6.6手机外侧有涂层处理，耐热抗腐蚀； |
| 39 |  | 6.7手柄防水等级≥IPX7 |
| 40 |  | 7、往复锯 |
| 41 |  | 7.1最高运行速度≥12000cpm； |
| 42 |  | 7.2最大往复距离≥3mm； |
| 43 |  | 7.3手机及连线可高温高压消毒； |
| 44 |  | 7.4兼容手控开关； |
| 45 |  | 7.5手机外侧采用涂层工艺，耐热抗腐蚀； |
| 46 |  | 7.6手柄防水等级≥IPX7 |
| 47 |  | 8、手控开关 |
| 48 |  | 8.1可高温高压灭菌消毒； |
| 49 |  | 8.2与马达连接时自动校准； |
| 50 |  | 9、标准连线可高温高压消毒； |
| 51 |  | （二）配置要求: |
| 52 |  | 主机控制台 1台 ，脚踏开关 1个，微型钻1把，中直接头1把，中弯接头1把，2mm金刚砂钻头2个，3mm金刚砂钻头2个，4mm金刚砂钻头2个，5mm金刚砂钻头 2个，3.5mm西瓜钻头 1个，5.0mm蛋形钻头 1个，往复锯 1把，往复锯锯片 1个，矢状锯 1把，矢状锯锯片 2个，摆动锯 1把，摆动锯锯片 1个，摆动锯锯片 1 个，小号消毒盒 1个，标准连线 1根，手控开关 1个 |
| 53 |  | 三、品目1-8：服务要求（产品伴随的服务或者配套建设要求或应当履行的相关义务） |
| 54 |  | 中标商需完成计量器具的检定或校准工作，按照设备安装场地现场情况，完成场地准备，达到设备正常安装使用要求，提供满足诊疗需求并符合国家对消毒、控感、卫生的要求，其中所产生的所有人工、材料、运输、安装施工、配套设备、设备性能检测等费用均由中标方承担。 |
| 55 | ★ | 整机原厂质保三年（从验收合格之日起开始计算），提供生产厂家出具的≥3年的质保声明或质保承诺书。质保期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的全新产品，服务响应时间不超过2小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行，由此产生的费用由乙方承担。 |
| 56 |  | 操作人员的技术培训时间不得少于一周，提供培训计划。 |
| 57 |  | 四、耗材限价 |
| 58 |  | 品目8：手术动力系统 1、磨钻头：≤1400元/个， 2、摆动锯锯片：≤700元/个 ，3、往复锯锯片：≤1450元/个。 |