采购包1：

标的名称：聚合酶链反应分析仪校准装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 聚合酶链反应分析仪校准装置; 1; 核心产品. 2; 核酸提取仪校准装置; 1. 3; 血气分析仪校准装置; 1. 4; 全自动酶联反应分析仪校准装置; 1. 5; 酶标分析仪检定装置; 1. 二、技术参数 （一）聚合酶链反应分析仪校准装置 依据的技术规范：JJF 1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： - 温度校准装置：温度传感器大于等于15个，测温范围 (0~120)℃ ，温度校准装置测量不确定度≤0.1℃，温度采集板1套：96孔、48孔、32孔、8孔、1孔；等温块1块；具有无线采集分析模块，能匹配聚合酶链反应分析仪和数字聚合酶链反应分析仪的温度校准； - 质粒DNA标准物质、核糖核酸标准物质1份:拷贝数≥109copies/μL，Ur≤5%，二级； - 移液器5把，测量范围为：（0.1~2）μL、（2~20）μL、（20~200）μL、（100~1000）μL、（0.5~5)mL； 溯源要求： 符合以上参数的中国计量科学研究院、中国测试技术研究院溯源证书。 （二）核酸提取仪校准装置 依据的技术规范：JJF 1874-2020《（自动）核酸提取仪校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、温度测量装置1台：至少同时测量7组温度数据， 测温范围 (0~120)℃ 最大允许误差±0.3℃ ，各探头可独立测温且内置电池； 2、振动频率测量装置1台：测量范围为 (0.1~500)Hz，0.1级或优于0.1级，数据可实时无线传输； 3、核酸标准物质1套：采用有证标准物质，浓度≥1000ng/μL，相对扩展不确定度Urel≤5%(k=2)； 4、微量分光光度计1台：氙气闪光灯，检测器：2048像素线性CCD阵列，波长范围大于：（200~800）nm；具有比色皿模式：600±8nm；具备自动检测功能； 5、具有相关的自动测试功能； 溯源要求： 符合以上参数的中国计量科学研究院、中国测试技术研究院溯源证书。 （三）血气分析仪校准装置 依据的技术规范：JJF 2054-2023《多功能血气分析仪校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、张力平衡仪1台：恒温控制模块满足 (37.0±0.1)℃； 2、空盒气压表：测量范围 (80~106)kPa,最大允许误差：±0.2kPa； 3、标准气体：氮中氧、二氧化碳气体标准物质： 二氧化碳：5.6%，氧气：12.8%/N2一瓶（2升）； 二氧化碳：11.2%，氧气：2.8%/N2 一瓶（2升）； 二氧化碳：2.8%，氧气：25.6%/N2一瓶（2升）； 应满足Ur≤1.5% (k=2)，二级； 4、血清无机成分电解质标准物质1套：K+ 、Na+ 、Ca2+和 Cl-等项目。cK+：（1.5~7.5）mmol/L，Ur≤3.0%（k=2）；cNa+：（100.0~180.0）mmol/L，Ur≤3.0%（k=2）；c（Ca2+）：（0.50~2.50）mmol/L，Ur≤4.5%（k=2）；cCl-：（80.0~160.0）mmol/L，Ur≤3.0%（k=2），二级； 5、血红蛋白标准物质1套：二级，满足ct(Hb)：(5.0~18.0)g/dL，Ur≤2.0 % (k=2)； 6、pH 标准物质1份：测量范围为6.8~7.8内的pH 标准物质，U≤0.01 (k=2)； 7、平衡样品：缓冲液（包括含有缓冲增强剂的磷酸盐溶液、血红蛋白缓冲液和全氟化碳乳液）。 8、车载医用低温箱（≥30L）1台，最低温度≤ -25℃。 9、医用冷藏盒（≥5L）3个：温度范围（2-8）℃，带电池可充电。 溯源要求：符合以上参数的中国计量科学研究院、中国测试技术研究院溯源证书。 （四）全自动酶联反应分析仪校准装置 依据的技术规范：JJF 2089-2023《全自动酶联反应分析仪校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、无线实时温度测量仪:最大允许误差不超过±0.1℃，温度范围大于（0～120）℃，分辨率0.01℃； 2、光谱中性滤光片标1套5片：吸光度标称值分别为0.2、0.5、1.0、1.5、2.0，吸光度U≤0.01 (k=2)； 溯源要求： 符合以上参数的中国计量科学研究院、中国测试技术研究院溯源证书。 （五）酶标分析仪检定装置 依据的技术规范：JJG 861-2007《酶标分析仪》、JJG 945-2010 《微量氧分析仪》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、标准干涉滤光片4片：405nm、450nm、492nm、620nm,名义值与实际偏差≤±2nm； 2、光谱中性滤光片4片：标称吸光度值为0.2、0.5、1.0、1.5；定值波长为405.0nm、450.0nm、492.0nm、540.0nm、620.0nm、630.0nm，U≤0.01(k=2)； 3、灵敏度检定用滤光片：标称吸光度值0.03，U≤0.01(k=2)，定值波长450.0nm； 4、脱氧管1个：满足JJG 945-2010 微量氧分析仪5.1.2.1要求，脱氧后残余量小于0.1ppm。 溯源要求： 符合以上参数的中国计量科学研究院、中国测试技术研究院溯源证书。 |