采购包10：

标的名称：流量检测仪等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分）校准装置; 1. 2; 超声多普勒胎儿测量仪检测装置; 1. 3; 仿组织超声体模; 2. 4; 流量检测仪; 2; 核心产品. 5; 麻醉气体检测仪; 1. 二、技术参数 （一）彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分）校准装置 依据的技术规范：JJF 1438-2013《彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分）校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、校准装置采用弦线法； 2、弦线直径：≤0.5 mm； 3、弦线运动速度：至少满足（0～100）cm/s；MPE：±5.0%； 4、当水槽所充液体的声速不是（1540±15）m/s时，应提供速度修正的设置或计算公式； 5、方向相反的并行弦线距离为2.0 mm。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定/校准证书，证书需溯源“弦线运动速度”参数，并覆盖测量范围。 （二）超声多普勒胎儿测量仪检测装置 依据的技术规范：JJG 394-1997《超声多普勒胎儿监护仪超声源》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、频率：测量范围：（1.0~5.0）MHz：MPE：±1%； 2、最大综合灵敏度：测量范围（70~120）dB；MPE：±6 dB； 3、胎心模拟器：至少能提供（65、90、120、150、180、210）次/min的标准心率值；步进值：10 次/min； ▲4、漏电流检测仪：测量范围：至少满足（0~200）μA；MPE：±（1%+1）μA。（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定/校准证书，对于“模拟心率”参数，可以提供省级及以上依法设置计量技术机构的检定/校准证书，且至少覆盖（65、90、120、150、180、210）次/min的检测点。 （三）仿组织超声体模 依据的技术规范：JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源》检定规程（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、每套体膜包含低频、高频体膜各一个。低频体模适用于5 MHz以下低频段B超仪器，探测深度可至250 mm；高频体模适用于5 MHz以上高频段B超仪器； 2、TM材料声速：（1540±10）m/s（23±3℃）； 3、TM材料声衰减系数斜率：（0.70±0.05） dB/（cm·MHz）（23±3℃）； 4、尼龙靶线直径：（0.3±0.05）mm； 5、尼龙靶线位置公差：±0.1 mm； 6、对于低频体膜，在TM材料内嵌埋的尼龙线靶包括： （1）轴侧向分辨力靶群：其横向分支分别距声窗30 mm，50 mm，70 mm，120 mm和160mm，A1和A2两群中两相邻靶线中心水平距离依次为1 mm，5 mm，4 mm，3 mm，2 mm，A3─A5三群中则依次为5 mm，4 mm，3 mm，2 mm。纵向分支中两相邻靶线中心垂直距离分别为4 mm，3 mm，2 mm，1mm； （2）盲区靶群：相邻靶线中心横向间距均为10 mm，至声窗距离分别为10 mm，9 mm，8 mm，7 mm，6 mm，5 mm，4 mm，3mm； （3）纵向靶群：共含靶线25条，相邻两线中心距离均为10 mm； （4）横向靶群：共含靶线7条，相邻两线中心距离均为20 mm； （5）仿肿瘤：位于深度（70~80）mm之间，呈圆柱形，直径10 mm，柱轴与靶线平行； （6）仿囊与结石：仿囊呈圆柱形，直径10 mm，位于深度（70~80）mm之间，轴向与靶线平行。仿结石为不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约（4~6）mm； （7）仿囊结构：呈圆柱形，直径6 mm，柱轴与靶线平行，位于深度（47~53）mm之间； 7、对于高频体模，在TM材料内嵌埋的尼龙线靶包括： （1）轴向分辨力靶群：各群中最上面一条靶线分别位于深度10 mm，30 mm，50 mm，70 mm处，每群中靶线中心垂直距离由上而下依次为3 mm，2 mm，1 mm，0.5 mm，水平距离均为1 mm； （2）侧向分辨力靶群：分别位于深度10 mm，30 mm，50 mm，70mm处，每群中靶线中心水平距离依次为4 mm，3 mm，2 mm，1mm； （3）盲区靶群：右侧四条相邻靶线中心横向间距均为10 mm，至声窗距离分别为8 mm，7 mm，6 mm，5 mm；左侧三条相邻靶线中心横向间距均为15 mm，至声窗距离分别为4 mm，3 mm，2mm； （4）纵向靶群：共含靶线12条，相邻两线中心距离均为10 mm； （5）横向靶群：位于深度40 mm处，相邻两线中心距离均为10 mm； （6）模拟病灶：内嵌埋有囊性模拟病灶3个，均为圆柱形，直径分别为2 mm，4 mm，6mm，柱轴均与靶线平行，轴心分别位于深度15 mm，30 mm，45 mm处。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定/校准证书以及中科院声学所测试证书；证书需有TM材料声速、声衰减系数斜率值以及几何参数溯源值。 （四）流量检测仪 依据的技术规范：JJF 2263-2025《医用液体微流量泵校准规范》、JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、流量检测仪为双通道检测仪，可同时开展两台设备的校准； ▲2、流量：（0.1，20）mL/h，MPE：±2.0%；[20，100）mL/h，MPE：±1.0%；[100，200] mL/h，MPE：±（1.0%读数+1个分度值）；（200，1000] mL/h，MPE：±（2.0%读数+1个分度值）；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 3、重复性：[5，20）mL/h：≤1.0%；[20，200] mL/h：≤0.5%；（200，1000]mL/h：≤1.0%； ▲4、分辨力：[5，20）mL/h：0.01 mL/h ；[20，200] mL/h：0.01 mL/h或0.1 mL/h，当分辨力为0.1 mL/h时，流量示值最少具有4位有效数字；（200，1000]mL/h：0.1 mL/h；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 5、累计流量：≥0.50 mL，MPE：±1.0%； 6、阻塞压力：（0~200）kPa，MPE：±2.0 kPa。 溯源要求： 各通道[5，1000] mL/h流量范围内需提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定证书； （0.1，5）mL/h流量范围内需由依法设置的市级及以上具备溯源能力的计量技术机构提供校准证书，同时在测量范围内需溯源至少包含（0.1、0.5、1.0、3.0、5.0）mL/h的检测点。 （五）麻醉气体检测仪 依据的技术规范：JJF 2149-2024《麻醉机校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、测量范围：七氟醚、异氟醚、安氟醚、氟烷：1%~8%；地氟醚：1%~10%； 2、最大允许误差：±（0.1%+5%×C）（C为麻醉气体浓度标准值）。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定或校准证书；需溯源至上述五种麻醉气体，每种气体溯源时需要覆盖相应气体的量程范围，至少包含3个浓度测量点。 |