采购包11：

标的名称：婴儿辐射保暖台校准装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 气腹机校准装置; 1. 2; 医用口腔颌面锥形束计算机断层摄影装置检定装置; 1. 3; 婴儿辐射保暖台校准装置; 1; 核心产品. 4; 摇摆式生物反应器性能参数校准装置; 1. 二、技术参数 （一）气腹机校准装置 依据的技术规范：JJF 1892-2021《气腹机校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、气压：测量范围：上限不小于5.5 kPa（42 mmHg）；MPE：±66.6 Pa(±0.5 mmHg)； 2、气体流量：测量范围：（0~100）L/min；MPE：±0.5 L/min（≤10 L/min）；读数的±5%（＞10 L/min）； 3、模拟腹腔： （1）（充气）比例系数要求在0.955×10-3 L/Pa~2.86×10-3 L/Pa(0.127 L/mmHg~ 0.381 L/mmHg)范围内； （2）未充气前初始体积和初始气压均为0； （3）具有能模拟临床使用情况调节微小放气或密闭状态的气体开关； 4、测量用连接管路接口的通气孔道横截面应足够大，不应对被测系统的通气能力产生不利影响。 5、无油隔膜真空泵：最大真空度≥0.098 MPa，抽气速度≥30 L/min。真空度可调，便于携带，重量不大于15 kg。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定或校准证书。作为工具，真空泵可不进行溯源。 （二）医用口腔颌面锥形束计算机断层摄影装置检定装置 依据的技术规范：JJG 1198-2023《医用口腔颌面锥形束计算机断层摄影装置（CBCT）X射线辐射源》检定规程（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： ▲1、剂量面积乘积仪（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书）： - 重复性小于1%； - 年稳定性不超过±2%； （3）校准因子的不确定度不超过10%(k=2)； （提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 2、模体：其结构尺寸需符合JJG 1198-2023附录C的要求： （1）该模体由有机玻璃（PMMA）和聚氯乙烯（PVC）组成，厚度的误差应在±0.25 mm以内，直径的误差应在±1.0 mm以内。PMMA密度为 1.19 g/cm3(±1%)，PVC密度为 1.41g/cm3(±3%)； （2）具有计算感兴趣区中像素分析功能的软件，能够对获取的模体影像进行分析。 3、温度计分度值0.1℃，MPE：±0.5 ℃；气压计MPE：2.0 hPa。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定/校准证书。 （三）婴儿辐射保暖台校准装置 依据的技术规范：JJF 2180-2024《婴儿辐射保暖台校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： ▲1、温度计：测量范围：（34.5~44.5）℃；MPE：±0.05 ℃；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） ▲2、温度传感器及配套显示仪表：测量范围：（20~50）℃；MPE：±0.2 ℃；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 3、氮中氧标准气体：测量范围：氧气浓度：30%~40%（体积分数）；扩展不确定度：优于1.5%（k=3）； 4、恒温水槽：测量范围：（20~50）℃；当设定温度为36℃时，恒温水槽工作区域内的温度应保持在36℃±0.1℃。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定或校准证书；标准气体应是有证标准物质。 （四）摇摆式生物反应器性能参数校准装置 依据的技术规范：JJF 2260-2025《摇摆式生物反应器性能参数校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、数字温度计：测量范围：（-10.0~100.0）℃；MPE：±0.3 ℃； 2、分析天平：测量范围：≥200 g；最小分度值：≤1 mg；准确度等级：级； 3、气体流量计：测量范围：（0.1~20000）mL/min；MPE：±1.5%； 4、光电转速表：测量范围：（0~50）r/min；准确度等级：0.5级； 5、电子水平仪：测量范围：（-20°~20°）；MPE：±2%； ▲6、功能要求：数字温度计需至少包含5个无线温度探头，各温度探头具备防水功能，可实现至少间隔2 min记录一次示值，能够通过某种方式与被检仪器振摇盘紧密贴合且不影响测量的准确度；气体流量计能够满足接入被检气路系统中；光电转速表需附带反光贴纸。（提供检测报告或产品彩页或技术白皮书） 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定或校准证书。 |