采购包13：

标的名称：温度计校准装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 角膜曲率计用计量标准器; 1. 2; 柔性测量仪校准装置; 1. 3; 温度计校准装置; 1; 核心产品. 4; 回路电阻测试仪、直阻仪检定装置; 1. 二、技术参数 （一）角膜曲率计用计量标准器 一、依据的技术规范：JJG 1011-2018《角膜曲率计》、JJG 892-2022《验光仪》计量技术规范（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 二、技术要求： ▲1、轴位测量范围：0°～180°，环曲面面形设计参数分别为（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书）: I型:R1=(8.00±0.2) mm,R2<R1,R1-R2=(0.2±0.07) mm； Ⅱ型:R1=(8.00±0.2) mm,R2<R1:,R1-R2=(0.4±0.07) mm。 轴位标称值分别为:0°/180°、45°、90°和135°，轴位实际值的扩展不确定度：U=1°（k=2）； ▲2、曲率半径测量范围：6.668mm，7.943mm和9.320mm，曲率半径实际值的扩展不确定度：U=0.002mm（k＝2）；有效光学区域直径为8 mm，对应角膜屈光度标称值分别为:50.61 m-1 、42.49 m-1 和 36.21 m-1 ；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 3、需配测量支架包括曲率半径用标准器测量支架和轴位标准器测量支架，分别用于连接标准器与角膜曲率计的下颌托架，保证曲率半径用标准器和轴位标准器能正确定位于角膜曲率计预定的测量基点上，并与角膜曲率计的光轴保持一致。 三、溯源要求：省级及以上依法设置计量技术机构（具有社会公用计量标准） （二）柔性测量仪校准装置 依据的技术规范：JJF（陕）057-2021 《柔性测量仪校准规范》计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 一）标准器名称：多特征标准器 ▲1、多特征标准器，集成两个标准球，两个圆柱及圆孔;（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 标准球直径：φ25mm, 球心距:50mm；球度：U≤0.5μm，k=2；直径：U≤0.5μm，k=2；球心距：U≤1.0μm，k=2； 标准环规：直径：φ10mm圆心距:50mm；圆度：U≤0.5 μm，k=2：圆心距：U≤1.0 μm，k=2； 2、高度适配器≤55毫米； 3、螺纹适配器（M6、M8、1/4-UNC); 4、配有与设备匹配的扫描测针； 二）标准球棒 ▲1、2个哑光陶瓷球直径：25.4mm，球圆度：3mm，球心距(100-300)mm;U=0.8μm，k=2；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 2、中间杆直径：12mm。 溯源要求： 省级及以上依法设置计量技术机构（具有社会公用计量标准）（报告中含球直径、圆度及球心距实测值）。 （三）温度计校准装置（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 依据的技术规范：JJG 160-2007《标准铂电阻温度计》、JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》。 技术要求： 1、标准铂电阻温度计2支； 2、测量范围：（-189～419）℃，准确度等级：二等； 3、保护套管类型：石英。 溯源要求： 溯源至陕西省计量科学研究院、中国计量科学研究院或中国测试技术研究院，证书应包含全部测量范围。 （四）回路电阻测试仪、直阻仪检定装置（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 依据的技术规范：JJG 1205-2025《直流电阻测试仪检定规程》、JJG 1052-2025《回路电阻测试仪检定规程》。 技术要求： 1、大功率模拟电阻器1台： （1）电阻测量范围：不小于10μΩ~200Ω；等级：电流100A及以下时不低于0.02级，100A以上时不低于0.05级； （2）直流电流测量范围：不小于200A；允差：±（0.1%*读数+0.05%*量程）； 2、专用电感器3台，其工频电感和额定电流分别为：10mH（10A）、20mH（5A）、100mH（1A）； 3、能够按照JJG 1205-2025《直流电阻测试仪检定规程》和JJG 1052-2025《回路电阻测试仪检定规程》的要求，开展直流和回路电阻测试仪的检定工作。 溯源要求： 溯源至陕西省计量科学研究院、中国计量科学研究院或中国测试技术研究院，证书应包含全部测量参数。 |